Príloha č. 7

Technická špecifikácia

STERILIZAČNÁ TECHNIKA

Časť č. 4 –

Umývací automat na zdravotnícke pomôcky

Technická špecifikácia prístroja :

Položka č. 1 – Umývací automat na zdravotnícke pomôcky (2 ks)

Vzhľadom na to, že automatizované metódy dezinfekcie nástrojov je možné normalizovať, mali by mať prednosť pred manuálnymi metódami. Účelom automatickej dezinfekcie je odstránenie organického materiálu a mikroorganizmov. Ich ďalšou výhodou je aj skutočnosť, že personál neprichádza do priameho kontaktu s možnými kontaminovanými nástrojmi. Keďže je dokázané, že vírus najlepšie prežíva vo vlhkom prostredí, riziko kontaminácie nástrojov a ich nesprávna dezinfekcia môže spôsobiť nákazu pacientov a personálu. Prístroj sa používa aj na dekontamináciu štítov a ochranných okuliarov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID- 19

| Položka č. 1: | Umývací automat na zdravotnícke pomôcky - 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |
| Funkcia |  |  |  |  |
| predsterilizačná príprava zdravotníckych pomôcok dezinfekčným umývaním. |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| Strojové umývanie a dezinfekcia použitých zdravotníckych pomôcok zo skla, kovu a gumy |  |  |  |  |
| kapacita DIN sít | ks | 8 | 10 |  |
| počet dávkovacích čerpadiel kvapalinových prevádzkových chemikálií | ks | 2 |  |  |
| maximálna spotreba na umývaciu fázu | l |  | 15 |  |
| výkonné obehové čerpadlo o celkovom výkone | l/min. | 500 |  |  |
| záručná doba je odo dňa jeho prevzatia a spustenia do prevádzky | mesiac | 24 |  |  |
| Rozmer komory - výška | mm | 500 | 600 |  |
| Rozmer komory - šírka | mm | 500 | 600 |  |
| Rozmer komory - hĺbka | mm | 500 | 600 |  |
| Vonkajší rozmer prístroja - výška | mm |  | 850 |  |
| Vonkajší rozmer prístroja - šírka | mm |  | 900 |  |
| Vonkajší rozmer prístroja - hĺbka | mm |  | 700 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |
| Termická a chemická dezinfekcia | áno |  |  |  |
| Automatické dávkovanie tekutých prostriedkov | áno |  |  |  |
| Oplachovanie demineralizovanou vodou | áno |  |  |  |
| Systém horúcovzdušného sušenia | áno |  |  |  |
| Archivácia protokolov procesu a ich prenos do PC | áno |  |  |  |
| Možnosť diaľkového monitoringu | áno |  |  |  |
| Plnenie z predu | áno |  |  |  |
| Umývacie koše: |  |  |  |  |
| Základný 4 úrovňový umývací vozík s 2-mi nerezovými umývacími ramenami, s kapacitou min. 8 sitových DIN misiek štandardnej veľkosti, s možnosťou odobratia jednej umývacej úrovne | ks | 1 |  |  |
| Sieťové nerezové DIN misky (1/2) s veľkosťou ôk 5 mm a s dvomi rukoväťami | ks | 8 |  |  |
| Ovládanie v slovenskom alebo českom jazyku | áno |  |  |  |

Ďalšie požiadavky k dodaniu:

| Názov | Požadované parametre | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| --- | --- | --- |
| Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava | áno |  |
| Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky | minimálne 24 mesiacov |  |
| Nástup na servis do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy | nástup do 24 hod. |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | áno |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | áno |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | áno |  |

Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.

| - V ........................., dňa ............... |  |
| --- | --- |
|  | - ................................................................. podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka |