Príloha č. 7

Technická špecifikácia

STERILIZAČNÁ TECHNIKA

Časť č. 1 –

Prekladací sterilizátor parný, prekladací sterilizátor kombinovaný para/formaldehyd a prekladacia dezinfekčná umývačka nástrojov

Technická špecifikácia prístroja :

Položka č. 1 - Prekladací sterilizátor parný (1 ks)

Parný sterilizátor slúži na likvidáciu patogénnych mikroorganizmov. Parná metóda patrí k najspolahlivejším a najrýchlejším, má schopnosť ošetrovať zdravotnícky materiál horúcou parou pod vysokým tlakom.

| Položka č.1: | Prekladací sterilizátor parný 550l - 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |
| Funkcia |  |  |  |  |
| Sterilizácia zdravotníckych pomôcok vlhkým teplom. |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| Objem komory sterilzátora kapacity 8 STJ | liter | 550 |  |  |
| Počet sterilizačných jednotiek (STJ) | ks | 8 |  |  |
| Sterilizačné a testovacie programy | ks | 6 |  |  |
| Parná sterilizácia v intervale | °C | 121 | 134 |  |
| Požadovaná rýchlosť sterilizácie 134°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | min |  | 40 |  |
| Požadovaná rýchlosť sterilizácie 121°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | min |  | 55 |  |
| Farebný dotykový displej s menu v slovenskom jazyku | áno | 10" |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |
| Dvojdverové prevedenie - prekladací typ | áno |  |  |  |
| Automatické ovládanie vertikálnych dverí komory s dvojstupňovým bezpečnostným istením | áno |  |  |  |
| Ergonomická zavážacia výška do 800 mm | áno |  |  |  |
| Integrovaný vyvíjač pary | áno |  |  |  |
| Nerezová konštrukcia komory ocele 316L (leštená na <0,35um) a dvojkomorový plášť | áno |  |  |  |
| Automatické mikroprocesorové riadenie | áno |  |  |  |
| Digitálne zobrazenie teploty a tlaku | áno |  |  |  |
| Možnosť sledovania aktuálnej fázy sterilizačného cyklu na výstupnej strane | áno |  |  |  |
| Automatické ranné zapnutie a automatický predohrev bez obsluhy | áno |  |  |  |
| Dokladovanie sterilizačného cyklu - tlačiareň | áno |  |  |  |
| Bezúdržbové tesnenie dverí | áno |  |  |  |
| Účinnosť odlúčenia filtra atmosferického vzduchu 99,998% pre častice 0,3 μm | áno |  |  |  |
| Systém úspory chladiacej vody | áno |  |  |  |
| Možnosť pripojenia automatického systému nakladania a vykladania zavážky | áno |  |  |  |
| Možnosť nastavenia dĺžky a kvality sušenia | áno |  |  |  |
| Testovacie programy Bowie a Dick test a test tesnosti | áno |  |  |  |
| Podpora kompletného setu funkcií alarmu | áno |  |  |  |
| Hodnoty o skutočnej spotrebe médií (minimálne elektrická energia a voda) uvedené na zázname o každom procese | áno |  |  |  |
| HW/SW vybavenie pre dokumentáciu a archiváciu procesov v elektronickej forme v externom PC s prístupom na internet | áno |  |  |  |
| Vysokovýkonné dvojkruhové vodné vákuové čerpadlo s kapacitou vákua pod 40 mbar (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | áno |  |  |  |
| Zabudovaný nezávislý monitorovací a záznamový systém priebežne hodnotiaci proces nezávisle na riadiacej jednotke s funkciou zabraňujúcou otvorení dverí v nebezpečnom čase | áno |  |  |  |
| Možnosť online zobrazovania priebehov procesov, tvorba protokolov realizovaných procesov, štatistík a sledovanie poruchových stavov | áno |  |  |  |
| Riadiaca jednotka schopná plne dodržať reprodukovateľnosť zabudovaných alebo užívateľom prednastavených sterilizačných programov | áno |  |  |  |
| Možnosť archivácie procesov na USB pamäť a softvérové prepojenie na PC | áno |  |  |  |
| Zavážacie príslušenstvo na 8 STJ | áno |  |  |  |
| Transportný a zavážací vozík na 8 STJ | áno |  |  |  |

Technická špecifikácia prístroja :

Položka č. 2 – Prekladací sterilizátor kombinovaný para/formaldehyd (1 ks)

Kombinovaná sterilizácia slúži na nízkoteplotnú sterilizáciu materiálov, ktoré nemôžu byť kvôli svojim vlastnostiam sterilizované pri vysokých teplotách. Formaldehyd reaguje s nukleovými kyselinami a proteínmi, ktoré sú prítomné v spórach a mikroorganizmoch.

| Položka č.2: | Prekladací sterilizátor kombinovaný para/formaldehyd - 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |
| Funkcia |  |  |  |  |
| Sterilizácia zdravotníckych pomôcok vlhkým teplom alebo formaldehydom |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| Objem komory sterilzátora kapacity 8 STJ | liter | 550 |  |  |
| Počet sterilizačných jednotiek (STJ) | ks | 8 |  |  |
| Sterilizačné a testovacie programy | ks | 6 |  |  |
| Parná sterilizácia v intervale | °C | 121 | 134 |  |
| Požadovaná rýchlosť sterilizácie 134°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | min |  | 40 |  |
| Požadovaná rýchlosť sterilizácie 121°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | min |  | 55 |  |
| Požadovaná rýchlosť nízkoteplotnej formaldehydovej sterilizácie 55°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | min |  | 240 |  |
| Požadovaná rýchlosť nízkoteplotnej formaldehydovej sterilizácie 65°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | min |  | 180 |  |
| Požadovaná rýchlosť nízkoteplotnej formaldehydovej sterilizácie 80°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | min |  | 120 |  |
| Farebný 10" dotykový displej s menu v slovenskom jazyku | áno | 10" |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |
| Pre nízkoteplotnú sterilizáciu používa roztok formalínu pre krátke nízkoteplotné procesy | áno |  |  |  |
| Dvojdverové prevedenie - prekladací typ | áno |  |  |  |
| Automatické ovládanie vertikálnych dverí komory s dvojstupňovým bezpečnostným istením | áno |  |  |  |
| Ergonomická zavážacia výška do 800 mm | áno |  |  |  |
| Integrovaný vyvíjač pary | áno |  |  |  |
| Nerezová konštrukcia komory ocele 316L (leštená na <0,35um) a dvojkomorový plášť | áno |  |  |  |
| Automatické mikroprocesorové riadenie | áno |  |  |  |
| Digitálne zobrazenie teploty a tlaku | áno |  |  |  |
| Možnosť sledovania aktuálnej fázy sterilizačného cyklu na výstupnej strane | áno |  |  |  |
| Automatické ranné zapnutie a automatický predohrev bez obsluhy | áno |  |  |  |
| Dokladovanie sterilizačného cyklu - tlačiareň | áno |  |  |  |
| Bezúdržbové tesnenie dverí | áno |  |  |  |
| Účinnosť odlúčenia filtra atmosferického vzduchu 99,998% pre častice 0,3 μm | áno |  |  |  |
| Systém úspory chladiacej vody | áno |  |  |  |
| Možnosť pripojenia automatického systému nakladania a vykladania zavážky | áno |  |  |  |
| Možnosť nastavenia dĺžky a kvality sušenia | áno |  |  |  |
| Testovacie programy Bowie a Dick test a test tesnosti | áno |  |  |  |
| Podpora kompletného setu funkcií alarmu | áno |  |  |  |
| Hodnoty o skutočnej spotrebe médií (minimálne elektrická energia a voda) uvedené na zázname o každom procese | áno |  |  |  |
| HW/SW vybavenie pre dokumentáciu a archiváciu procesov v elektronickej forme v externom PC s prístupom na internet | áno |  |  |  |
| Vysokovýkonné dvojkruhové vodné vákuové čerpadlo s kapacitou vákua pod 40 mbar (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | áno |  |  |  |
| Zabudovaný nezávislý monitorovací a záznamový systém priebežne hodnotiaci proces nezávisle na riadiacej jednotke s funkciou zabraňujúcou otvorení dverí v nebezpečnom čase | áno |  |  |  |
| Možnosť online zobrazovania priebehov procesov, tvorba protokolov realizovaných procesov, štatistík a sledovanie poruchových stavov | áno |  |  |  |
| Funkcia chladenia po parnom procese pre možnosť urýchleného následného spustenia nízkoteplotného formaldehydového procesu | áno |  |  |  |
| Riadiaca jednotka schopná plne dodržať reprodukovateľnosť zabudovaných alebo užívateľom prednastavených sterilizačných programov | áno |  |  |  |
| Možnosť archivácie procesov na USB pamäť a softvérové prepojenie na PC | áno |  |  |  |
| Zavážacie príslušenstvo na 8 STJ | áno |  |  |  |
| Transportný a zavážací vozík na 8 STJ | áno |  |  |  |

Technická špecifikácia prístroja :

Položka č. 3 – Prekladacia dezinfekčná umývačka nástrojov (2 ks)

Dezinfekčná umývačka predstavuje prvý krok efektívnej dezinfekcie chirurgických nástrojov ako aj iných pomôcok, kedy je nutné odstrániť biologický materiál a následne pristúpiť k sterilizácii nástrojov

| Položka č. 6: | Prekladacia dezinfekčná umývačka nástrojov- 2 ks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Funkcia |  |  |  |  |  |
| predsterilizačná príprava zdravotníckych pomôcok dezinfekčným umývaním. |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |  |
| umývacia komora objemu (umývacia kapacita 8 DIN sít na proces) | l | 210 |  |  |  |
| kapacita DIN sít | ks | 8 |  |  |  |
| počet dávkovacích čerpadiel kvapalinových prevádzkových chemikálií | ks | 3 |  |  |  |
| maximálna spotreba na umývaciu fázu | l | 16 | 28 |  |  |
| výkonné obehové čerpadlo o celkovom výkone | l/min. | 450 |  |  |  |
| záručná doba je odo dňa jeho prevzatia a spustenia do prevádzky | mesiac | 24 |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| dvojdverový model pre prekladaciu operáciu s elektrickým ohrevom a integrovaným sušiacim agregátom | áno |  |  |  |  |
| zariadenie disponuje certifikátom o súlade s technickou normou EN ISO 15883 | áno |  |  |  |  |
| procesy riadi automatická riadiaca jednotka so záznamom parametrov na integrovanej tlačiarni s možnosťou pripojenia na PC (rozhrania RS 232 a RS 485) | áno |  |  |  |  |
| nerezová vysokoleštená roboticky zvárana komora bez záhybov | áno |  |  |  |  |
| sušiaci agregát s tepelným výmenníkom a efektívnymi výhrevnými telesami | áno |  |  |  |  |
| sušiaci vzudch je filtrovaný HEPA filtrom | áno |  |  |  |  |
| monitorovanie zanesenia a porušenia celistvosti HEPA filtra |  |  |  |  |  |
| monitorovanie prietoku dávkovania prevádzkových chemikálií | áno |  |  |  |  |
| presklené dvere s osvetlením komory pre možnosť kontroly správnosti zavezenia komory obsluhou | áno |  |  |  |  |
| uzamknutie dverí v priebehu procesu dezinfekčného umývania | áno |  |  |  |  |
| zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | áno |  |  |  |  |
| Jazyk slovenčina/čeština - manuály, chybové hlásenia | áno |  |  |  |  |
| záručnnástup servisného technika do 24 hodín od nahlásenia poruchy | áno |  |  |  |  |
| Súčasťou dodávky je umývací vozík pre spracovanie mikroinvozívnych tubulárnych nástrojov (MIS) | áno |  |  |  |  |
| Súčasťou dodávky je umývací vozík pre štandardné OP inštrumentárium s kapacitou 8 DIN sít | áno |  |  |  |  |

Ďalšie požiadavky k dodaniu:

| Názov | Požadované parametre | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| --- | --- | --- |
| Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava | áno |  |
| Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky | minimálne 24 mesiacov |  |
| Nástup na servis do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy | nástup do 24 hod. |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | áno |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | áno |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | áno |  |

Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.

| - V ........................., dňa ............... |  |
| --- | --- |
|  | - ................................................................. podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka |