Príloha č. 7

Technická špecifikácia

STERILIZAČNÁ TECHNIKA

Časť č. 2 –

Stolový autokláv

Technická špecifikácia prístroja :

Položka č. 1 - Stolový autokláv (2 ks)

Parný sterilizátor slúži na likvidáciu patogénnych mikroorganizmov. Parná metóda patrí k najspolahlivejším a najrýchlejším, má schopnosť ošetrovať zdravotnícky materiál horúcou parou pod vysokým tlakom.

| Položka č. 1: | Stolový autokláv - 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |
| Funkcia |  |  |  |  |
| Sterilizácia zdravotníckych pomôcok vlhkým teplom. |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| Objem komory sterilzátora kapacity | liter | 22 |  |  |
| Sterilizačné a testovacie programy | ks | 6 |  |  |
| Parná sterilizácia v intervale | °C | 121 | 134 |  |
| Požadovaná rýchlosť sterilizácie 134°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | min |  | 40 |  |
| Požadovaná rýchlosť sterilizácie 121°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | min |  | 63 |  |
| Hmotnosť bez vody | kg |  | 55 |  |
| Doba cyklu | min |  | 40 |  |
| Objem vodnej nádrže | liter | 4,5 |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |
| Plnenie spredu | áno |  |  |  |
| Prístroj spĺňa podmienky STN EN 13060 | áno |  |  |  |
| Integrovaný vyvíjač pary | áno |  |  |  |
| Možnosť napojenia na prípojku vody | áno |  |  |  |
| Digitálne zobrazenie teploty a tlaku | áno |  |  |  |
| Možnosť sledovania aktuálnej fázy sterilizačného cyklu | áno |  |  |  |
| Farebný dotykový displej s menu v slovenskom jazyku | áno |  |  |  |
| Testovacie programy Bowie a Dick test a test tesnosti | áno |  |  |  |
| Riadiaca jednotka schopná plne dodržať reprodukovateľnosť zabudovaných alebo užívateľom prednastavených sterilizačných programov | áno |  |  |  |
| Možnosť archivácie procesov na USB pamäť a softvérové prepojenie na PC | áno |  |  |  |
| Komora, dvere, vyvíjač pary z nerezovej ocele | áno |  |  |  |

Ďalšie požiadavky k dodaniu:

| Názov | Požadované parametre | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| --- | --- | --- |
| Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava | áno |  |
| Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky | minimálne 24 mesiacov |  |
| Nástup na servis do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy | nástup do 24 hod. |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | áno |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | áno |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | áno |  |

Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.

| - V ........................., dňa ............... |  |
| --- | --- |
|  | - ................................................................. podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka |