Príloha č. 7

Technická špecifikácia

STERILIZAČNÁ TECHNIKA

Časť č. 3 –

Plazmový sterilizátor

Technická špecifikácia prístroja :

Položka č. 1 – Plazmový sterilizátor (2 ks)

| Položka č. 1: | Plazmový sterilizátor - 2 ks |
| --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |

| Technický parameter | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| --- | --- | --- |
| Nízkoteplotný plazmový sterilizátor | áno |  |
| Geometrický objem komory | min. 145 l |  |
| Generovanie plazmy priamo v komore | áno |  |
| Sterilizačné médium | peroxid vodíka |  |
| Technické prevedenie : dvojdverové | áno |  |
| Zasúvacie dvere (nahor, nadol) | áno |  |
| Spĺňajúci požiadavky § 12 ods. 1 – 3, 5 a 7 a príl. 3 Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. | áno |  |
| Dodávaný v bezpečnostnej kazete – uzatvorený systém – jednorazové kazety pre viac cyklov | áno |  |
| Skladovanie balení sterilizačného média pri izbovej teplote | áno |  |
| RFID identifikácia kazetových náplní – automatická kontrola šarže a exspirácie | áno |  |
| Automatická bezdotyková manipulácia a likvidácia použitých kaziet do nádoby na likvidáciu kaziet | áno |  |
| Automatické monitorovanie koncentrácie sterilizačného média (peroxidu vodíka) priamo v komore | áno |  |
| Vybavený nezávislým monitorovacím systémom – meranie kritických hodnôt sterilizácie – min. tlak, teplota, výkon plazmy v sterilizačnej komore (prEN17180:2017) | áno |  |
| Dĺžka štandardného cyklu maximálne 50 min. | áno |  |
| Vybavený krátkym cyklom na balené nástroje bez dutín, maximálna dĺžka cyklu 29 min. | áno |  |
| Sterilizačná teplota | Do 56°C |  |
| Automatická detekcia vlhkosti a dosušenie vsádzky | áno |  |
| Kompatibilný s nástrojmi chirurgického robota (napr. da Vinci) | áno |  |
| Možnosť vzdialeného pripojenia a diagnostiky prístroja | áno |  |
| Možnosť sieťového pripojenia, monitorovania sterilizačného cyklu | áno |  |
| Sledovanie nástrojov – pomocou pripojiteľnej čítačky čiarového kódu | áno |  |
| Vybavený USB portom | áno |  |
| Ovládanie cez prehľadný dotykový displej so slovenským alebo českým menu s uhlopriečkou min. 12˝ na nesterinej aj sterilnej strane s informáciou o priebehu cyklu a označením priebehu cyklu – vyhovujúci / nevyhovujúci | áno |  |
| Rozsiahla, pravidelne aktualizovaná databáza prístrojovej kompatibility, jednoducho dostupná pre personál (napr. on-line – web stránky) | áno |  |
| Možnosť zobrazenia upozornení na obrazovke so správnymi postupmi a inštrumentmi, ktoré je možné sterilizovať v danom cykle | áno |  |
| Automatické ukladanie dát o cykloch – až pre 200 cyklov | áno |  |
| Zabudovaná tlačiareň pre výpis zo sterilizačných cyklov | áno |  |
| Požadované zaškolenie personálu a vykonávanie pravidelného servisu | áno |  |
| Rozmery prístroja/cm | max. 190 x79 x110 cm (V x Š x Hl) |  |
| Sterilizačná komora obdĺžnikového prierezu vyrobená s hliníka | áno |  |
| Minimálny rozmer sterilizačnej komory/mm | 400 x 500 x700 mm (V x Š x Hl) |  |
| 2 police v komore | áno |  |
| Rýchle, on-line testovanie BIO indikátormi s rýchlym vyhodnocovaním (do 15. min.) – bezpečnosť každého cyklu | áno |  |
| Pripojenie trojfázové 380 V, istič 32A, 50 Hz | áno |  |
| Príslušenstvo – rezačka obalového materiálu, zatavovačka – lepenie spojov obalov | áno |  |

Ďalšie požiadavky k dodaniu:

| Názov | Požadované parametre | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| --- | --- | --- |
| Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava | áno |  |
| Inštalácia | áno |  |
| Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky | minimálne 24 mesiacov |  |
| Možnosť dovybaviť certifikovaným cyklom pre 2 optiky pre nástroje robotickej chirurgie da Vinci | áno |  |

Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.

| - V ........................., dňa ............... |  |
| --- | --- |
|  | - ................................................................. podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka |