Príloha č. 7

Technická špecifikácia

STERILIZAČNÁ TECHNIKA

Časť č. 7 –

Dezinfekčné zariadenie pre nádoby na ľudské výlučky

Technická špecifikácia prístroja :

Položka č. 1 - Dezinfekčné zariadenie pre nádoby na ľudské výlučky (39 ks)

Pacienti hospitalizovaní s ochorením COVID-19 s ťažkým priebehom ochorenia vyžadujú zvýšenú starostlivosť ošetrovateľov, keďže po pripojení na pľúcnu ventiláciu sa stávajú imobilnými a je potrebné ich buď nacievkovať, alebo musia používať podložné misy, ktoré je nutné vhodne dezinfikovať, čo bude zabezpečené zakúpením dezinfektorov podložných mís, ktoré sa nebudú musieť dezinfikovať ručne.

| Položka č. 1: | Dezinfekčné zariadenie pre nádoby na ľudské výlučky - 39 ks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Funkcia |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |  |
| Štandardný dezinfekčný cyklus v optimálnych podmienkách | min |  | 30 |  |  |
| Prednastavené dezinfekčné cykly | ks | 3 |  |  |  |
| Samodezinfekčný cyklus | ks | 1 |  |  |  |
| Teplota parná dezinfekcia | °C |  | 93 |  |  |
| Počet štandardných umývacích programov | ks | 5 |  |  |  |
| Rozmer - výška | mm |  | 1695 |  |  |
| Rozmer - šírka | mm |  | 600 |  |  |
| Rozmer - hĺbka | mm |  | 600 |  |  |
| Kapacita umývania podložných mís vrátane vrchnákov | ks | 2 |  |  |  |
| Kapacita umývania urinálnych džbánov | ks | 3 |  |  |  |
| Kapacita umývania ľadvinových misiek | ks | 6 |  |  |  |
| Hlučnosť | dB |  | 55 |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Štandardne dodávané stojany, voliteľné sito na ľadvinové misky | áno |  |  |  |  |
| Samostatne stojace zariadenie umiestnené na zemi | áno |  |  |  |  |
| flexibilná hadica na pripojenie teplej, studenej vody (min 2 m), prívod elektrickej energie (min 3 m) | áno |  |  |  |  |
| Vývod odpadu smerom do podlahy | áno |  |  |  |  |
| Vývod odpadu smerom do steny | áno |  |  |  |  |
| Celonerezové prevedenie | áno |  |  |  |  |
| Automatické vyprázdňovanie podložných mís a fliaš | áno |  |  |  |  |
| Automatické dávkovanie detergentu | áno |  |  |  |  |
| Displej zobrazujúci informáciu o umývacom procese | áno |  |  |  |  |
| Voliteľný USB port pre pripojenie k osobnému počítaču | áno |  |  |  |  |
| Vlastný vyvíjač pary | áno |  |  |  |  |
| Nerezové oplachovacie ramen | áno |  |  |  |  |
| Umývanie pomocou trysiek | áno |  |  |  |  |
| Trysky v skupinách s nezávislým ovládaním | áno |  |  |  |  |
| Systém umývania nezávislý na prívodnom tlaku vody, s vylúčením spätného toku znečistenia do zdroja vody | áno |  |  |  |  |
| Dezinfekcia vrátane termodezinfekcie odpadu | áno |  |  |  |  |
| ZP triedy IIa | áno |  |  |  |  |
| ISO 14001:1996, ISO 13485, SIS TR-3:2002, ISO EN 15883-1, 15883-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-045, IEC 61326-1, CE 0537 | áno |  |  |  |  |

Ďalšie požiadavky k dodaniu:

| Názov | Požadované parametre | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| --- | --- | --- |
| Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava | áno |  |
| Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky | minimálne 24 mesiacov |  |
| Nástup na servis do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy | nástup do 24 hod. |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | áno |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | áno |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | áno |  |

Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.

| - V ........................., dňa ............... |  |
| --- | --- |
|  | - ................................................................. podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka |