## drobné prístroje drive
P.č. | Názov | Minimálne parametre | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH
1 | Destilačný prístroj podľa MARCUSONA | Destilačný prístroj podľa MARCUSONA, objem 2000 ml | ks | 2 |  | 0
2 | Presné váhy typ I | Presné váhy, robustné: - min. váživosť 22 kg - odčítateľnosť 2 g - externá kalibrácia - vážiaca plocha min. 250x220 mm - displaj s veľkými číslami - možnosť napájania cez adaptér aj batérie - RS 232 port - súčasťou dodávky ochranný kryt | ks | 1 |  | 0
3 | pH/mV meter | Meranie pH -2...16/0.01; mV ±2000 mV/ ±0.2 mV; pamäť min. 150 hodnôt. | ks | 2 |  | 0
4 | Minicentrifúga s vortexom | Minicentrifúga s vortexom pre malé objemy - dve možnosti pre nastavenie otáčok 2800 a 3500 rpm - súčasťou dodávky uhlový rotor s kapacita min. 12x 1,5 ml skúmaviek - súčasťou dodávky uhlový rotor s kapacita min. 12x 0,5 a 12x 0,2 ml skúmaviek - možnosť vortexovania | ks | 1 |  | 0
5 | Vodný kúpeľ typ I | Vodný kúpeľ - objem min. 5 L - rozmer vane (dxšxhl) min. 130x280x120 mm - nastaviteľná teplota v rozsahu min. +5 °C od teploty okolia - 90°C - teplotná stabilita pri 70°C +/- 0,5°C - súčasťou dodávky priehľadný kryt pre zníženie odparivosti | ks | 1 |  | 0
6 | Elektrický ohrievač | Elektrický ohrievač - dva stupne ohrevu s funkciou ventilátora - ochrana proti prehriatiu - termostat - el.napájanie 380 - 400 V/ 50 Hz - ochrany IP - X4 - vykurovací výkon min. 9 kW/h - spotreba prúdu 13 A - výkon fúkaniamin 750 m3/h | ks | 1 |  | 0
7 | Stereomikroskop trinokulárny | Stereomikroskop trinokulárny - širokouhlé okuláre WF 10x a WF 20x - zväčšenie (WF10x) 7-45x, (WF20x) 14-90x - achromatické objektívy - očný rozostup nastaviteľný 55 mm - 75 mm - možnosť dioptrického doostrovania - voľná pracovná vzdialenosť min. 80 mm - LED osvetlenie vrchné, spodné, obe súčasne - možnosť plynulej regulácie intenzity osvetleni | ks | 1 |  | 0
8 | Ultrazvukový kúpeľ typ I | Ultrazvukový kúpeľ - objem vane min. 3 L - rozmer vane (dxšxhl) min. 240x140x100 mm - výkon ultrazvuku min. 320 W - nastaviteľná teplota v rozsahu min. 20 - 80 °C - indikátor výkonu ultrazvuku a teploty podsvietenou stupnicou a ovládanie tlačidlom - možnosť nepredržitého chodu a odplynenia kvapaliny | ks | 1 |  | 0
9 | Vortex typ I | Vortex typ I - pre skúmavky do objemu 50 ml - orbitálny trepací pohyb s pevnou rýchlosťou max. 2800 rpm - orbit 4 mm, rozsah teplôt 4 - 65 °C - vrchný kryt z inertného plastu modrej farby | ks | 1 |  | 0
10 | Vortex typ II | Vortex typ II - pre skúmavky do objemu 50 ml - orbitálny trepací pohyb s pevnou rýchlosťou max. 2800 rpm - orbit 4 mm, rozsah teplôt 4 - 65 °C - vrchný kryt z inertného plastu zelenej farby | ks | 1 |  | 0
11 | Vortex typ III | Vortex typ III - pre skúmavky do objemu 50 ml - orbitálny trepací pohyb s pevnou rýchlosťou max. 2800 rpm - orbit 4 mm, rozsah teplôt 4 - 65 °C - vrchný kryt z inertného plastu červenej farby | ks | 1 |  | 0
12 | Vortex na MTP | Vortex na MTP - orbitálny trepací pohyb s nastaviteľnou rýchlosťou v rozsahu min. 200 - 3400 rpm - orbit min. 4 mm, rozsah teplôt 4 - 65 °C - nástavec na MTP platničky a hlavica | ks | 1 |  | 0
13 | Elektroforetický zdroj typ I | Elektroforetický zdroj typ I - nastaviteľné napätie min. 5-300 V - nastaviteľný prúd min. 5-700 mA - výkon min. 140 W - nastaviteľný časovač v rozsahu min. 1 - 900 min. - programovateľný - min. 20 programov (6 krokov) - LCD displej pre zobrazenie nastavených hodnôt - pre pripojenie min. 3 elektroforéz | ks | 1 |  | 0
14 | Elektroforetický zdroj typ II | Elektroforetický zdroj typ II - nastaviteľné napätie min. 5-500 V - nastaviteľný prúd min. 5-800 mA - výkon min. 280 W - nastaviteľný časovač v rozsahu min. 1 - 900 min. - programovateľný - min. 20 programov (6 krokov) - LCD displej pre zobrazenie nastavených hodnôt - pre pripojenie min. 3 elektroforéz | ks | 1 |  | 0
15 | Elektroforetický zdroj typ III | Elektroforetický zdroj typ III - nastaviteľné napätie min. 5-300 V - nastaviteľný prúd min. 20-3000 mA - výkon min. 280 W - nastaviteľný časovač v rozsahu min. 1 - 900 min. - programovateľný - min. 20 programov (6 krokov) - LCD displej pre zobrazenie nastavených hodnôt - pre pripojenie min. 3 elektroforéz | ks | 1 |  | 0
16 | Horizontálna elektroforéza typ I | Horizontálna elektroforéza typ I - pre gély s rozmerom 15x7 cm - súčasťou 2x hrebeň pre 20 vzoriek - objem zásobného pufru 500 ml | ks | 1 |  | 0
17 | Horizontálna elektroforéza typ II | Horizontálna elektroforéza typ II - pre gély s rozmerom 15x10 cm - súčasťou 2x hrebeň pre 20 vzoriek - objem zásobného pufru 500 ml | ks | 2 |  | 0
18 | Horizontálna elektroforéza typ III | Horizontálna elektroforéza typ III - pre gély s rozmerom 15x15 cm - súčasťou 2x hrebeň pre 20 vzoriek - objem zásobného pufru 500 ml | ks | 2 |  | 0
19 | Horizontálna elektroforéza typ IV | Horizontálna elektroforéza typ IV - pre gély s rozmerom 15x7 + 15x10 15x15 cm - súčasťou 2x hrebeň pre 20 vzoriek - objem zásobného pufru 500 ml | ks | 2 |  | 0
20 | Horizontálna elektroforéza typ V | Horizontálna elektroforéza typ IV - pre gély s rozmerom 3x 15x15 cm - súčasťou 2x hrebeň pre 20 vzoriek - objem zásobného pufru 500 ml | ks | 2 |  | 0
21 | Horizontálna elektroforéza typ VI | Horizontálna elektroforéza typ VI - pre gély s rozmerom 15x20 cm - súčasťou 4x hrebeň pre 28 vzoriek - objem zásobného pufru 1000 ml | ks | 1 |  | 0
22 | Horizontálna elektroforéza typ VI | Horizontálna elektroforéza typ VII - pre gély s rozmerom 15x25 cm - súčasťou 4x hrebeň pre 28 vzoriek - objem zásobného pufru 1000 ml | ks | 1 |  | 0
23 | Mraznička | Mraznička - skriňové prevedenie - objem min. 250 l - 5 priehľadných zásuviek - hlučnosť max. 45 dB - energetická trieda min. E - šírka max 65 cm - výška min. 180 cm - vnútorné LED osvetlenie | ks | 1 |  | 0
24 | Magnetické ohrevné miešadlo | Magnetické ohrevné miešadlo s hliníkovou výhrevnou doskou s keramickým povrchom. Max hmotnosť miešaného roztoku 20 L. Možnosť nastavenia otáčok miešadla od 50 do 1500 rpm, s citlivosťou nastavenie po min. 10rpm. Teplota nastavenia v °C / °F v rozsahu od 0°C (teplota miestnosti) do min. 310 °C. Nastaviteľný bezpečnostný obvod od teploty max 50 °C. Prípustná teplota okolia v rozsahu od 5 - 40 °C. LCD dislplay pre nastavenie rýchlosti, teploty i času. Nastaviteľnosť času min. 1s do 144 000 min. | ks | 1 |  | 0
25 | Sada pipiet | Sada Kit 4 mikropipiet so stojanom obsahujúca pipety (po jednom kuse) o objeme 0,2 - 2 μl; 2 - 20 μl; 20 - 200 μl; 100 - 1000 μl. Obsah balenia: pipety, stojan na pipety, špičky v v stojanoch. Finnpipette alebo ekvivalent. | ks | 1 |  | 0
26 | Analytické váhy | Analytické váhy:: - max. váživosť 120 g - odčítateľnosť 0,1 mg - interná kalibrácia - vážiaca plocha s priem. 90 mm - displaj s veľkými číslami - RS 232 port - súčasťou dodávky ochranný kryt | ks | 2 |  | 0
27 | Spirometer | Spirometer a oxymeter v jednom tele s digitálnym zobrazovacím dislplajom - vhodný aj na monitorovanie pľúcnych funkcií, vstavaný snímač pohybov a zrýchlenia s automatickým rozpoznávaním hodnôt nameraných v bdelom stave a a v pokoji (napr. pred spaním) - komunikácia s PC cez USB (min. 2.0) a Bluetooth (min. 2.1.) - so softvérovým produktom na počítačové vyhodnotenie nameraných údajov - prietokový senzor: obojsmerná digitálna turbína. Rozsah prietoku ± 16L / s. Presnosť objem: ± 3% o 50 ml, čo je väčšie; Prietok presnosť: ± 5% o 200 ml / s, čo je väčšie. - merané parametre: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, PEF,FEV3, FEV3/FVC%, FEV6,FEV1/FEV6%, FEF25, FEF50,FEF75, FEF2575, FET, EVol, ELA,FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC,IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, TV, VE,RR, tI, tE, tI/tTot, VT/tI, MVV - dynamický odpor pri 12L / S: <0.5cmH2O / l / s. - teplotný snímač: polovodičové (0-45 ° C). - Oxymetrické merané parametre: SpO2 [Baseline, Min, Max, Mean], Pulse rate [Baseline, Min, Max, Mean], T90% [SpO2<90%], T89% [SpO2<89%], T88% [SpO2<88%], T5% [ΔSpO2>5%], ΔIndex [12s], SpO2 Events, Pulse rate events [Bradycardia, Tachycardia], Step counter, Movement [VMU], Recording time, Analysis time | ks | 2 |  | 0
28 | Turbína k spirometru | Jednorázová kompatibilná turbína s náustkom k dodávanému Spirometru | ks | 300 |  | 0
29 | Digitálny refraktometer | Digitálny refraktometer - vhodný na meranie špecifickej hmotnosti v moči v rozsahu 1 - 1,05 sgU - možnosť určiť množstvo séra (sérový proteín v moči) v rozsahu 0,0 - 12,0 g/dl - rozsah merania Brix min. 0 -50 % - rozsah merania index lomu 1,333 - 1,420 nD - veľký, ľahko čitateľný displej s integrovaným zobrazením teploty - integrovaná automatická teplotná kompenzácia (ATC) - kalibrácia možná destilovanou vodou - trieda ochrany IP65 - napajanie batériou AAA | ks | 1 |  | 0
30 | Minicentrifúga | Minicentrifúga pre malé objemy - nastaviteľné otáčky v rozsahu min. 800 - 15700 rpm - max. dosiahnuteľné preťaženie 16500 x g - súčasťou dodávky uhlový rotor s kapacita min. 12x 1,5/2,0 ml skúmaviek | ks | 2 |  | 0
31 | Výrobník ľadu | Výrobník ľadu - výroba drveného ľadu strednej veľkosti - skriňa a dvere z nerezovej ocele 18/8. Výroba 40-50 kg za 24 hodín. - skladovacia kapacita min. 10 kg - chladenie vzduchom - ochrana proti preťaženiu | ks | 1 |  | 0
32 | Próba pre elektroejakulátor typ I | Próba pre elektroejakulátor typ I - próba na odber ejakulátu býkov - dĺžka próby 40 cm - priemer 7 cm - kompatibilná s elektroejakulátorom Minitube - 11900/0000. | ks | 1 |  | 0
33 | Próba pre elektroejakulátor typ II | Próba pre elektroejakulátor typ I - próba na odber ejakulátu býkov - dĺžka próby 33 cm - priemer 5,6 cm - kompatibilná s elektroejakulátorom Minitube - 11900/0000. | ks | 1 |  | 0
34 | 3D miešadlo | 3D miešadlo - nastaviteľné otáčky v rozsahu min. 5 - 80 rpm - maximálne zaťaženie min. 2 kg - nastaviteľný uhol otáčania v rozsahu min. 0 - 15° - časovač nastaviteľný min. v rozsahu 10 sek - 90 hod. - rozmer platne min. 280x180x300 mm - LED displej | ks | 1 |  | 0
35 | Vodný kúpeľ typ I | Vodný kúpeľ - objem min. 5 L - rozmer vane (dxšxhl) min. 130x280x120 mm - nastaviteľná teplota v rozsahu min. +5 °C od teploty okolia - 90°C - teplotná stabilita pri 70°C +/- 0,5°C - súčasťou dodávky priehľadný kryt pre zníženie odparivosti | ks | 2 |  | 0
36 | Počítacia komôrka na spermie | Počítacia komôrka na stanovovanie pohyblivosti a koncentrácie spermií, hĺbka 10µm | ks | 1 |  | 0
37 | pH meter stolový | pH meter stolový - rozsah merania pH 0 - 16 - veľký čitateľný displej - 1, 3 alebo 5 bodová kalibrácia - teplotná kompenzácia - interná pamäť min. 1000 záznamov - USB port pre prácu s dátami - dodávané so stojanom s otočným ramenom | ks | 2 |  | 0
38 | Vákuový aspiračný systém | Vákuový aspiračný systém - na odsávanie tekutín - integrovaná vákuová pumpa s výkom až 600 mbar - prietok v rozsahu 1 - 15 ml/s | ks | 1 |  | 0
39 | Multi vortex | Multi vortex - nastaviteľná frekvenia trepania v rozsahu min. 500 - 3500 rpm - časovač nastaviteľný v rozsahu min. 1 - 60 minút - orbit min. 4 mm - maximálne zaťaženie min. 200 g - súčasťou dodávky nástavce pre rôzne skúmavky - nástavec pre 16x 1,5 ml skúmavky + 8x 0,5 ml skúmavky + 8x 0,2 ml skúmavky; nástavec pre 10x skúmavky s priemerom 12 mm; nástavec pre 8x skúmavky s priemerom 16 mm; nástavec pre 4x skúmavky s priemerom 30 mm | ks | 1 |  | 0
40 | Vortex typ IV | Vortex typ IV - pre skúmavky do objemu 50 ml - orbitálnym trepacím pohybom s nastaviteľnou rýchlosťou v rozsahu min. 800 - 3000 rpm - orbit 4 mm | ks | 1 |  | 0
41 | Vertikálna elektroforéza typ I | Vertikálna elektroforéza tap I - pre až 4 gély veľkosti 10x8,3 cm - objem zásobného pufru pre 4 gély 1000 ml - vhodná pre predpripravené gély MP precast gels, kompatibilný s Bio-Rad | ks | 3 |  | 0
42 | Elektroforetický zdroj typ IV | Elektroforetický zdroj typ IV - nastaviteľné napätie min. 5-250 V - nastaviteľný prúd min. 100-3000 mA - výkon min. 300 W - nastaviteľný časovač v rozsahu min. 1 min. - 99 hod. - možnosť nastavenia 3 krokov - LCD displej pre zobrazenie nastavených hodnôt - pre pripojenie min. 4 elektroforéz, kompatibilný s Bio-Rad blotovacími bunkami | ks | 1 |  | 0
43 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou | Kombinovaná chladnička s mrazničkou - objem chladiaceho priestoru min. 260 L - objem mraziaceho priestoru min. 100 L - energetická trieda C - šírka max. 65 cm - hlučnosť menej ako 40 dB | ks | 2 |  | 0
44 | Disperzný nástavec | Disperzný nástavec - stator s priemerom 19 mm - pre objemy od 10 do 1500 ml - kompatibilný s prístrojom Ultra-Turrax T-18 | ks | 1 |  | 0
45 | Minicentrifúga s vortexom | Minicentrifúga s vortexom pre malé objemy - dve možnosti pre nastavenie otáčok 2800 a 3500 rpm - súčasťou dodávky uhlový rotor s kapacita min. 12x 1,5 ml skúmaviek - súčasťou dodávky uhlový rotor s kapacita min. 12x 0,5 a 12x 0,2 ml skúmaviek - možnosť vortexovania, myneiteľné nástavce na skúmavky, falcony a nastavec na vortexovanie platničiek | ks | 1 |  | 0
46 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou | Kombinovaná chladnička s mrazničkou - objem chladiaceho priestoru min. 260 L - objem mraziaceho priestoru min. 100 L - energetická trieda C - šírka max. 65 cm - hlučnosť menej ako 40 dB | ks | 2 |  | 0
47 | Vortex typ IV | Vortex typ IV - pre skúmavky do objemu 50 ml - orbitálnym trepacím pohybom s nastaviteľnou rýchlosťou v rozsahu min. 800 - 3000 rpm - orbit 4 mm | ks | 1 |  | 0
48 | Presné váhy typ II | Presné váhy: - max. váživosť 100 kg - odčítateľnosť max 50 g - externá kalibrácia - vážiaca plocha min. 300x300 mm - displaj s veľkými číslami - možnosť napájania cez adaptér aj batérie | ks | 1 |  | 0
49 | Chladnička | Chladnička - objem min. 550 L - nastaviteľná teplota 2 - 8 °C - digitálny ukazovateľ teploty | ks | 1 |  | 0
50 | Umývačka fliaš | Umývačka fliaš na pivo - 24 pozíciami na sanitáciu v jednom cykle - potrebná veľkosť pre sanitovanie fliaš s premerom hrdla pri uzávere 26 mm a objeme 0,5l | ks | 1 |  | 0
51 | Sušička fliaš | Sušička fliaš - odkvapkávač pre 24 ks sklenených fliaš - možnosť využitia pre rôzne veľkosti fliaš | ks | 2 |  | 0
52 | Kónický fermentor | Kónický fermentor - fermentačná nádoba z PET materiálu, vhodná na styk s potravinami - objem min. 25 litrov - možnosť prídavného vybavenia (teplomer, chladiaca špirála, termovak) - možnosť odberu kvasiniek pomocou kónického tvaru a zberača kvasiniek - tlaková súprava s guľovým plavákom a silikónovou hadicou - izolačný plášť zabezpečujúci ochranu pre UV žiarením - chladiaca/ ohrevná špirála - bezpečnostný ventil s tlakomerom s rozsahom 0-1,6 bar - kryt teplotného čidla s tlakovou spojkou, dĺžka 60 cm | ks | 6 |  | 0
53 | Vákuovačka | Vákuovačka - režim na suché a mokré potraviny - pre fólie šírka až 30cm - vrátane 10 ks vákuových sáčkov rozmer 200x6000 mm, dvojvrstvový | ks | 1 |  | 0
54 | Samonasávacie čerpadlo | Samonasávacie čerpadlo - prietok do 20l/min - sacie a výtlačné pripojenie priemer 3/8´´ - výtlak min. 10 m - sacia hĺbka min. 7 m - krytie IP 42 | ks | 1 |  | 0
55 | Narážač na fermentor typ I | Narážač na fermentor typ I, s vonkajším šróbením 10,5 mm, čierny | ks | 10 |  | 0
56 | Narážač na fermentor typ II | Narážač na fermentor typ II, s vonkajším šróbením 10,5 mm, sivý | ks | 10 |  | 0
57 | Termostat | Termostat - pre externú sondu - napájanie 12 V - regulácia teploty v rozsahu min. -10 - 99°C - presnosť merania +/- 1°C | ks | 10 |  | 0
58 | Rotátor | Rotátor - tanierový rotátor s nastaviteľnou rýchlosťou 5 - 40 min-1 - trieda ochrany IP 42 - časovač - možnosť nastavenia uhla rotácie tanieru - tanier pre uchytenie max 560 skúmaviek s priemerom 10 - 11,5 mm, kompatibilné s rotačnou trepačkou SB3 | ks | 1 |  | 0
59 | Analyzátor pre polarizáciu | Analyzátor pre polarizáciu svetla pre rozšírenie možností analýzy buniek - kompatibilný s fluorescenčným mikroskopom Leica DMi 6000 | ks | 1 |  | 0
60 | Magnetické miešadlo | Magnetické miešadlo - keramická chemicky odolná pracovná plocha s rozmerom min. 180x180 mm - nastaviteľná rozsah otáčok v rozsahu min. 100 - 1400 rpm - maximálne zaťaženie min. 10 L - LCD displej - s ohrevom, nastaviteľná teplota v rozsah min. 50 - 450 °C | ks | 2 |  | 0
61 | Digitálny teplomer s vlhkomerom | Digitálny teplomer s vlhkomerom - možnosť postavenia na stôl alebo upevnenia na stenu - teplotný rozsah 0 - 50°C - vlhkostný rozsah 1 - 99% - zobrazenie dátumu a času - napájanie batériami - pamäť na 50000 hodnôt, kalibračný certifikát | ks | 1 |  | 0
62 | Digitálne stopky | Digitálne stopky - funkcia odpočítavania času alebo stopky - odpočítavanie času možné od 99 min. - napájanie na betérie | ks | 3 |  | 0
63 | Vodný kúpeľ typ II | Vodný kúpeľ - objem min. 4 L - rozmer vane (dxšxhl) min. 130x150x100 mm - nastaviteľná teplota v rozsahu min. +5 °C od teploty okolia - 90°C - teplotná stabilita pri 37°C +/- 0,2°C - súčasťou dodávky výklopný priehľadný kryt pre zníženie odparivosti - súčasťou dodávky stojan pre 48x 1,5/2,0 ml skúmavky; stojan 41x 15 ml skúmavky; 15x 50 ml skúmavky, komora z nehrdzavejúcej ocele, rozsah teplôt +5-100°C | ks | 2 |  | 0
64 | Minicentrifúga s vortexom | Minicentrifúga s vortexom pre malé objemy - dve možnosti pre nastavenie otáčok 2800 a 3500 rpm - súčasťou dodávky uhlový rotor s kapacita min. 12x 1,5 ml skúmaviek - súčasťou dodávky uhlový rotor s kapacita min. 12x 0,5 a 12x 0,2 ml skúmaviek - možnosť vortexovania | ks | 2 |  | 0
65 | Trepačka na MTP | Trepačka na MTP - orbitálny trepací pohyb s nastaviteľnou rýchlosťou v rozsahu min. 100 - 3000 rpm - orbit min. 4 mm - LED displej pre zobrazenie nastavených parametrov - časovač s rozsahom min. 10 sek. - 900 min. - možnosť spustenia zatlačením trepacej plochy - nástavec na trepanie MTP | ks | 1 |  | 0
66 | Horizontálna elektroforéza typ VII | Horizontálna elektroforéza typ VII - pre gély s rozmerom 60x75mm - súčasťou 2x hrebeň pre 8 vzoriek - objem zásobného pufru 225 ml, odnímateľný podnos | ks | 1 |  | 0
67 | Horizontálna elektroforéza typ VIII | Horizontálna elektroforéza typ VII - pre gély s rozmerom 10x7 cm - súčasťou 2x hrebeň pre 8 vzoriek - objem zásobného pufru 225 ml, odnímateľný podnos | ks | 2 |  | 0
68 | Minivortex | Minivortex - pre malé nádoby s priemerom do 30 mm - orbitálnym trepacím pohybom s pevnou rýchlosťou min. 2600 ot./min. - orbit 4,5 mm - vrchný kryt z inertného plastu | ks | 2 |  | 0
69 | Ultrazvukový kúpeľ typ II | Ultrazvukový kúpeľ - objem vane min. 6 L - rozmer vane (dxšxhl) min. 500x140x100 mm - výkon ultrazvuku min. 620 W - indikátor výkonu ultrazvuku podsvietenou stupnicou a ovládanie tlačidlom - možnosť nepredržitého chodu, nastavenie teploty ohrevu: min. +30 a max. +80°C | ks | 1 |  | 0
70 | Vodný kúpeľ stolový pre potraviny | Vodný kúpeľ stolový pre potraviny - teplotný rozsah min. 30 - 80 °C - výkon min. 1,2 kW - počet nádrží min. 2 - vypúšťací kohútik - rozmery max. 570x380x270 mm - indikátor ohrevu | ks | 1 |  | 0
71 | pH meter prenosný | pH meter prenosný - rozsah merania pH min. 0 -20 - podsvietený grafický displej - funkcia ustálenia meranej hodnoty - interná pamäť na min. 200 záznamov - 1, 3 alebo 5 bodová kalibrácia - možnosť napájania na batérie typu AA - dodávané v kufríku s elektródou | ks | 2 |  | 0
72 | Vpichový teplomer | Vpichový teplomer - teplotný rozsah merania nim -40 - +250 °C - rozlíšenie 0,1 °C v rozsahu -5 - +200 °C - presnosť +/- 1 °C - trieda ochrany IP 65 - napájanie batériami, kalibrovaný, kalibračné body -18, 0 a 100°C | ks | 2 |  | 0
73 | pH elektróda | pH elektróda - vpichová elektróda s kvapalným elektrolytom - keramická diafragma - rozsah pH 0 -13 - teplotný rozsah 0 - 100 °C - rozmery 55x8 mm | ks | 1 |  | 0
74 | Detektor CO2 | Detektor CO2 s funkciou záznamu maximálnej a minimálnej koncentrácie v priebehu posledných 24 hodín - detekcia CO2 IR-Soc technologiu snímača - rozsah merania CO2 min. 0-3000 ppm - možnosť napájania pomocou 4x AA batérie - životnosť cca 80 hodín - možnosť napájania adaptérom AC/DC - súčasťou balenia - rozmery cca 240x80x160 mm | ks | 1 |  | 0
75 | Jednokanálová pipeta 10 - 100 ul | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 10 - 100 ul, presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta. | ks | 1 |  | 0
76 | 8-kanálová pipeta 10 - 100 ul | 8-kanálová pipeta s nastaviteľným objemom 10 - 100 ul, presnosť minimálne +/- 0,8%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta. | ks | 2 |  | 0
77 | Pipetovací nástavec | Pipetovací elektronický nástavec pre prácu s pipetami od objemu 1 do 100 ml, ovládanie pipetovania dvoma tlačidlami, regulovaný výkon čerpadla, LED indikátor stavu batérie, 0,2 mm hydrofóbny membránový filter | ks | 2 |  | 0
78 | Sada jednokanálových pipiet 10--100 ul, 100-1000 ul, 1-10 ml | Sada jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 10 - 100 ul, 100 - 1000 ul a 1 - 10 ml, presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta. | sada | 1 |  | 0
79 | Sada jednokanálových pipiet 0,5-10 ul, 10--100 ul, 20-200 ul 100-1000 ul | Sada jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,5-10 ul, 10--100 ul, 20-200 ul 100-1000 ul, presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta. | sada | 1 |  | 0
80 | Jednokanálová pipeta 100 - 1000 ul | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000 ul, presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta. | ks | 1 |  | 0
81 | Nádoba na skladovanie vzoriek v tekutom dusíku | Prenosná nádoba na skladovanie vzoriek v tekutom dusíku. Objem nádoby v rozsahu min. 6,5 a max 8 litrov. Skladovateľný čas vzoriek min.13 dní. Priemer otvoru kanistra v rozsahu min. 55mm a max. 75 mm. | ks | 1 |  | 0
SPOLU