## Sušička transportných vozíkov
Prípravné trhové konzultácie Centrálna sterilizácia - dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
Potencionálny dodávateľ uvedie informáciu, či ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO (spĺňa požiadavku v nezemenenom rozsahu) spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER (spĺňa požiadavku s lepším parametrom) nespĺňa = NIE (nepĺňa, resp. nedisponuje požiadavkou) definované požiadavky na predmet zákazky a v prípade, ak ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER resp. nespĺňa = NIE definované požiadavky uvedie hodnotu ním ponúkaného produktu. Ponúkaný produkt musí spĺňať požadované funkčné použitie predmetu zákazky a zároveň jeho predajná jednotková cena nesmie prekročiť uvedenú maximálnu jednotkovú cenu za príslušnú položku predmetu zákazky, ktorú má vyhlasovateľ k dispoziícii na nákup príslušného zariadenia. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám ponúkli produkt v najvyššej kvalite z Vášho portfólia prístrojov v súlade s našou maximálnou jednotkovou cenou za príslušnú položku predmetu zákazky.
Položka č. 1 - Sušička transportných vozíkov |  |  | Položka č. 1 - Sušička transportných vozíkov
|  |  | Obchodný názov ponúkaného produktu (TU uveďte obchodný názov ponúkaného produktu) | Názov výrobcu ponúkaného produktu (TU uveďte názov výrobcu ponúkaného produktu) | Jednotková cena ponúkaného produktu v EUR bez DPH
P. č. | Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | Doplňujúce informácie | spĺňa = ÁNO spĺňa = ÁNO-LEPŠÍ PARAMETER nespĺňa = NIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
36.1 | Záruka min. 24 mesiacov
37.1 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky
Prosíme Vás, aby ste nám k tejto informatívnej ponuke nezabudli predložiť PROSPEKTOVÝ MATERIÁL ponúkaných zariadení, ktorý nám bude slúžiť výlučne pre získanie kompletných informácií o ponúkaných produktoch. Ďakujeme.
Kontaktné údaje potencionálneho dodávateľa a kontaktnej osoby potencionálneho dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:

## Ultrazvuková čistička nástr 18l
Prípravné trhové konzultácie Centrálna sterilizácia - dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
Potencionálny dodávateľ uvedie informáciu, či ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO (spĺňa požiadavku v nezemenenom rozsahu) spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER (spĺňa požiadavku s lepším parametrom) nespĺňa = NIE (nepĺňa, resp. nedisponuje požiadavkou) definované požiadavky na predmet zákazky a v prípade, ak ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER resp. nespĺňa = NIE definované požiadavky uvedie hodnotu ním ponúkaného produktu. Ponúkaný produkt musí spĺňať požadované funkčné použitie predmetu zákazky a zároveň jeho predajná jednotková cena nesmie prekročiť uvedenú maximálnu jednotkovú cenu za príslušnú položku predmetu zákazky, ktorú má vyhlasovateľ k dispoziícii na nákup príslušného zariadenia. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám ponúkli produkt v najvyššej kvalite z Vášho portfólia prístrojov v súlade s našou maximálnou jednotkovou cenou za príslušnú položku predmetu zákazky.
Položka č. 1 Ultrazvuková čistička nástrojov 18-litrová |  |  | Položka č. 1 Ultrazvuková čistička nástrojov 18-litrová
|  |  | Obchodný názov ponúkaného produktu (TU uveďte obchodný názov ponúkaného produktu) | Názov výrobcu ponúkaného produktu (TU uveďte názov výrobcu ponúkaného produktu) | Jednotková cena ponúkaného produktu v EUR bez DPH
P. č. | Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | Doplňujúce informácie | spĺňa = ÁNO spĺňa = ÁNO-LEPŠÍ PARAMETER nespĺňa = NIE
1. | Ultrazvuková čistička nástrojov s objemom cca 18 litrov, s nerezovým košom a príslušenstvom
2. | Objem vane 18 litrov
3. | Vnútorne rozmery vane ( Š/H/V) max 327/300/200
4. | Vonkajšie rozmery vane (Š/H/V) max 390/340/321
5. | Hmotnosť 8 kg
Ultrazvuková frekvencia 37 kHz
6. | Príkon max. 1 kW
7. | Napätie max. 230V
7. | Nerezový drôtený kôš na nástroje - 1 kus
8. | Elektronická regulácia času a teploty, min. v rozmedzí 30°C - 80°C
9. | Vysokovýkonný systém meničov
10. | Automatické spustenie teploty / predvoľba teploty
11. | Bezpečnostné normy: ISO 9001+13485, CE - certifikované, RoHS - smernica
11. | Funkcia “Sweep”zaručuje optimálne a efektívne čistenie ultrazvukom
12. | Funkcia “Degas”urýchľuje proces odplynenia čistiacej kvapaliny, najmä v čerstvo zamiešaných roztokoch.
13. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
14. | Záruka min. 24 mesiacov
15. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky
Prosíme Vás, aby ste nám k tejto informatívnej ponuke nezabudli predložiť PROSPEKTOVÝ MATERIÁL ponúkaných zariadení, ktorý nám bude slúžiť výlučne pre získanie kompletných informácií o ponúkaných produktoch. Ďakujeme.
Kontaktné údaje potencionálneho dodávateľa a kontaktnej osoby potencionálneho dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:

## Ultrazvuková čistička nástr 6l
Prípravné trhové konzultácie Centrálna sterilizácia - dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
Potencionálny dodávateľ uvedie informáciu, či ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO (spĺňa požiadavku v nezemenenom rozsahu) spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER (spĺňa požiadavku s lepším parametrom) nespĺňa = NIE (nepĺňa, resp. nedisponuje požiadavkou) definované požiadavky na predmet zákazky a v prípade, ak ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER resp. nespĺňa = NIE definované požiadavky uvedie hodnotu ním ponúkaného produktu. Ponúkaný produkt musí spĺňať požadované funkčné použitie predmetu zákazky a zároveň jeho predajná jednotková cena nesmie prekročiť uvedenú maximálnu jednotkovú cenu za príslušnú položku predmetu zákazky, ktorú má vyhlasovateľ k dispoziícii na nákup príslušného zariadenia. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám ponúkli produkt v najvyššej kvalite z Vášho portfólia prístrojov v súlade s našou maximálnou jednotkovou cenou za príslušnú položku predmetu zákazky.
Položka č. 1 Ultrazvuková čistička nástrojov 6-litrová |  |  | Položka č. 1 Ultrazvuková čistička nástrojov 6-litrová
|  |  | Obchodný názov ponúkaného produktu (TU uveďte obchodný názov ponúkaného produktu) | Názov výrobcu ponúkaného produktu (TU uveďte názov výrobcu ponúkaného produktu) | Jednotková cena ponúkaného produktu v EUR bez DPH
P. č. | Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | Doplňujúce informácie | spĺňa = ÁNO spĺňa = ÁNO-LEPŠÍ PARAMETER nespĺňa = NIE
1. | Ultrazvuková čistička nástrojov s objemom cca 6 litrov, s nerezovým košom a príslušenstvom
2. | Objem vane 6 litrov
3. | Vnútorne rozmery vane ( Š/H/V) max. 300/151/150
4. | Vonkajšie rozmery vane (Š/H/V) max. 365/186/264
5. | Hmotnosť max. 5,1 kg
6. | Ultrazvuková frekvencia 37 kHz
7. | Príkon max. 0,55 kW
8. | Napätie max. 230V
9. | Nerezový drôtený kôš na nástroje - 1 kus
10. | Elektronická regulácia času a teploty, min. v rozmedzí 30°C - 80°C
11. | Vysokovýkonný systém meničov
12. | Automatické spustenie teploty / predvoľba teploty
13. | Bezpečnostné normy: ISO 9001+13485, CE - certifikované, RoHS - smernica
14. | Funkcia “Sweep”zaručuje optimálne a efektívne čistenie ultrazvukom
15. | Funkcia “Degas”urýchľuje proces odplynenia čistiacej kvapaliny, najmä v čerstvo zamiešaných roztokoch.
16. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
17. | Záruka min. 24 mesiacov
18. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky
Prosíme Vás, aby ste nám k tejto informatívnej ponuke nezabudli predložiť PROSPEKTOVÝ MATERIÁL ponúkaných zariadení, ktorý nám bude slúžiť výlučne pre získanie kompletných informácií o ponúkaných produktoch. Ďakujeme.
Kontaktné údaje potencionálneho dodávateľa a kontaktnej osoby potencionálneho dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:

## Dezinfekčná umývačka inštr.
Prípravné trhové konzultácie Centrálna sterilizácia - dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
Potencionálny dodávateľ uvedie informáciu, či ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO (spĺňa požiadavku v nezemenenom rozsahu) spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER (spĺňa požiadavku s lepším parametrom) nespĺňa = NIE (nepĺňa, resp. nedisponuje požiadavkou) definované požiadavky na predmet zákazky a v prípade, ak ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER resp. nespĺňa = NIE definované požiadavky uvedie hodnotu ním ponúkaného produktu. Ponúkaný produkt musí spĺňať požadované funkčné použitie predmetu zákazky a zároveň jeho predajná jednotková cena nesmie prekročiť uvedenú maximálnu jednotkovú cenu za príslušnú položku predmetu zákazky, ktorú má vyhlasovateľ k dispoziícii na nákup príslušného zariadenia. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám ponúkli produkt v najvyššej kvalite z Vášho portfólia prístrojov v súlade s našou maximálnou jednotkovou cenou za príslušnú položku predmetu zákazky.
Položka č. 1 Dezinfekčná umývačka inštrumentov 2-dverová |  |  | Položka č. 1 Dezinfekčná umývačka inštrumentov 2-dverová
|  |  | Obchodný názov ponúkaného produktu (TU uveďte obchodný názov ponúkaného produktu) | Názov výrobcu ponúkaného produktu (TU uveďte názov výrobcu ponúkaného produktu) | Jednotková cena ponúkaného produktu v EUR bez DPH
P. č. | Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | Doplňujúce informácie | spĺňa = ÁNO spĺňa = ÁNO-LEPŠÍ PARAMETER nespĺňa = NIE
1. | Umývací dezinfektor na báze termickej dezinfekcie určený pre chirurgické nástroje a endoskopické nástroje - 2 - dverový s kapacitou 10 DIN sít, s monitorovaním dávkovania detergentu, dávkovacím čerpadlom, vozíkom a ostatným príslušenstvom
2. | 2-dverové prevedenie (prekladacia komora)
3. | Výška komory max. 660mm
4. | Šírka komory max. 550mm
5. | Hĺbka komory max. 620 mm
6. | Objem komory 225 litrov / 10 DIN sít
7. | 5 zavážacích úrovní
8. | Rotujúce strikajúce rameno umiestnené medzi každou úrovňou
9. | Neávislé monitorovanie teploty
10. | Integrovaná tlačiareň
11. | Monitorovanie dávkovania detergentu
12. | Dávkovacie čerpadlo detergentu
13. | Predohrev sušiaceho vzduchu v zabudovanom výmenníku
14. | 5x 5-úrovňový zavážací vozík (celkovo 5 kusov, nie 5 kusov pre každý dezinfektor)
15. | 1x vozík pre spracovanie AN položiek (celkovo 1 kus, nie pre každý dezinfektor)
16. | 50x tácka na inštrumentáriá (celkovo 50kusov, nie 50 kusov pre každý dezinfektor)
17. | počet dávkovacích čerpadiel kvapalinových prevádzkových chemikálií min. 3 ks
18. | maximálna spotreba na umývaciu fázu max. 25 l
19. | výkonné obehové čerpadlo o celkovom výkone min. 450 l/min
20. | Zariadenie disponuje certifikátomo súlade s normou EN ISO 15883
21. | Procesy riadi automatická riadiaca jednotka so záznamom parametrov na integrovanej tlačiarni s možnosťou pripojenia na PC (rozhranania RS 232 a RS 485)
22. | Nerezová vysokoleštená roboticky zvárana komora bez záhybov
23. | sušiaci vzduch je filtrovaný HEPA filtrom a jeho cirkuláciu zabezpečuje bezuhlíkový ventilátor s diferenciálnym monitorovaním tlaku (overenie zanesenia filtra)
24. | presklené dvere s osvetlením komory pre možnosť kontroly správnosti zavezenia komory obsluhou
25. | uzamknutie dverí v priebehu procesu dezinfekčného umývania
26. | zariadenie je registrované ŠUKL kódom
27. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
28. | Záruka min. 24 mesiacov
29. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky
Prosíme Vás, aby ste nám k tejto informatívnej ponuke nezabudli predložiť PROSPEKTOVÝ MATERIÁL ponúkaných zariadení, ktorý nám bude slúžiť výlučne pre získanie kompletných informácií o ponúkaných produktoch. Ďakujeme.
Kontaktné údaje potencionálneho dodávateľa a kontaktnej osoby potencionálneho dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:

## Rezačka sterilizačných obalov
Prípravné trhové konzultácie Centrálna sterilizácia - dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
Potencionálny dodávateľ uvedie informáciu, či ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO (spĺňa požiadavku v nezemenenom rozsahu) spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER (spĺňa požiadavku s lepším parametrom) nespĺňa = NIE (nepĺňa, resp. nedisponuje požiadavkou) definované požiadavky na predmet zákazky a v prípade, ak ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER resp. nespĺňa = NIE definované požiadavky uvedie hodnotu ním ponúkaného produktu. Ponúkaný produkt musí spĺňať požadované funkčné použitie predmetu zákazky a zároveň jeho predajná jednotková cena nesmie prekročiť uvedenú maximálnu jednotkovú cenu za príslušnú položku predmetu zákazky, ktorú má vyhlasovateľ k dispoziícii na nákup príslušného zariadenia. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám ponúkli produkt v najvyššej kvalite z Vášho portfólia prístrojov v súlade s našou maximálnou jednotkovou cenou za príslušnú položku predmetu zákazky.
Položka č. 1 - Rezačka sterilizačných obalov priebežná |  |  | Položka č. 1 - Rezačka sterilizačných obalov priebežná
|  |  | Obchodný názov ponúkaného produktu (TU uveďte obchodný názov ponúkaného produktu) | Názov výrobcu ponúkaného produktu (TU uveďte názov výrobcu ponúkaného produktu) | Jednotková cena ponúkaného produktu v EUR bez DPH
P. č. | Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | Doplňujúce informácie | spĺňa = ÁNO spĺňa = ÁNO-LEPŠÍ PARAMETER nespĺňa = NIE
1. | Rezačka sterilizačných obalov priebežná (držiak rolí s orezávaním)
2. | Max. priemer role baliaceho materiálu: 220 mm
3. | Dĺžka: max. 900 mm
4. | Šírka: max. 330 mm
5. | Výška: max. 170 mm
6. | Inštalácia na stôl
7. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
8. | Záruka min. 24 mesiacov
9. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky
Prosíme Vás, aby ste nám k tejto informatívnej ponuke nezabudli predložiť PROSPEKTOVÝ MATERIÁL ponúkaných zariadení, ktorý nám bude slúžiť výlučne pre získanie kompletných informácií o ponúkaných produktoch. Ďakujeme.
Kontaktné údaje potencionálneho dodávateľa a kontaktnej osoby potencionálneho dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:

## Zatavovačka ster. obalov
Prípravné trhové konzultácie Centrálna sterilizácia - dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
Potencionálny dodávateľ uvedie informáciu, či ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO (spĺňa požiadavku v nezemenenom rozsahu) spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER (spĺňa požiadavku s lepším parametrom) nespĺňa = NIE (nepĺňa, resp. nedisponuje požiadavkou) definované požiadavky na predmet zákazky a v prípade, ak ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER resp. nespĺňa = NIE definované požiadavky uvedie hodnotu ním ponúkaného produktu. Ponúkaný produkt musí spĺňať požadované funkčné použitie predmetu zákazky a zároveň jeho predajná jednotková cena nesmie prekročiť uvedenú maximálnu jednotkovú cenu za príslušnú položku predmetu zákazky, ktorú má vyhlasovateľ k dispoziícii na nákup príslušného zariadenia. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám ponúkli produkt v najvyššej kvalite z Vášho portfólia prístrojov v súlade s našou maximálnou jednotkovou cenou za príslušnú položku predmetu zákazky.
Položka č. 1 - Zatavovačka sterilizačných obalov |  |  | Položka č. 1 - Zatavovačka sterilizačných obalov
|  |  | Obchodný názov ponúkaného produktu (TU uveďte obchodný názov ponúkaného produktu) | Názov výrobcu ponúkaného produktu (TU uveďte názov výrobcu ponúkaného produktu) | Jednotková cena ponúkaného produktu v EUR bez DPH
P. č. | Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | Doplňujúce informácie | spĺňa = ÁNO spĺňa = ÁNO-LEPŠÍ PARAMETER nespĺňa = NIE
1. | Elektrická zváračka s tlačiarňou pre uzatváranie sterilizačných obalov
2. | Príkon min. 360 W
3. | Hmotnosť max. 23 kg
4. | Vzdialenosť od okraja zvaru min (0-35)mm
5. | Šírka zvaru min 12 mm
6. | Nastaviteľná teplota min. (90-199)°C
7. | Prítlak min. 100 N
8. | Tolerancia teploty min. +/- 2 °C
9. | Validovatelnosť
10. | Reverzný chod
11. | Mikroprocesorové riadenie
12. | Automatický štart
13. | Interface RS232
14. | Počítadlo kusov
15. | Kontrola prevedenej údržby
16. | Tlač piktogramov
17. | Tlačiareň s páskou
18. | Zobrazenie dát pre tlač na displeji
19. | Možnosť vypnutia tlače
20. | Nastavenie veľkosti písma
21. | Tlač času
22. | Tlač dátumu
23. | Tlač exspirácie
24. | Tlač šarže
25. | Tlač osobných dát
26. | Tlač symbolu CE
27. | Tlač prednastaveného textu
28. | Tlač sériového čísla
29. | Kontrola teploty
30. | Kontrola prítlaku
31. | Kontrola rýchlosti posuvu
32. | Kalibrácia
33. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
34. | Záruka min. 24 mesiacov
35. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky
Prosíme Vás, aby ste nám k tejto informatívnej ponuke nezabudli predložiť PROSPEKTOVÝ MATERIÁL ponúkaných zariadení, ktorý nám bude slúžiť výlučne pre získanie kompletných informácií o ponúkaných produktoch. Ďakujeme.
Kontaktné údaje potencionálneho dodávateľa a kontaktnej osoby potencionálneho dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:

## Sterilizátor parný 2-dv. 609l
Prípravné trhové konzultácie Centrálna sterilizácia - dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
Potencionálny dodávateľ uvedie informáciu, či ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO (spĺňa požiadavku v nezemenenom rozsahu) spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER (spĺňa požiadavku s lepším parametrom) nespĺňa = NIE (nepĺňa, resp. nedisponuje požiadavkou) definované požiadavky na predmet zákazky a v prípade, ak ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER resp. nespĺňa = NIE definované požiadavky uvedie hodnotu ním ponúkaného produktu. Ponúkaný produkt musí spĺňať požadované funkčné použitie predmetu zákazky a zároveň jeho predajná jednotková cena nesmie prekročiť uvedenú maximálnu jednotkovú cenu za príslušnú položku predmetu zákazky, ktorú má vyhlasovateľ k dispoziícii na nákup príslušného zariadenia. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám ponúkli produkt v najvyššej kvalite z Vášho portfólia prístrojov v súlade s našou maximálnou jednotkovou cenou za príslušnú položku predmetu zákazky.
Položka č. 1 - Sterilizátor parný 2-dverový (8STJ/cca 600l) |  |  | Položka č. 1 - Sterilizátor parný 2-dverový
|  |  | Obchodný názov ponúkaného produktu (TU uveďte obchodný názov ponúkaného produktu) | Názov výrobcu ponúkaného produktu (TU uveďte názov výrobcu ponúkaného produktu) | Jednotková cena ponúkaného produktu v EUR bez DPH
P. č. | Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | Doplňujúce informácie | spĺňa = ÁNO spĺňa = ÁNO-LEPŠÍ PARAMETER nespĺňa = NIE
1 | 2 dverové prevedenie komory (prekladová komora)
2 | Objem komory 8STJ/cca 600 litrov
3 | Dvojkomorový plášť sterilizačnej komory
4 | Nerezový rám prístroja
5 | Sterilizácia formou vysokotlakovej pary
6 | Interval procesov parnej sterilizácie v intervale min. (121°C - 134°C ) | väčší rozsah teploty prípustný, ale požadovaný rozsah (121 až 134)°C musí byť zachovaný
7 | Výstup na dokladovanie sterilizačného cyklu (tlačiareň)
8 | Možnosť pripojenia k PC
9 | Min. 8 sterilizačných jednotiek
10 | Testovacie programy: Vakuový test, Bowie -Dick test, sterilizační program 121°C, sterilizační program 134°C.
11 | Automatické zapnutie a predohrev
12 | Automatické mikroprocesorové riadenie
13 | Automatická zvuková signalizácia poruchy
14 | Vlastný vyvíjač pary
15 | Posun dverí vertikálny
16 | Zariadenie označené CE
17 | Zariadenie spĺňa technické normy: MDD 93/42/EEC, EMC 89/336/EEC, STN EN 285, EN 61010,
18 | Bezpečnostný systém ovládania dverí s monitorovaním tlaku v komore
19 | Bezpečnostný systém so zámkom umožňujúcim bezpečné otvorenie dverí
20 | Dotykový ovládací display (farebný) so zobrazením teploty, tlaku, času cyklu
21 | Atmosferický vzduch nasávaný do komory v závere procesu je filtrovaný pre častice veľkosti 0,3 µm s účinnosťou min. 99,99%
22 | Program na sterilizovanie balených materiálov
23 | Program na sterilizovanie balených materiálov zo skla, gumy a umelých hmôt
Zmäkčovač vody - samostatný alebo integrovaný:
25 | Výroba demi vody min. 120 l/ hod
26 | Zostava predfilter - zmäkčovač duplex - aktívne uhlie - reverzná osmóza
27 | Zásobník demi vody min. 400 l
28 | Tlakové čerpadlo
29 | Merač vodivosti
30 | Plne automatická prevádzka
31 | Výstup zmäkčenej vody min. 800 lit/ hod
32 | Výstup zmäkčenej vody v špičke min. 900 lit/ hod
Príslušenstvo:
29 | Min. 2 ks transportný vozík / sterilizátor
30 | Min. 1 ks zavážací vozík / sterilizátor
31. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
32. | Záruka min. 24 mesiacov
33. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky
Prosíme Vás, aby ste nám k tejto informatívnej ponuke nezabudli predložiť PROSPEKTOVÝ MATERIÁL ponúkaných zariadení, ktorý nám bude slúžiť výlučne pre získanie kompletných informácií o ponúkaných produktoch. Ďakujeme.
Kontaktné údaje potencionálneho dodávateľa a kontaktnej osoby potencionálneho dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:

## Sterilizátor kombinovaný
Prípravné trhové konzultácie Centrálna sterilizácia - dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
Potencionálny dodávateľ uvedie informáciu, či ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO (spĺňa požiadavku v nezemenenom rozsahu) spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER (spĺňa požiadavku s lepším parametrom) nespĺňa = NIE (nepĺňa, resp. nedisponuje požiadavkou) definované požiadavky na predmet zákazky a v prípade, ak ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER resp. nespĺňa = NIE definované požiadavky uvedie hodnotu ním ponúkaného produktu. Ponúkaný produkt musí spĺňať požadované funkčné použitie predmetu zákazky a zároveň jeho predajná jednotková cena nesmie prekročiť uvedenú maximálnu jednotkovú cenu za príslušnú položku predmetu zákazky, ktorú má vyhlasovateľ k dispoziícii na nákup príslušného zariadenia. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám ponúkli produkt v najvyššej kvalite z Vášho portfólia prístrojov v súlade s našou maximálnou jednotkovou cenou za príslušnú položku predmetu zákazky.
Položka č. 1 - Sterilizátor kombinovaný para/formaldehyd 2-dverový |  |  | Položka č. 1 - Sterilizátor kombinovaný para/formaldehyd 2-dverový
|  |  | Obchodný názov ponúkaného produktu (TU uveďte obchodný názov ponúkaného produktu) | Názov výrobcu ponúkaného produktu (TU uveďte názov výrobcu ponúkaného produktu) | Jednotková cena ponúkaného produktu v EUR bez DPH
P. č. | Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | Doplňujúce informácie | spĺňa = ÁNO spĺňa = ÁNO-LEPŠÍ PARAMETER nespĺňa = NIE
1. | Kombinovaný sterilizátor para formaldehyd s objemom komory 6 STJ, vrátane vnútornej výbavy komory, zavážacej a manipulačnej techniky
Zariadenie umožňuje parnú sterilizáciu (134 °C, 121 °C) a nízkoteplotnú sterilizáciu formaldehydom (55 °C, 65 °C a 80 °C) v jednej komore pre termolabilný materiál
2. | 2 dverové prevedenie komory (prekladová komora)
3. | Nízkoteplotná sterilizácia
4. | Objem komory 6 STJ/cca 460 litrov
5. | Nízkoteplotná sterilizácia - Formaldehyd
6. | Parná sterilizácia
7. | Šírka komory max. 660mm
8. | Výška komory max. 700mm
9. | Hĺbka komory max. 1000 mm
10. | Inštalácia zapustením do steny
11. | Kompletné vybavenie komory
12. | Kompletné zavážacie príslušenstvo - celkovo 2x zavážací vozík
13. | objem komory: min. 450 litrov
14. | max. hmotnosť zariadenia: do 1100 kg
15. | hlučnosť: max. 80 dB
16. | pripojovacie napätie: max 380 V
17. | konštrukcia a dvojkomorový plášť kubického profilu komory z vysokokvalitnej nerezovej ocele - vyhovujúci európskej legislatíve, tlaková nádoba vyhovuje európskej direktíve PED 2014/68/EC
18. | nerezové vonkajšie zakrytovanie sterilizátora so servisným priestorom a s prispôsobením priestoru umiestnenia sterilizátora
19. | bezúdržbové tesnenia dverí
20. | automaticky ovládané dvere komory s vertikálnym otváraním, s bezpečnostným istením - 2-dverové prevedenie pre prekladaciu operáciu s integrovaným vyvíjačom pary
21. | zariadenie musí byť označené CE a musí spĺňa technické normy: STN EN 14180 sterilizácia nízkoteplotnou parou s formaldehydom (validácia podľa EN 25424), MDD 93/42/EEC, EMC 89/336/EEC, STN EN 285
22. | pre plynovú sterilizáciu sa používa vysoká koncentrácia roztoku formalínu - čo umožňuje veľmi krátke procesy plynovej sterilizácie, napr. čas procesu pri 55 °C do 4 hod., pri 65 °C max. 2,5 hodiny a pri 80 °C max. 2 hodiny
23. | program pre vynútené chladenie zariadenia pre urýchlenie prechodu z parných programov na programy nízkoteplotnej formaldehydovej sterilizácie,
24. | možnosť autorizácie užívateľa RFID čipom
25. | riadiaca jednotka má byť vyvinutá pre sterilizátory a navrhnutá pre dodržanie plnej reprodukovateľnosti procesu sterilizácie. Jednotka navrhnutá aj pre ochranu voči elektromagnetickému rušeniu v zmysle EMC nariadenia 92/31/EEC. Kedykoľvek sa zvolí zabudovaný program, alebo užívateľom zvolený ľubovoľný čas a teplota cyklu - proces po spustení prebieha automaticky - s jasným zobrazením stavu na ovládacom paneli - s podporou kompletného setu funkcií alarmu. Zariadenie pre uľahčenie procesu validácie je vybavené nadriadenou riadiacou jednotkou s vlastnými snímačmi pre dvojitú bezpečnosť reprodukovateľnosti procesov.
26. | záznamník - 2-kanálový zapisovač, nezávislý od mikroprocesorovej riadiacej jednotky zaznamenáva teplotu a tlak v komore
27. | vertikálne automaticky posuvné dvere
28. | bezpečné zaistenie utesnenia komory sa aktivuje prostredníctvom tlaku pary/vzduchu za tesnením dverí. Pretlak za tesneniami dverí zotrvá, až pokiaľ nie je proces celkom ukončený
29. | kompletný uzavretý systém zaisťujúci bezpečnosť užívateľa
30. | 36-38% roztok Formalínu dodávaný v hermeticky uzatvorených plastových jednorazových fľašiach
31. | vákuové čerpadlo je vysokovýkonné okružné vodné čerpadlo s kapacitou dosahujúce úroveň vákua pod 40 mbar. Čerpadlo je napojené na systém automatického napájania vody so zabudovaným zásobníkom vody z nerezovej ocele
32. | atmosférický vzduch vpúšťaný do komory je filtrovaný. Účinnosť filtra je vyššia ako 99% pre častice veľkosti 0,3 mikrometra
33. | príslušenstvo pre zavážanie košov a kontajnerov do/z komory
34. | záznamník - zaznamenáva teplotu a tlak v komore, možnosť dokumentácie procesov na USB alebo do archivačného softvéru v sieťovom PC
35. | voliteľná možnosť vyhodnotenia spotreby pracovných médií za každý proces - údaje o skutočnej spotrebe pracovných médií na zázname z každého procesu
36. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
37. | Záruka min. 24 mesiacov
38. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky
Prosíme Vás, aby ste nám k tejto informatívnej ponuke nezabudli predložiť PROSPEKTOVÝ MATERIÁL ponúkaných zariadení, ktorý nám bude slúžiť výlučne pre získanie kompletných informácií o ponúkaných produktoch. Ďakujeme.
Kontaktné údaje potencionálneho dodávateľa a kontaktnej osoby potencionálneho dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:

## Sterilizátor parný 2-dv. 60l
Prípravné trhové konzultácie Centrálna sterilizácia - dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
Potencionálny dodávateľ uvedie informáciu, či ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO (spĺňa požiadavku v nezemenenom rozsahu) spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER (spĺňa požiadavku s lepším parametrom) nespĺňa = NIE (nepĺňa, resp. nedisponuje požiadavkou) definované požiadavky na predmet zákazky a v prípade, ak ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER resp. nespĺňa = NIE definované požiadavky uvedie hodnotu ním ponúkaného produktu. Ponúkaný produkt musí spĺňať požadované funkčné použitie predmetu zákazky a zároveň jeho predajná jednotková cena nesmie prekročiť uvedenú maximálnu jednotkovú cenu za príslušnú položku predmetu zákazky, ktorú má vyhlasovateľ k dispoziícii na nákup príslušného zariadenia. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám ponúkli produkt v najvyššej kvalite z Vášho portfólia prístrojov v súlade s našou maximálnou jednotkovou cenou za príslušnú položku predmetu zákazky.
Položka č. 1 - Sterilizátor parný 2-dverový |  |  | Položka č. 1 - Sterilizátor parný 2-dverový
|  |  | Obchodný názov ponúkaného produktu (TU uveďte obchodný názov ponúkaného produktu) | Názov výrobcu ponúkaného produktu (TU uveďte názov výrobcu ponúkaného produktu) | Jednotková cena ponúkaného produktu v EUR bez DPH
P. č. | Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | Doplňujúce informácie | spĺňa = ÁNO spĺňa = ÁNO-LEPŠÍ PARAMETER nespĺňa = NIE
1 | Interval procesov parnej sterilizácie v intervale min. (121 - 134) °C | väčší rozsah teploty prípustný, ale požadovaný rozsah musí byť zachovaný
2 | 2 dverové prevedenie komory (prekladová komora)
3 | Objem komory 60L
4 | Vlastný vyvíjač pary
5 | Posun dverí vertikálny
6 | Integrovaná úprava vody (reverzná osmóza) pre výrobu medicinálnej pary
7 | Zariadenie označené CE
8 | Zariadenie spĺňa technické normy: MDD 93/42/EEC, EMC 89/336/EEC, STN EN 285, EN 61010
9 | Bezpečnostný systém ovládania dverí s monitorovaním tlaku v komore
10 | Bezpečnostný systém s elektrickým zámkom umožňujúcim bezpečné otvorenie dverí
11 | Atmosferický vzduch nasávaný do komory v závere procesu je filtrovaný pre častice veľkosti 0,3 µm s účinnosťou min. 99,99%
12 | Program "FLASH" na sterilizovanie nebalených materiálov
13 | Celkový čas procesu sterilizovania programom "FLASH" max. 15 minút
14 | Program na sterilizovanie balených materiálov
15 | Program na sterilizovanie balených materiálov zo skla, gumy a umelých hmôt
Príslušenstvo:
15 | Min. 1 ks transportný vozík / sterilizátor
16 | Min. 1 ks zavážací vozík / sterilizátor
17. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
18. | Záruka min. 24 mesiacov
19. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky
Prosíme Vás, aby ste nám k tejto informatívnej ponuke nezabudli predložiť PROSPEKTOVÝ MATERIÁL ponúkaných zariadení, ktorý nám bude slúžiť výlučne pre získanie kompletných informácií o ponúkaných produktoch. Ďakujeme.
Kontaktné údaje potencionálneho dodávateľa a kontaktnej osoby potencionálneho dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:

## Plazmový sterilizátor
Prípravné trhové konzultácie Centrálna sterilizácia - dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
Potencionálny dodávateľ uvedie informáciu, či ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO (spĺňa požiadavku v nezemenenom rozsahu) spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER (spĺňa požiadavku s lepším parametrom) nespĺňa = NIE (nepĺňa, resp. nedisponuje požiadavkou) definované požiadavky na predmet zákazky a v prípade, ak ním ponúkaný produkt spĺňa = ÁNO - LEPŠÍ PARAMETER resp. nespĺňa = NIE definované požiadavky uvedie hodnotu ním ponúkaného produktu. Ponúkaný produkt musí spĺňať požadované funkčné použitie predmetu zákazky a zároveň jeho predajná jednotková cena nesmie prekročiť uvedenú maximálnu jednotkovú cenu za príslušnú položku predmetu zákazky, ktorú má vyhlasovateľ k dispoziícii na nákup príslušného zariadenia. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám ponúkli produkt v najvyššej kvalite z Vášho portfólia prístrojov v súlade s našou maximálnou jednotkovou cenou za príslušnú položku predmetu zákazky.
Položka č. 1 - Plazmový sterilizátor |  |  | Položka č. 1 - Plazmový sterilizátor
|  |  | Obchodný názov ponúkaného produktu (TU uveďte obchodný názov ponúkaného produktu) | Názov výrobcu ponúkaného produktu (TU uveďte názov výrobcu ponúkaného produktu) | Jednotková cena ponúkaného produktu v EUR bez DPH
P. č. | Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | Doplňujúce informácie | spĺňa = ÁNO spĺňa = ÁNO-LEPŠÍ PARAMETER nespĺňa = NIE
1. | Nízkoteplotný sterilizátor využívajúci plynný peroxid vodíka
2. | Využíteľný objem komory nízkoteplotného sterilizátora min. 50 L
3. | Predprogramované sterilizačné procesy pre rôzne zavážky - všeobecné kovové zdravotnícke pomôcky,
4. | Predprogramované sterilizačné procesy pre rôzne zavážky: flexibilné endoskopy s dutinami,
5. | Predprogramované sterilizačné procesy pre rôzne zavážky: rigídne endoskopy s dutinami
6. | farebný dotykový displej umožňujúci užívateľovi vstupy pre ovládanie
7. | Zobrazované informácie na displeji min. o alarmoch, odpočítavanie času procesu
8. | Automatický mechanizmus uzamykania dverí, ktorý udržuje komoru uzatvorenú počas celého sterilizačného procesu. Po ukončení procesu sa dvere automaticky odomknú.
9. | Blokovanie dverí počas prevádzky sterilizátora. V stand by režime žiadne obmedzenia v otváraní dverí.
10. | Tlačiareň pre záznam alfanumerických parametrov procesu je umiestnená na prednej strane sterilizátora.
11. | Pre prevádzku iba elektrické pripojenie.
12. | Inštalácia zariadenia nevyžaduje žiadne vodoinštalatérske, alebo vzduchotechnické pripojenia.
13. | Dodávka peroxidu vodíka je realizovaná cez bezpečne uzavretý systém
14. | Použitie viacnásobných použiteľských kaziet.
15. | Kazety peroxidu vodíka sú likvidované v bežnom komunálnom odpade.
16. | Kapacita kazety min. 5 procesov
17. | Automatické sledovanie množstva použitého sterilantu a dátum jeho expirácie.
18. | Vizuálna notifikácia na displaji potrebnej výmeny kazety so sterilantom.
19. | Sterilizačné kazety s kódom pre zaistenie, že je používaná v sterilizátore správna kazeta a že obsah kazety so sterilantom nie je expirovaný – bez potreby zadávania akéhokoľvek údaju / kódu, alebo iných informácií, ktoré by mali byť zadávané užívateľom.
20. | Sterilizátor má nominálnu pracovnú teplotu max. 60 ⁰ C
21. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
22. | Záruka min. 24 mesiacov
23. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky
Prosíme Vás, aby ste nám k tejto informatívnej ponuke nezabudli predložiť PROSPEKTOVÝ MATERIÁL ponúkaných zariadení, ktorý nám bude slúžiť výlučne pre získanie kompletných informácií o ponúkaných produktoch. Ďakujeme.
Kontaktné údaje potencionálneho dodávateľa a kontaktnej osoby potencionálneho dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: