## Príloha č. 1 Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Názov predmetu zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje
Ultrazvukový prístroj pre Neurologickú kliniku
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Neurologickú kliniku | komplet | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Kliniku rádiológie a zobrazovacích metód | komplet | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre I. Internú kliniku | komplet | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4. | Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Transplantačné oddelenie | komplet | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
Položka 1 informatívny rozpis ceny
1.1. | Ultrazvukový prístroj pre Neurologickú kliniku | ks | 1
1.2. | Lineárna sonda v rozsahu min. 3-9 MHz, FOV min. 36 mm, hĺbka zobrazenia min. 200 mm (vyššie rozsahy prípustné) | ks | 1
1.3. | Sektorová sonda v rozsahu min. 1-5 MHz, FOV min 120°, (vyššie rozsahy prípustné) | ks | 1
Položka 2 informatívny rozpis ceny |  |  |  | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
2.1. | Ultrazvukový prístroj pre Kliniku rádiológie a zobrazovacích metód | ks | 1
2.2. | Konvexná abdominálna sonda na vyšetrovanie novorodencov, detí a adolescentov (vyšetrenie muskuloskeletálneho sytému, vyšetrenie brušnej dutiny)v rozsahu min. v rozsahu 1-6 MHz, hĺbka zobrazenia min. 400 mm, FOV min. 120° (vyšší rozsah prípustný) | ks | 1
2.3. | Lineárna sonda na vyšetrovanie novorodencov, detí a adolescentov s možnosťou shearwave elastografie (vyšetrenie mozgu, obličiek, cievy, nervy, štítna žľaza, povrchové štruktúry) v rozsahu min. v rozsahu 5-16 MHz, hĺbka zobrazenia min. 200 mm, FOV min. 38 mm (vyšší rozsah prípustný) | ks | 1
2.4. | Lineárna sonda pre vyšetrenie ciev CEUS v rozsahu min. v rozsahu 3-9 MHz, hĺbka zobrazenia min. 180 mm, FOV min. 36mm (vyšší rozsah prípustný) | ks | 1
2.5. | Vysokofrekvenčná lineárna sonda pre vyšetrenie mäkkých tkanív (prsná žľaza, štítna žľaza) , vyšetrenie čreva, kožných a podkožných lézií, umožňujúca vyšetrenie elastografiou, s punkčným adaptérom s frekvenčným rozsahom min. 9-22 MHz, hĺbka zobrazenia min. 130 mm, FOV min. 38 mm, počtom elementov min. 192 (vyšší rozsah prípustný) | ks | 1
Položka 3 informatívny rozpis ceny |  |  |  | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
3.1. | Ultrazvukový prístroj pre I.Internú kliniku | ks | 1
3.2. | 2D transtorakálna sektorová sonda s frekvenčným rozsahom s monokryštlaickou technológiou min. 1,0 - 6,0 MHz, hĺbka zobrazenia min. 345 mm, FOV min. 90° | ks | 1
3.3. | Abdominálna konvexná sonda s frekvenčným rozsahom 1-6 MHz, hĺbka zobrazenia min. 400mm, FOV min. 100° (vyšší rozsah prípustný) | ks | 1
3.4. | Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz, hĺbka zobrazenia min. 180 mm, min. 192 elementov (vyšší rozsah prípustný) | ks | 1
3.5. | 2D transezofageálnaechokardiografická sonda s frekvenčným rozsahom vrátane funkcie elektornickej rotácie roviny zobrazenia variabilne po jednotkách stupňov od 0 po 180 stupňov, min. 3-8 MHz, FOV min. 90° (vyšší rozsah prípustný) | ks | 1
Položka 4 informatívny rozpis ceny |  |  |  | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
4.1. | Ultrazvukový prístroj pre Transplantačné oddelenie | ks | 1
4.2. | Abdominálna konvexná sonda s frekvenčným rozsahom 1-6 MHz, hĺbka zobrazenia min. 400mm, FOV min. 100° s resterilizovateľným punkčným adaptérom s možnosťou zmeny punkčného uhla min. v 4. krokoch | ks | 1
4.3. | Lineárna sonda s s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz, hĺbka zobrazenia min. 180 mm, min. 192 elementov s resterilizovateľným punkčným adaptérom | ks | 1
poznámka: v prípade, ak uchádzač nepredkladá cenu na všetky položky, vyplní len riadky a stĺpce v kalkulácií pre položky, na ktoré predkladá ponuku
Uchádzač:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky:
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2 Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Uchádzač :
Sídlo:
IČO:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje
1.2 CPV:
33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
1.4 Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
1. | Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Neurologickú kliniku | [5 empty] | komplet | 1
2. | Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Kliniku rádiológie a zobrazovacích metód | [5 empty] | komplet | 1
3. | Ultrazvukový prístroj vrátane prísslušenstva pre I. Internú kliniku | [5 empty] | komplet | 1
4. | Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Transplantačné oddelenie | [5 empty] | komplet | 1
2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky a zároveň uvedie hodnotu ním ponúkaného tovaru (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uchádzač uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
Položka č. 1 Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Neurologickú kliniku |  | parametre
| Technické parametre /pracovný režim/ meranie, softvér a vyhodnocovanie | MJ | min. | max. | presne
1. | Plne digitálny celotelový prístroj určený na vysokokvalitné transkraniálne vyšetrovanie |  |  |  | áno
2. | Uhlopriečka monitora OLED, QLED alebo LED | palec (") | 22"
3. | Výškovo nastaviteľný pult obsluhy v rozsahu | cm | 25
4. | Dynamický rozsah | dB | 320
5. | Konektory pre sondy | ks | 5
6. | Dotykový displej pre úpravu zobrazenia a pre meranie, s možnosťou nastavenia jasu | palec (") | 10
7. | Hĺbka zobrazenia | mm | 400
8. | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku v rozsahu | mm | 0,5 - 20
9. | Aplikačné programy, voľne definovateľné podľa potreby |  | 90
10. | Rýchle prepínanie aplikačných programov pomocou dotykového displeja |  |  |  | áno
11. | Súčasťou prístroja je výsuvná mechnická alfanumerická klávesnica |  |  |  | áno
12. | USB porty | ks | 4
13. | Frekvenčný rozsah | MHz | 1 - 22
14. | Interný HDD | GB | 500
15. | Podsvietenie aktívnych kláves v závislosti na aktuálnom režime prístroja |  |  |  | áno
16. | Čiernobiely 2D obraz s možnosťou automatickej jednotlačidlovej optimalizácie |  |  |  | áno
17. | Compoud zobrazenie- kombinácia štandartného a steerovaného ultrazvukového lúča, aktívne na lineárnej i konvexnej sonde aj v CDI zobrazení v rozsahu |  |  |  | áno
18. | Funkcia na odfiltrovanie šumu v obraze |  |  |  | áno
19. | Kontinuálny CW doppler |  |  |  | áno
20. | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou |  |  |  | áno
21. | Simultánne módy zobrazenia |  |  |  | áno
22. | Duplexný mód, Triplexný mód |  |  |  | áno
23. | Zobrazenie minimálne dvoch dopplerovských kriviek pri použití PW dopplera |  |  |  | áno
24. | Záznam PWD a TDI súčasne v reálnom čase s výpočtom E/e´ |  |  |  | áno
25. | Spektrálny doppler pulzný PW s vysokou opakovanou frekvenciou HPRF |  |  |  | áno
26. | Tkanivový Doppler,spektrálny i farebný – TDI so samostatnou voľbou frekvencií |  |  |  | áno
27. | Steering lúčov na lineárnej sonde | ° | +/- 30°
28. | Softvér pre prácu s kontrastnou látkou |  |  |  | áno
29. | Súčasné zobrazenie čiernobieleho obrazu a toho istého obrazu s farebným mapovaním v reálnom čase |  |  |  | áno
30. | Triplexný režim /súčasne B-obraz, color-flow, spektrálny doppler/ |  |  |  | áno
31. | Harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách | stupne | 3
32. | M-mód
33. | Anatomický M-mód s rekonštrukciou rezom po zmrazení obrazu |  |  |  | áno
34. | Write a read zoom |  |  |  | áno
35. | Automatická optimalizácia B obrazu a dopplera |  |  |  | áno
36. | Automatická elektronická fokusácia v celom zobrazovanom sektore - zobrazenie bez nutnosti použitia a nastavovania fokusačných bodov |  |  |  | áno
37. | Základný softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov a rýchlostí |  |  |  | áno
38. | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom EDV, PSV, PI a RI indexov |  |  |  | áno
39. | Tkanivový doppler s farebným mapovaním a možnosťou analýz speckle tracking |  |  |  | áno
40. | Softvér pre automatické meranie elasticity cievnej steny |  |  |  | áno
41. | Softvér umožňujúci 3D rekonštrukciu kontrastného echa a následnú fúznu synchronizáciu |  |  |  | áno
42. | Možnosť 3D rekonštrukcie a následnej fúzie z CEUS vyšetrenia pomocou kontrastnej látky |  |  |  | áno
43. | Možnosť vyšetrenia pomocou kontrastnej látky /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu |  |  |  | áno
44. | Vysoká snímkovacia frekvencia pri použití kontrastného echa pre elimináciu pohybových artefaktov min. 80 obrázkov za sekundu |  |  |  | áno
45. | Softvér pre sledovanie oblasti záujmu nábehu kontrastnej látky, kde po umiestnení oblasti záujmu sa automaticky sleduje pohyb tkaniva pre presné zobrazenie krivky TIC |  |  |  | áno
46. | Možnosť rozšíriť o technológiu a softvér pre presnú automatickú synchronizáciu CT,MR zobrazenie s USG zobrazením jedným tlačidlom, s automatickou korekciou pohybu |  |  |  | áno
47. | Možnosť rožšírenia o napájanie z batérií
48. | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT), real time trasovanie cievnej steny |  |  |  | áno
49. | Možnosť elastografie |  |  |  | áno
50. | Možnosť merania shearwave na lineárnej sonde |  |  |  | áno
51. | Softvér pre meranie endotelovej dysfunkcie pre včasné hodnotenie aterosklerózy |  |  |  | áno
52. | Automatické nastavenie dopplerovského uhla a jeho korekcia aj po zmrazení obrazu |  |  |  | áno
53. | Čiernobiela termotlačiareň |  |  |  | áno
54. | Balík základných kardiologických meraní |  |  |  | áno
55. | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov |  |  |  | áno
56. | Ukladanie snímok a slučiek vo formáte *bmp, *jpg, *avi, raw data |  |  |  | áno
57. | Komunikácia s nemocničným PASC prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) |  |  |  | áno
Technické parametre sondy
58. | Lineárna sonda v rozsahu min. 3-9 MHz, FOV min. 36 mm, hĺbka zobrazenia min. 200 mm (vyššie rozsahy prípustné) | ks | 1
59. | Sektorová sonda v rozsahu min. 1-5 MHz, FOV min 120°, (vyššie rozsahy prípustné) | ks | 1
60. | Možnosť rozšírenia o vysokofrekvenčnú lineárnu sondu v rozsahu min. 2 - 22 MHz |  |  |  | áno
61. | Možnosť rozšírenia o lineárnu sondu typu "hockey stick" s možnosťou elastografie v rozsahu min. 5-15 MHz |  |  |  | áno
Položka č. 2 Ultrazvukový prístroj pre Kliniku rádiológie a zobrazovacích metód |  | parametre
| Technické parametre /pracovný režim/ meranie, softvér a vyhodnocovanie | MJ | min. | max. | presne
1. | Uhlopriečka monitora OLED, QLED alebo LED | palec (") | 22
2. | Dynamický rozsah | dB | 320
3. | Frekvenčný rozsah | MHz | 1-22
4. | Zobrazovací rozsah prístroja | mm | 400
5. | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | cm | 25
6. | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo |  |  |  | áno
7. | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | mm | 0,5-20
8. | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo |  |  |  | áno
9. | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo |  |  |  | áno
10. | Interný HDD s kapacitou | TB | 1
11. | Ovládanie pomocou trackballu |  |  |  | áno
12. | USB porty | ks | 4
13. | Wifi modul |  |  |  | áno
14. | Ethernetový konektor |  |  |  | áno
15. | HDMI/VGA/DGR výstup |  |  |  | áno
16. | Súčasťou prístroja je integrovaný ohrievač gélu |  |  |  | áno
17. | Počet portov pre zapojenie sond | ks | 4
18. | Súčasťou prístroja je výsuvná mechnická alfanumerická klávesnica |  |  |  | áno
19. | Prístroj obsahuje integrovanú čiernobielu termotlačiareň |  |  |  | áno
Technické parametre pre pracovné režimy
20. | Technológia na potlačenie šumu |  |  |  | áno
21. | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  | áno
22. | M-mód |  |  |  | áno
23. | Anatomický M-mód s rekonštrukciou po zamrazení |  |  |  | áno
24. | Energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku |  |  |  | áno
25. | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla |  |  |  | áno
26. | Harmonické zobrazenie bez vplyvu na snímkovú frekvenciu |  |  |  | áno
27. | Harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách |  |  |  | áno
28. | Zoom na živom i na zmrazenom obraze |  | 16x
29. | Kontinuálny CW doppler |  |  |  | áno
30. | Pulzný tkanivový doppler (TDI) |  |  |  | áno
31. | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov |  |  |  | áno
32. | Dual Live zobrazovací mód |  |  |  | áno
33. | Simultánne módy zobrazenia |  |  |  | áno
34. | Digitálne širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča |  |  |  | áno
35. | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase |  |  |  | áno
36. | Aktívna elastografia typu strain a shearwave v reálnom čase s určením steatického indexu pomocou attenuation indexu, určenie stupňa fibrózy |  |  |  | áno
37. | Sheare Wave elastografiea (SWE) v reálnom čase v min. troch módoch vrátane kvantifikácie v kPa i v m/s na lineárnych i konvexných sondách |  |  |  | áno
38. | Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde |  |  |  | áno
39. | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde |  |  |  | áno
40. | Farebné odlíšenie zmeny v koeficiente útlmu šírenia signálu v reálnom čase. Kvantifikácia stupňa steatózy bez nutnosti prepočítavacích tabuliek. Stupeň steatózy zobrazený priamo v reporte |  |  |  | áno
41. | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod (fokusačný bod sa nezobrazuje, zaostrenie v celom spektre usg obrazu) |  |  |  | áno
42. | Elastografia sa požaduje na lineárnych a konvexných sondách |  |  |  | áno
43. | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  | áno
44. | Automatická optimalizácia dopplerovského zobrazenia jedným tlačidlom |  |  |  | áno
45. | Resterilizovateľný punkčný adaptér pre abdominálnu sondu |  |  |  | áno
46. | Resterilizovateľný punkčný adaptér pre lineárnu sondu |  |  |  | áno
Technické parametre pre meranie, softvér a vyhodnocovanie
47. | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA |  |  |  | áno
48. | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT), real time trasovanie cievnej steny |  |  |  | áno
49. | Databáza s vyhľadávaním podľa demografických a diagnostických dát |  |  |  | áno
50. | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obrazových parametrov |  |  |  | áno
51. | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu gainu, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu |  |  |  | áno
52. | Softvér pre dvojrozmerný tkanivový doppler 2D strain |  |  |  | áno
53. | Programovateľné kalkulácie |  |  |  | áno
54. | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) |  |  |  | áno
55. | Vysokocitlivé mapovanie prietokov založené na nedopplerovskom princípe - uhlovo nezávislé, bez vplyvu na obrazová frekvenciu |  |  |  | áno
56. | Technológia pre presnú automatickú synchronizáciu CT,MR zobrazenie s USG zobrazením jedným tlačidlom, s automatickou korekciou pohybu |  |  |  | áno
57. | Možnosť pripojenia vysielača magnetického signálu pri fúzii CT/MR priamo z USG prístroja pre lepšiu ergonómiu |  |  |  | áno
58. | Technológia umožňujúca automatickú navigáciu a cielenú biopsiu podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov na lineárnych, konvexných a mikrokonvexných sondách |  |  |  | áno
59. | Technológia vizualizácie presnej polohy ihly v CT/MR zobrazení v reálnom čase za pomoci prídavného senzora |  |  |  | áno
60. | Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky |  |  |  | áno
61. | Vysoká snímkovacia frekvencia pri použití kontrastného echa pre elimináciu pohybových artefaktov min. 80 obrázkov za sekundu |  |  |  | áno
62. | Možnosť 3D rekonštrukcie a následnej fúzie z CEUS vyšetrenia pomocou kontrastnej látky |  |  |  | áno
63. | Možnosť vyšetrenia pomocou kontrastnej látky /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu |  |  |  | áno
64. | Synchronizácia pri fúzii obrazu s CT/MR minimálne v troch referenčných bodoch |  |  |  | áno
65. | Nastaviteľný punkčný adaptér na konvexnom a lineárnom sektore min. v 3 krokoch |  |  |  | áno
66. | Možnosť aktívnej elastografiej pri fúzii obrazov s CT/MRI |  |  |  | áno
67. | Softvér pre automatické meranie elasticity cievnej steny |  |  |  | áno
68. | Kombinácia nedopplerovského zobrazenia krvného toku s klasickým dopplerovským zobrazením |  |  |  | áno
69. | Prednastavené aplikácie pre pediatrické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej, malých častí, muskuloskeletárneho systému a mozgu |  |  |  | áno
70. | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) |  |  |  | áno
Technické parametre sondy
71. | Konvexná abdominálna sonda na vyšetrovanie novorodencov, detí a adolescentov (vyšetrenie muskuloskeletálneho sytému, vyšetrenie brušnej dutiny)v rozsahu min. v rozsahu 1-6 MHz, hĺbka zobrazenia min. 400 mm, FOV min. 120° (vyšší rozsah prípustný) | ks | 1
72. | Lineárna sonda na vyšetrovanie novorodencov, detí a adolescentov s možnosťou shearwave elastografie (vyšetrenie mozgu, obličiek, cievy, nervy, štítna žľaza, povrchové štruktúry) v rozsahu min. v rozsahu 5-16 MHz, hĺbka zobrazenia min. 200 mm, FOV min. 38 mm (vyšší rozsah prípustný) | ks | 1
60. | Lineárna sonda pre vyšetrenie ciev CEUS v rozsahu min. v rozsahu 3-9 MHz, hĺbka zobrazenia min. 180 mm, FOV min. 36mm (vyšší rozsah prípustný) | ks | 1
61. | Vysokofrekvenčná lineárna sonda pre vyšetrenie mäkkých tkanív (prsná žľaza, štítna žľaza) , vyšetrenie čreva, kožných a podkožných lézií, umožňujúca vyšetrenie elastografiou, s punkčným adaptérom s frekvenčným rozsahom min. 9-22 MHz, hĺbka zobrazenia min. 130 mm, FOV min. 38 mm, počtom elementov min. 192 (vyšší rozsah prípustný) | ks | 1
Položka č. 3 Ultrazvukový prístroj pre I.Internú kliniku |  | parametre
| Technické parametre /pracovný režim/ meranie, softvér a vyhodnocovanie | MJ | min. | max. | presne
1. | Uhlopriečka obrazovky monitora s full HD rozlíšením | palec (") | 23
2. | Dynamický rozsah | dB | 320
3. | Snímková frekvencia na 2D | Hz | 1900
4. | Frekvenčný rozsah | MHz | 1,0-18
5. | Maximálna zobrazovacia hĺbka | mm | 400
6. | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | ° | ± 70 °
7. | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | cm | 35
8. | Interný HDD s kapacitou | GB | 500
9. | Ovládanie pomocou trackballu |  |  |  | áno
10. | Ovládanie pomocou dotykového displeja | palec (") | 12
11. | USB porty | ks | 4
12. | Stranovo nastaviteľný ovládací panel (vľavo-vpravo) v rozsahu | cm | ± 25
13. | Ethernetový konektor |  |  |  | áno
14. | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup |  |  |  | áno
15. | Počet portov pre zapojenie sond | ks | 4
16. | Podpora sond typu "single crystal" a "matrix“ |  |  |  | áno
17. | Súčasťou prístroja je výsuvná mechnická alfanumerická klávesnica |  |  |  | áno
18. | Štart prístroja z vypnutého stavu | sekunda |  | 40
19. | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň |  |  |  | áno
Technické parametre pre pracovné režimy
17. | Technológia na potlačenie šumu |  |  |  | áno
18. | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  | áno
19. | M-mód a farebný M-mód |  |  |  | áno
20. | Anatomický M-mód s rekonštrukciou po zamrazení |  |  |  | áno
| Možnosť zobrazenia ultrazvukové výseče na dotykovom panely |  |  |  | áno
21. | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou |  |  |  | áno
22. | CW doppler |  |  |  | áno
23. | PW doppler s automatickou optimalizáciou krivky |  |  |  | áno
24. | Pulzný tkanivový doppler (TDI) |  |  |  | áno
25. | Harmonické zobrazenie |  |  |  | áno
26. | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom |  | 10x |  | áno
27. | Dual Live zobrazovací mód |  |  |  | áno
28. | Simultánne módy zobrazenia |  |  |  | áno
29. | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) |  |  |  | áno
30. | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  | áno
31. | Možnosť rozšírenia skenovacieho uhla na abdominálnej sonde na 110 stupňov |  |  |  | áno
32. | Duplexné a triplexné zobrazenie v reálnom čase |  |  |  | áno
Technické parametre pre meranie, softvér a vyhodnocovanie
33. | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA |  |  |  | áno
34. | Softvér pre dvojrozmerný tkanivový doppler 2D strain |  |  |  | áno
35. | Softvér pre automatický výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D |  |  |  | áno
36. | Stress echo |  |  |  | áno
37. | 3D rekonštrukcia tkaniva pomocou 2D sond s možnosťou presného merania vzdialeností, uhlov a objemu v 3d zobrazení. MSI mód. |  |  |  | áno
38. | Možnosť fúzie s CT/MR/PET |  |  |  | áno
39. | Možnosť 3D rekonštrukcie a následnej fúzie z CEUS vyšetrenia pomocou kontrastnej látky |  |  |  | áno
40. | Možnosť vyšetrenia pomocou kontrastnej látky /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu |  |  |  | áno
41. | Možnosť sheare Wave elastografie (SWE) v reálnom čase v min. 2 módoch vrátane kvantifikácie v kPa i v m/s na lineárnych i konvexných sondách |  |  |  | áno
42. | Softvér pre výber najvhodnejších miest pre shear wave meraní zo zvolenej oblasti záujmu eliminujúci v reálnom čase artefakty a zle odrazený signál, pre čo možno najpresnejšiu diagnostiku. |  |  |  | áno
43. | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi |  |  |  | áno
44. | Programovateľné kalkulácie |  |  |  | áno
45. | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia |  |  |  | áno
46. | EKG modul |  |  |  | áno
47. | Možnosť zobrazenia ultrazvukovej výseče pomocou tabletu. Druhá konzola |  |  |  | áno
48. | Rozšírenie o „kardiostrain“ založené na speckletracking pre ĽK, LP a PK |  |  |  | áno
49. | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) |  |  |  | áno
Technické parametre sondy
50. | 2D transtorakálna sektorová sonda s frekvenčným rozsahom s monokryštlaickou technológiou min. 1,0 - 6,0 MHz, hĺbka zobrazenia min. 345 mm, FOV min. 90° | ks | 1
51. | Abdominálna konvexná sonda s frekvenčným rozsahom 1-6 MHz, hĺbka zobrazenia min. 400mm, FOV min. 100° (vyšší rozsah prípustný) | ks | 1
52. | Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz, hĺbka zobrazenia min. 180 mm, min. 192 elementov (vyšší rozsah prípustný) | ks | 1
53. | 2D transezofageálnaechokardiografická sonda s frekvenčným rozsahom vrátane funkcie elektornickej rotácie roviny zobrazenia variabilne po jednotkách stupňov od 0 po 180 stupňov, min. 3-8 MHz, FOV min. 90° (vyšší rozsah prípustný) | ks | 1
Položka č. 4 Ultrazvukový prístroj pre Transplantačné oddelenie |  | parametre
| Technické parametre /pracovný režim/ meranie, softvér a vyhodnocovanie | MJ | min. | max. | presne
1. | Uhlopriečka obrazovky monitora s full HD rozlíšením | palec (") | 23
2. | Dynamický rozsah | dB | 320
3. | Snímková frekvencia na 2D | Hz | 1900
4. | Frekvenčný rozsah | MHz | 1,0-18
5. | Maximálna zobrazovacia hĺbka | mm | 400
6. | Interný HDD s kapacitou | GB | 500
7. | Nastaviteľný poult obsluhy stranovo |  | ± 70 °
8. | Nataviteľný pult výškovo | cm | 35
9. | Ovládanie pomocou trackballu |  |  |  | áno
10. | Ovládanie pomocou dotykového displeja | palec (") | 12
11. | Stranovo nastaviteľný ovládací panel (vľavo-vpravo) v rozsahu | cm | ± 25
12. | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň |  |  |  | áno
13 | Štart prístroja z vypnutého stavu | sekunda |  | 40
14. | USB porty | ks | 4
15. | Ethernetový konektor |  |  |  | áno
16. | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup |  |  |  | áno
17. | Súčasťou prístroja je výsuvná mechnická alfanumerická klávesnica |  |  |  | áno
18. | Počet portov pre zapojenie sond | ks | 4
19. | Podpora sond typu "single crystal" a "matrix" |  |  |  | áno
Technické parametre pre pracovné režimy
20. | Technológia na potlačenie šumu |  |  |  | áno
21. | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  | áno
22. | M-mód a farebný M-mód |  |  |  | áno
23. | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou |  |  |  | áno
24. | CW doppler |  |  |  | áno
25. | PW doppler s automatickou optimalizáciou krivky |  |  |  | áno
26. | Pulzný tkanivový doppler (TDI) |  |  |  | áno
27. | Harmonické zobrazenie |  |  |  | áno
28. | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom |  | 10x
29. | Dual Live zobrazovací mód |  |  |  | áno
30. | Simultánne módy zobrazenia |  |  |  | áno
31. | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) |  |  |  | áno
32. | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  | áno
33. | Možnosť rozšírenia skenovacieho uhla na abdominálnej sonde na 110 stupňov
34. | Duplexné a triplexné zobrazenie v reálnom čase |  |  |  | áno
Technické parametre pre meranie, softvér a vyhodnocovanie
35. | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA |  |  |  | áno
36. | 3D rekonštrukcia tkaniva pomocou 2D sond s možnosťou presného merania vzdialeností, uhlov a objemu v 3d zobrazení. MSI mód. |  |  |  | áno
37. | Možnosť fúzie s CT/MR/PET |  |  |  | áno
38. | Možnosť 3D rekonštrukcie a následnej fúzie z CEUS vyšetrenia pomocou kontrastnej látky |  |  |  | áno
39. | Možnosť vyšetrenia pomocou kontrastnej látky /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu |  |  |  | áno
40. | Možnosť sheare Wave elastografie (SWE) v reálnom čase v min. 2 módoch vrátane kvantifikácie v kPa i v m/s na lineárnych i konvexných sondách |  |  |  | áno
41. | Softvér pre výber najvhodnejších miest pre shear wave meraní zo zvolenej oblasti záujmu eliminujúci v reálnom čase artefakty a zle odrazený signál, pre čo možno najpresnejšiu diagnostiku. |  |  |  | áno
42. | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi |  |  |  | áno
43. | Programovateľné kalkulácie |  |  |  | áno
44. | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia |  |  |  | áno
45. | EKG modul |  |  |  | áno
46. | Možnosť zobrazenia ultrazvukovej výseče pomocou tabletu. Druhá konzola |  |  |  | áno
47. | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) |  |  |  | áno
Technické parametre sondy
48. | Abdominálna konvexná sonda s frekvenčným rozsahom 1-6 MHz, hĺbka zobrazenia min. 400mm, FOV min. 100° s resterilizovateľným punkčným adaptérom s možnosťou zmeny punkčného uhla min. v 4. krokoch | ks | 1
49. | Lineárna sonda s s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz, hĺbka zobrazenia min. 180 mm, min. 192 elementov s resterilizovateľným punkčným adaptérom | ks | 1
3. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie diagnostických ultrazvukových prístrojov (ďalej len "zariadenia"):
2.1 | do tridsať (30) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu zariadenia a zaškolenie personálu.
4. | Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
5.1 | návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
6. | Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje na "zariadenie komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy zariadenia), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadnia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
8.10 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
9.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do stošesdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
16. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.
18. | Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný servis na zariadení.
19. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom zariadenia.
20. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre zariadenie počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.
21. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie , ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
22. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
23. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
23.1. | Dodávateľ poskytne garanciu min. 10 rokov na dodanie náhradných dielov na zariadenie odo dňa uvedenia zariadenia do užívania.
24. | Predmet obstarania (zmluvy) bude financovaný kapitálových zdrojov.
25. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k predkladanému zariadeniu
3. | Prospektový materiál /technický list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného zariadenia
4. | Osvedčenie-certifikát (alebo iný rovnocenný doklad) o odbornom vyškolení servisného technika na ponúkaný tovar, ktorý bude vykonávať inštaláciu a záručný servis vydaný výrobcom ponúkaného tovaru (prístroja)
5. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/katalógový list/technický list/návod na obsluhu resp. iný rovnocenný doklad popisujúce údaje o ponúkanom zariadení
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru (resp. prístroja):
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené zariadenie v plnom rozsahu spĺňa funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného zariadenia, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazke.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: