## Tit.list
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA |  |  | V E R E J N Á S Ú Ť A Ž – ZÁKAZKA – Zmluva s finančným plnením
podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ: | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Predmet zákazky: | PRÍSTROJE PRE UMELÚ PĽÚCNU VENTILÁCIU
[Názov tovaru/služby ktorý/á je predmetom zákazky]
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA
(podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
(TOVARY)
VEREJNÁ SÚŤAŽ
SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Príloha č. 1. k časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov
Technická a medicínska špecifikácia
"PRÍSTROJE PRE UMELÚ PĽÚCNU VENTILÁCIU (VENTILÁTORY)"
V Bratislave jún 2019
Súť.podklady – Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky |  | * jún 2019 | listov: 3

## I.Kat
Časť I. 1. kategória: Ventilátor - stredná trieda (dlhodobo ventilovaní, JIS)
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 392.000,00 EUR bez DPH
predpokladaný počet 14 ks
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Časť I. 1. kategória: Ventilátor - Stredná trieda (dlhodobo ventilovaní, JIS)
I. Technické špecifikácie ventilátora
Základné ventilačné režimy | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Volume control; Volume control - Assist control; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Volume control | áno | zarátané v cene prístroja
Pressure control; Pressure control - Assist control; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Volume - Pressure control | áno
Continuous positive airway pressure; Pressure support; Continuous positive airway pressure + Pressure support; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (Volume control, pressure control) + Pressure support | áno
Bilevel Positive Airway Pressure + Pressure support | áno
Positive end-expiratory pressure | áno
Objemová garancia | áno
Nastavenie koncentrácie O2 | áno
Invazívne režimy aj neinvazívne režimy | áno
Monitorovanie kapnometrie | áno
Možnosti zvlhčovania dýchacieho plynu a nebulizácia
Aktívne zvlhčovanie - aspoň manuálne stanovenie parametrov | áno
Nebulizačná jednotka - pneumatická alebo ultrazvuková | áno
Monitorované a vypočítané parametre (zobrazenie číslom, prípadne aj krivkou)
Tlaky v dýchacích cestách : špičkový; stredný; na konci expíria; plató alebo alveolárny | áno
Objemy : dychový objem, minútový objem | áno
Frekvencia dychov celková | áno
Frekvencia spontánnych dychov alebo ako % z celkovej frekvencie | áno
Únik v % | áno
Frakcia kyslíka | áno
Parametre pľúcnej mechaniky: rezistencia dýchacích ciest, poddajnosť pľúc, časová konštanta | áno
Vyhotovenie prístroja - možnosti
Sklopná farebná obrazovka | áno
Prístroj na mobilnom podvozku s antistatickými brzdenými kolieskami | áno
Rameno pre dýchacie hadice s kĺbmi | áno
Prevádzka na batériu min. 1 hod. | áno
Sledovanie nameraných trendov za ostatných min. 24 hod. | áno
USB rozhranie pre stianutie trendov, záznamov, konfigurácie a pod. | áno
Uhlopriečka monitora min. 12" | áno
Maximálne 3 úrovne ponúk pre výber akejkoľvek aj špecifickej funkcie | áno
Integrovaný základný prietokový snímač | áno
Špeciálne funkcie a vlastnosti
Podržanie inspíria | áno
Funkcia odsávania | áno
Funkcia preoxygenácie pred odsávaním | áno
Automatický test pri zapnutí prístroja s textovou nápovedou | áno
Prístroj s prednastavením ventilačných parametrov - voľba kategórie pacienta, typu ventilácie | áno
Alarm delený do priorít podľa dôležitosti s farebným aj akustickým rozlíšením | áno
Integrovaný kyslíkový snímač | áno
Možnosť nastavenia max úniku v % pre NIV | áno
II. Záručný a pozáručný servis
Záručná doba | Podmienka
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pavidelné prehliadky a profilaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržiavaní nasledovných lehôt: Profylaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začatiu opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcih pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol. | áno
V ..........................................dňa: ................. 2019
...........................................
pečiatka a podpis predkladateľa

## II.Kat
Časť II. 2. kategória: Ventilátor - Stredná trieda, turbínový pohon
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 476.000,00 EUR bez DPH
predpokladaný počet 16 ks
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Časť II. 2. kategória: Ventilátor - Stredná trieda, turbínový pohon
I. Technické špecifikácie ventilátora
Základné ventilačné režimy | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Volume control; Volume control - Assist control; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Volume control | áno | zarátané v cene prístroja
Pressure control; Pressure control - Assist control; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Volume - Pressure control | áno
Continuous positive airway pressure; Pressure support; Continuous positive airway pressure + Pressure support; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (Volume control, pressure control) + Pressure support | áno
Bilevel Positive Airway Pressure + Pressure support | áno
Positive end-expiratory pressure | áno
Objemová garancia | áno
Nastavenie koncentrácie O2 | áno
Invazívne režimy aj neinvazívne režimy | áno
Monitorovanie kapnometrie | áno
Možnosti zvlhčovania dýchacieho plynu a nebulizácia
Aktívne zvlhčovanie - aspoň manuálne stanovenie parametrov | áno
Nebulizačná jednotka - pneumatická alebo ultrazvuková | áno
Monitorované a vypočítané parametre (zobrazenie číslom, prípadne aj krivkou)
Tlaky v dýchacích cestách : špičkový; stredný; na konci expíria; plató alebo alveolárny | áno
Objemy : dychový objem, minútový objem | áno
Frekvencia dychov celková | áno
Frekvencia spontánnych dychov alebo ako % z celkovej frekvencie | áno
Únik v % | áno
Frakcia kyslíka | áno
Parametre pľúcnej mechaniky: rezistencia dýchacích ciest, poddajnosť pľúc, časová konštanta | áno
Vyhotovenie prístroja - možnosti
Sklopná farebná obrazovka | áno
Prístroj na mobilnom podvozku s antistatickými brzdenými kolieskami | áno
Rameno pre dýchacie hadice s kĺbmi | áno
Prevádzka na batériu min. 1 hod. | áno
Sledovanie nameraných trendov za ostatných min. 24 hod. | áno
USB rozhranie pre stianutie trendov, záznamov, konfigurácie a pod. | áno
Uhlopriečka monitora min. 12" | áno
Maximálne 3 úrovne ponúk pre výber akejkoľvek aj špecifickej funkcie | áno
Integrovaný základný prietokový snímač | áno
Špeciálne funkcie a vlastnosti
Podržanie inspíria | áno
Funkcia odsávania | áno
Funkcia preoxygenácie pred odsávaním | áno
Automatický test pri zapnutí prístroja s textovou nápovedou | áno
Prístroj s prednastavením ventilačných parametrov - voľba kategórie pacienta, typu ventilácie | áno
Alarm delený do priorít podľa dôležitosti s farebným aj akustickým rozlíšením | áno
Integrovaný kyslíkový snímač | áno
Možnosť nastavenia max úniku v % pre NIV | áno
Pohon bez potreby prívodu stlačeného vzduchu (turbínový pohon) | áno
II. Záručný a pozáručný servis
Záručná doba | Podmienka
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pavidelné prehliadky a profilaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržiavaní nasledovných lehôt: Profylaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začatiu opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcih pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol. | áno
V ..........................................dňa: ................. 2019
...........................................
pečiatka a podpis predkladateľa
Note on B53: Autor: opcia pre nemocnice, ktoré nemajú rozvod medicínskych plynov

## III.Kat
Časť III. 3. kategória: Ventilátor - Najvyššia trieda
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 1 848.000,00 EUR bez DPH
predpokladaný počet 44 ks
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Časť III. 2. kategória: Ventilátor - Najvyššia trieda
I. Technické špecifikácie ventilátora
Základné ventilačné režimy | Podmienka / plnenie | Nacenenie v EUR bez DPH
Volume control; Volume control - Assist control; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Volume control | áno | zarátané v cene prístroja
Pressure control; Pressure control - Assist control; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Volume - Pressure control | áno
Continuous positive airway pressure; Pressure support; Continuous positive airway pressure + Pressure support; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (Volume control, pressure control) + Pressure support | áno
Bilevel Positive Airway Pressure + Pressure support | áno
Airway pressure release ventilation | áno
Positive end-expiratory pressure | áno
Objemová garancia | áno
Nastavenie koncentrácie O2 | áno
Terapia vysokoprietokovým kyslíkom | áno
Invazívne režimy aj neinvazívne režimy | áno
Možnosti zvlhčovania dýchacieho plynu a nebulizácia
Aktívne zvlhčovanie - manuálne aj automatické stanovenie parametrov | áno
Nebulizačná jednotka - aerosolová alebo vibračná membrána alebo ultrazvuková | áno
Monitorované a vypočítané parametre (zobrazenie číslom, prípadne aj krivkou)
Tlaky v dýchacích cestách : špičkový; stredný; na konci expíria; plató alebo alveolárny | áno
Objemy : dychový objem, minútový objem | áno
Frekvencia dychov celková | áno
Frekvencia spontánnych dychov alebo ako % z celkovej frekvencie | áno
Únik v % | áno
Frakcia kyslíka | áno
Parametre pľúcnej mechaniky: rezistencia dýchacích ciest, poddajnosť pľúc, časová konštanta | áno
Monitorovanie kapnometrie metódou mainstream alebo sidestream | áno
Monitorovanie metabolizmu, metabolickej spotreby a VD/Vt | áno
Index plytkého dýchania (RSB) | áno
Parameter zadržania na 0,1s (P0.1) alebo prietoku za prvú 0,1s (F0.1) | áno
Vyhotovenie prístroja - možnosti
Otočná obrazovka v dvoch rovinách | áno
Na mobilnom podvozku + samostatný displey | áno
Mobilný podvozok s antistatickými brzdenými kolieskami | áno
Rameno pre dýchacie hadice s kĺbmi | áno
Prevádzka na batériu min. 1 hod. | áno
Sledovanie nameraných trendov za ostatných min. 24 hod. | áno
USB rozhranie pre stianutie trendov, záznamov, konfigurácie a pod. | áno
Uhlopriečka monitora min. 15" | áno
Dotykový monitor | áno
Maximálne 3 úrovne ponúk pre výber akejkoľvek aj špecifickej funkcie | áno
Integrovaný základný prietokový snímač | áno
Špeciálne funkcie a vlastnosti
Manuálny dych | áno
Podržanie inspíria | áno
Podržanie expíria | áno
Funkcia odsávania | áno
Funkcia preoxygenácie pred odsávaním | áno
Automatický test pri zapnutí prístroja s textovou aj obrazovou nápovedou | áno
Prístroj s prednastavením ventilačných parametrov - voľba kategórie pacienta, typu ventilácie | áno
Alarm delený do priorít podľa dôležitosti s farebným aj akustickým rozlíšením | áno
Integrovaný kyslíkový snímač paramagnetický | áno
Automatická kompenzácia odporu okruhu | áno
Ventilačná podpora nasálnym vysokým prietokom | áno
Ventilačná podpora vysokým prietokom aplikovaná tracheostomicky | áno
Automatická kompenzácia úniku počas NIV so zobrazením monitorovaného % úniku | áno
Ventilačný režim s automatickým prechodom z riadenej ventilácie na podpornú ventiláciu. | áno
Neinvazívna metóda pre lepšiu synchronizáciu pacient- ventilátor, pri okamžitom úsilí pacienta o nádych a s prepnutím na požadovaný výdych v reálnom čase | áno
Tlačídlá priamej voľby pre rýchly výber funkcie | áno
II. Bonusové fakultatívne body tvoriace spolu 10% hodnoty prístroja*
Variabilné technické špecifikácie (uchádzač označí, ktoré podmienky spĺňa) | Plnenie Počet bodov
Transpulmonárny tlakový manažment resp. index vyhodnocujúci protektívnu ventiláciu | áno 2 /nie 0
Riadenie recruitment manévra | áno 2 / nie 0
Automatické riadenie minútového objemu, PEEP-u a FiO2 zo snímačov PETCO2 a SpO2 | áno 2 / nie 0
Kvázistatický manéver P/V krivky pre zistenie recruitability pľúc, zmeranie inflexných bodov, zadefinovanie hysterézy objemu a prevedenie recruitment manévru | áno 2 / nie 0
Monitorovanie dychovej práce | áno 1 / nie 0
Grafické vyobrazenie mechaniky pľúc - animácia pľúc s parametrami v reálnom čase, alebo ekvivalentné zobrazenia | áno 1 / nie 0
II. Záručný a pozáručný servis
Záručná doba | Podmienka
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pavidelné prehliadky a profilaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržiavaní nasledovných lehôt: Profylaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začatiu opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcih pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol. | áno
V ..........................................dňa: ................. 2019
...........................................
pečiatka a podpis predkladateľa