Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Digitálny skiagrafický RTG prístroj – závesný

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný prístroj

| Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis/ požadovaná minimálna hodnota; Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky. 1. Technická špecifikácia; Podmienka. - Typ prístroja; Digitálny skiagrafický RTG prístroj, závesný systém. - Dvojdetektorový systém s pevne zabudovanými alebo wifi detektormi a možnosťou ovládať tretí doplnkový detektor (spolu požadujeme 3 detektory); áno. - Vysokofrekvenčný generátor s výstupným výkonom; min. 65 kW. - Rozsah kVp; min. 40-150 kV. - Rozsah mAs; min. 0,5-500 mAs. - Zabudované AEC komôrky a DAP meter so zápisom k aktívnemu obrazu; áno. - Preddefinované anatomicky špecifické orgánové programy v slovenskom jazyku; áno. - HS RTG žiarič - prispôsobený k výkonu generátora s ohniskami; max. 0,6/1,3 mm. - Tepelná kapacita anódy; min. 300 KHU. - Stropný záves RTG žiariča; Podmienka. - Pozdĺžny posuv statívu (ohniska) RTG žiariča; min. 3000 mm. - Transversálny posuv statívu (ohniska) RTG žiariča; min. 1900 mm. - Vertikálny posuv statívu RTG žiariča; min. 1600 mm. - Rotácia RTG žiariča okolo vertikálnej osi statívu; + 180°/- 135° stupňov. - Motorizovaný synchronizovaný pohyb s vertikálnym statívom a elevačným stolom (full Autotracking + Autopositioning) s možnosťou používať i manuálny posuv statívu; áno. - Ovládanie dotykovou konzolou s kontrolou systému, kolimácie, generátora; áno. - Pevne zabudovaný vyšetrovací stôl - elevačný; Podmienka. - Aretačná plávajúca úložná doska nizkoabsorbčného materiálu; karbon. - Nosnosť stola v centrálnej polohe; min. 250kg. - Rozmer dosky; min. 2100 x 800 mm. - Posuv dosky v pozdĺžnom smere; min. ± 500 mm. - Posuv dosky v transversálnom smere; min. ± 110 mm. - Rozsah pohybu stola vo vertikálnom smere; min. 250 mm. - Antirozptylová mriežka min. 40 lp/cm pri motorickej clone alebo 70 lp/cm pri statickej clone; áno. - Motorizovaný synchronizovaný pohyb bucky clony so žiaričom v pozdĺžnom smere i pri jeho rotácii; áno. - Bočný držiak detektora upevniteľný na lištu stola; áno. - Detektor integrovaný do stola alebo wifi; Podmienka. - Rozmer aktívnej plochy detektora; min. 42x42 cm. - Typ scintilátora CsI; áno. - Veľkosť pixelu; max. 110 µm. - Hĺbka obrazu; min. 16 bit. - Rozlíšenie detektora; min. 4,3 lp/mm. - AED Automatická detekcia expozície; bez preferencie. - Vertikálny statív - vyšetrovacie náradie spĺňa všetky medicínsko-technické požiadavky na snímkovanie pacientov v stoji; Podmienka. - Vertikálny posun zabezpečujúci rozsah vyšetrení všetkých orgánových systémov v stoji; áno. - Pevne zabudovaný alebo wifi detektor s rozmerom aktívnej plochy; min. 42 x 42 cm. - Typ scintilátora CsI; áno. - Veľkosť pixelu; max. 110 µm. - Hĺbka obrazu; min. 16 bit. - AED Automatická detekcia expozície; bez preferencie. - Vertikálny posun a nakláňanie detektora plno motorizované so zobrazením hodnôt + diaľkové ovládanie; áno. - Sklápanie do horizontálnej roviny od vertikály (orientácia pri pohľade z pravej strany); min. ( +20/-90)°. - Rozsah posuvu stredu detektora; min. 450 mm - 1785 mm. - Rozlíšenie detektora; min. 4,3 lp/mm. - Antirozptylová statická mriežka min. 70 lp/cm alebo min. 40 lp/cm pri motorickej mriežke s fokusáciou 100-180 cm; áno. - Stitching (spájanie obrazov) vo vertigrafe; áno. - Prístroj chránený antikolíznym systémom; áno. - Kolimátor; Podmienka. - Svetelná motorizovaná clona automaticky synchronizovaná s izocentrom vertikálneho statívu resp.stola; áno. - Zabudované laserové zameriavanie, kolimačné LED svetlo a meracie pásmo; áno. - Kolimátor s automatickým výberom a nastavením filtrov (Cu alebo Al); áno. - Akvizičná stanica; Podmienka. - Ovládanie generátora integrované do akvizičnej stanice; áno. - CPU min. i5-6500 alebo ekvivalent; áno. - Plná kompatibilita s DICOM 3.0; áno. - DICOM funkcie- Storage , Query, Print , Worklist, Retrive, Commitment, MPPS; áno. - Kapacita akvizičnej stanice; min. 480 GB alebo min. 10 000 DICOM obrázkov. - RAM pre akvizičnú pracovnú stanicu; min. 8 GB. - Čas zobrazenia snímky v stole alebo vertigrafe s ukončením postprocesingu max. do 6 sekúnd. (Tento parameter bude overený na referenčnom pracovisku uchádzača pred podpisom zmluvy.); áno. - Možnosť uloženia štúdie na CD/DVD- RW /USB záznamové médium; áno. - Možnosť zvoliť ovládacie menu v slovenskom, českom jazyku alebo anglickom jazyku; áno. - Kompletné vytvorenie orgánoprogramov v slovenskom jazyku; áno. - Uhlopriečka monitora; min. 23 palcov. - Rozlíšenie monitora; min. 1,3 Mpx. - Základné postprocessingové úpravy a nastavenia kvality obrazu užívateľom; áno. - Možnosť nastavenia riadeného prístupu pre obsluhujúci personál s identifikáciou; áno. - USB záložný zdroj; min. 300 W. - Externý monitor; min. 24" 4K. - PC, procesor min. i-5, 8 MGB RAM, Grafická karta pre 4K, SSD 512 GB Ethernet karta 1G; áno. - Licencie na celú životnosť prístroja; áno. - Vzdialená podpora; áno. - Tretí prenosný detektor; Podmienka. - Prenosný bezdrôtový detektor s rozmerom aktívnej plochy min. 42x42 cm + antirozptylová mriežka min. 40 lamiel + ochranný rám; áno. - Rozmer aktívnej plochy detektora; min. 42x42 cm. - Typ scintilátora CsI; áno. - Veľkosť pixelu; max. 110 µm. - Hĺbka obrazu; min. 16 bit. - Rozlíšenie detektora; min. 4,3 lp/mm. - AED Automatická detekcia expozície; áno. - Statická zaťažiteľnosť detektora; min. 150 kg. - Odolnosť proti zaliatiu; min. IPX4. - Hmotnosť detektora; max. 3,8 kg. - Nabíjacia stanica s min. dvomi batériami; áno. - Osobitné a doplnkové vybavenie; Podmienka. - Projektová dokumentácia technológie pracoviska; áno. - Odborná skúška prístroja; áno. - Preberacia skúška zdroja ionizačného žiarenia; áno. - Ochranná zástera pre pacientov ekv. Pb 0,5 mm, veľ. M 2 ks, veľ. L 2 ks; áno. - Ochranné rukavice ekv. Pb 0,5 mm 1 ks; áno. - Gonádové krytie - sada muži/ženy ekv. Pb 0,5 mm 1 ks; áno. - Ochranný golier ekv. Pb 0,5 mm 2 ks; áno. - RTG transparentný vozík mechanický, nosnosť min. 200kg, kolieska na prevoz aj v exteriéry, kolieska s brzdou, bezpečnostné pásy pri transporte pacienta 2ks; áno. - Integrácia do PACS a aktivácia Worklistu v cene zákazky (Verejný obstarávateľ zabezpečí spoluprácu s prevádzkovateľom software, zakúpenie prístupov pre modalitu, prípravu Worklistu medzi PACS a NIS atď., upgrade v prípade softwarových zmien v budúcnosti); áno. - Platný ŠUKL kód prístroja na ponúkaný digitálny rentgenový systém; áno. - CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný digitálny rentgenový systém komplet, nie certifikáty na časti systému; áno. - Manuál v slovenskom jazyku; áno. - Osobitné požiadavky na plnenie; Podmienka. Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov - kontrola konektorových spojení - kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie - kontrola mechanických pohybov a posuvov - kontrola a premazanie mechanických komponentov - dopnutie reťazí a lankových rozvodov - nastavenie koncových spínačov - kontrola ochranných vodičov - kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek - nastavenie skiagrafických parametrov - údržba software a potrebné kalibrácie (aktualizácia a optimalizácia softwaru v pravidelných intervaloch min. 1x za 12 mesiacov) - odstránenie zistených nedostatkov Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. Elektrické revízie budú vykonávané ročne o vykonanom meraní bude vykonaný záznam. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať službu minimálne raz štvrťročne. V prípade poruchy prístroja servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní.; áno. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |