Príloha č. 1  - Opis predmetu zákazky

VYBAVENIE STREDISKA RADIAČNEJ MONITOROVACEJ SIETE NA KJFB FMFI UK

Predmetom zákazky je prístrojové vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete, ktoré sa   bude nachádzať na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Stredisko bude pozostávať zo 4 špecializovaných pracovísk, ktoré budú situované v rádioizotopových laboratóriách KJFB FMFI UK v pavilónoch F1 a F2. Nižšie uvedené parametre na zariadenia jednotlivých pracovísk   sú   minimálne   požadované   parametre.   Tieto   zariadenia   budú   financované z pridelenej kapitálovej dotácie na RMS.

Pracoviská strediska RMS:

- Pracovisko stacionárnej gama spektrometrie s BEGe detektorom, analyzátorom, softvérom a oloveným tienením

V rámci pohotovostných zložiek RMS budú na pracovisku uskutočňované vysokocitlivé gama spektrometrické analýzy rádionuklidov v monitorovaných zložkách: ovzdušie, pôda, voda, atmosférický spad, zrážky a potravinový reťazec. Navyše v rámci normálnej radiačnej situácii budú na pracovisku zisťované dlhodobé trendy a odchýlky koncentrácií niektorých gama aktívnych rádionuklidov v atmosfére.

- Pracovisko stacionárnej alfa spektrometrie s detektormi, analyzátorom a softvérom

Úlohou tohto pracoviska bude uskutočňovať vysokocitlivé analýzy alfa aktívnych rádionuklidov v prízemnej vrstve atmosféry v období normálnej a tiež pohotovostnej radiačnej situácii. Ich vdychovanie predstavuje väčšie radiačné riziko v porovnaní s beta a gama aktívnymi rádionuklidmi.

- Pracovisko kvantifikácie vplyvu atmosférickej nestability na koncentrácie rádionuklidov v prízemnej atmosfére

Cieľom tohto pracoviska bude realizovať komplexný kontinuálne merajúci systém pre určovanie atmosférickej stability a zmiešavacej výšky atmosféry. Tieto parametre budú využívané pre kvantifikáciu vplyvu vertikálnej atmosférickej nestability na koncentrácie rádionuklidov v prízemnej vrstve atmosféry v období normálnej a tiež pohotovostnej situácii.Predmetom zákazky je detektor pre kontinuálne meranie exhalačnej rýchlosti radónu z pôdy, čo je dôležitý parameter pre určovanie zmiešavacej výšky.

- Pracovisko odberu atmosférických polutantov pre rádioaktívne analýzy

Úlohou tohto pracoviska bude zachytávanie vzoriek aerosólov z atmosféry pre následné vysokocitlivé gama a alfa spektrometrické analýzy. Impaktory umožnia tiež určovať distribúciu nosičov rádionuklidov podľa veľkosti. Tento parameter je rozhodujúci pre posúdenie zdravotného rizika obyvateľstva od vdychovaných rádionuklidov.

- Názov systému: Pracovisko stacionárnej gama spektrometrie s BEGe detektorom, analyzátorom, softvérom a oloveným tienením

1 ks PC s gama spektrometrickým softvérom umožňujúcim:

  - emuláciu MCA, riadenie procesu merania spektier

  - vyhodnocovanie spektier – identifikáciu nuklidov, stanovenie plochy, odčítavanie pozadia, výpočet váženého priemeru aktivity, výpočet MDA

  - vyhodnocovanie spektier s korekciou

    - na samoabsorbciu vo vzorke

    - na sumácie pravých koincidencií, bez potreby špeciálnych zdrojov

    - na dcérske rozpadové produkty, rozpletanie multipletov

  - vizuálnu kontrolu spektra s možnosťou manuálnej manipulácie operátorom - mazanie resp. pridávanie píkov, nastavovanie hraníc oblasti záujmu pre výpočet plochy a odčítania pozadia, možnosť manuálnej korekcie pri fitovaní multipletov

  - správu vzoriek a spektier

  - správu a editovanie vstavanej knižnice nuklidov

  - kontrolu kvality gamaspektrometra dlhodobým sledovaním relevantných parametrov detektora (účinnosť pre vybraté energie, parametre energetickej kalibrácie, shift vybratých píkov atď.)

  - energetickú a FWHM kalibráciu detektora

  - účinnostnú kalibráciu matematickým výpočtom pomocou dodanej charakterizácie detektora.Táto charakterizácia detektora umožňuje výpočet pre bežné laboratórne kontejnery a filtre ako sú cylindrické nádoby, Petriho misky, Marinelliho nádoby, disky, pričom berie do úvahy zloženie a hustotou vzorky. Musí umožňovať aj rýchlu kalibráciu pre nezvyčajné geometrie pre prípad radiačnej udalosti. Nevyžaduje používanie bodových zdrojov

  - Formát spektier ANSI N42.42 a CAM.

  - 1 ks PC: MS Windovs, frekvencia procesora 1,8 GHz, SSD disk 1000 GB, operačná pamäť 16 GB, USB konektory, webkamera, wifi, bluetooth, bezdrôtová myš a klávesnica, 27’’ LCD monitor

  - 1 ks Multifunkčná farebná laserová tlačiareň

  - Vyžaduje sa kompatibilita s prístrojovým a softvérovým vybavením centra RMS.

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaného produktu: <vyplní uchádzač>

1 ks Polovodičový BEGe detektor:

  - Energetický rozsah 10 keV – 3000 keV

  - Nízkopozaďová úprava, použité materiály pre komoru detektora, držiak a interný HW musia byť z nízkoaktívnych materiálov

  - EndCap detektora z vysokočistej medi

  - Deklarované pozadie v energetickom rozsahu 50 keV-3000 keV

  - Továrenská charakterizácia detektora umožňujúca modelovanie účinnostnej krivky pre rôzne najčastejšie používané geometrie (eliminácia nutnosti použitia

  - štandardných RA etalónov na kalibráciu detektorov čo ušetrí finančné prostriedky, čas, ako aj životné prostredie neprodukovaním RA odpadov).

  - Dodanie výrobných údajov (nákres, rozmery, použitý materiál) pre možnosť modelovania meracej účinnosti detektora metódou Monte Carlo)

  - relatívna účinnosť pre 1332 keV minimálne 60 %

  - rozlíšenie FWHM pre 1332 keV 2,0 keV a lepšie

  - rozlíšenie FWHM pre 122 keV 0,75 keV a lepšie

  - pomer pík/compton lepší ako 63:1

  - Plochý kruhový kryštál zo superčistého germánia

  - Čelná plocha kryštálu 6500 mm2

  - Karbónové okienko s hrúbkou 0,8 mm, vertikálny kryostat

  - chladenie kvapalným dusíkom

  - 30 l Dewarova nádoba

  - predzosilňovač typu SlimLine so zabudovaným testovacím pulzerom, digitálne nastavovanie, monitorovanie prúdu a teploty detektora. Monitorovanie úrovne hladiny kvapalného dusíka, s možnosťou núdzového vypnutia HV. Integrovaná pamäť na ukladanie parametrov a stavov s možnosťou diagnostiky cez rozhranie USB. Predzosilňovač musí byť oddelený od zapúzdrenia detektora 15 cm tyčou s primerom maximálne 2,5 cm

1 ks NoteBook: MS Windows,SSD disk 1000 GB, RAM 16 GB, USB konektor, webkamera, wifi, bluetooth, numericka klavesnica, podsvietena klavesnica pre monitorovanie parametrov predzosilňovača a sťahovanie dát s komunikačným SW

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaného produktu: <vyplní uchádzač>

1 ks Integrovaný digitálny mnohokanálový analyzátor

  - zabudovaný analógový a digitálny osciloskop

  - založený na digitálnej technológii (Digital Signal Processing)

  - minimálne dve skupiny po 32k kanáloch spektrálnej pamäte s možnosťou rýchleho vzájomného kopírovania

  - zabudovaný LCD displej pre zobrazovanie informácií o stave zariadenia

  - MCS (Multichannel scaling) mód od 10 ms do 10 s

  - Trapezoid – nábeh v rozsahu 0,2 - 50 μs, priebeh v rozsahu 0 - 3 μs

  - časová značka

  - priepustnosť signálu až min 180 000 imp/s

  - činnosť v módoch: PHA (analýza výšky pulzu), dual LFC (bezstratové naberanie spektra)

  - antikoincidenčný vstup pre bránovanie signálov

  - 10/100 Base-TX Ethernet, USB (min. rozhranie USB 2.0) a RS-232 interfejsy s TCP/IP protokolom

  - Kybernetická bezpečnosť (Linux a SSL/TSL protokoly)

  - možnosť externého ovládania pomocou digitálnych vstupov/výstupov

  - minimálne tri rozsahy vysokonapäťového zdroja pre detektory s nízkym, stredným a vysokým napätím

  - nastaviteľné oneskorenie signálu

  - digitálna stabilizácia spektra

  - zobrazovanie spektra, riadenie naberania spektra, energetická kalibrácia a nastavovanie umožnené prostredníctvom zabudovaného web serveru

  - dva nezávislé prístupy k analyzátoru

  - vyžaduje sa kompatibilita s prístrojovým a softvérovým vybavením centra RMS

  - napájanie 230 VAC/50 Hz

CE certifikát Návod na obsluhu

Inštalácia zariadenia

Zaškolenie obsluhy na pracovisku Prvotné metrologické overenie

Preberací protokol s deklarovanými parametrami

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaného produktu: <vyplní uchádzač>

1 ks Olovenné nízkoaktívne tienenie pre polovodičový detektor

- Cylindrické olovené tienenie

- Hrúbka tienenia min 12,5 cm olova, plus vnútorná vrstva 2,5 cm nízkoaktívneho olova

- Aktivita vnútornej vrstvy olova max. 30 Bq/kg (certifikát)

- Vnútorný priemer tienenia minimálne 205 mm

- Vnútorná výška tienenia minimálne 415 mm

- Otváranie zhora

- Stolík pod tienením pre umiestnenie Dewarovej nádoby

- Výškovo nastaviteľné nohy stolíka

- Vnútorná výška nad detektorom min 25 cm

- Olovený prstenec pre tienenie okolo tyče nad predzosilňovačom

- Výstelka z elektrolytickej medi a kadmia

CE certifikát Návod na obsluhu

Inštalácia zariadenia

Zaškolenie obsluhy na pracovisku

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaného produktu: <vyplní uchádzač>

1 ks Ručné meradlo dávkového príkonu

- Pre meranie osobných dávok

- Detektor pre meranie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu

- Efektívny merací rozsah od 300 nSv/hod do 100 mSv/h

- Energetický rozsah 50 keV do 1,8 MeV

- Meraná veličina H*(10)

- Možnosť pripájania externých sond

- Dobre čiteľný podsvietený displej

- Funkcia Timer/Scaler pre presné merania

- Nastaviteľný optický, hlasitý akustický (85 dB/30 cm) a vibračný alarm dávky a dávkového príkonu

- Možnosť ukladania nameraných dát do pamäte

- Odolný na náraz, vibrácie a pád z 1 m

- Krytie: IP67

- EMC: Odolný voči elektromagnetickému poľu a elektromagnetickej interferencii

- Certifikát schválenia typu SMU, predkladá sa s ponukou

- Napájanie: štandartné AA alebo AAA batérie

- Výdrž batérií 500hod

- Hmotnosť vrátane batérií max 250 g

- Rozmery: možnosť nosenia prístroja vo vrecku nohavíc

- Rozsah pracovných teplôt od – 20°C do + 50°C CE certifikát

Návod na obsluhu

Prvotné metrologické overenie

Zaškolenie obsluhy na pracovisku

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaného produktu: <vyplní uchádzač>

- Názov systému: Pracovisko stacionárnej alfa spektrometrie s detektormi, analyzátorom a softvérom

1 ks PC s alfa spektrometrickým softvérom umožňujúcim:

- Nezávislé meranie viacerých vstupov

- Zobrazovanie spektier

- Analýzu vzoriek

- Kontrolu kvality, správu vzoriek a tlač reportov

- Musí obsahovať knižnice alfa nuklidov, mať zabudovanú kontrolu kvality, sledovanie trendov a automatickú detekciu chýb

- Požaduje sa plná kompatibilita s Genie 2000

- 1 ks PC: MS Windovs, frekvencia procesora 1,8 GHz, disk 1000 GB, operačná pamäť 16 GB, USB konektory, webkamera, wifi, bluetooth, 27’’ LCD monitor, bezdrôtová myš a klávesnica

- Laserová multifunkčná farebná tlačiareň

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaného produktu: <vyplní uchádzač>

1 ks Integrovaný alfa spektrometer

- Integrovaný systém pozostávajúci zo šiestich alfa komôrok s PIPS detektormi a s jedným náhradným PIPS detektorom s nasledovnými parametrami

  - Aktívna plocha: 450 mm^2

  - Alfa rozlíšenie: 18 keV FWHM a menej

  - Pozadie: 6 impulzov/deň a menej

  - Minimálna hrúbka: 140 mikrometrov

- Alfa komôrky musia umožňovať rozsah vákua 0-20 mm Hg a reverzné predpätie

- Systém musí obsahovať všetky potrebné vákuové rozvody

- Ďalej musí dodávka zahŕňať:

Bezolejovú pumpu s priamym pohonom Držiak vzoriek

- Elektronika kontroluje nezávisle tlak v každej meracej komôrke pre automatické prerušenie merania v prípade problému

- Elektronika plne ovládaná softvérom z PC

- Ethernet

- Vyžaduje sa kompatibilita s prístrojovým a softvérovým vybavením centra RMS.

- Certifikát schválenia typu SMU Bratislava, predkladá sa s ponukou

- Napájanie 230 VAC/50 Hz CE certifikát

Prvotné metrologické overenie

Návod na obsluhu

Inštalácia zariadenia

Zaškolenie obsluhy na pracovisku

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaného produktu: <vyplní uchádzač>

1 ks Kalibračný zdroj pre alfa spektrometer

- Disk z nehrdzavejúcej ocele so zmesným zdrojom naneseným elektrodepozíciou

- Priemer disku 24,1 cm, hrúbka 0,65 mm

- Zmes nuklidov U-238, U-234, Pu-239, Am-241, nominálne 100 dpm každý nuklid

- Certifikát NIST (National Institute of Standards and Technology) alebo vydaný obdobným inštitútom

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaného produktu: <vyplní uchádzač>

- Pracovisko kvantifikácie vplyvu atmosférickej nestability na koncentrácie rádionuklidov v prízemnej atmosfére.

1 ks Prenosný prístroj pre meranie exhalačnej rýchlosti radónu a torónu z pôdy

- Detekcia radónu a torónu v difúznom a aj v prietokovom režime pomocou externého elektronického čerpadla – musí byť súčasť dodávky prístroja

- Detekčný princíp: Impulzná ionizačná komora o objeme aspoň 0,6 l

- Merací rozsah: 2 – 2 000 000 Bq/m³ Rn-222

- Citlivosť (režim detekcie 222Rn): 1 cpm na 20 Bq/m³ alebo lepšia

- Citlivosť (režim detekcie 222Rn/220Rn v diskriminačnom režime)

pre radón: 1 cpm na 60 Bq/m³ alebo lepšia

pre torón pri prietoku 1 l/min: 1 cpm na 200 Bq/m³ alebo lepšia

- Režimy a cykly merania:

10 min a 60 min (difúzny režim) 1 min a 10 min (prietokový režim) 10 min (režim Rn/Tn)

- Úložná kapacita: cyklický záznam 1mesiac po 10 min a 6 mesiacov po 60 min

- Prevádzkový rozsah systému Pracovná teplota: -10°C do +50°C Vlhkosť: 0 %rH ... 95 % rH

- Výdrž práce na batériu minimálne: 10 dní

- Príslušenstvo: prepravný kufor, sieťový napájací adaptér, USB kábel, difúzny adaptér, prietokový adaptér

- Hmotnosť: do 5 kg

CE certifikát Návod na obsluhu

Zaškolenie obsluhy na pracovisku

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaného produktu: <vyplní uchádzač>

1 ks Softvér umožňujúci sťahovanie dát na notebook a nastavovanie detektora radónu a torónu:

-	Vyžaduje sa licencia pre Prístroj pre meranie exhalačnej rýchlosti radónu a torónu z pôdy

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaneho produktu: <vyplní uchádzač>

1 ks NoteBook pre nastavovanie parametrov monitorora, sťahovanie nameraných dát a ich analýzu:

-	MS Windows, SSD disk 1000 GB, RAM 16 GB, USB konektor, webkamera, wifi, bluetooth, numerická klavesnica, podsvietená klavesnica

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaného produktu: <vyplní uchádzač>

- Pracovisko odberu atmosférických polutantov pre rádioaktívne analýzy.

1 ks Veľkoobjemové odberové zariadenie

- Pre vonkajšie použitie

- Prietok vzduchu - 900 m3/h

- Veľkosť filtra minimálne 0,25 m2

- Polguľová sféra krytia filtra s hydraulickými držiakmi

- Kruhová štrbina nasávania vzduchu

- Účinnosť pumpy minmálne 20000 Pa

- Pumpa 3 fázy, min 8 kW

- Frekvenčný konvertor pre nastavovanie prietoku vzduchu

- Meranie prietoku vzduchu

- Možnosť vkladania filtra do vyberatelného rámu pre prípravu v laboratóriu

- Rám filtra vyberateľný bez použitia náradia

- Rám a potrubia zariadenia z nehrdzavejúcej elektrochemicky leštenej ocele

- Konštrukčný materiál odolný plast vystužený sklom

- Konštrukcia s tlmením hlučnosti a vibrácií

- Zobrazovanie pretlaku na filtri, prietok v m3/h, celkovo presatý objem vzduchu cez filter v m3, celkový čas presávania

- Indikácia poruchových stavov

- Filtračný materiál FMP-1545, 50 m

CE certifikát

Návod na obsluhu

Zaškolenie obsluhy na pracovisku

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaného produktu: <vyplní uchádzač>

1 ks Nízkotlakový kaskádový impaktor pre odber vzoriek aerosólu na meranie veľkostnej distribúcie rádionuklidov s nízkymi koncentráciami a tuhých častíc v ovzduší

- Triedenie častíc aerosólu na základe aerodynamického priemeru – viacstupňový kaskádový impaktor s vývevou

- Odber vzoriek častíc roztriedených podľa veľkosti pre následné fyzikálne alebo chemické analýzy – minimálne 14 stupňový kaskádový impaktor.

- Minimálne 14 rozmerových tried v celkovom intervale veľkostí 16nm – 10µm umožňujúci zostavenie distribučnej krivky zahrňujúcej tieto skupiny: hrubé (od 10µm do 2,5µm), jemné (od 2,5µm do 0,5µm), ultrajemné častice (od 500nm do 100nm) a nanočastice (od 100nm do 16nm), pričom poskytuje minimálne tri rozmerové triedy pre každú z uvedených skupín.

- Možnosť upgradu na merania koncentrácií všetkých rozmerových tried

v reálnom čase pre každú rozmerovú triedu taktiež v reálnom čase s časovým rozlíšením minimálne 10Hz. Možnosť odberu vzoriek pre laboratórne analýzy musí byť aj po upgrade zachovaná.

- Kruhové odberové platne s priemerom nie väčším ako 25mm umožňujúce umiestnenie filtrov a iných odberových médií pre následnú laboratórnu analýzu.

- Tlak na najnižšom stupni impaktora neprevýši 40 mbar.

- Nominálny prietok vzorky pri odbere minimálne 10 litrov/min.

- Štarovacia sada spotrebného materiálu: polykarbonátové fólie priemer 25 mm - 100 ks hliníkové fólie priemer 25 mm- 300 ks

držiak fólií priemer 25mm - 14 ks mazacia šablóna 25 mm – 1 ks spray na substráty – 1 ks

olej do vákuovej pumpy – 2litre

- Základný softvér na vyhodnocovanie meraní

CE certifikát

Návod na obsluhu

Zaškolenie obsluhy na pracovisku

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaného produktu: <vyplní uchádzač>

1 ks Prenosný veľkoobjemový kaskádový impaktor pre odber vzoriek aerosólu na meranie veľkostnej distribúcie rádionuklidov s veľmi nízkymi koncentráciami a tuhých častíc v ovzduší

- Triedenie častíc aerosólu na základe aerodynamického priemeru – viacstupňový kaskádový impaktor s externou pumpou.

- Pristroj musí obsahovať minimálne 6 stupňov (stejdžov) s presne definovanou veľkosťou záchytu častíc na substráte a to vo veľkostiach 0,25; 0,44; 0,77; 1,4; 2,5; 10,0 µm.

- Každý stupeň (stejdž) rozdelený na 4 uniformné kvadranty pre rozdelenie zachytenej hmoty na účel viacerých analýz.

- Kruhové odberové substráty musia byť s priemerom do 75mm umožňujúce umiestnenie časti filtrov, či iných odberových médií pre následnú laboratórnu analýzu.

- Nominálny prietok vzduchu pri odbere minimálne 100 litrov/min.

- Celková tlaková strata maximálne 6 kPa

- Hmotnosť impaktora maximálne 2 kg.

- Externá pumpa na zabezpečenie prietoku

- Štartovacia sada spotrebného materiálu: silikónové mazanie - 1 set

hliníkové fólie- 300 ks

sklovláknité filtre s priemerom 90 mm- 200 ks

- Základný softvér na vyhodnocovanie meraní

CE certifikát

Návod na obsluhu

Zaškolenie obsluhy na pracovisku

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaného produktu: <vyplní uchádzač>

1 ks Zariadenie pre kontinuálny odber uhlíka z oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov z atmosférického vzduchu pre monitoring rádiouhlíka

- Schopnosť záchytu dvoch uhlíkových frakcií v atmosfére (CO2 a CO/uhľovodíkov) pomocou dvoch záchytných stupňov.

- Účinnosť záchytu oxidu uhličitého by mala byť vyššia ako 95%.

- Účinnosť konverzie oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov na CO2 by mala byť vyššia ako 90%.

- Prístroj musí byť schopný kontinuálnej prevádzky na úrovni dní až niekoľkých týždňov.

- Vybavenie prístroja musí obsahovať chladiaci systém pre záchytné roztoky a nahrievanú kolónu s katalyzátorom na konverziu CO a uhľovodíkov na CO2.

- Musí byť možné meranie prietoku a celkového prečerpaného objemu vzduchu.

- Dodaný prístroj musí obsahovať všetko potrebné príslušenstvo a spotrebný materiál (filtre, sklenené nádoby, silikónový tuk, chladivo) potrebný k prevádzke odberného zariadenia po dobu jedného roka.

- Prístroj musí byť kompaktný, aby bol použiteľný na rôznych odberných lokalitách.

CE certifikát

Návod na obsluhu

Zaškolenie obsluhy na pracovisku

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: <uchádzač vyplní ÁNO/NIE> Uvedenie konkrétnej značky a typu ponúkaného produktu: <vyplní uchádzač>

Ďalšie požiadavky k opisu predmetu zákazky:

- Záručná doba na zariadenia: 12 mesiacov.

- Pozáručný servis: 3 roky – 1 x ročne kompletný servis prístrojov na prístrojové systémy.