## TŠ
Príloha č. 2 SP / Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaných zariadení:
názov: |  |  | Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou pre potreby kardiologickej JIS
počet: |  |  | zostava
celok |  | p.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Celok I. | počty ks v zostave | 1 | Modulárny monitor vitálnych funkcií | 12 ks
|  | 2 | Rozšírená centrálna monitorovacia stanica (CMS),alebo dve centrálne stanice | 1 ks
| Modulárny monitor vitálnych funkcií | 3 | Modulárny monitor vitálnych funkcií | 12 ks
|  | 4 | prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou | minimálne 35 cm
|  | 5 | počet voľných modulových vstupov do monitora | minimálne 4
|  | 6 | Integrovaná batéria s dobou prevádzky monitora z batérie | minimálne 3 hod.
|  | 7 | multiparametrický modul (v každom monitore) na meranie základných fyziologických funkcii pacienta: 3/5/6 zvodové EKG, Respirácia, Monitorovanie SpO2 a perfúzneho indexu, meranie Teploty, Neinvazívny TK a 2 vstupy pre invazívny TK s vyhodnocovaním bilancie tekutín | áno
|  | 8 | všetky moduly k monitorom musia byť navzájom prenosné medzi monitormi a použiteľné podľa potreby | áno
|  | 9 | možnosť užívateľskej voľby konfigurácie súčasného zobrazenia minimálne 8 kriviek a numerických polí, možnosť voľby farby parametra | áno
|  | 10 | Pamäť grafických a numerických trendov všetkých monitorovaných parametrov s intervalom ukladania 1 min. | minimálne 168 hod.
|  | 11 | Pamäť plnej EKG krivky so spätným prezeraním, tzv. "Full Disclosure" | minimálne 72 hod.
|  | 12 | Počet kriviek zaznamenávaných pre celkový rozbor | min. 3
|  | 13 | užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov | áno
|  | 14 | monitorovanie EKG snímaním z 5/6 zvodov s voľbou zvodov: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb | áno
|  | 15 | meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu | áno
|  | 16 | sledovanie arytmií, minimálne A-FIB, A-FIBend, V-FIB, V-Tach, tachykardie, bradykardie, V-Rhytm, RonT, PVT, PNP, Pauza, PVC, Run PVCs, Couplet, bigeminy, trigeminy, chýbajúci úder, EKG noise, nepravidelný rytmus - vyhodnotenie arytmií v čas (napr. za minútu) | áno
|  | 17 | analýzou ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | áno
|  | 18 | analýzou QT intervalu, vyhodnotenie QTc, delta QTc | áno
|  | 19 | možnosť doplnenia o modul pre spracovanie 12-zvodového EKG s 12 zvodovou analýzou ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | áno
|  | 20 | presné monitorovanie Sp02 | minimálny rozsah 40 - 100%
|  | 21 | meranie perfúzneho indexu PI (vyhodnotenie periférnej pefúzie) | minimálny rozsah 1 - 20%
|  | 22 | monitoranie SpO2 zobrazená v %, súčasné zobrazenie hodnoty pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky a perfúzneho indexu PI | áno
|  | 23 | meranie respirácie v rozsahu | minimálne 4 - 90 dych/min
|  | 24 | monitor umožňujúci výber zdroja merania respirácie: z EKG zvodov alebo z pletyzmografickej krivky | áno
|  | 25 | meranie neinvazívneho tlaku krvi s nastavením kategórie pacienta a prispôsobením hraničných hondôt vybranej kategórii | áno
|  | 26 | režimy merania neinv. tlaku krvi: manuálna voľba, voľba s časovým pravidelným intervalom, voľba merania v rôznych časových úsekoch, meranie kontinuálne za 5 min a podpora venopunktúry | áno
|  | 27 | monitorovanie teploty, dva vstupy s možnosťou merania senzormi: kožným senzorom a dutinkovým senzorom | áno
|  | 28 | merania invazívnych tlakov, min. 2 vstupy: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak tlak v pľúcnici a iné, výpočet parametra PPV | áno
|  | 29 | rozsah merania invazívneho tlaku krvi | minimálne od -40 do 320 mmHg
|  | 30 | vyžaduje sa integrovaný systém skorého varovania pred udalosťou, tzv. Early Warning Score s voľbou výberu parametrov pre výpočet skorého varovania | áno
|  | 31 | vyžaduje sa možnosť doplnenia o neinvazívny hemodynamický modul pre meranie min. C.O, CI, SV, SI, SVR, DO2I | áno
|  | 32 | monitor musí umožňovať prepojenie s infúznou technikou min. 2 globálnych výrobcov, alebo musí mať možnosť doplnenie o modul riadenia gravitačnej infúzie podávanej pacientovi | áno
|  | 33 | monitory vitálnych funkcii musia byť schopné bezkáblového prepojenia do centrálnej monitorovacej stanice - doplnením o modul v prípade ak v mieste inštalácie nebude dostupná káblová monitorovacia sieť | áno
|  | 34 | Konzola na ukotvenie všetkých monitorov na stenu, s rýchlym vybratím monitora na transport bez použitia náradia, otočné rameno v rozsahu 180 stupňov, otočná hlavica monitora s náklonom monitora, košík na uloženie príslušenstva. | áno
|  | 35 | kompletné príslušenstvo pre všetky vyššie uvedené monitorované parametre, 1ks EKG 3/5/6 zvodový pacientský kábel, SpO2 senzor s prepojovacím káblom, TK hadica pre manžety, 2ks TK manžety pre dospelých, veľ. M a L, teplotná sonda - povrchová, 2 ks prepojovací kábel IBP snímača, 2ks IBP snímač | áno
| Centrálna monitorovacia stanica (CMS): | 35 | Rozšírená centrálna monitorovacia stanica (CMS),alebo dve centrálne stanice: | áno
|  | 36 | Plne kompatibilná s vyššie uvedenými monitormi | áno
|  | 37 | Obojsmerná komunikácia s monitormi VF - minimálne priame ovládanie alarmov, zadávanie demografických údajov o pacientovi, zobrazenie záznamov a kriviek, prepnutie zobrazenia a pod. | áno
|  | 38 | Centrálna monitorovacia stanica umožňujúca analýzu uložených dát, plný rozbor EKG krivky, analýzu kriviek, pridávanie poznámok k jednotlivým udalostiam, tlač správ | áno
|  | 39 | Pamäť grafických a numerických trendov všetkých monitorovaných parametrov | min. 168 hod.
|  | 40 | Pamäť plnej EKG krivky so spätným prezeraním, tzv. "Full Disclosure" | minimálne 72 hod.
|  | 41 | CMS prepojená s monitormi VF Ethernetovým káblom | áno
|  | 42 | Vybavenie CMS: displej / TV: 40" - 45", výstup LAN, HDMI, VESA uchytenie + konzola na stenu UPS zdroj: výkon min. 750 VA, výstup min. 4 x FR zásuvka tlačiareň: multifunkčná, kompatibilná s tonermi CF259A a CF259X sieťový "switch" - min.24 portov 10/100/1000 Mbit, konkrétne parametre pred dodaním a inštaláciou konzultovať s IT oddelením FN Trenčín | áno
|  | 43 | Centrálna monitorovacia stanica schopná súčasného zobrazenia kriviek a parametrov z pripojených pacientskych monitorov | áno, minimálne pre 16 monitorov
|  | 44 | V dodaní sa vyžaduje k centrálnej stanici dodať UPS na min. 15 min. prevádzky, laserovú tlačiareň | áno
|  | 45 | Sekundárna centrálna stanica pre pracovisko zdravotníckeho personálu, s funkciami primárnej centrálnej stanice - ovládanie alarmov, zadávanie demografických údajov o pacientovi, zobrazenie záznamov a kriviek, prepnutie zobrazenia a pod. | áno
|  | 46 | Centrálna monitorovacia stanica schopná komunikácie v HL7 protokole (zdravotnícky komunikačný štandard) pre prepojenie s externými zariadeniami pre prenos údajov - ako budúce rozšírenie | áno