## Špecifikácia pre časť III
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom PTK je stanovenie požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka technika
1.2 CPV:
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
33167000-8 - Operačné lampy
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti
Zoznam položiek:
Por. č. | Názov predmetu zákazky |  |  |  | MJ | Požadovaný počet MJ
časť č. 1 | Operačná lampa |  |  |  | ks | 1
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Operačná lampa |  | MJ | Min. | Max.
1. | Počet samostatných ramien operačnej lampy | ks | 2
2. | Stropná inštalácia suspenznej rúry na mieste inštalácie dokomponovanie až štyroch ramien od 2 ks do 4 ks
3. | Životnosť LED zdrojov | hod. | 60000
4. | Výkon prvého hlavného svietidla | lux | 160000
5. | Výkon druhého hlavného svietidla | lux | 160000
6. | Výkon svietidiel v režime počas endoskopických výkonov | lux |  | 500
7. | Nastaviteľný priemer svetelného poľa v min. rozsahu | mm | 170 | 280
8. | Intenzita svietidiel s plynulou reguláciou jasu oboch svietidiel v min. rozsahu | % | 10 | 100
9. | Priemer ktorejkoľvek kupoly | mm |  | 700
10. | Hmotnosť ktorejkoľvek kupoly svietidla s ramenom | kg |  | 16
11. | Nosnosť každého samostatného ramena | kg | 20
12. | Počet LED zdrojov v jednom LED čipe | ks | 36
13. | Počet LED zdrojov v hlavnom svietidle | ks | 576
14. | Počet LED zdrojov vo vedľajšom svietidle | ks | 432
15. | Rozsah nastavenia ovládania výkonu a svetelného poľa | ° | 5
15. | Farebná teplota svietidla v rozsahu min. 3900-4500 Kelvinov
16. | Index farebnosti | RA | 95
17. | Svetelný kužeľ L1+L2 pri výkone max. 20% | mm | 1000
18. | Percento UV žiarenia z celkového žiarenia lampy | % | 0.01 | 0.03
19. | Tepelný výkon/ vyžarovanie tepla (studené svetlo) | mW / ².Ixm |  | 3.5
20. | Rotácia všetkých ramien | ° | 360
21. | Spotreba kupoly | VA |  | 90
22. | Napájanie operačnej lampy samostatnými zdrojmi pre hlavné a satelitné svietidlo s automatickým prepínačom z hlavného 230Vac na záložný zdroj 24Vdc s maximálnou celkovou spotrebou lampy (hlavné a satelitné) max. 170 VA
23. | Zaťaženie stropu operačnou lampou max. 55 kg, moment max. 730 Nm
24. | Stupeň ochrany kupoly voči prieniku prachu a kvapalín | IP | 44
25. | Nastavenie intenzity osvetlenia a priemeru svetelného poľa dotykom na operačnom svietidle
26. | Operačné svietidlo s LED svetelnými zdrojmi, integrovaným uchytením do stropu, s možnosťou zmeny polohy svietidiel kedykoľvek počas prevádzky, s otočnými ramenami v rozsahu viacnásobnej rotácie o 360°
27. | Operačná lampa s dvoma svietidlami
28. | Svietidlá musia mať dvojkardánové prevedenie pre maximálnu manévrovateľnosť, bez obmedzenia
29. | Ovládanie intenzity osvetlenia a priemeru svetelného poľa dotykom umiestnené na poslednom ramene lampy
30. | Operačné lampy bez dvojvýstupovej obvodovej obruče vychádzajúcej z lampy, zvádzajúcej k dotyku nesterilnej časti lampy ako aj komplikáciám pri sanitácii obvodu lampy vzhľadom na úzke miesto
31. | 1 hlavné svietidlo so zabudovaným ovládaním na svietidle s max. výkonom | lux | 160000
32. | 2 hlavné svietidlo so zabudovaným ovládaním na svietidle s max. výkonom | lux | 160000
33. | Funkcia endoskopického svetla so zeleným odtieňom pre použitie počas min. neinvazívnych výkonov s ľahkou adaptáciou pre akúkoľvek procedúru
34. | Endoskopické jemné svietenie zabudované v oboch svietidlách (kupolách)
35. | LED čip je rozdelený na klastre, ktoré zabezpečujú svietenie čipu aj po vypadnutí jedného klastra
36. | Energetická kvalifikácia v ochrannej triede I
37. | Vyhotovenie svietidiel aj ramien odolné voči prachu a vlhkosti
38. | Jednoducho polohovateľné všetky ramená, horizontálne aj vertikálne s nastaviteľnými dorazmi polohovania
39. | dvojkĺbové prevedenie ramien svietidiel, neobmedzujúce polohovanie
40. | LED zdroje svetla produkujúce studené svetlo s homogénnym svetelným poľom, bez tieňové s funkciou automaticky riadeného svetelného výkonu na kontinuálny konštantný svetelný výkon
41. | Kompaktný a hygienický tvar svietidiel bez výstupkov a viditeľných spojovacích prvkov pre jednoduché čistenie a dezinfekciu
42. | Systém operačnej lampy s integrovanou technológiou pre stabilitu svetla počas celej doby bez farebných tieňov
43. | Dokázateľný konštantný tok iluminácie a výkonu každého jedného LED zdroja s prirodzenou farebnosťou a homogénnym objemom svetla s užitočným ekvivalentným lúčom pre hlbšie aj plytšie miesta operácie
44. | Systém operačnej lampy automaticky vyhodnocuje a kompenzuje iluminácie, ktoré nastanú v dôsledku pohybu časti tela operatéra v smere toku svetla tak, aby miesto výkonu operácie bolo stabilne osvetlené
45. | Manažment osvetlenia pri zmene polohy alebo pohybe operovanej časti slúži na reguláciu osvetlenia operačného poľa aj v prípade zmeny polohy operačného stola alebo zaliatia operačného poľa krvou
46. | Svietidlá operačnej lampy vybavené funkciou automatickej regulácie výkonu jednotlivých LED zdrojov svietidla v prípade zatienenia časti svietidla, pre kontinuálny konštantný svetelný tok na pracovnom poli chirurga, t.j. zabudované senzorické riadenie LED zdrojov
47. | Obe svietidlá operačnej lampy musia byť pripravené pre integráciu FULL HD kamery s bezdrôtovým prenosom signálu s možnosťou jednoduchého premiestnenia kamery medzi svietidlami
48. | Stropný statív s možnosťou dobudovania dodatočných dvoch ramien so zariadeniami ako monitor, samostatná kamera, RTG protektant alebo tretia lampa bez potreby výmeny
49. | Sterilizovateľné rukoväte v strede operačnej lampy zabezpečujúce fokusáciu a priame nastavenie veľkosti pracovného poľa
50. | Zabudovaný filter pre fluorescenčné zobrazovanie používané pri otvorenej operatíve bez nutnosti zapínať/vypínať chirurgické svetlo
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky predmetu zákazky (v prípade neakceptovania danej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[5 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. | Požaduje sa dodanie tovaru:
2.1 | do šesťdesiatich (60) klendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.
4. | Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovitovar riadne prevzať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie výlučne: návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru.
6. | Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
8. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
9. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
10. | Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
11. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
11.1 | oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
11.2 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov,
11.3 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne,
11.4 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,
11.5 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy,
11.6 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
12. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
12.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsiatichštyri (24) hodín,
12.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do dedemdesiatdva (72) hodín
13. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
14. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
15. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
16. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[5 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Prospektový materiál
3. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom - ak je to relevantné
6. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V:
Dňa: |  |  |  |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka a podpis:

## Kalkulácia časť III.
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky: Zdravotnícka technika, časť č. 3 – Operačná lampa
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | ŠUKL kód | Katalógové číslo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Operačná lampa | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Identifikačné údaje:
Obchodné meno :
Sídlo :
IČO :
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
| V ........................................, dňa .................................. |  |  |  | Podpis, pečiatka :
Platnosť cenovej ponuky:
* platnosť cenovej ponuky min. 4 mesiace odo dňa predloženia ponuky