## Špecifikácia pre časť I
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom PTK je stanovenie požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka technika
1.2 CPV:
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
33192120-9 - Nemocničné lôžka
39143112-4 - Matrace
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti
Zoznam položiek:
Por. č. | Názov predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ
1 | Elektrické akútne lôžko | ks | 10
2 | Aktívny antidekubitný matrac | ks | 10
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Elektrické akútne lôžko
1. | Pevná a stabilná konštrukcia lôžka, t.j. konštrukcia sa nemôže pohybovať alebo krútiť ani pri max. zaťažení
2. | Ložná plocha min. 200x90 cm, umiestnená na 2 alebo viac teleskopických stĺpoch
3. | Vonkajšie rozmery lôžka max. 225x100 cm, bezpečné pracovné zaťaženie lôžka min. 250 kg
4. | Antidekubitná funkcia - súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlom (autokontúra)
5. | Ložná plocha so systémom eliminácie trecích a strižných síl pri polohovaní pacienta
6. | Integrované predĺženie ložnej plochy min. 30 cm
7. | Elektrické ovládanie chrbtového, stehenného dielu, zdvihu ložnej plochy v rozsahu min. 40 - 75 cm
8. | Elektrické ovládanie náklonu ložnej plochy Trendelenburg/ Antitrendelenburg, min. 13°
9. | Ovládanie lýtkového dielu mechanicky
10. | Vyberateľné celoplastové čelá so zámkami proti náhodnému vytiahnutiu
11. | Hlavové čelo s konštantnou výškou, nezávislé na ploche ložnej plochy, pre zabránenie kolízie príslušenstva s okolím lôžka
12. | Štyri integrované plastové delené sklopné bočnice pozdĺž celej ložnej plochy, výška min. 40 cm nad ložnou plochou
13. | Hlavové bočnice s madlami a integrovanými tlačidlami pre zdvih lôžka pre jednoduchú manipuláciu pacienta
14. | Sesterský ovládací panel s tlačidlom STOP a bezpečnostným tlačidlom pre aktiváciu klávesnice s automatickým návratom k uzamknutiu klávesnice, zámky jednotlivých polôh, s tlačidlami ovládania polôh a pamäťovými polohami (min. Kardio kreslo, Trendelenburg, CPR)
15. | Nožné ovládače integrované do podvozku lôžka, s tlačidlami pre nastavenie výšky ložnej plochy, s ochranou proti nechcenému polohovaniu
15. | Pacientský ručný ovládač s integrovaným LED svetlom, s tlačidlami polohovania chrbtového, stehenného dielu, autokontúry
16. | 4x pojazdné kolieska min. 15 cm s centránym ovládaním, min. 1x statické, kryt podvozku pre ľahkú dezinfekciu
17. | Alarm upozorňujúci na nezabrzdené lôžko pri zapojení do elektrickej siete
18. | Min. 2 kusy držiakov na infúzny stojan v oblasti čiel
19. | Vizuálna indikácia bezpečnej polohy lôžka ľahko rozpoznateľnej pri pohľade z boku lôžka
20. | Automatické zastavenie chrbtového dielu v uhle 30° pre ľahké a rýchle nastavenie polohy pre pacientov s dýchacími ťažkosťami
21. | Držiak na hrazdu v oblasti hlavového dielu / čela
22. | Min. 2 kusy bočných držiakov na drobné príslušenstvo (sáčok na moč, kôš na bažanta,....)
23. | Zálohová batéria s indikátorom stavu
24. | Bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorov zaisťujúci automatické zastavenie polohovania
25. | Páky mechanického CPR odblokovania chrbtového dielu po obidvoch stranách lôžka
26. | Lôžko musí byť umývateľné a dezinfikovateľné štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve
27. | Konštrukcia lôžka musí byť jednoducho čistiteľná bez ťažko čistiteľných záhybov, otvorených dutín, nekvaliných zvarov,....)
28. | 4 kusy rohových ochranných protinárazových koliesok
29. | Príslušenstvo:
2023-01-29 | hrazda so samonavíjacou rukoväťou
29.2 | chrómový infúzny stojan výškovo nastaviteľný
30. | Súlad s normou STN EN 60601-2-52
31. | Aktívny antidekubitný matrac
2023-01-31 | Aktívny antidekubitný systém pre riziko vzniku dekubitov a podporu liečby už vzniknutých dekubitov až III. stupňa
31.2 | Šetrný a účinný dynamický sytém zaisťujúci dostatočnú podporu pre pacienta - systém striedania tlaku v celách 2-1 (dvojcelový) alebo vyšší
2023-03-31 | Pracovné režimy min.
31.3.1 | dynamický (terapeutický)
31.3.2 | statický (pre vyšetrenie, zavedenie katétrov a pod.) s bezpečnostným automatickým návratom do dynamického režimu
31.3.3 | režim konštantného tlaku (pri kontraindikácii dynamického režimu, pred presunom na pasívny matrac, pri režime spánku a pod.)
31.4 | Automatické nastavenie tlaku v závislosti na váhe pacienta, s možnosťou manuálneho prestavenia
2023-05-31 | Senzor pre automatické zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri posadení pacienta
31.6 | Konštrukcia ciel umožňujúca individuálne vypustenie každej cely v oblasti chrbtu až piat (napr. pri existujúcich dekubitoch, pri zvýšenej rizikovosti príslušnej zóny a pod.)
2023-07-31 | Možnosť individuálneho nastavenia periódy striedania tlaku v 3 časových cykloch alebo viac
2023-08-31 | Možnosť rýchleho vypustenia pre CPR
31.9 | Systém ochrany pred nežiadúcou manipuláciou a chybným nastavením
2023-10-31 | Nosnosť min. 160 kg
31.11 | Alarm v prípade výpadku napájania a zlej funkčnosti
2023-12-31 | Ľahko odnímateľný poťah - zips dookola 360°, paropriepusný, vodovzdorný, s ochranou pred znečistením jadra
31.13 | Funkčne a rozmerovo plne kompatibilné s lôžkami, výška min. 15 cm, max. 19 cm
31.14 | Transportné úchytky na boku matraca
31.15 | Matrac určený k uloženiu priamo na ložnú plochu (bez nutnosti použitia podložky)
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky predmetu zákazky (v prípade neakceptovania danej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. | Požaduje sa dodanie tovaru:
2.1 | do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.
4. | Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovitovar riadne prevzať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5 | Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie výlučne: návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru.
6. | Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
8. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
9. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
10. | Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
11. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
11.1 | oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
11.2 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov,
11.3 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne,
11.4 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,
11.5 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy,
11.6 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
12. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
12.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsiatichštyri (24) hodín,
12.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do dedemdesiatdva (72) hodín
13. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
14. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
15. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
16. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Prospektový materiál
3. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom - ak je to relevantné
6. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V:
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka a podpis:

## Kalkulácia časť I.
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky: Zdravotnícka technika, časť č. 1 - Elektrické akútne lôžko
Por. č. | Názov predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | ŠUKL kód | Katalógové číslo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Elektrické akútne lôžko | celok | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Položkovitý rozpis ceny tovaru
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Elektrické akútne lôžko | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Aktívny antidekubitný matrac | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
Identifikačné údaje:
Obchodné meno :
Sídlo :
IČO :
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis, pečiatka :
V ........................................, dňa ..................................
Platnosť cenovej ponuky:
* platnosť cenovej ponuky min. 4 mesiace odo dňa predloženia ponuky