## Špecifikácia pre časť I
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom PTK je stanovenie požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Vybavenie pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku
1.2 CPV:
33123230-9 - Kardiografy
33121000-4 - Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie
33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka nie je rozdelená na časti
Zoznam položiek:
Por. č. | Názov položky | MJ | Požadovaný počet MJ
č. 1 | Centrálna monitorovacia stanica | ks | 1
č. 2 | CTG monitor na monitorovanie dvoch plodov a vitálynch funkcií | ks | 7
č. 3 | CTG monitor na monitorovanie dvoch plodov | ks | 2
č. 4 | CTG monitor na monitorovanie jedného plodu | ks | 1
č. 5 | Bezkáblový telemetrický systém | ks | 3
č. 6 | Mobilný vozík pre fetálny monitor - typ 1 | ks | 8
č. 7 | Mobilný vozík pre fetálny monitor - typ 2 | ks | 2
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Centrálna monitorovacia stanica - 1 ks
1. | PC zostava s tlačiarňou
2. | Pripojenie CTG prístrojov k centrále cez WiFi s možnosťou pripojenia cez kábel
3. | Zobrazenie min. 16 CTG monitorov na jednom PC monitore
4. | Nezávislé pripojenie k centrále z viacerých miest súčasne
5. | CTG analýza (ST analýza)
6. | Možnosť zobrazenia vitálnych funkcií matky: EKG,HR, NIBP, RESP, SpO2 a teplota
7. | Pamäť pre 24 hod. záznam pre každý CTG monitor
8. | Export do PDF, JPG a TIF formátu
9. | V rámci jednej siete prevádzkovanie viacerých nezávislých centrál na jednu licenciu
10. | Vytvorenie WiFi siete na komunikáciu s CTG prístrojmi na celom oddelení (Wifi siete je potrebné vopred dodať poverenému pracovníkovi z oddelenia informatiky. Správca siete urobí konfiguráciu dodaných zariadení).
Položka č. 2 - CTG monitor na monitorovanie dvoch plodov a vitálynch funkcií rodičky - 7 ks
1. | Sondy: vodotesné, 12 - kryštálové
2. | Doppler pulzný 2x1,0 MHz
3. | Displej: farebný, min. 12“, vyklápací
4. | Monitorovacie parametre: FHR-Duo; Toco; FM; AFM; MECG; NIBP; SpO2; TEMP
5. | FHR rozsah: min. (50-240) bpm
6. | Rozlíšenie: 1 bpm
7. | Presnosť: ±1 bpm
8. | UC Toco: 0-99 jednotiek
9. | CTG analýza
10. | Pamäť: 24 hodinová
11. | Zabudovaná tlačiareň
12. | Držiak na uchytenie sond
13. | Zobrazenie meraných parametrov: grafické a číselné
14. | Indikátor kvality signálu pre FHR sondy
15. | Verifikácia prekrývania kanálov
15. | Wifi USB adaptér pre každé CTG
16. | Pamäť pre technické a klinické alarmy
17. | Možnosť rozšírenia o ST analýzu
18. | Možnosť pracovať na batérie
19. | Tlač na 150 a 152 mm široký papier
Položka č. 3 - CTG monitor na monitorovanie dvoch plodov - 2 ks
1. | Sondy: vodotesné, 12 - kryštálové
2. | Doppler pulzný 2x1,0 MHz
3. | Displej: farebný, min. 12“, vyklápací
4. | Monitorovacie parametre: FHR-Duo; Toco; FM; AFM; MECG
5. | FHR rozsah: min. (50-240) bpm
6. | Rozlíšenie: 1 bpm
7. | Presnosť: ±1 bpm
8. | UC Toco: 0-99 jednotiek
9. | CTG analýza
10. | Pamäť: 24 hodinová
11. | Zabudovaná tlačiareň
12. | Držiak na uchytenie sond
13. | Zobrazenie meraných parametrov: grafické a číselné
14. | Indikátor kvality signálu pre FHR sondy
15. | Verifikácia prekrývania kanálov
16. | Wifi USB adaptér pre každé CTG
17. | Pamäť pre technické a klinické alarmy
18. | Možnosť rozšírenia o ST analýzu
19. | Možnosť pracovať na batérie
20. | Tlač na 150 a 152 mm široký papier
Položka č. 4 - CTG monitor na monitorovanie jedného plodu - 1 ks
1. | Sondy: vodotesné, 12 - kryštálové
2. | Doppler pulzný 2x1,0 MHz
3. | Displej: farebný, min. 5,6“, vyklápací
4. | Monitorovacie parametre: FHR-Duo; Toco; FM; AFM
5. | FHR rozsah: min. (50-240) bpm
6. | Rozlíšenie: 1 bpm
7. | Presnosť: ±2 bpm
8. | UC Toco: 0-99 jednotiek
9. | CTG analýza
10. | Pamäť: 24 hodinová
11. | Zabudovaná tlačiareň
12. | Držiak na uchytenie sond
13. | Zobrazenie meraných parametrov: grafické a číselné
14. | Indikátor kvality signálu pre FHR sondy
15. | Verifikácia prekrývania kanálov
16. | Wifi USB adaptér pre každé CTG
17. | Pamäť pre technické a klinické alarmy
18. | Možnosť rozšírenia o ST analýzu
19. | Možnosť pracovať na batérie
20. | Tlač na 150 a 152 mm široký papier
Položka č. 5 - Bezkáblový telemetrický systém - 3 ks
1. | Sondy: Vodotesné, 12 – kryštálové
2. | Monitorovanie: 2xFHR; Uterine activity; TOCO
Položka č. 6 - Mobilný vozík pre fetálny monitor typ 1 - (8 ks)
1. | Vozík pre monitor, výškovo nastaviteľný v rozsahu min. 810 – 910 mm
2. | Materiál konštrukcie: kov
3. | Materiál police: tvrdený plast
4. | Počet koliesok – 4ks, brzdenie
5. | Rukoväť na ovládanie, polica, zásuvka
6. | Rameno na vozík pre telemetrický systém
7. | Vozík umožňuje zmenu náklonu CTG prístroja. CTG prístroj je fixne pripevnený k rámu vozíka a dá sa jednoducho zložiť z vozíka.
Položka č. 7 - Mobilný vozík pre fetálny monitor typ 2 - (2 ks)
1. | Vozík pre monitor, výškovo nastaviteľný v rozsahu min. 810 – 910 mm
2. | Materiál konštrukcie: kov
3. | Platforma sklopná, otočná
4. | Počet koliesok – 4ks, brzdenie
5. | dva košíky na príslušenstvo
6. | Vozík umožňuje zmenu náklonu CTG prístroja. CTG prístroj je fixne pripevnený k rámu vozíka a dá sa jednoducho zložiť z vozíka.
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky predmetu zákazky (v prípade neakceptovania danej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. | Požaduje sa dodanie tovaru:
2.1 | do šesťdesiatich (60) klendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.
4. | Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovitovar riadne prevzať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5 | Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie výlučne: návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru.
6. | Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
8. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
9. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
10. | Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
11. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
11.1 | oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
11.2 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov,
11.3 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne,
11.4 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,
11.5 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy,
11.6 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
12. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
12.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsiatichštyri (24) hodín,
12.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín
13. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
14. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
15. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
16. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Prospektový materiál
3. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom - ak je to relevantné
6. PRÍLOHY
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 - Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V:
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka a podpis:

## Kalkulácia časť I.
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky: Vybavenie pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | ŠUKL kód | Katalógové číslo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Centrálna monitorovacia stanica | ks | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | CTG monitory na monitorovanie dvoch plodov a vitálnych funkcií | ks | 7 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | CTG monitory na monitorovanie dvoch plodov | ks | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | CTG monitory na monitorovanie jedného plodu | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Bezkáblový telemetrický systém | ks | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Mobilný vozík pre fetálny monitor - typ 1 | ks | 8 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Mobilný vozík pre fetálny monitor - typ 2 | ks | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkom | [11 empty] | 0 | 0
Identifikačné údaje:
Obchodné meno :
Sídlo :
IČO :
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis, pečiatka :
V ........................................, dňa ..................................
Platnosť cenovej ponuky:
* platnosť cenovej ponuky min. 4 mesiace odo dňa predloženia ponuky