## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke zariadenia
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 2 Stropné vyšetrovacie svetlá – 9 ks |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Stropná vyšetrovacia lampa | 9 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Vyšetrovacia lampa s kotvením do stropu (výška stropu cca 2 600 mm, výška medzi stropu do 800 mm - bude upresnené) | áno
3. | Maximálny výkon vyšetrovacej lampy | minimálne 60 000 lux / 1m
4. | Regulácia výkonu | minimálne od 15 000 lux - 60 000 lux
5. | Osvetlená plocha vo vzdialenosti 1m | 18 - 22 cm
6. | Dosah ramien vyšetrovacej lampy | minimálne 2000 mm
7. | Výškovo polohovateľné rameno v rozsahu | minimálne 60 cm
8. | Vyšetrovacia lampa LED technológie zdroja svetla | áno
9. | Integrovaný aktívny systém stability konštatne dopadajúceho výkonu LED zdrojov svetla | áno
10. | Farebná teplota | 4 200 - 4 500 K
11. | Index farebnosti Ra | minimálne 96
12. | Životnosť LED zdrojov | minimálne 60 000 hodín
13. | Svetelný homogénny kužel pri L1+L2 (60%) / (20%) | minimálne 1100 mm/1600 mm
14. | Nízke vyžarovanie tepla | max. 3,9 mW/m2.lx
15. | Ovládanie lampy - dotykové zapustené do kupoly svietidla. Ovládanie zap/vyp a regulácie výkonu | áno
16. | Možnosť ovládania diaľkovým ovládačom | áno
17. | Spotreba lampy | max. 60VA
18. | Tvark kupoly - v jednom celku, hladký povrch odolný dezinfekčným prostriedkom | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
19. | záruka min. 24 mesiacov | áno
20. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Stropná vyšetrovacia lampa | 9
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: