## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke zariadenia
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 4 Vyplachovač ložných mís |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Vyplachovač podložných mís | 1 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Dezinfektor podložných mís s jednoduchým ovládaním na dotykovej obrazovke | áno
3. | Ovládanie v | slovenskom/českom jazyku
4. | Grafické (ikonické) zobrazenie informácie o programe | áno
5. | Stojaca verzia | áno
6. | Súčasťou zariadenia musia byť držiaky pre všetky typy podložných mís | áno
7. | Kapacita: minimálne jedna podložná misa a dva močové bažanty na cyklus | áno
8. | Súčasťou aj kôš na umývanie emitných misiek, umývadiel a iných drobných predmetov | áno
9. | Kompletná dezinfekcia trysiek, umývacích hláv a interných nádrží po každom cykle. | áno
10. | Automatická prevádzka dverí – možnosť ovládania diaľkovo | áno
11. | Automatický štart a zatvorenie dverí | áno
12. | Všetky dáta možné preniesť do informačných systémov tretích strán | áno
13. | vonkajšie rozmery (v x š x h): | maximálne 900 x 500 x 600 mm
14. | rozmery komory (v x š x h): | minimálne 450 x 370 x 260 mm
15. | Vstavaná skrinka čistiaceho prostriedku pre objem minimálne: 5 l | min. 5l
16. | Doba cyklu: | rýchly cyklus do 30 min., štandardný cyklus maximálne 45 min.
17. | Pripojenie teplej a studenej vody | áno
18. | Maximálna hlučnosť | do 49 dB
19. | Integrované programy pre umývačku | min. 5 programov
20. | Napájanie | 230V/50Hz
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
21. | záruka min. 24 mesiacov | áno
22. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Vyplachovač podložných mís | 1
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: