## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke zariadenia
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 9 Digitálna drenážna odsávačka – 3 ks |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Drenážna digitálna odsávačka | 3 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Prenosný, mobilný, medicínsky, digitálny drenážny systém pre kardio-torakálnu drenáž nezávislý od centrálneho rozvodu vákua (podtlaku) | áno
3. | Podtlak v minimálnom rozsahu | - 1 až -100 cmH2O
4. | Maximálny prietok | 5 l/min
5. | Maximálna hmotnosť prístroja (bez kanistra) | 1 kg
6. | Napájanie z el. siete (adaptér) maximálne | 12 V
7. | Napájanie z Li-Ion batérie | 12 V
8. | Prevádzka prístroja z batérie minimálne | 10 hod.
9. | Digitálny drenážny odsávací systém pre kardio-torakálnu drenáž poskytuje presné, objektívne a overiteľné údaje o terapii | áno
10. | Nepretržité 72 hod. monitorovanie podtlaku, prietoku, úniku vzduchu | áno
11. | Nepretržité 72 hod. monitorovanie úniku odsatej tekutiny | áno
12. | Možnosť odčítať objem odsatých tekutín priamo na zbernej nádobe aj na displeji s možnosťou zobrazovanie celkovej, 24 hod, 12 hod alebo 1 hod produkcie | áno
13. | Nevyžaduje napĺňanie žiadnou tekutinou pre funkciu kontroly podtlaku | áno
14. | Monitorovanie tlaku - zobrazenie tlaku v jednotkách kPa, cmH2O, mmHg, mbar | áno
15. | Monitorovanie odsatej tekutiny a automatická detekcia objemu zbernej nádoby a možnosť nulovať čas pre sledovanie vývoja terapie | áno
16. |  | áno
17. | Farebný LCD displej pre zobrazenie všetkých monitorovaných parametrov, grafov a textovej notifikácie v prípade alarmu | áno
18. | Zobrazenie priebehu terapie v režime čísla a graf pre sledovanie úniku vzduchu a zvlášť pre množstvo odsatých tekutín | áno
19. | Zobrazenie histórie, trendov a alarmov | áno
20. | Priamo zobrazuje monitorované aj nastavené parametre | áno
21. | Bezpečnosť v podobe automatického preplachu vzduchom odsávacieho systému pomocou dvojlumenových hadičkových setov, aby sa zabránilo upchatiu hadíc bez ohrozenia funkcie drenáže | áno
22. | Prístroj kontroluje podtlak v samotnom zariadení i na strane pacienta, voľbou na prístroji možné overiť prisatie alebo iné upchatie hrudného katétra, kontinuálne monitorovanie podtlaku | áno
23. | Akustický a vizuálny alarm s identifikáciou problému a s nápovedou na jeho odstránenie | áno
24. | Softvér a menu v slovenskom jazyku | áno
25. | Prístroj musí umožniť sprevádzať pacienta počas celej liečby, umožňuje mu pohyb mimo lôžka. Nevyžaduje podtlak z centrálneho rozvodu. | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
26. | záruka min. 24 mesiacov | áno
27. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Drenážna digitálna odsávačka | 3
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: