## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke zariadenia
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 10 Chirurgická odsávačka – 10 ks |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Mobilná elektrická odsávačka | 10 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Kompaktná mobilná vysokovákuová odsávačka so širokým použitím v intenzívnej medicíne a na lôžkovom oddelení | áno
3. | Stabilný a ľahko ovládateľný mobilný stojan, vybavený antistatickými kolieskami a bezpečnostnými brzdami | áno
4. | Sací výkon | min. 42 l/min
5. | Regulovateľný podtlak v rozsahu | od 0 do -90kPa
6. | Membránový regulátor podtlaku, bez olejový a bez údržbový agregát | áno
7. | Hlučnosť pri maximálnom zaťažení | do 40 dB
8. | Prístroj je prispôsobený na kontinuálne sanie | áno
9. | Farebne kódovaný manometer | áno
10. | Svetelná indikácia chodu odsávačky – podsvietením spínača ON/OFF | áno
11. | Trojnásobná ochrana proti presatiu systémom plavákových ventilov/filtrov vo vakoch, poistnej nádoby proti presatiu a MSF filtra | áno
12. | Pojazdný stojan s eurolištou so 4 antistatickými kolieskami otočnými o 360°, z toho 2 brzdenými | áno
13. | Systém uchytenia fľaše na eurolištu | áno
14. | 2 L. fľaša VacSax, resterilizovateľná s antibakteriálnou úpravou | 1 ks
15. | 2 L. vak kompatibilný so systémom VacSax s aktívnym striebrom a filtrom | 30 ks
16. | Pripojovacia hadica podtlaku, farebne odlíšená s antimikrobakteriálnou úpravou-BACTICLEAR s T vstupom na zabezpečenie rýchleho rozvinutia vaku a konektorom na rýchle napájanie | 1 ks
17. | Manipulačné madlo na zadnej strane prístroja | 1 ks
18. | Odkladacia, odnímateľná polička na vrchu prístroja | 1 ks
19. | Odnímateľný odkladací košík – na zadnej strane prístroja | 1 ks
20. | Silikónová hadica 8x14 mm. s MSF filtrom, 2,5 m | 1 ks
21. | PVC sterilný odsávací okruh so stop ventilom | 1 ks
22. | Záruka na sací agregát | 5 rokov
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
23. | záruka min. 24 mesiacov | áno
24. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Mobilná elektrická odsávačka | 10
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: