## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke zariadenia
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 1 Stropná operačná lampa |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Stropná operačná lampa - jedno kupolová LED | 1 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Regulovateľný výkon operačnej lampy | minimálne od 40 klux - 160 klux
3. | Farebná teplota | od 4 200 do 4 500 K
4. | Funkcia lampy pre endoskopické výkony s výkonom | maximálne 1 000 lux
5. | Regulácia výkonu pri endoskopických výkonoch | minimálne 4 úrovne
6. | Farebný odtieň pre endoskopické výkony | zelená
7. | Index farebnosti Ra | minimálne 95
8. | Priemer osvetleného poľa vo vzdialenosti 1 m | minimálne od 200 do 250 mm
9. | Dĺžka homodenity lampy L1+L2 (60%) | minimálne 500 mm
10. | Vyžarovaná tepelná eneria Ee | maximálne 3,9 mW/m2.lx
11. | Hladký povrch lampy a lampa vyhotovená v jednom celku pre ľahké čistenie a dezinfekciu | áno
12. | Životnosť LED zdrojov | minimálne 60 000 hodín
13. | Ovládanie operačnej lampy - priamo na dotykovom ovládači na kupole lampy | áno
14. | V zostave musí byť konštrukčný systém do medzistropu, samotná operačná lampa a sada min. 5ks resterilizovateľných rukovätí. | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
15. | záruka min. 24 mesiacov | áno
16. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Stropná operačná lampa - jedno kupolová LED | 1
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: