## Časť 4
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |  |  | Príloha č. 4.2
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: | „Prístrojové vybavenie gastroenterologickej ambulancie“
Názov časti | Časť č. 2 Automatický dezinfektor
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Automatický dezinfektor |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
Požadované množstvo - 1 ks
Požadované technicko-medicínske parametre a funkčné vlastnosti |  |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
Automatický dezinfektor pre jeden endoskop
1. | plne automatizovaný dezinfektor pre jeden flexibilný endoskop podporujúci PA (kyselina peroctová) proces čistenia a dezinfekcie endoskopov
2. | štandardný dezinfekčný cyklus v optimálnych podmienkach max. 26 min.
3. | prednastavené dezinfekčné cykly - min. 3
4. | oplachový cyklus - min. 1
5. | samodezinfekčný cyklus - min. 1
6. | rozmery dezinfektora: - šírka: min. 60 cm - max. 65 cm, hĺbka: min. 60 cm - max .65 cm
7. | výška pri zatvorenej komore min. 90 cm max. 95 cm
8. | výška pri otvorenej komore: max. 145 cm
9. | váha prázdneho dezinfektora: max. 70 kg
10. | teplota pri dezinfekcii: max. 47 °C
11. | termochemická dezinfekcia endoskopov s presným dávkovaním chemikálií pri každom dezinfekčnom cykle samostatne
12. | štandardný dezinfekčný cyklus pozostávavajúci z procesov: test tesnosti prístroja – čistenie prístroja detergentom – dezinfekcia prístroja
13. | automatická kontrola tesnosti endoskopov zabudovaným testerom tesnosti
14. | integrovaná jednotka pre zaistenie dekontaminácie vstupnej vody
15. | zabudovaný 3 úrovňový vodný filter 5 µm, 1 µm a 0,5 µm
16. | dezinfektor má zabudovaný vodný filter 0,2 µm
17. | dezinfektor nepoužíva systém UV lámp
18. | elektronický bezpečnostný zámok na dverách
19. | plastová dezinfekčná komora na uloženie endoskopu
20. | zhora ukladanie endoskopu
21. | vrátane tlačiarne pre validáciu cyklu
22. | vrátane čítačky čiarových kódov na evidenciu endoskopov
23. | vrátane jednej sady adaptérov na pripojenie endoskopov
24. | farebná dotyková obrazovka na ovládanie dezinfektora
25. | zobrazenie aktuálnej fázy cyklu na displeji
26. | podvozok na kolieskach s možnosťou zabrzdenia
27. | mechanické kódovanie zásobníkov na dezinfekčné roztoky pre vylúčenie možnosti ich vzájomnej zámeny
28. | možnosť pripojenia automatického dezinfektora na dokumentačný informačný systém kompletného dezinfekčného procesu endoskopov, vrátane dezinfekcie a skladovania jednotlivých endoskopov
29. | dezinfektor musí spĺňať požiadavky normy EN ISO 15883-1 a EN ISO 15883-4
Súvisiace služby
30. | doprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie, záruka 24 mesiacov, poskytovanie záručného servisu vrátane povinných prehliadok a kontrol.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa
Meno a podpis a pečiatka