## Časť 4
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: | „Kraniotomický vŕtací systém“
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Kraniotomický vŕtací systém pre Ortopedicko – traumatologické oddelenie |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 1 zostava
Požadované technicko-medicínske parametre a funkčné vlastnosti
P. č. | Parameter | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
Kraniotomický vŕtací systém
1. | Motor s integrovaným napájacím káblom – 1 ks
2. | Kraniotóm pre dospelých – 1 ks
3. | Perforátor pre autostop vrtáky – 1000 rpm – 1 ks
4. | Sterilizačná kazeta – 1 set
5. | Konzola vŕtacieho systému vrátane príslušenstva (napájací kábel, pedál) – 1 ks
6. | Konzola s dotykovou obrazovkou, s jednoduchým ovládaním pre obsluhujúci personál
7. | Flexibilná irigácia – možnosť chladenia hrotov vrtákov s možnosťou ovládania sily chladenia
8. | Konzola s min. 2 pumpami k irigácii
9. | Multifunkčná konzola vŕtačky umožňujúca pripojenie viacerých zariadení v jednom čase (typov vŕtačiek, píliek, shaverov, el. skrutkovača) s možnosťou prepínania medzi nimi aj pomocou nožného spínača v priebehu operačného výkonu
10. | Prepojenie multifunkčnej konzoly s intraoperačným neuromotoringom
11. | Mobilná kompaktná konzola s možnosťou upevnenia na stojan
12. | Nastavenie maximálnych otáčok motora min 72 000 ot./min.
13. | Práca motora min. v 2 režimoch
14. | Výber nástavcov (kraniotóm, trepan/perforátor, rovné, zahnuté, teleskopické nástavce)
15. | Pripojenie mikropíl určených na odstraňovanie tvrdého tkaniva a kostí počas chirurgických zákrokov
16. | Multifunkčný nožný spínač pre ľahšiu identifikáciu pod operačným stolom, ktorý si môže chirurg sám umiestniť na vhodné miesto, a na ktorom môže prepínať režimy akcelerácie, chodu motora a meniť typ pripojených zariadení ku konzole
17. | Možnosť pripojenia dvoch nožných spínačov k multifunkčnej konzole v priebehu operačného výkonu
Osobitné požiadavky
18. | Doprava na miesto dodania, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdanie návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, odovzdanie potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenie zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenie záručného servisu počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa