## Polozka_1
Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.
Časť I.: Sterilizačná technika
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Parný sterilizátor I požadovaný počet: 1 ks |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Objem | min. 610 litrov |  | uvedťe hodnotu
2 | Dvojdverové prevedenie | áno |  | áno/nie
3 | Prevedenie ED – s vyvíjačom pary | áno |  | áno/nie
4 | Systém pre manuálne vkladanie materiálov alebo systém transportných a zavážacích vozíkov | áno |  | áno/nie
5 | Počet sterilizačných jednotiek | min. 8 |  | uvedťe hodnotu
6 | Vonkajšie rozmery prístroja v mm: výška | max. 1 918 |  | uvedťe hodnotu
7 | Vonkajšie rozmery prístroja v mm: šírka | max. 1 300 |  | uvedťe hodnotu
8 | Vonkajšie rozmery prístroja v mm: hĺbka | max. 1 640 |  | uvedťe hodnotu
9 | Rozmery vnútornej komory v mm: výška | min. 700 |  | uvedťe hodnotu
10 | Rozmery vnútornej komory v mm: šírka | min. 650 |  | uvedťe hodnotu
11 | Rozmery vnútornej komory v mm: hĺbka | min. 1 340 |  | uvedťe hodnotu
12 | Hmotnosť vrátane zabudovaného vyvíjača pary | max. 1 400 kg |  | uvedťe hodnotu
13 | Spotreba na jeden sterilizačný cyklus: voda: | max. 0,09 m3 |  | uvedťe hodnotu
14 | Spotreba na jeden sterilizačný cyklus: demi voda: | max. 0,011 m3 |  | uvedťe hodnotu
15 | Spotreba na jeden sterilizačný cyklus: para: | max. 11,0 kg |  | uvedťe hodnotu
16 | Spotreba na jeden sterilizačný cyklus: el. energia: | max. 9,0 kWh |  | uvedťe hodnotu
17 | Pripojovacie napätie | 3P/N/PE 400 V, 50/60Hz |  | uvedťe hodnotu
18 | Príkon | Max. 48 kW/80A |  | uvedťe hodnotu
19 | Hlučnosť | max. 65 dB |  | uvedťe hodnotu
20 | Rakčné vákuum pomocou výkonnej vodokružnej vývevy | áno |  | áno/nie
21 | Sterilizačná komora s vyhrievaným plášťom z nerezovej ocele | áno |  | áno/nie
22 | Vonkajšie kryty z nehrdzavejúcej ocele | áno |  | áno/nie
23 | Materiál komory | nehrdzavejúca oceľ |  | uvedťe hodnotu
24 | Automatické mikroprocesorové riadenie (dva mikroprocesory Master-Slave) | áno |  | áno/nie
25 | Kontrola jednotlivých sterilizačných fáz v priebehu celého cyklu | áno |  | áno/nie
26 | Dotykový displej min. 8,4 “zobrazujúci informácie pre obsluhu, teploty, tlaku, fázy sterilizačného cyklu, chybové hlásenia | áno |  | áno/nie
27 | Regulácia tlaku pary pomocou snímačov nezávislých od atmosférického tlaku vzduchu | áno |  | áno/nie
28 | Programy na rôzne typy sterilizácie | áno |  | áno/nie
Povinné príslušenstvo | Príslušenstvo |  |  | Povinné príslušenstvo
29 | Transportný vozík | min. 2 ks |  | uvedťe hodnotu
30 | Závažací vozík | min. 1 ks |  | uvedťe hodnotu
31 | Úpravovňa vody | min. 1 ks |  | uvedťe hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
32 | Záruka 24 mesiacov | áno |  | áno/nie
33 | Doprava na miesto dodania | áno |  | áno/nie
34 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno |  | áno/nie
35 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno |  | áno/nie
36 | Prvé zaškolenie obsluhy | áno |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Polozka_2
Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.
Časť I.: Sterilizačná technika
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 2 - Bariérová umývačka požadovaný počet: 1 ks |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Umiestnenie: na zemi, flexibilné hadice na pripojenie teplej, studenej vody | áno |  | áno/nie
2 | Prívod elektrickej energie a odpadu smerom do podlahy | áno |  | áno/nie
3 | Plne automatický | áno
4 | Rozmery | max.: Š 800 x H 710 x V 1 970 mm
5 | Mikroprocesorové riadenie | áno
6 | Splnenie požiadaviek normy ISO EN 15883 časť 1 a 2, IEC 61010-2-40, CE 0537 | áno
7 | Konštrukcia a panely, umývacia komora vyrobené z nerezovej ocele | áno
8 | Digitálne zobrazenie teploty umývania a dezinfekcie na informačnom display | áno
9 | Tepelná dezinfekcia | áno
10 | Vizuálna indikácie ukončenie programu a indikácia zostávajúcej doby cyklu | áno
11 | Panel s informačným display - monitorovanie umývacích procesov , číslo šarže, teplota, umývací tlak, doba cyklu | áno
12 | Integrovaná tlačiareň v prístroji | áno
13 | Vizuálna indikácia poruchy + číselné označenie poruchy | áno
14 | Bezpečnostné uzatvorenie dverí počas umývania a dezinfekcie | áno
15 | Touchscree ovládací panel + USB port | áno
16 | Možnosť ľubovoľného programovania všetkých programov | áno
17 | Autodiagnostika prístroja cez ovládanie prístroja, alebo vzdialený prístup | áno
18 | Viacúčelový systém ochranného kódovania pre užívateľov | áno
19 | Rotujúce umývacie ramená | áno
20 | Dvere na čistej a špinavej strane vybavené skleneným otvorom | áno
21 | Kalové filtre | áno
22 | Výtokový ochranný ventil | áno
23 | Ventil brániaci spätnému rázu | áno
24 | Protizápachový uzáver | áno
25 | Indikácia navoleného programu + zobrazenie fázy | áno
26 | Pumpa na čistiaci nepenivý prostriedok a neutralizačný prostriedok s prietokovým senzorom | áno
27 | Presné dávkovanie čistiacich a dezinfekčných látok s peristaltickými čerpadlami, kontrola prietoku a voliteľné meranie objemu | áno
28 | Sušiaca jednotka integrovaná v zariadení s filtrom hepa | áno
29 | Sledovanie kvality filtrov a indikácia zmeny | áno
30 | Zdroj na termodezinfekciu integrovaný v zariadení | áno
31 | Odpad so sifónom a ochranou proti vzduchovým bublinám typu A | áno
32 | Výpustné čerpadlo, alebo ventil | áno
Povinné príslušenstvo | Príslušenstvo |  |  | Povinné príslušenstvo
33 | Sitá s vrchnákom 340 x 250x 70 mm ±5 % | 3ks |  | uveďte hodnotu
34 | Sitá s vrchnákom 450 x 340 x 70 mm ±5 % | 3ks |  | uveďte hodnotu
35 | Sitá s vrchnákom 250 x 170 x 70 mm ±5 % | 3ks |  | uveďte hodnotu
36 | Stojan na anesteziologické hadice | 1ks |  | uveďte hodnotu
37 | Držiaky na galoše | 1ks |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
38 | Záruka 24 mesiacov | áno |  | áno/nie
39 | Doprava na miesto dodania | áno |  | áno/nie
40 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno |  | áno/nie
41 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno |  | áno/nie
42 | Prvé zaškolenie obsluhy | áno |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Polozka_3
Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.
Časť I.: Sterilizačná technika
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 3 - Parný sterilizátor II požadovaný počet: 1 ks |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Objem | min. 314 litrov |  | uveďte hodnotu
2 | Dvojdverové prevedenie | áno |  | áno/nie
3 | Prevedenie ED – s vyvíjačom pary | áno |  | áno/nie
4 | Systém pre manuálne vkladanie materiálov alebo systém transportných a zavážacích vozíkov | áno |  | áno/nie
5 | Počet sterilizačných jednotiek | min. 4 |  | uveďte hodnotu
6 | Vonkajšie rozmery prístroja v mm: výška | max. 1918 |  | uveďte hodnotu
7 | Vonkajšie rozmery prístroja v mm: šírka | max. 1300 |  | uveďte hodnotu
8 | Vonkajšie rozmery prístroja v mm: hĺbka | max. 990 |  | uveďte hodnotu
9 | Rozmery vnútornej komory v mm: výška | min. 700 |  | uveďte hodnotu
10 | Rozmery vnútornej komory v mm: šírka | min. 650 |  | uveďte hodnotu
11 | Rozmery vnútornej komory v mm: hĺbka | min. 690 |  | uveďte hodnotu
12 | Hmotnosť vrátane zabudovaného vyvíjača pary v kg | max. 1100 |  | uveďte hodnotu
13 | Spotreba na jeden sterilizačný cyklus: voda | max. 0,07 m3 |  | uveďte hodnotu
14 | Spotreba na jeden sterilizačný cyklus: demi voda | max. 0,008 m3 |  | uveďte hodnotu
15 | Spotreba na jeden sterilizačný cyklus: para | max. 7,0 kg |  | uveďte hodnotu
16 | Spotreba na jeden sterilizačný cyklus: el. energia | max. 6,0 kWh |  | uveďte hodnotu
17 | Pripojovacie napätie | 3P/N/PE 400 V, 50/60Hz |  | uveďte hodnotu
18 | Príkon | max. 38 kW/63A |  | uveďte hodnotu
19 | Hlučnosť | max. 65 dB |  | uveďte hodnotu
20 | Frakčné vákuum pomocou výkonnej vodokružnej vývevy | áno |  | áno/nie
21 | Sterilizačná komora s vyhrievaným plášťom z nerezovej ocele | áno |  | áno/nie
22 | Vonkajšie kryty z nehrdzavejúcej ocele | áno |  | áno/nie
23 | Materiál komory | nehrdzavejúca oceľ |  | uveďte hodnotu
24 | Automatické mikroprocesorové riadenie | áno |  | áno/nie
25 | Kontrola jednotlivých sterilizačných fáz v priebehu celého cyklu | áno |  | áno/nie
26 | Dotykový displej min. 8,4 “zobrazujúci informácie pre obsluhu, teploty, tlaku, fázy sterilizačného cyklu, chybové hlásenia | áno |  | áno/nie
27 | Regulácia tlaku pary pomocou snímačov nezávislých od atmosférického tlaku vzduchu | áno |  | áno/nie
28 | Programy na rôzne typy sterilizácie | áno |  | áno/nie
Povinné príslušenstvo | Príslušenstvo |  |  | Povinné príslušenstvo
29 | Transportný vozík | min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
30 | Závažací vozík | min. 1 ks |  | uveďte hodnotu
31 | Úpravovňa vody | min. 1 ks |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
32 | Záruka 24 mesiacov | áno |  | áno/nie
33 | Doprava na miesto dodania | áno |  | áno/nie
34 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno |  | áno/nie
35 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno |  | áno/nie
36 | Prvé zaškolenie obsluhy | áno |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Polozka_4
Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 4 - Formaldehydový sterilizátor požadovaný počet: 1 ks |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Objem komory | min. 110 litrov |  | uveďte hodnotu
2 | Sterilizácia balených aj nebalených nástrojov | áno |  | áno/nie
3 | Rozmery vnútornej komory v mm: výška | max. 320 |  | uveďte hodnotu
4 | Rozmery vnútornej komory v mm: šírka | max. 380 |  | uveďte hodnotu
5 | Rozmery vnútornej komory v mm: hĺbka | max. 900 |  | uveďte hodnotu
6 | Rozmery prístroja v mm: výška | max. 1820 |  | uveďte hodnotu
7 | Rozmery prístroja v mm: šírka | max. 670 |  | uveďte hodnotu
8 | Rozmery prístroja v mm: hĺbka | max. 990 |  | uveďte hodnotu
9 | Dokladovanie sterilizačného cyklu – tlačiareň | áno |  | áno/nie
10 | Minimálne tri voliteľné programy s automatickým odplynením a praním parou | áno |  | áno/nie
11 | Sterilizačná teplota na min. troch sterilizačných programoch 55°C, 60°C a 75°C + vákuum test | áno |  | áno/nie
12 | Reprodukovateľnosť sterilizačného záznamu | áno |  | áno/nie
13 | Súlad s normou | EN 14180 |  | áno/nie
14 | LCD displej | áno |  | áno/nie
15 | Pracovné médium: zmes formaldehydu a demineralizovanej vody | áno |  | áno/nie
16 | Zásobná nádržka s držiakom na min. 2 litre FO a 5 litrov destilovanej vody | áno |  | áno/nie
Povinné príslušenstvo | Príslušenstvo |  |  | Povinné príslušenstvo
17 | Sterilizačný kôš | min. 1 ks |  | áno/nie
18 | Transportný vozík | min. 2 ks |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
19 | Záruka 24 mesiacov | áno |  | áno/nie
20 | Doprava na miesto dodania | áno |  | áno/nie
21 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno |  | áno/nie
22 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno |  | áno/nie
23 | Prvé zaškolenie obsluhy | áno |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Polozka_5
Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.
Časť I.: Sterilizačná technika
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 5 - Stolná dezinfekčná umývačka požadovaný počet: 1 ks |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Vysokofrekvenčný generátor | áno |  | uveďte hodnotu
2 | Spôsob prevázky - dvojitá polvlna, 100 Hz modulovaná | áno |  | áno/nie
3 | Prevádzková frekvencia | min. 35 kHz |  | uveďte hodnotu
4 | Výstupný efektívny výkon | min. 1000 W |  | uveďte hodnotu
5 | Príkon prúdu | 2,9 A |  | uveďte hodnotu
6 | Pripojenie na sieť 220-240 V, 50-60Hz | áno |  | uveďte hodnotu
7 | Prístrojová poistka | 4 A |  | uveďte hodnotu
8 | Sieťový kábel, dĺžka min. 2 m | áno |  | uveďte hodnotu
9 | Sieťový vypínač - spínacie hodiny, 1-60 min., trvalé | áno |  | áno/nie
10 | Rozmery nádrže | min. 200 x 600 x 400 mm (V x Š x H) |  | áno/nie
11 | Rozmery prístroja | max. 750 x 900 x 660 (V x Š x H) |  | áno/nie
12 | Plniace množstvo | max. 32 litrov |  | áno/nie
13 | Striekacia pištol pre studenú demineralizovanú vodu | áno |  | áno/nie
14 | Jednootvorová batéria | áno |  | áno/nie
15 | Stolný uzavierací ventil pre striekaciu pištol | áno |  | áno/nie
16 | Ultrazvuková nádrž z chromoniklovej ocele, materiál DIN 1.4301 | áno |  | áno/nie
Povinné príslušenstvo | Príslušenstvo |  |  | Povinné príslušenstvo
17 | Sieťová miska | áno |  | áno/nie
18 | Držiak koša | áno |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
19 | Záruka 24 mesiacov | áno |  | áno/nie
20 | Doprava na miesto dodania | áno |  | áno/nie
21 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno |  | áno/nie
22 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno |  | áno/nie
23 | Prvé zaškolenie obsluhy | áno |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Polozka_6
Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.
Časť I.: Sterilizačná technika
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 6 - Sterilizačný kontajnerový systém hliníkový požadovaný počet: 1 ks |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Sterilizačné kontajnery s vekom | áno |  | áno/nie
2 | Sito nerezové sieťové alebo perforované | áno |  | áno/nie
3 | Materiál: hliník | áno |  | áno/nie
4 | Vaňa: bez perforácie | áno |  | áno/nie
5 | Veko: ventilové | áno |  | áno/nie
6 | Filtre – počet cyklov | min. 5000 |  | uveďte hodnotu
7 | Rozmer kontajnera v mm 600x300x260 ±5 %– počet ks | 6 |  | uveďte hodnotu
8 | Rozmer kontajnera v mm 600x300x210 ±5 %– počet ks | 4 |  | uveďte hodnotu
9 | Rozmer kontajnera v mm 460x300x260 ±5 %– počet ks | 5 |  | uveďte hodnotu
10 | Rozmer kontajnera v mm 460x300x160 ±5 %– počet ks | 10 |  | uveďte hodnotu
11 | Rozmer kontajnera v mm 300x300x210 ±5 %– počet ks | 10 |  | uveďte hodnotu
12 | Rozmer kontajnera v mm 300x300x135 ±5 %– počet ks | 10 |  | uveďte hodnotu
13 | Rozmer sita v mm 540x255x100 ±5 % | 10 |  | uveďte hodnotu
14 | Rozmer sita v mm 400x240x90 ±5 % | 5 |  | uveďte hodnotu
15 | Rozmer sita v mm 255x245x100 ±5 % | 10 |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
16 | Záruka 24 mesiacov | áno |  | áno/nie
17 | Doprava na miesto dodania | áno |  | áno/nie
18 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno |  | áno/nie
19 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno |  | áno/nie
20 | Prvé zaškolenie obsluhy | áno |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Polozka_7
Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.
Časť I.: Sterilizačná technika
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 7 - Vyplachovač ložných mís požadovaný počet: 3 ks |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Umiestnenie na podlahu | áno |  | áno/nie
2 | Flexibilná hadica na pripojenie teplej, studenej vody | áno |  | áno/nie
3 | Prívod elektrickej energie a odpadu smerom do podlahy alebo do steny | áno |  | áno/nie
4 | Jednodverová voľne stojaca | áno |  | áno/nie
5 | Celkové rozmery: výška | max. 156 cm |  | uveďte hodnotu
6 | Celkové rozmery: šírka | max. 60 cm |  | uveďte hodnotu
7 | Celkové rozmery: hĺbka | max: 65 cm |  | uveďte hodnotu
8 | Celonerezové prevedenie | áno |  | áno/nie
9 | Tepelná parná dezinfekcia | min. pri 90 ° |  | uveďte hodnotu
10 | Min. 5 umývacích programov štandardných s ľubovoľným programovaním | áno |  | áno/nie
11 | Možnosť dĺžky programu | áno |  | áno/nie
12 | Automatické vyprázdňovanie podložných mís a fliaš | áno |  | áno/nie
Min. kapacita umývania:
13 | 2 ks podložných mís vrátane vrchnákov 4 ks urinálnych fliaš | áno |  | uveďte hodnotu
14 | alebo 6 ks urinálnych fliaš | áno |  | uveďte hodnotu
15 | alebo 1 ks vedro (min. kapacita 10 l) | áno |  | uveďte hodnotu
16 | alebo 4 ks umývadiel s priemerom cca 40 cm | áno |  | uveďte hodnotu
17 | alebo 6 ks ľadvinových misiek | áno |  | uveďte hodnotu
18 | Automatické dávkovanie detergentu | áno |  | áno/nie
19 | Displej zobrazujúci informáciu o umývacom procese | áno |  | áno/nie
20 | Vlastný vyvíjač pary | áno |  | áno/nie
21 | Umývanie pomocou trysiek rotačných a pevných trysiek | áno |  | áno/nie
22 | Systém umývania nezávislý na prívodnom tlaku vody, s vylúčením spätného toku znečistenia do zdroja vody | áno |  | áno/nie
23 | Termodezinfekcia komory prístroja vrátane termodezinfekcie odpadu | áno |  | áno/nie
Povinné príslušenstvo | Príslušenstvo |  |  | Povinné príslušenstvo
24 | Stojan na ľadvinové misky | áno |  | áno/nie
25 | Kôš na inštrumenty – sito s vrchnákom | áno |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
26 | Záruka 24 mesiacov | áno |  | áno/nie
27 | Doprava na miesto dodania | áno |  | áno/nie
28 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno |  | áno/nie
29 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno |  | áno/nie
30 | Prvé zaškolenie obsluhy | áno |  | áno/nie
31 | ZP triedy IIa | áno |  | áno/nie
32 | ISO EN 15883-1, ISO EN 15883-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-040 IEC 61326-1, CE 0537 | áno |  | áno/nie
33 | Kód ŠUKL | áno |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača