## časť 1-C rameno
Príloha č.2 SP/Príloha č. 2 Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Mobilná RTG technika
Časť1: Mobilný digitálny RTG prístroj s C ramenom
Uchádzač/Predávajúci:.........................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:................................................................................................
Výrobca, typ:.........................................................................................................................
1 | I. Technické špecifikácie RTG prístroja
2 | Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
3 | Typ prístroja | mobilný s C -ramenom
4 | Typ detektora | CsI alebo aSi s CsI scintilátorom alebo CMOS
5 | Počet detektorov | 1
6 | Rozmer aktívnej plochy detektora (výška x šírka) | minimálne 30x30 cm
7 | Rozlíšenie – počet bodov | minimálne 1500 x 1500 pixelov
8 | Veľkosť bodu | maximálne 200μm (podľa výhášky MZ SR č. 101/2018 Z.z.)
9 | Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 14 bit
10 | Výstupný výkon generátora | minimálne 12KW
11 | Rozsah kV pri 1 kV krokoch minimálne | minimálne od 40 kV do 110 kV
12 | Veľkosť ohniska / ohnísk | maximálne 0,6 mm pre jedno ohnisko
13 | Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
14 | Laserové zameriavanie zabudované vo flat panele detektoru | áno
15 | Hĺbka C-ramena | minimálne 60 cm
16 | Orbitálny pohyb C-ramena | minimálne 125°
17 | Angulačný pohyb C-ramena | celkovo minimálne 360 stupňov
18 | DAP meter | áno
19 | Rozlišovacia schopnosť zobrazenia pri vysokom kontraste | minimálne 2.4 lp/mm
20 | Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii | áno
21 | Nastaviteľné clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku | áno
22 | Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte 1K | v celom rozsahu od 1 pulzu do 25 pulzov/sekundu
23 | Rozsah kontinuálného skiaskopického módu vo formáte 1K | minimálne 25 pulzov/sekundu
24 | CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom | áno
25 | Platný ŠUKL kód prístroja | áno
26 | Súlad s ustanovením § 115 ods. 5 a ods. 11 zákona 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky § 3 ods.4 vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z | áno
27 | Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.. Zároveň vypracovanie a dodanie kompletnej dokumentácie pre verejného obstarvateľa (preberací protokol, vyhlásenie o zhode ES, protokol o zaškolení, preberacia skúška zdroja ionizujúceho žiarenia, technická špecifikácia prístroja, kompletný návod na použitie v slovenskom jazyku, výpis z databázy kódov registrovaných / evidovaných zdrav. pomôcok). | áno
28 | II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje
29 | Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
30 | Operačný systém | Windows alebo Linux
31 | Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
32 | Pamäťová kapacita | minimálne 5 000 obrazov v DICOM formáte
33 | Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
34 | Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage | áno
35 | Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
36 | Vozík s TFT monitorom min. 23 palcov alebo 2 TFT monitormi min. 19 palcov | áno
38 | III. Doplnková výbava
39 | Technické špecifikácie pre doplnkovú výbavu RTG prístrojov | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
40 | Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funckia maximalnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK") (minimálne nasledovné funkcie: DSA v reálnom čase s korekciou posunu pixelov, zmena masky, funckia roadmap, znázornenie obrazov s jódovou kontrastnou latkou alebo kontrastnou latkou C02, zobrazenie anatomického pozadia v substrahovanom obraze) | áno
41 | Funkcia merania vzdialenosti a uhlov | áno
42 | Funkcia kinoslučka | áno
43 | Farebný TFT monitor min. 23 palcov alebo farebné 2 TFT monitormi min. 19 palcov s možnosťou priameho zobrazenia externého video signálu | áno
44 | Možnosť 3D zobrazenia z PACSu | áno
45 | Interface pre navigáciu 2D | áno
46 | Kumunikácia s injektorom | áno
47 | Diaľkové ovládanie obrazového systému a C-ramena pomocou univerzálneho nožného spínača alebo diaľkovým ovládaním alebo dotykovom displejom | áno
49 | IV. Špecifikácie záručného servisu
50 | Záručná doba | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
51 | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov - kontrola konektorových spojení - kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie - kontrola mechanických pohybov a posuvov - kontrola a premazanie mechanických komponentov - dopnutie reťazí a laniek - nastavenie koncových spínačov - kontrola ochranných vodičov - kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek - nastavenie skiagrafických parametrov - údržba software a potrebné kalibrácie - odstránenie zistených nedostatkov Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. Elektrické revízie budú vykonávané ročne o vykonanom meraní bude vykonaný záznam. Zároveň sa budú vykonávanť pravidelné skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať službu minimálne raz štvrťročne. d) Fyzický nástup technika na opravu maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy.Maximálna doba opravy bez potreby náhradných dielov do dvoch pracovných dní od nahlásenia poruchy.Maximálna doba opravy pri potrebe dodania náhradných dielov zo Slovenska do siedmych pracovných dní od nahlásenia poruchy.Maximálna doba opravy pri potrebe dodania náhradných dielov zo zahraničia do pätnástich pracovných dní od nahlásenia poruchy. | áno
Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie sú pravdivé.
.........................................................................
Meno priezisko a podpis štatutárneho zástupcu
V ............................dňa.........................

## časť 2-mobilný RTG
Príloha č.2 SP/Príloha č. 2 Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Mobilná RTG technika
Časť 2: Digitálny mobilný RTG prístroj
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
1 | I. Technické špecifikácie RTG prístroja
2 | Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
3 | Typ prístroja | mobilný
4 | Typ detektora | CsI
5 | Počet detektorov | minimálne 1
6 | Pripojenie detektora | bezdrôtové pripojenie
7 | Automatiké nabíjanie akumulátora detektoru alebo nábjíčka s min. 2 akumulátormi pre detektor | áno
8 | Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | minimálne 32 x do 42 cm
9 | Veľkosť bodu | maximálne 160μm
10 | Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 14 bit
11 | Čas cyklu – možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu | maximálne 15 sekúnd
12 | Čas zobrazenia snímky po expozícii | maximálne 15 sekúnd
13 | Výstupný výkon generátora | minimálne 30 kW
14 | Rozsah kV pri 1 kV krokoch | minimálne od 50 kV do 120 kV
15 | Rozsah nastavenia mAs | minimálne od 0,5 mAs do 300 mAs
16 | Veľkosť malého ohniska | maximálne 0,8 mm v prípade jednoohniskového RTG žiariča maximálna veľkosť ohniska 0,8 mm
17 | Veľkosť veľkého ohniska | maximálne 1,3 mm v prípade jednoohniskového RTG žiariča maximálna veľkosť ohniska 0,8 mm
18 | Tepelná kapacita anódy | minimálne 100 KHU
19 | Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
20 | Zabudované kolimačné svetlo, prípadne laserové zameriavanie | áno
21 | Externá nabíjačka batérií s funkciou súbežného nabíjania viacerých batérií | áno
22 | Rotácia teleskopického ramena okolo vlastnej osi | áno
23 | Motorický pohon prístroja na báteriu | áno
24 | Držiak flatpanelu s antirozptylovou mriežkou minimálne 40 lm/cm | áno
25 | DAP meter | áno
26 | CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom | áno
27 | Platný ŠUKL kód prístroja | áno
28 | Platnosť IEC 62220 | áno
29 | Súlad s ustanovením § 115 ods. 5 a ods. 11 zákona 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky § 3 ods.4 vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z | áno
30 | Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
31 | II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje
32 | Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
33 | Operačný systém | Windows alebo Linux
34 | Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
35 | Hard disk | minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte
36 | Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
37 | Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Storage Commitment, DICOM zasielanie snímiek na PACS | áno
38 | Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
39 | Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 15 palcov | áno
41 | III. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
42 | Záručná doba | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
43 | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov - kontrola konektorových spojení - kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie - kontrola mechanických pohybov a posuvov - kontrola a premazanie mechanických komponentov - dopnutie reťazí a laniek - nastavenie koncových spínačov - kontrola ochranných vodičov - kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek - nastavenie skiagrafických parametrov - údržba software a potrebné kalibrácie - odstránenie zistených nedostatkov Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. Elektrické revízie budú vykonávané ročne o vykonanom meraní bude vykonaný záznam. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať službu minimálne raz štvrťročne. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. | áno
Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie sú pravdivé.
| V ............................dňa......................... | .......................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu