## hodnotenie
Verejný obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
Príloha č. 14 - Bodovacia tabuľka
Jednorovinový angiografický systém s príslušenstvom
Poradové číslo v zmysle špecifikácie | Hodnotiaca tabuľka vybraných kritérií | minimum (0 b) | 2 body | 5 bodov | 10 bodov | Maximálny počet bodov
2. | Angiografický prístroj na strope
| Rotačná angiografia s rýchlosťou pohybu C ramena | min. 40 °/sec |  | >55 °/sec |  | 5
| Automatické synchrónne otáčanie clôn a detektora pri ľubovoľných pohyboch C ramena, pri nastaveniach šikmých alebo dvojitých šikmých projekcií aj pri pri objektoch, ktoré nie sú paralelné s osou vyšetrovacieho stola (napr. pri radiálnom prístupe alebo pri vytočenej úložnej dosky pacienta okolo vertikálnej osi) kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke. Týmto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu. | nie |  |  | áno | 10
3. | Diagnostický stôl pre pacienta:
| Nastavenie polohy stola na základe posledného snímku (LIH) pomocou grafických značiek, bez použitia fluoroskopie. Sledovanie skutočnej polohy RTG zväzku voči vyšetrovaciemu stolu, bez nutnosti použitia fluoroskopie. | nie |  |  | áno | 10
4. | Vysokonapäťový generátor:
| Automatická optimalizácia dávky a kvality obrazu v reálnom čase pomocou riadenia minimálne piatich parametrov ako napätie a prúd rtg žiariča, spektrálna filtrácia, dľžka pulzu a ohnisko, pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C ramena, vzdialenosť objektu od detektora a žiariča a denzita vyšetrovaného orgánu | nie |  | áno | - | 5
5. | RTG žiariče:
| Počet ohnísk | min. 2 |  | > 2 | - | 5
6. | Kolimátor
| Automatická voľba prídavnej spektrálnej filtrácie v reálnom čase v závislosti od útlmu vyšetřovaného objektu pre redukciu dávky s ekvivalentom Cu v rozsahu od min. 0,2 do min. 0,9 mm Cu, alebo manuálna voľba prídavnej spektrálnej filtrácie pre redukciu dávky s ekvivalentom Cu v rozsahu od min. 0,2 do min. 0,9 mm Cu | manuálna |  | automatická |  | 5
7. | Akvizičný obrazový systém
| Bitová hĺbka | min. 14 bit |  | ≥ 16 bit | - | 5
| Maximálna veľkosť obrazového bodu detektora | ≤ 200 μm |  | < 160 μm | - | 5
| Ovladacie prvky na otáčanie detektora, nastavenie skolonu C ramena a posuvu C ramena v pozdĺžnom smere priamo na detektore | nie | áno |  | - | 2
| Možnosť znázornenia obrazu aj v 2k | nie |  | áno | - | 5
| Laserový kríž integrovaný do krytov detektorov so zjednodušenou obsluhou od pacientského stola pre polohovanie pacienta a uľahčenie predbežného plánovania punkcie | nie | áno |  |  | 2
8. | Obrazové spracovanie
| Spracovanie obrazu a archivácia v matici min. 1024 x 1024/10 bit | 1024 x 1024/10 bit |  | 1024 x 1024/12 bit |  | 5
| Nastavenie pracovnej pozície pacienta pomocou grafického znázornenia na poslednom zapamätanom obraze bez žiarenia | nie |  | áno |  | 5
10. | Monitory v ovládacej miestnosti
| Možnosť ovládania externých pripojených obrazových zdrojov k angiografickému prístroju jednou klávesnicou a myšou angiografického zariadenia | nie |  |  | áno | 10
12. | Intervenčné nástroje
| Plánovanie o podpora zavádzania ihly do určeného objektu pomocou 3D/3D alebo 2D/3D fúzovaných obrazov z angiografického zariadenia a živého skiaskopického obrazu alebo fúzovaných obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako CT,MR,PET, PET/CT so živým skiaskopickým obrazom. Pri zavádzaní ihly sa využíva podpora laserového kríža v kryte detektorov. | nie | áno |  |  | 2
15. | Ultrazvukový prístroj
| Spojenie UZ sondy s USG prístrojom je na báze bezdrôtovej komunikácie | nie |  |  | áno | 10
16. | Intravaskulárny ultrazvuk (IVUS)
| Integrovaná inštalácia | nie |  |  | áno | 10
Hodnotenie: počet dosiahnutých bodov | [5 empty] | 101