## Hárok1
Verejný obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
Príloha č. 13 SP: Špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 1 ku KZ)
Špecifikácia predmetu zákazky
Jednorovinový angiografický systém s príslušenstvom
Technická špecifikácia
Technické vlastnosti |  | Požadovaná hodnota | Navrhovaná hodnota | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1. | Všeobecný opis zariadenia
2023-01-01 | Jednorovinový angiografický systém pre intervenčnú rádiológiu vrátane stola, so samostatným úložiskom dát pre min. 50 000 obrazov v matrici min. 1k/10 bit. Prístroj s maximálnou výbavou výrobcu pre nízke dávky röntgenového (rtg) žiarenia. To znamená, že musí byť vybavený najvyšším hardvérom a inteligentným riadiacim softvérom výrobcu, ktorý pomáha minimalizovať dávku rtg žiarenia, pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“), t.j. nízka dávka bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu pri intervenčných zákrokoch. | ÁNO
Musí umožňovať 3D rotačné angiografické snímanie a zobrazovanie „Cone beam CT“ pre vizualizáciu mäkkých tkanív podobné ako pri CT – 3D volumetrické zobrazenie, zobrazenie v rezoch s možnosťou nastavenia hrúbky rezu.
Angiografický systém musí byť vybavený veľkoplošnou obrazovkou vo vyšetrovacej miestnosti s možnosťou zobrazenia všetkých modalít potrebných na vyšetrenia a intervenčné zákroky.
Angiografický systém musí byť možné napojiť na nemocničný archivačný systém a internet.
2. | Angiografický prístroj na strope
2.1 | Flexibilné motoricky posuvné C-rameno upevnené k strope s možnosťou vyšetrovania celého tela pacienta | ÁNO
2.2 | Plne automatické motorické nastavenie parkovacej polohy mimo vyšetrovacieho stola pre umožnenie voľného prístupu k pacientovi zo všetkých strán | ÁNO
2.3 | Prispôsobiteľné parkovacie polohy vyšetrovacieho náradia s C ramenom pre voľný prístup k pacientovi z obidvoch strán. | ÁNO
2.4 | Možnosť motorického posúvania C ramena s možnosťou snímkovania a skiaskopie v pozdĺžnom smere pacientského stola. | ÁNO
2.5 | Pokrytie pacienta v pozdĺžnom smere motorickým posúvaným C ramena min.230 cm | ÁNO
2.6 | - Rýchlosť rotácie LAO/RAO | až do min. 25 °/sec
2.7 | - Rýchlosť angulácie CRAN/CAUD | až do min. 20°/sec
2.8 | - Rotačná angiografia s rýchlosťou pohybu C ramena min. 40 °/sec | ÁNO/NIE
2.9 | - Rýchlosť snímkovania pri rotačnej angiografii min. 60 obr/sec (pri matici 1k) | ÁNO
2.10 | - Možnosť min. 20 automatických programovateľných pozícií | ÁNO
2.11 | - Hĺbka C-ramena | min. 90 cm
2.12 | Možnosť zmeny vzdialenosti ohnisko ↔ detektor | ÁNO
2.13 | Inteligentný antikolízny systém pre pohyb C-ramien | ÁNO
2.14 | Automatické synchrónne otáčanie clôn a detektora pri ľubovoľných pohyboch C ramena, pri nastaveniach šikmých alebo dvojitých šikmých projekcií aj pri objektoch, ktoré nie sú paralelné s osou vyšetrovacieho stola (napr. pri radiálnom prístupe alebo pri vytočenej úložnej dosky pacienta okolo vertikálnej osi) kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke. Eliminuje sa potreba opätovného nastavenia polohy obrazu. | ÁNO/NIE
3. | Diagnostický stôl pre pacienta
3.1 | Katetrizačný stôl s „plávajúcou“ úložnou doskou s možnosťou otáčania – pivot v rozsahu | min. 240°
3.2 | Nastaviteľná výška stola v rozsahu | min. 78 až 102 cm
3.3 | Dĺžka pacientskej dosky stola | min. 280 cm
3.4 | Šírka pacientskej dosky stola | min. 45 cm
3.5 | Longitudálny pohyb pacientskej dosky stola | min. 120 cm
3.6 | Transverzály pohyb pacientskej dosky stola | min. ±17,5 cm
3.7 | Možnosť vytočenie stola okolo vertikálnej osi | Min. ±90°
3.8 | Maximálna dovolená hmotnosť pacienta | min. 250 kg
3.9 | Maximálne dovolené zaťaženie stola | min. 320 kg
3.10 | Podložka hlavy | ÁNO
3.11 | Pacientska podložka (matrac) | ÁNO
3.12 | Fixačné pomôcky pre fixovanie pacienta | ÁNO
3.13 | Držiak pre podporu ramena pri prístupe z radiálnej alebo brachiálnej tepny | ÁNO
3.14 | Stojan infúznych roztokov a držiak káblov k stolu | ÁNO
3.15 | Nastavenie polohy stola na základe posledného snímku (LIH) pomocou grafických značiek, bez použitia fluoroskopie. Sledovanie skutočnej polohy RTG zväzku voči vyšetrovaciemu stolu, bez nutnosti použitia fluoroskopie. | ÁNO/NIE
4. | Vysokonapäťový generátor
4.1 | Vysokofrekvenčný RTG generátor s výkonom pri 100kV | min. 100 kW
4.2 | Rozsah nastavenia anódového napätia | min. 50 až 125 kV
4.3 | Kontinuálny výkon pre fluoro mód časovo neobmedzený | ÁNO/NIE
4.4 | Maximálny prúd | min. 1000 mA
4.5 | Maximálna pulzná frekvencia | min. 100 pulzov/sec
4.6 | Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky. Dávka v intervenčnom bode a súčin kermy (dávky) a plochy musia byť kumulatívne zobrazované, správa o dávke musí byt' uložená do pacientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte | ÁNO
4.7 | Prístroj musí umožňovať variabilné programovacie módy pre fluoroskopiu a akvizíciu | ÁNO
4.8 | Automatická optimalizácia dávky a kvality obrazu v reálnom čase pomocou riadenia minimálne piatich parametrov ako napätie a prúd rtg žiariča, spektrálna filtrácia, dľžka pulzu a ohnisko, pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C ramena, vzdialenosť objektu od detektora a žiariča a denzita vyšetrovaného orgánu | ÁNO/NIE
5. | RTG žiariče
5.1 | Vysokoobrátkový mriežkou spínaný RTG žiarič s anódou uloženou v ložiskách so špirálovou drážkou s tekutým kovom | ÁNO
5.2 | Rýchlosť otáčok anódy rtg žiariča | Min. 5000 ot/min
5.3 | Počet ohnísk min.2 | ÁNO/NIE
5.4 | Veľkosť najmenšieho ohniska | max. 0,4 mm
5.5 | Veľkosť najväčšieho ohniska | max. 0,9 mm
5.6 | Maximálny výkon rtg žiariča | min. 85 kW
5.7 | Najväčší prúd RTG žiariča pri pulznej skiaskopii pre malé ohnisko min. 140 mA | ÁNO
5.8 | Maximálny výkon rtg žiariča pri použití najmenšieho ohniska | min. 25 kW
5.9 | Tepelná kapacita anódy röntgenky | min. 3 MHU
5.10 | Tepelná kapacita žiariča min. 3 MHU | ÁNO
5.11 | Chladiaci výkon žiariča | min. 1,50 MHU/min
5.12 | Max. kontinuálne fluoroskopické zaťaženie röntgenky pre čas do 20 min. | min. 3200 W
5.13 | Integrovaná mriežka pre spínanie pulznej fluoroskopie (grid-switch) pre odstránenie mäkkých zložiek žiarenia | ÁNO
6. | Kolimátor
6.1 | Automatická voľba prídavnej spektrálnej filtrácie v reálnom čase v závislosti od útlmu vyšetřovaného objektu pre redukciu dávky s ekvivalentom Cu v rozsahu od min. 0,2 do min. 0,9 mm Cu, alebo manuálna voľba prídavnej spektrálnej filtrácie pre redukciu dávky s ekvivalentom Cu v rozsahu od min. 0,2 do min. 0,9 mm Cu | ÁNO/NIE
7. | Akvizičný obrazový digitálny systém
7.1 | Digitálny plochý detektor pre generovanie obrazu v systéme priamej rádiografie, veľkosti aktívnej plochy detektorov min. 38 x 29 cm, | ÁNO
7.2 | Bitová hĺbka min. 14 bit | ÁNO/NIE
7.3 | Detektor | Amorfný kremík , scintilátor CsI
7.4 | Automatická optimalizácia nastavenia jasu a kontrastu v závislosti na hodnotách signálu (histogramu) v reálnom čase | ÁNO
7.5 | Maximálna veľkosť obrazového bodu detektora do 200 µm | ÁNO/NIE
7.6 | DQE pre 0 lp/mm | min. 70%
7.7 | Ovladacie prvky na otáčanie detektora, nastavenie skolonu C ramena a posuvu C ramena v pozdĺžnom smere priamo na detektore | ÁNO/NIE
7.8 | Digitálna obrazová akvizícia pre maticu 1024 x 1024 | od min.0,6 – 25 fps
7.9 | Digitálna obrazová akvizícia pre rotačnú angiografiu | min. 30 fps
7.10 | Digitálna obrazová akvizícia pre 3D rotačnú angiografiu | min. 60 fps
7.11 | Uloženie posledných min. 20 sekúnd fluoroskopických obrazov do pamäte systému pri frekvencii 30 fps | ÁNO
7.12 | Vyberateľný raster na zníženie dávky žiarenia | ÁNO
7.13 | Laserový kríž integrovaný do krytov detektorov so zjednodušenou obsluhou od pacientského stola pre polohovanie pacienta a uľahčenie predbežného plánovania punkcie | ÁNO/NIE
7.14 | Možnosť znázornenia obrazu aj v 2k | ÁNO/NIE
8. | Obrazové spracovanie
8.1 | Spracovanie obrazu a archivácia v matici min. 1024 x 1024/10 bit | ÁNO/NIE
8.2 | Záznamová kapacita pre maticu 1024 x 1024 | min. 50 000 obr.
8.3 | Štandardný softvér pre úpravu obrazu aj s možnosťou digitálnej optimalizácie denzity obrazu v reálnom čase | ÁNO
8.4 | automatický softvér pixelshiftu s kompenzáciou pohybu pacienta alebo pohybu stola počas subtrakčnej angiografie a funkcie roadmap bez nutnosti zásahu uživateľa v reálnom čase | ÁNO
8.5 | softvér pre elimináciu pohybových artefaktov, zvýraznenie hrán vyšetrovaných objektov, redukciu šumu v obraze a korekciu homogenity obrazu v reálnom čase | ÁNO
8.6 | Vizualizácia jemných detailov pri akvizícii digitálnym zväčšením formátu detektoru bez zvýšenia dávky žiarenia | ÁNO
8.7 | Možnosť navolenia špeciálnych protokolov pre vyšetrenia s nízkou dávkou | ÁNO
8.8 | Nastavenie primárnych a polotransparentných clôn bez žiarenia na poslednom zapamätanom obraze -LIH bez žiarenia | ÁNO
8.9 | Nastavenie pracovnej pozície pacienta pomocou grafického znázornenia na poslednom zapamätanom obraze bez žiarenia | ÁNO
8.10 | Automatické nastavenie polohy C ramena podľa navoleného referenčného obrazu | ÁNO
8.11 | Automatický výber referenčného obrazu podľa polohy C ramena | ÁNO
8.12 | DSA funkcia v snímkovacom aj skiaskopickom móde | ÁNO
8.13 | Funkcia „roadmapping“, vrátane 3D roadmappingu | ÁNO
8.14 | Funkcia „overlay“ (možnosť prekrývania živého obrazu s vybraným referenčným obrazom) | ÁNO
8.15 | Digitálny zoom ( digitálne zväčšenie obrazu bez zvyšovania radiačnej dávky) | ÁNO
8.16 | Softvér pre kvantitatívnu vaskulárnu analýzu (meranie priemeru cievy, meranie stenózy, automatická detekcia stenóz, kalibrácia) | ÁNO
8.17 | DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve, DICOM Dose SR) | ÁNO
8.18 | DICOM RIS interface (DICOM WLM, MPPS) | ÁNO
8.19 | Monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase | ÁNO
8.20 | Signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky | ÁNO
8.21 | Rozhranie pre pripojenie a znázornenie obrazu UZ prístroja na veľkoplošnom monitore vo vyšetrovni | ÁNO
9. | Monitor vo vyšetrovni
9.1 | Medicínsky LCD HD farebný monitor s technológiou IPS s uhlopriečkou min. 55“ s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m2, max. svietivosť min. 500 cd/m2, kontrast min. 1400:1 | ÁNO
9.2 | možnosť pripojenia min. 8 externých video vstupov | ÁNO
10. | Monitory v ovládacej miestnosti
10.1 | Medicínsky LCD HD farebný monitor min. 24“ LCD s natívnym formátom min. 2560 x 1600, typická svietivosť min. 400 cd/m2 pre zobrazenie živého, referenčného obrazu, obrazov z iných modalít vrátane 3D obrazov, PACS, pacientskych kriviek, USG, a IVUS | ÁNO
10.2 | Možnosť ovládania externých pripojených obrazových zdrojov k angiografickému prístroju jednou klávesnicou a myšou angiografického zariadenia | ÁNO/NIE
11. | Ovládanie systému
11.1 | Ovládanie všetkých pohybových funkcií C-ramien a stola od vyšetrovacieho stola, ako aj z ovládacej miestnosti. Ovládacia konzola musí byť jednoducho umiestniteľná po oboch stranách vyšetrovacieho stola (podľa obsluhy vpravo alebo vľavo od pacienta) | ÁNO
11.2 | Ovládací panel alebo dotykový displej, umiestnený na diagnostickom stole (s možnosťou umiestniť ho vpravo alebo vľavo podľa postavenia obsluhy) pre ovládanie systémových funkcií, funkcií zobrazovacieho systému a funkcií vybraných prídavných zariadení | ÁNO
11.3 | Druhý ovládací panel alebo dotykový displej umiestnený v ovládacej miestnosti, ktorý slúži pre ovládanie systémových funkcií, funkcií zobrazovacieho systému a funkcií vybraných prídavných zariadení | ÁNO
11.4 | Bezdrôtový nožný spínač vo vyšetrovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie | ÁNO
11.5 | Ovládacie tlačidlo úložnej dosky stola a nožný spínač na zapínanie žiarenia v ovládacej miestnosti | ÁNO
11.6 | Interakcia s veľkým monitorom pomocou myši minimálne z hľadiska: - zmeny rozloženia obrazov na veľkom monitore ako aj rozloženia videoobrazov z externých zdrojov - zmeny veľkosti okien | ÁNO
11.7 | Integrácia angiografických aplikácií a aplikácií z externých zdrojov do angiografu (napr. monitor vitálnych funkcií pacienta, hemodynamický systém, externý prenosný počítač, postprocessingová stanica, PACS, iné modality ako CT, MR, , USG, priemyselná TV kamera atď. ) s monitorom min. 55 palcov vo vyšetrovni. | ÁNO
12 | Intervenčné nástroje
12.1 | Zobrazenie všetkých intervenčných nástrojov (SW) na medicínskom monitore v ovládacej miestnosti | ÁNO
12.2 | Paralelné zobrazenie všetkých intervenčných nástrojov (SW) na veľkom monitore vo vyšetrovni | ÁNO
12.3 | SW pre automatické nastavenie pozície C-ramena do optimálnej polohy podľa 3D projekcie, nasledovanie 3D obrazu v závislosti na zmene sklonu C-ramena | ÁNO
12.4 | SW a HW pre automatickú rekonštrukciu 3D obrazu ciev bez nutnosti kalibrácie užívateľom zahŕňajúci min.: obrazový rendering (VRT, Color VRT, MIP, MinIP, and MPR Rendering). | ÁNO
12.5 | Vysokokontrastné a nízkokontrastné znázornenie obrazov v 3D v natívnom aj DSA móde, s možnosťou paralelného vyšetrenia a vyhodnotenia dvoch pacientov | ÁNO
12.6 | Softvér na zredukovanie kovových artefaktov v 3D obraze na vizualizáciu detailov pri kovových predmetoch | ÁNO
12.7 | 2D/3D roadmap | ÁNO
12.8 | 2D perfúzia – farebné znázornenie prietoku krvi | ÁNO
12.9 | Cone beam CT pre vizualizáciu tkanív: SW a HW vybavenie rozšírujúce možnosti angiografického systému o generovanie obrazov podobné ako pri CT – 3D volumetrické zobrazenie, zobrazenie v rezoch s možnosťou nastvenia hrúbky rezov | ÁNO
12.10 | Plánovanie postupov EVAR s automatickou identifikáciou cievnej steny aorty, hlavných odbočujúcich ciev a s vypočítavaním ideálnej angulácii pre C-rameno | ÁNO
12.11 | Softvér na automatickú segmentáciu anatomických štruktúr z angio obrazu pomocou grafických prekrytí jednotlivých tkanív | ÁNO
12.12 | Plánovanie o podpora zavádzania ihly do určeného objektu pomocou 3D/3D alebo 2D/3D fúzovaných obrazov z angiografického zariadenia a živého skiaskopického obrazu alebo fúzovaných obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako CT,MR, PET/CT so živým skiaskopickým obrazom. Pri zavádzaní ihly sa využíva podpora laserového kríža v kryte detektorov. | ÁNO/NIE
12.13 | SW pre fúziu fluoroskopických 2D/3D obrazov s obrazmi z nezávislých zdrojov ako MR,CT,PET/CT, kedy volumetrické snímky sú následne automaticky spojené s 3D – RA rekonštrukciou | ÁNO
12.14 | SW pre vizualizáciu dvoch vysokokontrastných 3D objektov s obdobnou denzitou | ÁNO
12.15 | Roadmapping pomocou kombinácie živej fluoroskopie a predom získaných 3D MR/CT dát ako aj generovaných 3D dát na angiografickom prístroji, pričom obraz musí sledovať pohyby C-ramena | ÁNO
12.16 | SW na spracovanie obrazov aj z iných modalít s minimálnymi funkciami: MPR (multiplanárna rekonštrukcia), SSD (zobrazenia s vytieňovaným povrchom), MIP (projekcie maximálnej intenzity) alebo MinIP (projekcie min. intenzity). | ÁNO
12.17 | SW algoritmy pre excelentnú vizualizáciu ciev v zložitých projekciách (harmonizácia obrazu, zvýšenie ostrosti, kontrastu a rozlíšenia...) | ÁNO
12.18 | Vysokovýkonná integrovaná pracovná stanica do angiografického systému alebo samostatná pracovná stanica pre zobrazenie 3D a CT obrazov so sieťovým pripojením DICOM. | ÁNO
12.19 | Export obrazových dát v štandardných PC formátoch (JPEG, AVI… ) ako aj DICOM | ÁNO
13. | Vysokotlaková striekačka
13.1 | Angiografická dvojhlavová vysokotlaková striekačka. | ÁNO
13.2 | Kontrolný panel s farebnou dotykovou obrazovkou musí mať bezdrôtovú komunikáciu s riadiacou jednotkou striekačky | ÁNO
13.3 | Napájanie | 240 V, 50 Hz
13.4 | Flexibilné upevnenie na stolnej lište alebo mobilnom vozíku | ÁNO
13.5 | Preplach fyziologickým roztokom | ÁNO
13.6 | Riadenie aplikácie sterilným manuálnym diaľkovým ovládaním alebo dotykovým displejom | ÁNO
13.7 | Kontrola prekročenia maximálneho objemu a rýchlosti podávanej kontrastnej látky | ÁNO
13.8 | Programovateľné protokoly podľa typu intervenčného výkonu | ÁNO
13.9 | Možnosť viacfázového vstreku kontrastnej látky | Min 3 fáze
13.10 | Možnosť nastavenia oneskorenia vstreku | Min. od 0 do 250 sec.
13.11 | Synchronizácia s angiografickým zariadením | ÁNO
14. | Príslušenstvo a špeciálne požiadavky
14.1 | Štít z olovnatého skla zo stropným závesom z obidvoch strán vyšetrovacieho stola | ÁNO
14.2 | Clony z olovnatej gumy s uchytením k stolu z oboch strán (odnimateľné) | ÁNO
14.3 | Operačné svietidlo LED na stropnom závese s intenzitou svetla min. 50.000 lux | ÁNO
14.4 | Dorozumievacie zariadenie (intercom) | ÁNO
15. | Ultrazvukový prístroj
15.1 | Spojenie UZ sondy s USG prístrojom je na báze bezdrôtovej alebo drôtovej komunikácie. Musí umožňovať bezpečnú, ultrazvukom vedenú punkciu cievneho systému v katetrizačnom laboratóriu. Dosah spojenia sondy s prístrojom minimálne 2,5 m. UZ prístroj musí podporovať sondy v rozsahu min.2-17 MHz. UZ prístroj musí umožniť automatickú registráciu pacienta z informačného systému, zobrazenie obrazu na hlavnom monitore angiokardiografického rtg prístroja a odoslanie záznamu do PACS systému. UZ sonda musí byt dezinfikovateľná a použiteľná v sterilnom prostredí. | ÁNO/NIE
15.2 | Lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie malých častí, ciev a nervov. | ÁNO
15.3 | Frekvenčný rozsah min. 5-17 MHz | ÁNO
15.4 | Prenos obrazových dát cez WiFi | ÁNO
15.5 | Počet elementov min. 128) | ÁNO
15.6 | Lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie malých častí, ciev a nervov | ÁNO
15.7 | Frekvenčný rozsah min.3-8 MHz | ÁNO
15.8 | Prenos obrazových dát cez WiFi | ÁNO
15.9 | Počet elementov min 128 | ÁNO
15.10 | Konvexná širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie oblasti abdomenu | ÁNO
15.11 | Frekvenčný rozsah min.2-5 MHz | ÁNO
15.12 | Prenos obrazových dát cez WiFi | ÁNO
15.13 | Počet elementov min. 128 | ÁNO
15.14 | Bioptické násadce pre lineárnu a konvexnú sondu | ÁNO
15.15 | 2D | ÁNO
15.16 | Color Doppler – farebné mapovanie | ÁNO
16. | Intravaskulárny ultrazvuk (IVUS)
16.1 | Intravaskulárny ultrazvuk na zobrazenie prierezu ciev k vyšetreniu morfológie ciev koronárního a periférneho riečišťa | ÁNO
16.2 | 2D ultrazvukové zobrazenie ciev v reálnom čase | ÁNO
16.3 | Pracovné frekvencie min. 20 MHz - 45 MHz | ÁNO
16.4 | Rozlíšenie 100 µm, zobrazenie hĺbky min. 20 mm Rýchlosť snímkovania min. 30 obrazov/sec | ÁNO
16.5 | Možnosť metódy ChromaFlo k rýchlemu vyhodnoteniu polohy stentu, veľkosti prierezu alebo odhaleniu dikcií | ÁNO
16.6 | Integrovaná inštalácia | ÁNO/NIE
16.7 | PC jednotka s klávesnicou a myšou, Monitor v obsluhovni min. 19“, Dotykový display, Paralelný obrazový výstup na veľkoplošný monitor vo vyšetrovni | ÁNO
16.8 | Možnosť integrácie s ovládacími prvkami a monitorom v obsluhovni | ÁNO
16.9 | prístroj musí podporovať komunikáciu s protokolom DICOM verzia min. 3, Musí obsahovať min. DICOM Worklist, DICOM Store, DICOM Conforment Statement | ÁNO
16.10 | Katétre pre periférne intravaskulárne použitie | ÁNO
17. | Angiologický holografický systém
17.1 | kompatibilita s 3D angiografom pre vytvorenie hologramu v reálnom čase
17.2 | Softvérová 3D vizualizácia pomocou holografických okuliarov
17.3 | DICOM 3,0 kompatibilita
17.4 | ovládenie hlasom a gestami
17.5 | možnosť min. 15 zakladných hlasových povelov
17.6 | minimálne zakladné funkcie v holograme - rotovanie, rez štrukúr, zoom, označenie markerov, meranie vzdialeností a uhlov, rendering podľa štruktúr
17.7 | CE certifikácia pre použite na op. Sále
Súčasťou dodávky musia byť nasledovné služby:
1. | Služby spojené s dodaním tovaru, tj zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov.
2. | Kompletizácia a inštalácia prístroja vrátane prípravnych prác na montáž.
3. | Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia.
4. | Zaškolenie min. 3 zamestnancov s obsluhou dodaného prístroja plus 2 x 8 hodinova inštruktáž pri nábehu prístroja do plnohodnotnej prevádzky.
5. | Odovzdanie dokladov pri preberacom konaní - odovzdávací protokol, certifikáty o zhode pre celé zariadenie, všetky potrebné revízne správy potrebné pre správnu funkciu zariadenia v súlade s príslušnou legislatívou platnou v tejto dobe pre zdravotnícke zariadenia, záručný list, manuál na obsluhu v listinnej a elektronickej podobe v úradom jazyku, faktúru a dodací list zariadenia.
6. | Záverečný odovzdávací kompletný test prístroja potvrdzujúci kompletnosť technických vlastností a plnú funkčnosť zariadenia za prítomnosti primára príslušného oddelenia uskutočnený na začiatku odovzdávacieho konania.
7. | Technologický projekt (ak je to relevantné).
8. | Záručná doba min. 60 mesiacov a záručný servis, plné servisné pokrytie vrátane náhradných dielov, röntgeneovej lampy.
9. | Prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný.
10. | Zabezpečenie demontáže pôvodného prístroja, odvoz a likvidácia v zmysle platných predpisov o odpadoch. Pri prácach je potrebné brať na zreteľ hluk a čistotu okolitých pracovísk pracujúcich v plnej prevádzke. Doklad o riadnom zneskodneni odpadu v zmysle platnych predpisoch o odpadoch.
11. | Preberacia skúška zariadenia na lekárrske ožiarenia § 14, § 15 a § 18 vyhlášky 101/21018 Z. z..
12. | Protokol o skúške zdroja jonizujúceho žiarenia § 85 zákona 87/2017.
V [●], dňa [●] |  | ...................................................
[meno a priezvisko]
[obchodné meno / názov a funkcia]
[vlastnoručný podpis]