## Časť č.1
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Detské lôžko
Počet: |  | 6 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Detské lôžko | 1 | Stĺpová konštrukcia lôžka zaisťujúca stabilitu lôžka (lôžko sa nesmie pohybovať či krútiť ani pri max. zaťažení) | áno
| 2 | Vonkajší rozmer lôžka maximálne | 155 x 85 cm
| 3 | Bezpečné pracovné zaťaženie SWL minimálne | 80 kg
| 4 | Napájanie 230V/ 50 Hz | áno
| 5 | Prívod elektriny zaistený špirálovitým EPR káblom | áno
| 6 | Zálohová batéria pre možnosť polohovanie lôžka aj pri výpadku el. prúdu, resp. prevoze, indikátor stavu a životnosti | áno
| 7 | Ložná plocha - minimálne 2-dielna | áno
| 8 | Ložná plocha - nevyberateľné, ľahko čistiteľné kryty | áno
| 9 | Ložná plocha - autoregresia chrbtového dielu minimálne | 10 cm
| 10 | Ložná plocha - rozmery minimálne | 135 x 70 cm
| 11 | Polohovanie chrbtového dielu minimálne - elektromotor | 40o
| 12 | Výška ložnej plochy - najnižšia poloha minimálne | 60 cm
| 13 | Výška ložnej plochy - najvyššia poloha minimálne | 80 cm
| 14 | Polohovanie náklonu Trendelenburg minimálne - elektromotor | 15o
| 15 | Polohovanie náklonu Anti Trendelenburg minimálne - elektromotor | 15o
| 16 | Elektromotory a stĺpy integrované pod ložnou plochou, nepresahujúce pôdorys lôžka | áno
| 17 | Čelá vyberateľné, bez použitia nástrojovo, s medzerou pre vedenie prívodných hadíc a trubíc | áno
| 18 | Čelá priehľadné umožňujúce vizuálny kontakt s pacientom | áno
| 19 | Teleskopické tyčové bočnice, ochrana 100% ložnej plochy | áno
| 20 | Výškové nastavenie bočníc minimálne v 5 polohách | áno
| 21 | Maximálna výška bočníc nad ložnou plochou minimálne | 80 cm
| 22 | Komfortný prístup k pacientovi pri výške bočníc v najnižšej polohe | áno
| 23 | Bočnice - teleskopický výsuv (spustiteľné, nie odklopné od lôžka) | áno
| 24 | Bočnice - umožňujúce komplexný prístup k pacientovi | áno
| 25 | Bočnice - materiálové prevedenie zaisťujúce odolnosť voči mechanickému poškodeniu (napr. hliník) | áno
| 19 | Kolieska nepresahujúce žiadnej polohe obvod lôžka | áno
| 20 | Kolieska priemer Ø minimálne | 125 mm
| 21 | Centrálna brzda, ľahké ovládanie, nožné páky dostupné minimálne v oblasti nožného čela | áno
| 22 | Sesterský ovládací panel - integrovaný, s tlačidlami ovládania (zdvih lôžka, polohovanie chrbtového dielu, náklonu TR/ATR) | áno
| 23 | Sesterský ovládací panel - možnosť uzamknutia polohovania | áno
| 24 | Sesterský ovládací panel - bezpečnostné tlačidlo pre odblokovanie klávesnice, s automatickým návratom k zablokovaniu klávesnice | áno
| 25 | Sesterský ovládací panel - tlačidlo STOP pre okamžité prerušenie polohovania lôžka | áno
| 26 | Teleskopické tyčové bočnice ochrana 100% ložnej plochy | áno
| 27 | Lôžko v súlade s pediatrickou normou STN EN 50637 | áno
| 28 | CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu, páky na obidvoch stranách lôžka | áno
| 29 | Zakrytovaný celý podvozok, hladké povrchy umožňujúce rýchlu dezinfekciu | áno
| 30 | Lahko a rýchlo čistiteľné čelá a bočnice | áno
| 31 | Odolnosť voči dezinfekčným prostriedkom používanými v zdravotníctve | áno
| 32 | Bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorov zaisťujúci automatické zastavenie polohovania pri preťažení lôžka. | áno
| 33 | Bezpečnostné nočné podsvietenie lôžka | áno
| 34 | Hladký povrch jednotlivých dielov, celistvé a hladké zvary, bez otvorených dutín | áno
| 35 | Prívodný kábel umiestený tak aby pri polohovaní nedochádzalo k jeho deformácii | áno
| 36 | 2 púzdra v hlavovej časti pre umiestnenie infúzneho stojanu | áno
| 37 | Bočné lišty s plastovými háčikmi pre umiestnenie drobného príslušenstva | áno
| 38 | Odkladací box pod ložnou plochou | áno
| 39 | Infúzny stojan umiestniteľný do držiakov pri čele lôžka | áno
| 40 | Pasívny antidekubitný matrac | áno
| 41 | Jadro studená PUR pena | áno
| 42 | Minimálna hustota peny | 33 kg/m3
| 43 | Ohňovzdornosť peny | CRIB 5
| 44 | Poťah paropriepustný, vodovzdorný, elastický, snímateľný | áno
| 45 | Zips minimálne 180o s krycou chlopňou proti zatečeneniu nečistôt do matraca | áno
| 46 | Ohňovzdornosť poťahu | CRIB 5
| 47 | Nosnosť matraca minimálne 70 kg | áno
| 48 | Rozmery podľa ložnej plochy, výška minimálne 10 cm | áno
| 49 | Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku predložiť k ponuke. | áno
| 50 | ES Prehlásenie o zhode predložiť k ponuke. | áno
| 51 | Dĺžka záruky minimálne 24 mesiacov. | áno
| 52 | Periodické kontroly (BTK) vrátane protokolu v intervale minimálne 1x ročne. V dobe záruky vykonávané zdarma. | áno

## Časť č.2
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Stretcher s RTG ložnou plochou
Počet: |  | 2 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Transportné lôžko 1 | 1 | Stretcher v súlade s platnou normou STN EN 60601-2-52 | áno
| 2 | Maximálne vonkajšie rozmery stretcheru min. 218 x 89 cm | áno
| 3 | Veľkosť ložnej plochy min. 66 x 190 cm | áno
| 4 | Stabilita stretcheru (nesmie sa pohybovať či krútiť ani pri maximálnom zaťažení) | áno
| 5 | Hladký povrch jednotlivých dielov, celistvé a hladké zvary, bez otvorených dutín | áno
| 6 | Odolnosť materiálov pre čistenie bežne používanými dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu | áno
| 7 | Integrované sklopné bočnice nepresahujúce vonkajší obrys stretcheru, bezpečné plynulé sklápanie bočníc s tlmičom alebo plynovou pružinou, automatická blokácia spustenia pri zaťažení pacientom zvnútra stretcheru | áno
| 8 | Výška bočníc minimálne 35 cm cm nad povrchom ložnej plochy | áno
| 9 | Dvojdielna ložná plocha na minimálne 2 teleskopických stĺpoch | áno
| 10 | Chrbtový diel polohovateľný | áno
| 11 | Uhly polohovateľných dielov minimálne – chrbtový 0 - 85° | áno
| 12 | Hydraulický náklon do Trendelenburgovej a Antitrendelenburgovej polohy minimálne ±17° | áno
| 13 | Hydraulický zdvih ložnej plochy v rozsahu minimálne 57 - 86 cm, ovládacie pedály po obidvoch stranách stretcheru | áno
| 14 | Ložná plocha RTG transparentná, kompatibilná pre C rameno a s držiakom RTG kazety - univerzálna veľkosť | áno
| 15 | Kolieska s centrálnym ovládaním brźd zo všetkých 4 strán, veľkosť koliesok minimálne 200 mm | áno
| 16 | Piate centrálne koliesko ovládané centrálnymi pákami bŕzd pre ľahký transport a manipuláciu, odpružené - musí zaisťovať dokonalú adhéziu k podlahe a jeho zdvih odpruženia musí bez problémov prekonať podľa noriem nerovnosť o výške minimálne 40 mm | áno
| 17 | 2x integrovaný (tj. neodoberateľný) výsuvný alebo sklopný infúzny stojan pri hlave pacienta | áno
| 18 | Vertikálny držiak na umiestnenie kyslíkovej fľaše | áno
| 19 | Lišta na príslušenstvo po stranách stretcheru | áno
| 20 | Uhlomery náklonu chrbtového dielu a náklonu ložnej plochy | áno
| 21 | Bezpečné pracovné zaťaženie min. 315 kg | áno
| 22 | Plastový kryt podvozku zabraňujúci vniknutiu nečistôt do podvozku lôžka | áno
| 23 | Farba kovových častí lôžka – svetlošedá, alebo biela, alebo šedá | áno
| 24 | Nárazové rohové kolieska v každom rohu lôžka | áno
| 25 | Tlačné madlá pri nožnom čele stretcheru | áno
| 26 | Komfortný odnímateľný matrac pre dlhší pobyt pacienta na stretcher, kombinácia minimálne 2 pien s vodovzdorným paropriepustným antistatickým poťahom, výška minimálne 10 cm; nosnosť matraca min. 250 kg | áno
| 27 | Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku predložiť k ponuke. | áno
| 28 | ES Prehlásenie o zhode predložiť k ponuke. | áno
| 29 | Dĺžka záruky minimálne 24 mesiacov. | áno
| 30 | Periodické kontroly (BTK) vrátane protokolu v intervale minimálne 1x ročne. V dobe záruky vykonávané zdarma. | áno

## Časť č.3
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Stretcher s integrovanými váhami a motorizovaným transportom
Počet: |  | 6 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Transportné lôžko 2 | 1 | Stretcher v súlade s platnou normou STN EN 60601-2-52. | áno
| 2 | Maximálne vonkajšie rozmery stretcheru 218 x 89 cm | áno
| 3 | Veľkosť ložnej plochy min. 190 x 66 cm | áno
| 4 | Stabilita stretcheru (nesmie sa pohybovať či krútiť ani pri maximálnom zaťažení). | áno
| 5 | Hladký povrch jednotlivých dielov, celistvé a hladké zvary, bez otvorených dutín. | áno
| 6 | Odolnosť materiálov pre čistenie bežne používanými dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu. | áno
| 7 | Integrované sklopné bočnice nepresahujúce vonkajší obrys stretcheru, bezpečné plynulé sklápanie bočníc s tlmičom alebo plynovou pružinou, automatická blokácia spustenia pri zaťažení pacientom zvnútra stretcheru | áno
| 8 | Výška bočníc min. 35 cm cm nad povrchom ložnej plochy | áno
| 9 | Štvordielna ložná plocha na minimálne 2 teleskopických stĺpoch | áno
| 10 | Chrbtový a stehenný diel polohované plynovou pružinou | áno
| 11 | Uhly polohovateľných dielov minimálne – chrbtový 0 - 85°, stehenný 0 - 40°, lýtkový 0 - 15° | áno
| 12 | Hydraulický náklon do Trendelenburgovej a Antitrendelenburgovej polohy minimálne ±17° | áno
| 13 | Hydraulický zdvih ložnej plochy v rozsahu minimálne 57 - 86 cm, ovládacie pedály po obidvoch stranách stretcheru. | áno
| 14 | Kolieska s centrálnym ovládaním brźd zo všetkých 4 strán, veľkosť koliesok minimálne 200 mm | áno
| 15 | Motorizované koliesko pre ľahký transport a zníženie fyzickej námahy pri jazde so stretcherom; ovládače pre pohyb vpred aj vzad, s bezpečnostnou funkciou proti nechcenej manipulácii | áno
| 16 | Nožné ovládače pre ovládanie zdvihu a náklonu lôžka umiestnené po stranách stretcheru (z obidvoch strán stretcheru). | áno
| 17 | 2x integrovaný (tj. neodoberateľný) výsuvný alebo sklopný infúzny stojan pri hlave pacienta | áno
| 18 | Ložná plocha z vyberateľných plastových krytov, ľahko čistiteľná. | áno
| 19 | Lišta na príslušenstvo po stranách stretcheru | áno
| 20 | Uhlomery náklonu chrbtového dielu a náklonu ložnej plochy | áno
| 21 | Bezpečné pracovné zaťaženie min. 315 kg. | áno
| 22 | Plastový kryt podvozku zabraňujúci vniknutiu nečistôt do podvozku lôžka. | áno
| 23 | Integrované váhy, s presnosťou 0,5 kg, | áno
| 24 | Dvojzónový alarm opustenia lôžka pacientom (snímanie vnútorného priestoru ložnej plochy / snímanie okrajového priestoru ložnej plochy) | áno
| 25 | Farba kovových častí lôžka – svetlošedá, alebo biela, alebo šedá. | áno
| 26 | Nárazové rohové kolieska v každom rohu lôžka. | áno
| 27 | Ukazovatele náklonu ložnej plochy a chrbtového dielu. | áno
| 28 | Komfortný odnímateľný matrac pre dlhší pobyt pacienta na stretcher, kombinácia minimálne 2 pien s vodovzdorným paropriepustným antistatickým poťahom, výška minimálne 10 cm; nosnosť matraca minimálne 250 kg | áno
| 29 | Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku predložiť k ponuke | áno
| 30 | ES Prehlásenie o zhode predložiť k ponuke | áno
| 31 | Dĺžka záruky minimálne 24 mesiacov | áno
| 32 | Periodické kontroly (BTK) vrátane protokolu v intervale minimálne 1x ročne. V dobe záruky vykonávané zdarma | áno

## časť č.4
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Vyšetrovacie lehátko
Počet: |  | 11 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Vyšetrovacie lehátko | 1 | Výška ložnej plochy | min. 60 cm
| 2 | Polohovateľný podhlavník pomocou plynovej pružiny v rozsahu | min. 0° až +45°
| 3 | Rozmery ložnej plochy | min. 190 x 65 cm
| 4 | Farebné prevedenie - kostra | biela
| 5 | Farebné prevedenie - koženka | výber z min. 5 farieb
| 6 | Nosnosť | min. 180 kg
| 7 | Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku predložiť k ponuke. | áno
| 8 | ES Prehlásenie o zhode predložiť k ponuke. | áno
| 9 | Dĺžka záruky minimálne 24 mesiacov. | áno
| 10 | Periodické kontroly (BTK) vrátane protokolu v intervale minimálne 1x ročne. V dobe záruky vykonávané zdarma. | áno

## časť č.5
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Vyšetrovacie lehátko so zdvihom
Počet: |  | 4 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Vyšetrovacie lehátko so zdvihom | 1 | Elektricky nastaviteľná výška ložnej plochy v rozsahu | min. 55 - 90 cm
| 2 | Dvojdielna ložná plocha | áno
| 3 | Polohovateľný podhlavník pomocou plynovej pružiny v rozsahu | min. -70° až +50°
| 4 | Rozmery ložnej plochy | min. 200 x 65 cm
| 5 | Ručný ovládač elektromotoru | áno
| 6 | Farebné prevedenie - kostra | biela
| 7 | Farebné prevedenie - koženka | výber z min. 5 farieb
| 8 | Nosnosť | min. 180 kg
| 9 | Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku predložiť k ponuke. | áno
| 10 | ES Prehlásenie o zhode predložiť k ponuke. | áno
| 11 | Dĺžka záruky minimálne 24 mesiacov. | áno
| 12 | Periodické kontroly (BTK) vrátane protokolu v intervale minimálne 1x ročne. V dobe záruky vykonávané zdarma. | áno

## časť č.6
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Pôrodné lôžko
Počet: |  | 1 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Pôrodné lôžko | 1 | Možnosť prevedenia pôrodu klasickým alebo alternatívnym spôsobom – napr. poloha v drepe s pomocou partnera, v polosede, vertikálna poloha, vľahu na chrbte, na boku | áno
| 2 | Možnosť nastavenia podnožného dielu do rôznych výškových úrovní a zasunutie celého podnožného dielu pod rám postele | áno
| 3 | Zasúvanie podnožného dielu pod ložnú plochu bez nutnosti jeho odobratia, excentricky umiestnený zdvíhací stĺp | áno
| 4 | Mechanicky nastaviteľný podnožný diel | áno
| 5 | Elektricky nastaviteľné – výška ložnej plochy, chrbtový diel, sedací diel | áno
| 6 | Flexibilita nastavenia opierok nôh do pozície lýtkových opierok, ako aj do pozície opierok chodidiel | áno
| 7 | Dvojdielny matrac ložnej plochy – chrbtový/sedací diel, podnožný diel s antibakteriálnym povrchom | áno
| 8 | Bezšvové čalúnenie | áno
| 9 | Sedací diel tvarovaný pre zaistenie dostatku priestoru pre pôrodníka | áno
| 10 | Pojazdné prevedenie, dvojité kolieska minimálne 150 mm, centrálna brzda koliesok | áno
| 11 | Celková dĺžka v rozloženom stave | max. 2150 mm
| 12 | Celková šírka vrátane bočníc | max. 990 mm
| 13 | Výška ložnej plochy vrátane čalúnenia | 600 mm +/- 20 mm
| 14 | Poloha Trendelenburg, elektricky nastaviteľná | min. 10 °
| 15 | Ľahko prestaviteľné podpery nôh | áno
| 16 | Rozsah zdvihu výškového nastavenia | min. 350 mm
| 17 | Uhol nastavenia podnožného dielu | min. 0 ° do +20 °
| 18 | Uhol nastavenia chrbtového dielu | min. -10 ° do +65 °
| 19 | Uhol nastavenia sedacieho dielu | min. 0 ° do +18 °
| 20 | Možnosť mechanického CPR spustenia chrbtového dielu | áno
| 21 | Integrovaný ovládací panel na obidvoch stranách chrbtového dielu s ovládacími prvkami (el. ovládanie – výšky ložnej plochy, nastavenie chrbtového a sedacieho dielu, poloha Trendelenburg) | áno
| 22 | Ručný ovládač na špirálovitom kábli | áno
| 23 | Pár odklopných bočných zábran, neodnímateľných, s integrovaným ovládací panelom – el. ovládanie výšky ložnej plochy a náklonu chrbtového dielu | áno
| 24 | Nosnosť pôrodnej postele minimálne 235 kg | áno
| 25 | Zaťaženie podnožného dielu minimálne 150 kg | áno
| 26 | Záložný akumulátor | áno
| 27 | Ekvipotenciálová svorka | áno
| 28 | 2x držiak na infúzny stojan | áno
| 29 | Ručné madlá pre rodičku, sklopné | áno
| 30 | Možnosť farebného prevedenia čalúnenia minimálne v 4 farbách | áno
| 31 | Jednoduchá čistiteľnosť a umývateľnosť | áno
| 32 | Miska nerezová, odnímateľná, na otočnom držiaku, objem minimálne 4 litre | áno
| 33 | Podpery nôh, deliteľné prevedenie L/P | áno
| 34 | Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku predložiť k ponuke. | áno
| 35 | ES Prehlásenie o zhode predložiť k ponuke. | áno
| 36 | Dĺžka záruky minimálne 24 mesiacov. | áno
| 37 | Periodické kontroly (BTK) vrátane protokolu v intervale minimálne 1x ročne. V dobe záruky vykonávané zdarma. | áno

## časť č.7
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Aplikačné lôžko
Počet: |  | 13 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Aplikačné lôžko | 1 | Stĺpová konštrukcia zaisťujúca stabilitu kresla (kreslo sa nesmie pohybovať či krútiť ani pri max. zaťažení) | áno
| 2 | Vonkajší rozmer kresla v úplnej horizontálnej polohe vrátane opierok rúk maximálne | 225 x 89 cm
| 3 | Bezpečné pracovné zaťaženie SWL minimálne | 205 kg
| 4 | Napájanie 230V/ 50 Hz | áno
| 5 | Prívod elektriny zaistený špirálovitým EPR káblom | áno
| 6 | Zálohová batéria pre možnosť polohovanie kresla aj pri výpadku el. prúdu, resp. prevoze, s indikátorom stavu a životnosti | áno
| 7 | Ložná plocha - minimálne 3-dielna (chrbtový diel, sedací a nožný diel) | áno
| 8 | Ložná plocha - možnosť napolohovania do úplnej vodorovnej polohy | áno
| 9 | Dĺžka ložnej plochy v úplnej vodorovnej polohe minimálne | 210 cm
| 10 | Polohovanie chrbtového dielu minimálne - elektromotor | 0 až 70o
| 11 | Polohovanie nožného dielu minimálne - elektromotor | 0 až 33o
| 12 | Výška ložnej plochy - najnižšia poloha minimálne | 60 cm
| 13 | Výška ložnej plochy - najvyššia poloha minimálne | 90 cm
| 14 | Polohovanie náklonu Trendelenburg minimálne - elektromotor | 12o
| 15 | Elektromotory a stĺpy integrované pod ložnou plochou, nepresahujúce pôdorys kresla | áno
| 16 | Neodnímateľný matrac, čalúnenie zdravotníckou koženkou, výška matraca minimálne | 6 cm
| 17 | Koženka - výber minimálne zo 4 farieb | áno
| 18 | Výškovo a horizontálne nastaviteľné opierky, tvarované pre podávanie infúzií | áno
| 19 | Kolieska priemer Ø minimálne | 150 mm
| 20 | Kolieska - centrálna brzda, ľahké ovládanie | áno
| 21 | Centrálna brzda - minimálne 2 režimy: úplne zabrzdené, úplne odbrzdené | áno
| 22 | Sesterský ovládací panel s tlačidlami ovládania (zdvih kresla, polohovanie chrbtového dielu, podnožného dielu, súčasné polohovanie chrbtového a podnožného dielu) | áno
| 23 | Možnosť uzamknutia polohovania | áno
| 24 | Sesterský ovládací panel - bezpečnostné tlačidlo pre odblokovanie klávesnice, s automatickým návratom k zablokovaniu klávesnice | áno
| 25 | Sesterský ovládací panel - tlačidlo STOP pre okamžité prerušenie polohovania kresla | áno
| 26 | Sesterský ovládací panel - pamäťové polohy minimálne Vyšetrovacia poloha, Nástupná poloha, núdzová Trendelenburg poloha | áno
| 27 | CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu, páky na obidvoch stranách kresla | áno
| 28 | Zakrytovaný celý podvozok, hladké povrchy umožňujúce rýchlu dezinfekciu | áno
| 29 | Čalúnenie ložnej plochy zdravotníckou koženkou | áno
| 30 | Odolnosť voči dezinfekčným prostriedkom používanými v zdravotníctve | áno
| 31 | Bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorov zaisťujúci automatické zastavenie polohovania pri preťažení kresla | áno
| 32 | Hladký povrch jednotlivých dielov, celistvé a hladké zvary, bez otvorených dutín | áno
| 33 | Prívodný kábel umiestený tak aby pri polohovaní nedochádzalo k jeho deformácii | áno
| 34 | 2 púzdra v hlavovej časti pre umiestnenie infúzneho stojanu | áno
| 35 | Infúzny stojan umiestniteľný do držiakov na kresle | áno
| 36 | Držiak papierovej rolky | áno
| 37 | Podhlavník | áno
| 38 | Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku predložiť k ponuke. | áno
| 39 | ES Prehlásenie o zhode predložiť k ponuke. | áno
| 40 | Dĺžka záruky minimálne 24 mesiacov. | áno
| 41 | Periodické kontroly (BTK) vrátane protokolu v intervale minimálne 1x ročne. V dobe záruky vykonávané zdarma. | áno

## časť č.8
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Transportné kreslo
Počet: |  | 1 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Transportné kreslo | 1 | Polohovateľné multifunkčné kreslo/lehátko | áno
| 2 | Pevná a stabilná kovová konštrukcia. | áno
| 3 | Trojdielna ložná plocha - chrbtová opierka, sedák, podnožný diel. | áno
| 4 | Zasúvné podpery chodidiel. | áno
| 5 | Súčasné polohovanie chrbtového a podnožného dielu plynovou pružinou. | áno
| 6 | Hydraulický zdvih kresla v rozsahu minimálne. | 51 - 71 cm
| 7 | Predné kolieska priemer minimálne. | 30 cm
| 8 | Zadné kolieska priemer minimálne. | 12 cm
| 9 | Centrálna brzda minimálne zadných koliesok. | áno
| 10 | Vodiace madlo v hlavovej časti. | áno
| 11 | Asistent uľahčenia vstávania klienta z kresla. | áno
| 12 | Čalúnenie antibakteriálnou koženkou. | áno
| 13 | Podhlavník. | áno
| 14 | Držiak infúzneho stojana na obidvoch stranách. | áno
| 15 | Infúzny stojan, teleskopický. | áno
| 16 | Odnímateľný sedací diel pre ľahšie čistenie. | áno
| 17 | Podrúčky nastaviteľné v rozsahu minimálne. | -25° až 90°
| 18 | Uhol nastavenia chrbtovej opierky minimálne v rozsahu. | 12° až 70°
| 19 | Uhol nastavenia podnožného dielu opierky minimálne v rozsahu. | 12° až 70°
| 20 | Šírka ložnej plochy (bez podrúčok) v rozsahu. | 50 - 60 cm
| 21 | Šírka kresla (vrátane podrúčok) maximálne. | 72 cm
| 22 | Dĺžka ložnej plochy v ľahu. | min. 150 cm, max. 165 cm
| 23 | Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku predložiť k ponuke. | áno
| 24 | ES Prehlásenie o zhode predložiť k ponuke. | áno
| 25 | Dĺžka záruky minimálne 24 mesiacov. | áno
| 26 | Periodické kontroly (BTK) vrátane protokolu v intervale minimálne 1x ročne. V dobe záruky vykonávané zdarma. | áno

## Cena
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
CENA
Verejný obstarávateľ: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Postup: | Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Identifikácia uchádzača (meno, IČO, adresa) | vyplní uchádzač
|  |  | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
Názov |  | Počet kusov | JC bez DPH | Cel.cena bez DPH (EUR) | JC s DPH | Cel.cena s DPH (EUR)
Nemocničné lôžka pre FN Trenčín |  | (ks) |  | DPH |  | DPH
Uchádzač ocení iba tie položky (časti predmetu zákazky), na ktoré predkladá ponuku. Ostatné položky vynechá, alebo odstráni. V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na viacero častí predmetu zákazky, prílohu predkladá pre každú časť predmetu zákazky samostatne.
Časť č. 1 - Detské lôžko |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
Časť č. 2 - Transportné lôžko 1 (Stretcher s RTG ložnou plochou) |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
Časť č. 3 - Transportné lôžko 2 (Stretcher s integrovanými váhami a motorizovaným transportom) |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
Časť č. 4 - Vyšetrovacie lehátko |  | 11 |  | 0 | 0 | 0
Časť č. 5 - Vyšetrovacie lehátko so zdvihom |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
Časť č. 6 - Pôrodné lôžko |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Časť č. 7 - Aplikačné lôžko |  | 13 |  | 0 | 0 | 0
Časť č. 8 - Transportné kreslo |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
CELKOM: |  | 44 |  | 0 |  | 0
Špeciálne požiadavky:
Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov.
Všeobecné požiadavky:
Predmet zákazky / zmluvy musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii.
Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zákazky .
Celková cena v EUR bez DPH: | 0
Sadzba DPH: | 20%
DPH v EUR: | 0
Celková cena v EUR s DPH: | 0
Miesto a deň podpisu:
Pečiatka + meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu: