**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie aktívnych antidekubitných matracov s kompresorom - 6ks, doprava na miesto určenia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vybavenia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, zaškolenie zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia:** Aktívny antidekubitný matrac s kompresorom - 6ks

**Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:**

* požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. Samostatný matrac | áno |  |
| 1. Rozmery matraca | zodpovedajúce rozmerom ložnej plochy lôžka 87x200 cm |  |
| 1. Vonkajšie rozmery: výška matraca | min. 11, max.13 cm |  |
| 1. Nastavenie tlaku v matraci | pomocou kompresora, resp.  manuálne na základe hmotnosti pacienta |  |
| 1. Elektrické napájanie kompresora | áno |  |
| 1. Háčiky, resp. podobný systém uchytenia kompresora | áno |  |
| 1. CPR mód | áno |  |
| 1. Nosnosť matraca | min. 180 kg |  |
| 1. Interval výmeny vzduchu | min. 7 min. alebo nastaviteľné |  |
| 1. Alarm výpadku tlaku / napájania | áno |  |
| 1. Povrchová časť matraca | antimikrobiálna, umývateľná, dezinfikovateľná činidlami v koncentráciách pre zdravotníctvo, odolná voči účinkom krvi, moču |  |
| 1. Stupeň antidekubitného charakteru matraca - stupnica Norton | riziko vzniku dekubitu min. stupňa III |  |
| 1. Systém výmeny vzduchu (technológia spojených ciel) | 2-1 alebo 3-1 |  |
| 1. Režimy práce | alternujúci, statický a  transportný režim |  |
| 1. Možnosť použitia matraca pri prevoze pacienta, bez pripojenia k elektrickej sieti, po dobu min. 5 hod. | áno |  |