## PTK - ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Angiograf pre arytmologickú implantačnú sálu vrátane stavebných úprav
1.2 CPV:
33111720-4 Angiografické prístroje
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požaduje sa jednorázové dodanie nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja vrátane služieb uvedených v bode 13. časti 4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY a vrátane stavebných úprav.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ na zmluvné obdobie
Položka č. 1 | Angiograf pre arytmologickú implantačnú sálu so 60 mesačnou záručnou dobou | ks | 1
Položka č. 2 | Demontáž a likvidácia pôvodného angiografu | ks | 1
Položka č. 3 | Stavebné úpravy | celok | 1
Položka č. 4 | Ostavné služby súvisiace s dodaním angiografického systému s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu | celok | 1
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Angiograf pre arytmologickú implantačnú sálu so 60 mesačnou záručnou dobou
1. Všeobecný opis zariadenia
1.1 | Podlahový angiografický prístroj umožňujúci kompletnú arytmologickú diagnostiku a liečbu
1.2 | Zariadenie, ktoré využíva technológie umelej inteligencie na úpravu pomeru kontrastu k šumu, aby sa dosiahla minimálna dávka podľa princípu ALARA („tak nízka, ako je rozumne dosiahnuteľná“), bez nepriaznivého ovplyvnenia kvality obrazu)
1.3 | Prístroj vybavený plochým detektorom
1.4 | Prístroj (pracovisko) musí byť vybavený veľkoplošnou obrazovkou vo vyšetrovacej miestnosti s možnosťou prepojenia všetkých potrebných zobrazení a modalít potrebných na vyšetrenia a intervenčné zákroky. Prístroj musí byť cielene určený pre elektrofyziologické výkony s dedikovaným hardverovým tienením a/alebo SW funkciami špecificky určenými na minimalizáciu interferencie s elektrofyziologickými a 3D mapovacími systémami (EnSite, CARTO).
1.5 | Systém musí byť možné napojiť na nemocničný informačný systém NIS, ako aj na úložisko dát a internet
1.6 | Postprocesorová stanica musí byť schopná vyhodnotiť všetky digitálne obrazové dáta s možnosťou ďalšieho spracovania a archivácie aj z iných zdrojov obrazu (napr. CT, MR, EKG, ECHO)
2. Geometria (C-ramena)
2.1 | Flexibilné motoricky posuvné C-rameno upevnené o podlahu
2.2 | Možnosť motorického polohovania ramena +/- 90 stupňov voči pacientovi bez nutnosti otáčania stola.
2.3 | Kontúrovanie pacienta zabezpečujúce konštantnú vzdialenosť medzi detektorom a telom pacienta počas zmeny projekcie
2.4 | Možnosť automatických programovateľných pozícií.
3. Diagnostický stôl pacienta
3.1 | Katetrizačný stôl s „plávajúcou“ úložnou doskou s možnosťou otáčania – pivot min. ± 180° , nosnosť min. 250kg
3.2 | Podložka hlavy
3.3 | Pacientska podložka (matrac) pre kardiologické vyšetrenia min 15cm hrúbky
3.4 | Fixačné pomôcky pre fixovanie pacienta
3.5 | Držiak pre podporu ramena pri prístupe z radiálnej alebo brachiálnej tepny
3.6 | Stojan infúznych roztokov a držiak káblov k stolu
3.7 | Sledovanie skutočnej polohy röntgenového lúča vo vzťahu k modelu pokrývajúceho celé telo pacienta, berúc do úvahy polohu pacienta na stole, bez potreby fluoroskopie
4. Kolimátor
4.1 | Nastavenie clony kolimátora na monitore bez žiarenia
4.2 | Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky. Produkovaná dávka a plošná dávka musia byť kumulatívne spracované a zobrazované, správa o dávke musí byť uložená do pacientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte
5. Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu
5.1 | V záujme znižovania dávky pre pacientov a personál systém musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia, pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“), bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu
5.2 | Automatický riadiaci systém rtg generátora pre plne automatický výpočet a optimalizáciu údajov pre expozíciu na základe skiaskopických hodnôt
5.3 | Polohovanie primárnych kolimátorov bez radiácie pomocou grafického znázornenia kolimátorov na poslednom archivovanom obraze
5.4 | Monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase
5.5 | Signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky
5.6 | Report o dávke s štrukturálnom reporte v DICOM formáte (DICOM SR)
5.7 | Musí mať automatický pixel shift s kompenzáciou pohybu pacienta alebo pohybu stola počas subtrakčnej angiografie a funkcie roadmap bez nutnosti zásahu užívateľa v reálnom čase
5.8 | Musí zabezpečiť v reálnom čase potlačenie pohybových artefaktov, zvýraznenie hrán vyšetrovaných objektov, redukciu šumu v obraze a korekciu homogenity obrazu
5.9 | Vyberateľný raster na zníženie dávky žiarenia
6. Obrazové spracovanie
6.1 | Spracovanie obrazu a archivácia v matici min. 1024 x 1024
6.2 | Rotačná angiografia
6.3 | Rozšírenie výstupu videosignálu z veľkého monitora z vyšetrovne pre prenos obrazu do prednáškovej miestnosti pomocou počítačovej siete
6.4 | DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve)
6.5 | DICOM RIS interface (DICOM WLM, MPPS, DICOM structured dose report)
6.6 | Rozhranie pre pripojenie UZ prístroja
6.7 | Možnosť uloženia vyšetrenia na DVD
7. Monitor vo vyšetrovni
7.1 | Medicínsky LCD HD farebný monitor s uhlopriečkou min. 57" s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m2, kontrast min. 1:1400 s možnosťou: - zobrazenia min. 18 kanálov (video vstupov) na monitor
8. Monitor v ovládacej miestnosti
8.1 | Min. 1 x 27" monitor s možnosťou variabilného rozdelenia obrazovej plochy, tak aby sa dal sledovať aktuálny skiaskopický obraz, roadmap ako aj vykonávať 3D, VRT rekonštrukcie ev 2 x LCD monitory s rozmerom minimálne 19"
9. Ovládanie systému
9.1 | Ovládanie všetkých funkcií pohybu C-ramena a stola z testovacieho stola. Ovládací panel sa musí dať ľahko umiestniť na obe strany vyšetrovacieho stola (buď na pravú alebo ľavú stranu pacienta, v závislosti od operátora)
9.2 | Ovládanie všetkých funkcií pohybu C-ramene z panelov na troch stranách detektora.
9.3 | Dotyková obrazovka umiestnená na diagnostickom stole (môže byť umiestnená vpravo alebo vľavo v závislosti od polohy operátora) na ovládanie funkcií systému, zobrazenie funkcií systému a funkcií vybraných prídavných zariadení
9.4 | Bezkáblový nožný spínač vo vyšetrovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie
9.5 | Integrácia angiografických aplikácií a aplikácií z externých zdrojov do angiografu (hemodynamický systém, externý prenosný počítač, postprocesorová stanica...) s monitorom min. 55 palcov vo vyšetrovni umožňujúce: Možnosť robiť analýzu a meranie, kalibráciu, výber scény a kopírovanie obrazu na referenčný monitor počas skiaskopie a fluoroskopie Možnosť nastavenia parametrov obrazu minimálne však kontrast, jas, ostrenie okrajov (zvýraznenie hrán) na ovládači v ovládacej miestnosti o živým náhľadom týchto zmien na veľkom displeji
10. Pracovné módy obrazového systému
10.1 | Rozsah digitálnej obrazovej akvizície pre maticu 1024 x 1024 min. 4 – 30 obr./sec
10.2 | Rozsah pulzov pri pulznej fluoroskopii min. 4 – 30 obr./sec
10.3 | Uloženie min. posledných 10 sekúnd
11. Intervenčné nástroje
11.1 | Zobrazenie všetkých intervenčných nástrojov (SW) na medicínskom monitore v ovládacej miestnosti ako napr. minimálne: zobrazenie obrazov s 3D postprocesingovej pracovnej stanice, meranie a grafické vyhodnotenie stenóz, meranie a vyhodnotenie EF ĽK, znázornenie obrazu z externých video zdrojov ako napr. PACS, hemodynamický systém, ultrazvukový prístroj, OCT ....
11.2 | Paralelné zobrazenie všetkých intervenčných nástrojov (SW) na veľkom monitore vo vyšetrovni ako napr. minimálne: zobrazenie obrazov s 3D postprocesingovej pracovnej stanice, meranie a grafické vyhodnotenie stenóz, meranie a vyhodnotenie EF ĽK, znázornenie obrazu z externých video zdrojov ako napr. PACS, hemodynamický systém, ultrazvukový prístroj, ....
11.3 | Automatické nastavenie pozície C-ramena do optimálnej polohy podľa 3D projekcie, nasledovanie 3D obrazu v závislosti na zmene sklonu C-ramena
11.4 | Cone beam CT pre vizualizáciu srdcových tkanív, SW a HW vybavenie rozširujúce možnosti angiografického systému o generovanie obrazov podobné ako pri CT – 3D volumetrické zobrazenie, zobrazenie v rezoch s možnosťou nastavenia hrúbky rezov
11.5 | Roadmapping pomocou kombinácie živej fluoroskopie a predom získaných 3D MR/CT dát, pričom obraz musí sledovať pohyby C-ramena
11.6 | SW algoritmy pre excelentnú vizualizáciu ciev v zložitých projekciách (harmonizácia obrazu, zvýšenie ostrosti, kontrastu a rozlíšenia...)
11.7 | Vysokokontrastné a nízkokontrastné znázornenie obrazov v 3D v natívnom
11.8 | Plánovanie o podpora zavádzania ihly do určeného objektu pomocou 3D/3D alebo 2D/3D fúzovaných obrazov z angiografického zariadenia a živého skiaskopického obrazu alebo fúzovaných obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako CT,MR,PET, PET/CT so živým skiaskopickým obrazom. Pri zavádzaní ihly sa využíva podpora laserového kríža v kryte detektorov.
11.9 | SW pre fúziu fluoroskopických 2D/3D obrazov s obrazmi z nezávislých zdrojov ako MR,CT,PET/CT,PET, kedy volumetrické snímky sú následne automaticky spojené s 3D – RA rekonštrukciou
11.10 | SW na spracovanie obrazov aj z iných modalít s minimálnymi funkciami: MPR (multiplanárna rekonštrukcia), SSD (zobrazenia s vytieňovaným povrchom), MIP (projekcie maximálnej intenzity) alebo MinIP (projekcie min. intenzity).
11.11 | Integrovaná pracovná stanica do angiografického systému alebo samostatná pracovná stanica s:
11.11.1 | min. dva 19“ LCD farebné monitory alebo jeden min. 27“ LCD farebný monitor,
11.11.2 | interná RAM v prípade samostatnej pracovnej stanici min. 32GB,
11.11.3 | HDD v prípade samostatnej pracovnej stanici min. 512 GB
11.11.4 | myš + klávesnica + laserová tlačiareň
11.11.5 | UPS v prípade samostatnej pracovnej stanici
11.12 | SW vybavenie umožňujúce „živú“ navigáciu vykonávať napr. katétrovú abláciu; SW musí umožňovať online prepojenie 3D anatomickej mapy srdca (časť srdca) z predtým získaných a importovaných CT dát srdca a živého RTG snímku, ako aj z 3D snímok generovaných na angiografickom prístroji a živého röntgenu. obrazu. možnosť označenia ablačných bodov počas procedúry.
11.13 | Export obrazových dát v štandardných PC formátoch (JPEG, AVI...) ako aj DICOM.
12. Príslušenstvo:
12.1 | Štít z olovnatého skla zo stropným závesom
12.2 | Clony z olovnatej gumy s uchytením k stolu
12.3 | Operačné svietidlo na stropnom závese s intenzitou svetla min. 30.000 lux
12.4 | Podložky pod hlavu, a ruky pacienta
12.5 | Dorozumievacie zariadenie pre komunikáciu medzi ovládacou miestnosťou a vyšetrovňou
12.6 | Záložný zdroj energie: Na zabezpečenie podpory pohybu rúk a stola a prenosu obrazových údajov
13. Služby súvisiace s dodaním angiografického systému s príslušenstvom pre arytmologickú implantačnú sálu
13.1 | Demontáž a likvidácia pôvodného angiografu
13.2 | Dodanie predmetu zákazky t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov
13.3 | Kompletizácia, inštalácia a uvedenie do prevádzky vrátane potrebných stavebných prác
13.4 | Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky) a vykonanie skúšky dlhodobej stability
13.5 | Odovzdanie dokumentácie potrebnej pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: technologický projekt, návod na obsluhu, kompletná užívateľská dokumentácia, technická servisná dokumentácia, certifikáty, skúšobné protokoly. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre riadne a včasné splnenie dodávky prístroja v súlade s technologickým projektom a s tým súvisiacej dĺžky a zložitosti stavebných úprav priestorov, najmä: a) statický posudok transportnej trasy, b) statický posudok miesta inštalácie zariadenia, c) statický posudok ukotvenia stropných statívov, d) projekt radiačnej ochrany, e) príprava transportnej trasy, f) statické podopretie transportnej plošiny, g) ukotvenie platne stropného statívu v zmysle statického posudku o strop, h) realizáciu/dodávku technologického rozvádzača angiografu, i) iné potrebné dokumenty týkajúce sa technických požiadaviek v prípade osobitnej požiadavky.
13.6 | Zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa do 21 dní odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa v rozsahu potrebnom na samostatné užívateľské ovládanie prístroja, minimálne 5 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 3 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky v rozsahu 3 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 12 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky. Všetky školenia musia byť realizované v slovenskom jazyku, resp. v prípade zahraničného školiteľa musí byť prítomný tlmočník.
13.7 | Záruka na 5 rokov od dňa uvedenia do prevádzky
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie prístroja:
2.1. | do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy,
2.2. | v pracovných dňoch,
2.3. | v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4. | v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6. | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t. j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Inštalácia nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja podľa technologického projektu úspešného uchádzača zahŕňa demontáž a likvidáciu pôvodného angiografu, všetky potrebné stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou a montážou nového prístroja a jeho riadneho uvedenia do prevádzky, pričom druhý prístroj Objednávateľa musí zostať v plnej prevádzke a celková dĺžka realizácie inštalácie a uvedenia do prevádzky nového prístroja sa požaduje do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy.* *Ak Dodávateľ neakceptuje uvedenú lehotu uvedie ním navrhovanú dĺžku lehoty.
3.1 | Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška RTG prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška), skúška dlhodobej stability. Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatiu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa.
4. | Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v Zmluve.
5. | Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.
6. | Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia Zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t. j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1. | oprava vád a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2. | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,
8.3. | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,
8.4. | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,
8.5. | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,
8.6. | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,
8.7. | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8. | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9. | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
8.10. | technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientského pracoviska Dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
9.1. | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1. | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,
10.2. | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.
11. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
11.1. | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
11.2. | nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
12. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientského pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
13. | V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním e-mailovej správy na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Dodávateľa.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
16. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z faktúrovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.
17. | Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, demontáž a likvidáciu pôvodného angiografu, všetky potrebné stavebné úpravy, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa.
18. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
19. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
20. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
21. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
22. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení Zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa.
23. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (uvedené doklady bude verejný obstarávateľ požadovať pre vyhlásení verejného obstarávania): |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Výstupný dokument posudzovania zhody (EÚ vyhlásenie o zhode, označenie CE, značka zhody, certifikát, rozhodnutie, protokol, správa, stanovisko, záznam alebo iný dokument vydaný autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou, ktorý osvedčuje splnenie základných požiadaviek určeného výrobku postupom posudzovania zhody) podľa zák. č. 58/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o zhode") v prípade, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody v zmysle zákona o zhode. Uchádzač predloženým dokumentom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú požiadavky, ktoré sa na nich vzťahujú podľa zákona o zhode a technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom, a že určené výrobky sú správne označené.
2. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
3. | Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov, ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu servisnej organizácie.
4. | Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.
5. | Technologický projekt návrh priestorového usporiadania
6. | Odborné skúšky RTG zariadenia v súlade s legislatívou - preberacia skúška
7. | Odborná skúška zariadenia - elektrické revízie
8. | Skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9. | Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy
10. | Kontaktné údaje na Klientske pracovisko uchádzača - tzv. „Hotline", „Helpdesk", „Call centrum ..."pre potreby plnenia zmluvy
11. | Prospektový materiál (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že ním ponúkaný produkt spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky. (ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka).
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené položky v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedených položiek, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V:
Dňa:
podpis:
Poznámka: |  | meno:
| - povinné údaje vyplní uchádzač | pracovná pozícia:
pečiatka: