## I.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
I. Monitor vitálnych funkcií, EKG,RR,NIBP,SPO2,T,IP,CO2,ICP,CPP s displejom min. 17"- 8 ks
| Technický parameter | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | prehľadný farebný dotykový displej 35 cm (potrebné uviesť ) | ano
2 | elektrické napájanie 230V / 50Hz , uchytenie na anestéziologický statív ( parametrový modul s úchytom na kabeláž v blízosti pacienta ) | ano
3 | Modul na meranie základných fyziologických funkcii pacienta : EKG , respiracia , SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK , 4x invazívny TK | ano
4 | modul BIS | 2ks
5 | modul na monitorovanie EtCO2 | 8ks
6 | modul na meranie metaboliky metodou nepriamej kalorimetrie | 1ks
7 | Možnosť uživatelskéj voľby konfigurácie súčasného zobrazenia minimálne 8 kriviek a numerických polí a farebne ich odlíšiť. | ano
8 | Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov | 72 hodin
9 | Uživateľom nastavitelné hranice alarmov všetkých parametrov | ano
10 | monitorovanie EKG so zobrazením 3, 5 a 12 zvodov , | Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF ,C1,C2,C3.C4.C5.C6
11 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
12 | schopnosť 12-zvodovej analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
13 | meranie respirácie dychov / min | 4-120
14 | Sp02 v % , meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | 0-100%
15 | merania invazívnych tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP( intrakraniálny tlak so zobrazením na obrazovke monitora a centrálneho monitora ) | ano
16 | rozsah merania invazívneho tlaku krvy v mmHg | 40 až 320
17 | meranie ICP katétrami minimálne od dvoch výrobcov (potrebné uviesť ktorých ) | ano
18 | meranie neinvazívneho tlaku krvy | manuálny a automatický režim
19 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
20 | modul pre monitorovania CO2 , možnosť voľby jednotiek % , mmHg , kPa | ano
21 | modul BIS s digitálnym spracovaním signálov EEG pre spojitý spracovaný parameter , ktorý koreluje s hladina hypnózy pacienta v rozsahu hodnôt 100 až 0 | ano
22 | modul metaboliky so zobrazením nasledujúcich informácii na obrazovkách modulárnych monitorov | spotreba O2 , eliminácia CO2 . Energetický výdaj , respiračný koeficient , ET CO2 , FiO2 , ETO2 , vdychovaný a vydychovaný TV a MV
23 | Hemodynamické výpočty s indexovanými aj neindexovanými hodnotami : c. I., SV, SI, SVR, SVRI, PVR, PVRI, LVSW, LVSWI, LCW, LCWI, RCW, RCWI, RVED, RVEDI, RVESW, RVESWI. | ano
24 | Výpočty okysličenia s indexovanými hodnotami aj neindexovanými hodnotami : CaO2, CvO2, C(a-v)O2, VO2, VO2I, RQ, ATMP, VO2, výpočet, VO2I, výpočet O2ER, DO2, VO2, DO2I, PaO2, AaDO2, CcO2, Qs/Qt, CO výpočet, CI výpočet. | ano
25 | monitorovanie SPV systolic pressure variation | ano
26 | monitorovanie PPV pulse pressure variation | ano
27 | sw monitorov na pripojenie IV techniky , ventilačnej techniky ( uviesť akej - výrobca ) | ano
28 | Monitor vitálnych funkcii má umožniť zobrazenie údajov z viacerých zdrojov: výsledky laboratória , RTG , z kamerového systému oddelenia | ano
29 | monitor vitálnych funkcii má mať možnosť opcie pre zobrazenie a archiváciu snímaných dát z tejto techniky v elektronickom lekárskom zázname každého pacienta v NIS ( keď bude toto pripojenie funkčné ) | ano
30 | kompletné príslušenstvo : EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívnych tlakov pre štyri vstupy , príslušenstvo pre meranie ICP , príslušenstvo pre meranie teploty , koncentrácie CO2 , BIS, príslušenstvo pre meranie mataboliky | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## II.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
II. Transportný monitor vitálnych funkcií- 2 ks
| Technický parameter | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | prehľadný farebný displej | 10" TFT farebnou obrazovkou
2 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | áno
3 | elektrické napájanie 230V / 50Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom s výdržou XX minut v prípade výpadku (potrebné uviesť ) | 120 minut
4 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek | ano
5 | Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dlžke xx hodín (potrebné uviesť ) | 72 hodin
6 | Uživateľom nastavitelné hranice alarmov všetkých parametrov | ano
7 | meranie základných fyziologických funkcii pacienta : EKG , respiracia , SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK ,24x invazívny TK , použitie CO2 modulu pre meranie EtCO2 | ano
8 | EKG so zobrazením 3, 5 zvodov , Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF | ano
9 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
10 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
11 | meranie respirácie dychov / min | 4 až 12O
12 | Sp02 v % (uviesť rozsah ): meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | 0 až 100
13 | merania invazívnych tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP( intrakraniálny tlak so zobrazením na obrazovke monitora a centrálneho monitora ) | ano
14 | rozsah merania invazívneho tlaku krvy (potrebné uviesť ) | 40 až 320
15 | meranie ICP katétrami minimálne od dvoch výrobcov (potrebné uviesť ktorých ) | ano
16 | meranie neinvazívneho tlaku krvy - | ano
17 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
18 | Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou použitia už inštalovaných modulov na oddelení | ano
19 | kompletné príslušenstvo na meranie : EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty , koncentrácie CO2 | ano
20 | Vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy, záruky 24 mesiacov a záručného servisu | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## III.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
Monitor srdcového výdaja / hemodynamiky pre OAIM - 1 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Autonómne monitorovanie hemodynamických parametrov pacienta | áno
2 | Monitorovať a zdieľať monitorované parametre s monitorom vitálnych funkcií pacienta na lôžku a centrálnym monitorom na odd. | áno
3 | Vizualizácia fyziológie pacienta v reálnom čase na obrazovke monitora. | áno
4 | Zadávania a zobrazovanie podaných liekov, tekutín, polohovanie pacienta a meraných parametrov v trendoch. | áno
5 | Miniinvazívne kontinuálne monitorovanie hemodynamických parametrov z periférnej artérie: | áno
6 | CO – srdcový výdaj | áno
7 | CI – srdcový index | áno
8 | SV – systolický objem | áno
9 | SVI – index systolického objemu | áno
10 | SVV – variácia systolického objemu | áno
11 | Avg. PR – priemerná pulzná frekvencia | áno
12 | MAP – stredný arteriálny tlak | áno
13 | V kombinácii s kontinuálnym meraním centrálneho venózneho tlaku CVT merať - kontinuálny systémový cievny odpor SVR | áno
14 | V kombinácii s kontinuálnym meraním centrálnej venóznej saturácie merať - kontinuálne ScvO2 | áno
15 | V kombinácii s periodickým meraním termodilúčnou metódou merať cez centrálny venózny katéter a katéter vo femorálnej artérii: | áno
16 | intermitentný srdcový výdaj | áno
17 | iCI – intermitentný srdcový index | áno
18 | iSV – intermitentný systolický objem | áno
19 | iSVI – intermitentný index systolického objemu | áno
20 | iSVR – intermitentná systémová cievna rezistencia | áno
21 | iSVRI – intermitentný index systémovej cievnej rezistencie | áno
22 | GEDV – globálny end-diastolický objem | áno
23 | GEDI – index globálneho end-diastolického objemu | áno
24 | ITBV – intratorakálny objem krvi | áno
25 | ITBI – index objemu intratorakálnej krvi | áno
26 | EVLW – extravaskulárna pľúcna voda | áno
27 | ELWI – index extravaskulárnej pľúcnej vody | áno
28 | PVPI – index pulmonálnej pľúcnej priepustnosti | áno
29 | GEF – globálna ejekčná frakcia | áno
30 | CFI – index funkcie srdca | áno
31 | Avg. PR – priemerná pulzná frekvencia | áno
32 | MAP – stredný arteriálny tlak | áno
33 | CVP – centrálny venózny tlak | áno
34 | Minvazívne monitorovanie hemodynamických parametrov: | áno
35 | CO – srdcový výdaj | áno
36 | CI – srdcový index | áno
37 | DIA – diastolický tlak | áno
38 | SV – systolický objem | áno
39 | SVI – index systolického objemu | áno
40 | SVR – systémový cievny odpor | áno
41 | SVRI – index systémového cievneho odporu | áno
42 | SVV – variácia systolického objemu | áno
43 | SYS – systolický tlak | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## IV.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
IV. Centrála monitorovacieho systému - 1 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | prehľadný farebný displej s uhlopriečkou v XX cm potrebné uviesť ( tri obrazovky umiestnene na oddelení podla pokynov personálu ) | 40cm
2 | Možnosť spojenia min. 16 monitorov vitálnych funkcii , každá zobrazená stanica má priradený video obraz | ano
3 | sledovanie vitálnych parametrov ( EKG , pulz , ST segment , arytmie , neinvazívny tlak , invazívne tlaky , Spo2 , teplotu , respirácia , CO2 , BIS , EEG , PPV , SPV ,Teplota krvi Kontinuálny srdcový výdaj , Kontinuálny srdcový index , kardiaalny index , Systemic Vascular Resistance (Systémový vaskulárny odpor) , Systemic Vascular Resistance Index (Index systémového vaskulárneho odporu) ) v reálnom čase, sledovanie trendov a podpora pri prekladaní pacienta v rámci siete | ano
4 | Uchovanie kontinuálnych kriviek všetkých monitorovaných parametrov za XX hodín | 72
5 | Možnosť nastavenia alarmov lokálne priamo z monitora alebo z centrálneho monitora. | ano
6 | Prenos informácií z postele na posteľ v rámci siete. | ano
7 | Možnosť nastavenia rôznych konfiguračných stavov : krivky, numerické hodnoty a trendy | ano
8 | Umožnenie stanice k úplnemu prístupu k mastaveniam alarmov na prepojených lôžkových monitoroch. | ano
9 | Možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi : Meno pacienta,Identifikačné čislo pacienta,hmotnosť pacienta,Výška pacienta,Dátum narodenia,pohlavie | ano
10 | Možnosť nastavenia rôznych priorít alarmov na prepojených lôžkových monitoroch. | ano
11 | Kalkulácie a analýzy :liekové, laboratárne , hemodynamické , oxygenačné , ventilačné , možnosť robiť poznámky ku stavu , možnosť robiť objednania výkonov ak je centrála zapojená do NIS | ano
12 | Možnosť sledovania pacientských údajov na vzdialenom pracovisku | ano
13 | Podpora IKT štandardu HL7, kompatibilita s nemocným informačným systémom použitým v FN | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## V.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
V. Monitor vitálnych funkcií (EKG,resp.,NiBP,TT, pulzoxymetria) - 2 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Farebná dotykova obrazovka s uhlopriečkou min. 30 cm | ÁNO
2 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | ÁNO
3 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek | ÁNO
4 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov | 72 hod.
5 | meranie základných fyziologických funkcii pacienta : EKG , respiracia , SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK , možnosť rozšírenia o meranie invazívnych TK , použitie CO2 modulu pre meranie EtCO2 | ano
6 | EKG so zobrazením 3, 5 zvodov , Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF | ano
7 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
8 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
9 | meranie respirácie dychov / min | 4 až 12O
10 | Sp02 v % (uviesť rozsah ): meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | 0 až 100
11 | meranie neinvazívneho tlaku krvy - | ano
12 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
13 | kompletné príslušenstvo na meranie : EKG káble, saturačný senzor+ kabel, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku+ hadica , príslušenstvo pre meranie teploty 2 ks | ano
14 | Vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy, záruky 24 mesiacov a záručného servisu | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## VI.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
VI. Transportný monitor vitálnych funkcií - 1 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | prehľadný farebný displej | 10" TFT farebnou obrazovkou
2 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | áno
3 | elektrické napájanie 230V / 50Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom s výdržou XX minut v prípade výpadku (potrebné uviesť ) | 120 minut
4 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek | ano
5 | Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dlžke xx hodín (potrebné uviesť ) | 72 hodin
6 | Uživateľom nastavitelné hranice alarmov všetkých parametrov | ano
7 | meranie základných fyziologických funkcii pacienta : EKG , respiracia , SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK ,24x invazívny TK , použitie CO2 modulu pre meranie EtCO2 | ano
8 | EKG so zobrazením 3, 5 zvodov , Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF | ano
9 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
10 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
11 | meranie respirácie dychov / min | 4 až 12O
12 | Sp02 v % (uviesť rozsah ): meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | 0 až 100
13 | merania invazívnych tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP( intrakraniálny tlak so zobrazením na obrazovke monitora a centrálneho monitora ) | ano
14 | rozsah merania invazívneho tlaku krvy (potrebné uviesť ) | 40 až 320
15 | meranie ICP katétrami minimálne od dvoch výrobcov (potrebné uviesť ktorých ) | ano
16 | meranie neinvazívneho tlaku krvy - | ano
17 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
18 | Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou použitia už inštalovaných modulov na oddelení | ano
19 | kompletné príslušenstvo na meranie : EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty , koncentrácie CO2 | ano
20 | Vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy, záruky 24 mesiacov a záručného servisu | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## VII.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
VII. Monitor vitálnych funkcií (EKG,resp.,NiBP,TT, pulzoxymetria) - 1 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Farebná dotykova obrazovka s uhlopriečkou min. 30 cm | ÁNO
2 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | ÁNO
3 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek | ÁNO
4 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov | 72 hod.
5 | meranie základných fyziologických funkcii pacienta : EKG , respiracia , SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK , možnosť rozšírenia o meranie invazívnych TK , použitie CO2 modulu pre meranie EtCO2 | ano
6 | EKG so zobrazením 3, 5 zvodov , Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF | ano
7 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
8 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
9 | meranie respirácie dychov / min | 4 až 12O
10 | Sp02 v % (uviesť rozsah ): meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | 0 až 100
11 | meranie neinvazívneho tlaku krvy - | ano
12 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
13 | kompletné príslušenstvo na meranie : EKG káble, saturačný senzor+ kabel, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku+ hadica , príslušenstvo pre meranie teploty 2 ks | ano
14 | Vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy, záruky 24 mesiacov a záručného servisu | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## VIII.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
VIII. Pacientský monitor EKG,oxymeter, NIBP,TT, IBP - 10 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Farebná dotykova obrazovka s uhlopriečkou min. 30 cm | ÁNO
2 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | ÁNO
3 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek | ÁNO
4 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov | 72 hod.
5 | meranie základných fyziologických funkcii pacienta : EKG , respiracia , SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK , možnosť rozšírenia o meranie invazívnych TK , použitie CO2 modulu pre meranie EtCO2 | ano
6 | EKG so zobrazením 3, 5 zvodov , Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF | ano
7 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
8 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
9 | meranie respirácie dychov / min | 4 až 12O
10 | Sp02 v % (uviesť rozsah ): meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | 0 až 100
11 | meranie neinvazívneho tlaku krvy - | ano
12 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
13 | kompletné príslušenstvo na meranie : EKG káble, saturačný senzor+ kabel, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku+ hadica , príslušenstvo pre meranie teploty 2 ks | ano
14 | Vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy, záruky 24 mesiacov a záručného servisu | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## IX.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
IX. Pacientský monitor - 2 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Farebná dotykova obrazovka s uhlopriečkou min. 30 cm | ÁNO
2 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | ÁNO
3 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek | ÁNO
4 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov | 72 hod.
5 | meranie základných fyziologických funkcii pacienta : EKG , respiracia , SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK , možnosť rozšírenia o meranie invazívnych TK , použitie CO2 modulu pre meranie EtCO2 | ano
6 | EKG so zobrazením 3, 5 zvodov , Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF | ano
7 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
8 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
9 | meranie respirácie dychov / min | 4 až 12O
10 | Sp02 v % (uviesť rozsah ): meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | 0 až 100
11 | meranie neinvazívneho tlaku krvy - | ano
12 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
13 | kompletné príslušenstvo na meranie : EKG káble, saturačný senzor+ kabel, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku+ hadica , príslušenstvo pre meranie teploty 2 ks | ano
14 | Vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy, záruky 24 mesiacov a záručného servisu | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## X.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Monitorovacia zdravotnícka technika
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
X. Monitor vitálnych funkcií, EKG,RR,NIBP,SPO2,T, s displejom min. 17" - 2 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | prehľadný farebný dotykový displej 35 cm (potrebné uviesť ) | ano
2 | elektrické napájanie 230V / 50Hz , uchytenie na anestéziologický statív ( parametrový modul s úchytom na kabeláž v blízosti pacienta ) | ano
3 | Modul na meranie základných fyziologických funkcii pacienta : EKG , respiracia , SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK | ano
4 | Možnosť uživatelskéj voľby konfigurácie súčasného zobrazenia minimálne 8 kriviek a numerických polí a farebne ich odlíšiť. | ano
5 | Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov | 72 hodin
6 | Uživateľom nastavitelné hranice alarmov všetkých parametrov | ano
7 | monitorovanie EKG so zobrazením 3, 5 a 12 zvodov , | Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF ,C1,C2,C3.C4.C5.C6
8 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
9 | schopnosť 12-zvodovej analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
10 | meranie respirácie dychov / min | 4-120
11 | Sp02 v % , meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | 0-100%
12 | meranie neinvazívneho tlaku krvy | manuálny a automatický režim
13 | monitorovanie teploty , dva vstupy | ano
14 | možnosť rozšírenia o meranie CO2 , srdcového výdaja , metaboliky dul merania CO2 v dychu pacienty so zobrazením hodnôt : EtCO2 , FiCO2 , počet dychov | ano
15 | Hemodynamické výpočty s indexovanými aj neindexovanými hodnotami : c. I., SV, SI, SVR, SVRI, PVR, PVRI, LVSW, LVSWI, LCW, LCWI, RCW, RCWI, RVED, RVEDI, RVESW, RVESWI. | ano
16 | Výpočty okysličenia s indexovanými hodnotami aj neindexovanými hodnotami : CaO2, CvO2, C(a-v)O2, VO2, VO2I, RQ, ATMP, VO2, výpočet, VO2I, výpočet O2ER, DO2, VO2, DO2I, PaO2, AaDO2, CcO2, Qs/Qt, CO výpočet, CI výpočet. | ano
17 | monitorovanie SPV systolic pressure variation | ano
18 | monitorovanie PPV pulse pressure variation | ano
19 | sw monitorov na pripojenie IV techniky , ventilačnej techniky ( uviesť akej - výrobca ) | ano
20 | Monitor vitálnych funkcii má umožniť zobrazenie údajov z viacerých zdrojov: výsledky laboratória , RTG , z kamerového systému oddelenia | ano
21 | monitor vitálnych funkcii má mať možnosť opcie pre zobrazenie a archiváciu snímaných dát z tejto techniky v elektronickom lekárskom zázname každého pacienta v NIS ( keď bude toto pripojenie funkčné ) | ano
22 | kompletné príslušenstvo : EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, teploty pacienta 2 ks | ano
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu