## I.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Elektrochirurgický prístroj
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
I. Prístroj na autotransfúziu - 1 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Prístroj slúži k odsávaniu krvi počas chirurgických zákrokov, premývaniu červených krviniek a následnému návratu krviniek pacientovi.
2 | Miera odstránenia:Heparín | min 95%
3 | Draslík | min 95%
4 | Voľný Hb | min 95%
5 | Neemulgovaný tuk | min 99%
6 | Albumín | min 95%
7 | Kontinuálny prietok (plynulý, neprerušovaný výkon); plne automatický systém | áno
8 | Mobilný, kompaktný (všetky súčasti prístroj sú na jednom podvozku) | áno
9 | Prístroj výškovo nastaviteľný, súčasťou systému musí byť dotyková obrazovka pre:vizualizáciu vstupných a výstupných hodnôt hematokritu, nastavenie vákua na odsávanie, vizualizácia a nastavenie ďalších parametrov (alarmy, atď.) | áno
10 | Integrovaná vákuová pumpa | áno
11 | Autoštart spracovania krvi | áno
12 | Rýchlosť prietoku PRC premývacích programov:25 ml/min +/- 10%., 20 – 40 ml/min +/- 10%., 50 – 100 ml/min +/- 10%. | áno
13 | PRC dostupné pre transfúziu | áno
14 | Objemovo nezávislá premývacia komora | áno
15 | Rýchlosť prietoku pumpy červených krviniek:V minimálnom rozsahu 0 až 180 ml/min a väčšom | áno
16 | Rýchlosť pumpy krvi, krvnej straty k premytiu:V minimálnom rozsahu 0 až 335 ml/min a väčšom | áno
17 | Rýchlosť pumpy premývacieho roztoku:V minimálnom rozsahu 0 až 375 ml/min a väčšom | áno
18 | Rýchlosť centrifúgy:V minimálnom rozsahu 1500 – 2250 rpm a väčšom | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## II.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: XXXXXX
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
II. Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom trvalého zatavovania ciev - 3 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Všeobecná charakteristika
2 | dostupnosť dvoch monopolárnych vstupov, 2 bipolárnych a z toho 1 vstup pre riadenú bipolárnu koaguláciu. Možnosť použitia minimálne 4 nástrojov bez nutnosti ich zámeny | áno
3 | ovládanie pomocou dotykovej obrazovky | áno
4 | ovládanie generátora v slovenskom jazyku | áno
5 | rozhranie pre možnosť pripojenia na jednotku argónovej koagulácie | áno
6 | rozhranie pre možnosť pripojenia odsávačky elektrochirurgického dymu | áno
7 | možnosť upgradu softvéru prístroja cez internet | áno
8 | Monopolárny režim
9 | ovládanie pomocou dotykovej obrazovky | áno
10 | sprayová koagulácia | áno
11 | generátor zabezpečuje kontinuálny prednastavený výkon pri prechode rôznymi typmi tkaniva | áno
12 | prístroj umožňuje pripojenie monopolárnych nástrojov aj iných výrobcov, jednorázových alebo aj resterilizovateľných, pomocou prepájacích káblov dodávaných výrobcom | áno
13 | maximálny výkon pri monopolárnom rezaní | min. 300 W
14 | monitorovací systém kvality pripevnenia neutrálnej (pacientskej) elektródy na pacientovi | áno
15 | možnosť pripojenia 2 neutrálnych (pacientskych) elektród | áno
16 | audio-vizuálna signalizácia nesprávne pripevnenej, alebo nesprávne fungujúcej neutrálnej elektródy | áno
17 | automatické prerušenie el. okruhu generátorom pri nedostatočnom pripevnení neutrálnej elektródy | áno
18 | digitálne a prehľadné zobrazenie hodnôt výkonu vo Wattoch a užívateľských nastavení s audio-vizuálnou indikáciou | áno
19 | rez URO (TUR) možnosť o rozšírenie o bip. Endoresektor | áno
20 | ľahké a komfortné ovládanie pomocou ovládacích prvkov | áno
21 | možnosť ovládania monopolárnych nástrojov nožným aj ručným spínačom | áno
22 | možnosť meniť nastavenie výkonu generátora pomocou diaľkového ovládania z operačného poľa na aktívnej monopolárnej elektróde | áno
23 | automatické rozpoznanie nástrojov | áno
24 | vysoká bezpečnosť pacienta, operatéra a obsluhujúceho personálu | áno
25 | kontrola chyby na výstupe, softvérová kontrola doby aktivácie | áno
26 | presné riadenie výkonu v oblasti nízkych hodnôt jeho nastavenia | áno
27 | monopolárny rez | áno
28 | kontaktná koagulácia, simultánna koagulácia na dvoch monopolárnych nástrojoch súčasne | áno
29 | možnosť pripojenia nástrojov pre laparoskopické aj laparotomické zákroky | áno
30 | možnosť použitia jednorázových aj resterilizovateľných nástrojov | áno
31 | dostupnosť nástrojov pre laparoskopické zákroky s priemerom | 5 mm aj 10 mm
32 | Bipolárny režim
33 | ovládanie pomocou dotykovej obrazovky | áno
34 | bipolárna koagulácia | áno
35 | funkcie Autostart / Autostop pre bipolárnu koaguláciu | áno
36 | možnosť ovládania bipolárnych nástrojov nožným aj ručným spínačom | áno
37 | automatické rozpoznanie bipolárnych nástrojov, možnosť použitia dvoch bipolárnych nástrojov | áno
38 | prístroj umožňuje pripojenie bipolárnych nástrojov aj iných výrobcov, jednorázových alebo aj resterilizovateľných, pomocou prepájacích káblov dodávaných výrobcom | áno
39 | Riadený bipolárny režim
40 | ovládanie pomocou dotykovej obrazovky | áno
41 | prístroj umožňuje zatavovanie ciev do 7 mm vonkajšieho priemeru, lymfatických ciev a tkanivových zväzkov. Trvanie cyklu zatavenia je 2 - 4 sekundy | áno
42 | ukončenie zatavovacieho cyklu a bezpečné zatavenie cievy prístroj signalizuje akustickým signálom | áno
43 | maximálny výkon pri riadenej bipolárnej koagulácii | min.350 W
44 | mód pre riadenú bipolárnu koaguláciu, ktorá je schopná spoľahlivo a trvale uzavrieť cievy do priemeru 7 mm vrátane a odolať minimálne trojnásobku normálneho systolického tlaku | áno
45 | ukončenie zatavovacieho cyklu a bezpečné zatavenie cievy prístroj signalizuje akustickým signálom | áno
46 | neúspešné ukončenie zatavovacieho cyklu a nedostatočné zatavenie cievy prístroj signalizuje akustickým signálom rozdielnym od úspešného ukončenia | áno
47 | dostupnosť nástrojov pre laparoskopické zákroky s priemerom | 5 mm aj 10 mm
48 | možnosť použitia nástrojov pre riadenú bipolárnu koaguláciu umožňujúcich zatavenie aj disekciu tkaniva | áno
49 | možnosť použitia nástroja pre riadenú bipolárnu koaguláciu s minimálnou dĺžkou čeľustí 36 mm a integrovaným nožom, možnosť rotácie čeľustí nástroja minimálne v rozmedzí do 180° | áno
50 | možnosť použitia laparoskopického nástroja s integrovaným nožom, ktorý je kombináciou riadenej bipolárnej koagulácie a monopolárneho nástroja (tzn. možnosť použitia jedného nástroja k monopolárnej chirurgii aj riadenej bipolárnej koagulácii) | áno
51 | Záruka
52 | Záruka 24 mesiacov | áno
53 | Záručný servis | áno
54 | Inštalácia, doprava | áno
55 | Komplexné zaškolenie obsluhy | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## III.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Elektrochirurgický prístroj
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
III. Elektrochirurgický generátor so simultánnou koaguláciou - 3 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Všeobecná charakteristika
2 | dostupnosť dvoch monopolárnych vstupov a 1 bipolárneho vstupu. Možnosť použitia minimálne 3 nástrojov bez nutnosti ich zámeny | áno
3 | ovládanie pomocou dotykovej obrazovky | áno
4 | ovládanie generátora v slovenskom jazyku | áno
5 | rozhranie pre možnosť pripojenia na jednotku argónovej koagulácie | áno
6 | rozhranie pre možnosť pripojenia odsávačky elektrochirurgického dymu | áno
7 | možnosť upgradu softvéru prístroja cez internet | áno
8 | Monopolárny režim
9 | ovládanie pomocou dotykovej obrazovky | áno
10 | sprayová koagulácia | áno
11 | generátor zabezpečuje kontinuálny prednastavený výkon pri prechode rôznymi typmi tkaniva | áno
12 | prístroj umožňuje pripojenie monopolárnych nástrojov aj iných výrobcov, jednorázových alebo aj resterilizovateľných, pomocou prepájacích káblov dodávaných výrobcom | áno
13 | maximálny výkon pri monopolárnom rezaní | min. 300 W
14 | monitorovací systém kvality pripevnenia neutrálnej (pacientskej) elektródy na pacientovi | áno
15 | možnosť pripojenia 2 neutrálnych (pacientskych) elektród | áno
16 | audio-vizuálna signalizácia nesprávne pripevnenej, alebo nesprávne fungujúcej neutrálnej elektródy | áno
17 | automatické prerušenie el. okruhu generátorom pri nedostatočnom pripevnení neutrálnej elektródy | áno
18 | digitálne a prehľadné zobrazenie hodnôt výkonu vo Wattoch a užívateľských nastavení s audio-vizuálnou indikáciou | áno
19 | rez URO (TUR) možnosť o rozšírenie o bip. Endoresektor | áno
20 | ľahké a komfortné ovládanie pomocou ovládacích prvkov | áno
21 | možnosť ovládania monopolárnych nástrojov nožným aj ručným spínačom | áno
22 | možnosť meniť nastavenie výkonu generátora pomocou diaľkového ovládania z operačného poľa na aktívnej monopolárnej elektróde | áno
23 | automatické rozpoznanie nástrojov | áno
24 | vysoká bezpečnosť pacienta, operatéra a obsluhujúceho personálu | áno
25 | kontrola chyby na výstupe, softvérová kontrola doby aktivácie | áno
26 | presné riadenie výkonu v oblasti nízkych hodnôt jeho nastavenia | áno
27 | monopolárny rez | áno
28 | kontaktná koagulácia, simultánna koagulácia na dvoch monopolárnych nástrojoch súčasne | áno
29 | možnosť pripojenia nástrojov pre laparoskopické aj laparotomické zákroky | áno
30 | možnosť použitia jednorázových aj resterilizovateľných nástrojov | áno
31 | dostupnosť nástrojov pre laparoskopické zákroky s priemerom | 5 mm aj 10 mm
32 | Bipolárny režim
33 | ovládanie pomocou dotykovej obrazovky | áno
34 | bipolárna koagulácia | áno
35 | funkcie Autostart / Autostop pre bipolárnu koaguláciu | áno
36 | možnosť ovládania bipolárnych nástrojov nožným aj ručným spínačom | áno
37 | automatické rozpoznanie bipolárnych nástrojov, možnosť použitia dvoch bipolárnych nástrojov | áno
38 | prístroj umožňuje pripojenie bipolárnych nástrojov aj iných výrobcov, jednorázových alebo aj resterilizovateľných, pomocou prepájacích káblov dodávaných výrobcom | áno
51 | Záruka
52 | Záruka 24 mesiacov | áno
53 | Záručný servis | áno
54 | Inštalácia, doprava | áno
55 | Komplexné zaškolenie obsluhy | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu