## Príloha č.7 časť I.
Predmet zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje
časť I. Ultrazvukový prístroj pre Neurologickú kliniku
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY - časť I.
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty časť I. predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na časť I. predmetu zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[7 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
| Položka č. 1 Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Neurologickú kliniku |  | parametre |  |  |  | * uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru aj v prípade, ak ním ponúkaný tovar spĺňa definované požiadavky na časť I. predmetu zákazky v tvare:spĺňa/hodnota parametra
| Technické parametre /pracovný režim/ meranie, softvér a vyhodnocovanie |  | MJ | min. | max. | presne
| 1. | Plne digitálny celotelový prístroj určený na vysokokvalitné transkraniálne vyšetrovanie |  |  |  | áno
| 2. | Uhlopriečka monitora OLED, QLED alebo LED | palec (") | 22
| 3. | Výškovo nastaviteľný pult obsluhy v rozsahu | cm | 25
| 4. | Dynamický rozsah | dB | 320
| 5. | Konektory pre sondy | ks | 5
| 6. | Dotykový displej pre úpravu zobrazenia a pre meranie, s možnosťou nastavenia jasu | palec (") | 10
| 7. | Hĺbka zobrazenia | mm | 400
| 8. | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku v rozsahu | mm | 0,5 - 20
| 9. | Aplikačné programy, voľne definovateľné podľa potreby |  | 30
| 10. | Rýchle prepínanie aplikačných programov pomocou dotykového displeja |  |  |  | áno
| 11. | Súčasťou prístroja je výsuvná mechanická alfanumerická klávesnica |  |  |  | áno
| 12. | USB porty | ks | 4
| 13. | Frekvenčný rozsah | MHz | 1 - 22
| 14. | Interný HDD | GB | 500
| 15. | Podsvietenie aktívnych kláves v závislosti na aktuálnom režime prístroja |  |  |  | áno
| 16. | Čiernobiely 2D obraz s možnosťou automatickej jednotlačidlovej optimalizácie |  |  |  | áno
| 17. | Compoud zobrazenie- kombinácia štandardného a steerovaného ultrazvukového lúča, aktívne na lineárnej i konvexnej sonde aj v CDI zobrazení v rozsahu |  |  |  | áno
| 18. | Funkcia na odfiltrovanie šumu v obraze |  |  |  | áno
| 19. | Kontinuálny CW doppler |  |  |  | áno
| 20. | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou |  |  |  | áno
| 21. | Simultánne módy zobrazenia |  |  |  | áno
| 22. | Duplexný mód, Triplexný mód |  |  |  | áno
| 23. | Zobrazenie minimálne dvoch dopplerovských kriviek pri použití PW dopplera |  |  |  | áno
| 24. | Záznam PWD a TDI súčasne v reálnom čase s výpočtom E/e´ |  |  |  | áno
| 25. | Spektrálny doppler pulzný PW s vysokou opakovanou frekvenciou HPRF |  |  |  | áno
| 26. | Tkanivový Doppler,spektrálny i farebný – TDI so samostatnou voľbou frekvencií |  |  |  | áno
| 27. | Steering lúčov na lineárnej sonde | ° | +/- 30°
| 28. | Softvér pre prácu s kontrastnou látkou |  |  |  | áno
| 29. | Súčasné zobrazenie čiernobieleho obrazu a toho istého obrazu s farebným mapovaním v reálnom čase |  |  |  | áno
| 30. | Triplexný režim /súčasne B-obraz, color-flow, spektrálny doppler/ |  |  |  | áno
| 31. | Harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách | stupne | 3
| 32. | M-mód |  |  |  | áno
| 33. | Anatomický M-mód s rekonštrukciou rezom po zmrazení obrazu |  |  |  | áno
| 34. | Write a read zoom |  |  |  | áno
| 35. | Automatická optimalizácia B obrazu a dopplera |  |  |  | áno
| 36. | Automatická elektronická fokusácia v celom zobrazovanom sektore - zobrazenie bez nutnosti použitia a nastavovania fokusačných bodov |  |  |  | áno
| 37. | Základný softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov a rýchlostí |  |  |  | áno
| 38. | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom EDV, PSV, PI a RI indexov |  |  |  | áno
| 39. | Tkanivový doppler s farebným mapovaním a možnosťou analýz speckle tracking |  |  |  | áno
| 40. | Softvér pre automatické meranie elasticity cievnej steny |  |  |  | áno
| 41. | Softvér umožňujúci 3D rekonštrukciu kontrastného echa a následnú fúznu synchronizáciu |  |  |  | áno
| 42. | Možnosť 3D rekonštrukcie a následnej fúzie z CEUS vyšetrenia pomocou kontrastnej látky |  |  |  | áno
| 43. | Možnosť vyšetrenia pomocou kontrastnej látky /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu |  |  |  | áno
| 44. | Vysoká snímkovacia frekvencia pri použití kontrastného echa pre elimináciu pohybových artefaktov min. 80 obrázkov za sekundu
| 45. | Softvér pre sledovanie oblasti záujmu nábehu kontrastnej látky, kde po umiestnení oblasti záujmu sa automaticky sleduje pohyb tkaniva pre presné zobrazenie krivky TIC |  |  |  | áno
| 46. | Možnosť rozšíriť o technológiu a softvér pre presnú automatickú synchronizáciu CT,MR zobrazenie s USG zobrazením jedným tlačidlom, s automatickou korekciou pohybu |  |  |  | áno
| 47. | Možnosť rozšírenia o napájanie z batérií |  |  |  | áno
| 48. | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT), real time trasovanie cievnej steny alebo možnosť zobrazenia real time trasovania cievnej steny na pracovnej stanici |  |  |  | áno
| 49. | Možnosť elastografie |  |  |  | áno
| 50. | Možnosť merania shearwave na lineárnej sonde |  |  |  | áno
| 51. | Softvér pre meranie endotelovej dysfunkcie pre včasné hodnotenie aterosklerózy |  |  |  | áno
| 52. | Automatické nastavenie dopplerovského uhla a jeho korekcia aj po zmrazení obrazu |  |  |  | áno
| 53. | Čiernobiela termotlačiareň |  |  |  | áno
| 54. | Balík základných kardiologických meraní |  |  |  | áno
| 55. | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov |  |  |  | áno
| 56. | Ukladanie snímok a slučiek vo formáte *bmp, *jpg, *avi, raw data |  |  |  | áno
| 57. | Komunikácia s nemocničným PASC prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) |  |  |  | áno
Sondy:
| 58. | Lineárna sonda v rozsahu min. 3-9 MHz, FOV min. 36 mm, hĺbka zobrazenia min. 200 mm | ks | 1
| 59. | Sektorová sonda v rozsahu min. 1-5 MHz, FOV min 120° | ks | 1
| 60. | Možnosť rozšírenia o vysokofrekvenčnú lineárnu sondu v rozsahu min.2-22 MHz |  |  |  | áno
| 61. | Možnosť rozšírenia o lineárnu sondu typu "hockey stick" v rozsahu min. 5-15 MHz |  |  |  | áno
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefónne číslo Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
E-mailový kontakt Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
povinné pole vyplní uchádzač