## Príloha č.7 časť II.
Predmet zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje
časť II. Ultrazvukový prístroj pre Kliniku rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY - časť II.
| Minimálne požadované technické vlastnosti, parametre a hodnoty časť II. predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na časť II. predmetu zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[7 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
| Ultrazvukový prístroj pre Kliniku rádiológie a zobrazovacích metód vrátane príslušenstva |  | parametre |  |  |  | * uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru aj v prípade, ak ním ponúkaný tovar spĺňa definované požiadavky na časť II. predmetu zákazky v tvare:spĺňa/hodnota parametra
|  | Technické parametre /pracovný režim/ meranie, softvér a vyhodnocovanie | MJ | min. | max. | presne
| 1. | Uhlopriečka monitora OLED, QLED alebo LED | palec (") | 22
| 2. | Dynamický rozsah | dB | 320
| 3. | Frekvenčný rozsah | MHz | 1-22
| 4. | Zobrazovací rozsah prístroja | mm | 400
| 5. | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | cm | 25
| 6. | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo |  |  |  | áno
| 7. | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | mm | 0,5-20
| 8. | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo |  |  |  | áno
| 9. | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo |  |  |  | áno
| 10. | Interný HDD s kapacitou | TB | 1
| 11. | Ovládanie pomocou trackballu |  |  |  | áno
| 12. | USB porty | ks | 4
| 13. | Wifi modul |  |  |  | áno
| 14. | Ethernetový konektor |  |  |  | áno
| 15. | HDMI/VGA/DGR výstup |  |  |  | áno
| 16. | Súčasťou prístroja je integrovaný ohrievač gélu |  |  |  | áno
| 17. | Počet portov pre zapojenie sond | ks | 4
| 18. | Súčasťou prístroja je výsuvná mechanická alfanumerická klávesnica |  |  |  | áno
| 19. | Prístroj obsahuje integrovanú čiernobielu termotlačiareň |  |  |  | áno
Technické parametre pre pracovné režimy
| 20. | Technológia na potlačenie šumu |  |  |  | áno
| 21. | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  | áno
| 22. | M-mód |  |  |  | áno
| 23. | Anatomický M-mód s rekonštrukciou po zamrazení |  |  |  | áno
| 24. | Energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku |  |  |  | áno
| 25. | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla |  |  |  | áno
| 26. | Harmonické zobrazenie bez vplyvu na snímkovú frekvenciu |  |  |  | áno
| 27. | Harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách |  |  |  | áno
| 28. | Zoom na živom i na zmrazenom obraze |  | 16x
| 29. | Kontinuálny CW doppler |  |  |  | áno
| 30. | Pulzný tkanivový doppler (TDI) |  |  |  | áno
| 31. | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov |  |  |  | áno
| 32. | Dual Live zobrazovací mód |  |  |  | áno
| 33. | Simultánne módy zobrazenia |  |  |  | áno
| 34. | Digitálne širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča |  |  |  | áno
| 35. | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase |  |  |  | áno
| 36. | Aktívna elastografia typu strain a shearwave v reálnom čase s určením steatického indexu pomocou attenuation indexu, určenie stupňa fibrózy |  |  |  | áno
| 37. | Sheare Wave elastografiea (SWE) v reálnom čase v min. troch módoch vrátane kvantifikácie v kPa i v m/s na lineárnych i konvexných sondách |  |  |  | áno
| 38. | Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde |  |  |  | áno
| 39. | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde |  |  |  | áno
| 40. | Farebné odlíšenie zmeny v koeficiente útlmu šírenia signálu v reálnom čase. Kvantifikácia stupňa steatózy bez nutnosti prepočítavacích tabuliek. Stupeň steatózy zobrazený priamo v reporte |  |  |  | áno
| 41. | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod (fokusačný bod sa nezobrazuje, zaostrenie v celom spektre usg obrazu) |  |  |  | áno
| 42. | Elastografia sa požaduje na lineárnych a konvexných sondách |  |  |  | áno
| 43. | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  | áno
| 44. | Automatická optimalizácia dopplerovského zobrazenia jedným tlačidlom |  |  |  | áno
| 45. | Resterilizovateľný punkčný adaptér pre abdominálnu sondu |  |  |  | áno
| 46. | Resterilizovateľný punkčný adaptér pre lineárnu sondu |  |  |  | áno
Technické parametre pre meranie, softvér a vyhodnocovanie
| 47. | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA |  |  |  | áno
| 48. | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT), real time trasovanie cievnej steny alebo možnosť zobrazenia real time trasovania cievnej steny na pracovnej stanici |  |  |  | áno
| 49. | Databáza s vyhľadávaním podľa demografických a diagnostických dát |  |  |  | áno
| 50. | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obrazových parametrov |  |  |  | áno
| 51. | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu gainu, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu |  |  |  | áno
| 52. | Softvér pre dvojrozmerný tkanivový doppler 2D strain |  |  |  | áno
| 53. | Programovateľné kalkulácie |  |  |  | áno
| 54. | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) |  |  |  | áno
| 55. | Vysokocitlivé mapovanie prietokov založené na nedopplerovskom princípe - uhlovo nezávislé, bez vplyvu na obrazová frekvenciu |  |  |  | áno
| 56. | Technológia pre presnú automatickú synchronizáciu CT,MR zobrazenie s USG zobrazením jedným tlačidlom, s automatickou korekciou pohybu |  |  |  | áno
| 57. | Možnosť pripojenia vysielača magnetického signálu pri fúzii CT/MR priamo z USG prístroja pre lepšiu ergonómiu |  |  |  | áno
| 58. | Technológia umožňujúca automatickú navigáciu a cielenú biopsiu podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov na lineárnych, konvexných a mikrokonvexných sondách |  |  |  | áno
| 59. | Technológia vizualizácie presnej polohy ihly v CT/MR zobrazení v reálnom čase za pomoci prídavného senzora |  |  |  | áno
| 60. | Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky |  |  |  | áno
| 61. | Vysoká snímkovacia frekvencia pri použití kontrastného echa pre elimináciu pohybových artefaktov min. 80 obrázkov za sekundu |  |  |  | áno
| 62. | Možnosť 3D rekonštrukcie a následnej fúzie z CEUS vyšetrenia pomocou kontrastnej látky |  |  |  | áno
| 63. | Možnosť vyšetrenia pomocou kontrastnej látky /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu |  |  |  | áno
| 64. | Synchronizácia pri fúzii obrazu s CT/MR minimálne v troch referenčných bodoch |  |  |  | áno
| 65. | Nastaviteľný punkčný adaptér na konvexnom a lineárnom sektore min. v 3 krokoch |  |  |  | áno
| 66. | Možnosť aktívnej elastografie pri fúzii obrazov s CT/MRI |  |  |  | áno
| 67. | Softvér pre automatické meranie elasticity cievnej steny alebo možnosť merania elasticity cievnej steny na pracovnej stanici |  |  |  | áno
| 68. | Kombinácia nedopplerovského zobrazenia krvného toku s klasickým dopplerovským zobrazením |  |  |  | áno
| 69. | Prednastavené aplikácie pre pediatrické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej, malých častí, muskuloskeletárneho systému a mozgu |  |  |  | áno
| 70. | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) |  |  |  | áno
Sondy
| 71. | Konvexná abdominálna sonda na vyšetrovanie novorodencov, detí a adolescentov (vyšetrenie muskuloskeletálneho systému, vyšetrenie brušnej dutiny)v rozsahu min. v rozsahu 1-5,5 MHz, hĺbka zobrazenia min. 400 mm, FOV min. 120° | ks | 1
| 72. | Lineárna sonda na vyšetrovanie novorodencov, detí a adolescentov s možnosťou shearwave elastografie (vyšetrenie mozgu, obličiek, cievy, nervy, štítna žľaza, povrchové štruktúry) v rozsahu min. v rozsahu 5-16 MHz, hĺbka zobrazenia min.200 mm, FOV min. 38 mm | ks | 1
| 73. | Lineárna sonda pre vyšetrenie ciev CEUS v rozsahu min. v rozsahu 3-9 MHz, hĺbka zobrazenia min. 180 mm, FOV min. 36mm | ks | 1
| 74. | Vysokofrekvenčná lineárna sonda pre vyšetrenie mäkkých tkanív (prsná žľaza, štítna žľaza) , vyšetrenie čreva, kožných a podkožných lézií, umožňujúca vyšetrenie elastografiou, s punkčným adaptérom s frekvenčným rozsahom min.9-22 MHz, hĺbka zobrazenia min. 130 mm, FOV min. .38 mm, počtom elementov min.192 | ks | 1
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefónne číslo Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
E-mailový kontakt Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
povinné pole vyplní uchádzač