## Príloha č.7 časť V.
Predmet zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje
časť V. Ultrazvukové prenosné prístroje pre oddelenia a kliniky
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY - časť V.
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty časť V. predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na časť V. predmetu zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
| Prenosný ultrazvukový prístroj |  | parametre |  |  |  | * uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru aj v prípade, ak ním ponúkaný tovar spĺňa definované požiadavky na časť V. predmetu zákazky v tvare:spĺňa/hodnota parametra
|  |  | MJ | min. | max. | presne
| 1. | Prenosný ultrazvukový prístroj | ks |  |  | 6
| 2. | Ovládanie v zobrazovacej jednotke |  |  |  | áno
| 3. | Veľkosť zobrazenia | " (palce) | 12
| 4. | Rozlíšenie prístroja | px | 1800x1050
| 5. | Tabletový dizajn |  |  |  | áno
| 6. | Automatická optimalizácia jedným tlačidlom poskytuje optimálnu kvalitu obrazu |  |  |  | áno
| 7. | Možnosť ovládať parametre jedným prstom |  |  |  | áno
| 8. | Váha prístroja | kg |  | 5.5
| 9. | Multidotyková podpora |  |  |  | áno
| 10. | Dynamický rozsah | dB | 100
| 11. | Automatické sledovanie merania PW resp. funkcia PW doppler s manuálnym meraním |  |  |  | áno
| 12. | Zobrazovacia hĺbka | cm | 30
| 13. | Technológia pre spracovanie obrazu |  |  |  | áno
| 14. | Farebný dopplerovský mód |  |  |  | áno
| 15. | Zobrazovacie módy |  |  |  | áno
| 16. | Farebný doppler mód |  |  |  | áno
| 17. | 2D/M- mód |  |  |  | áno
| 18. | Rýchly štart | sekunda |  | 30
| 19. | Batéria na minimálny čas prevádzky | minúta | 60
| 20. | HDD alebo SSD | GB | 128
| 21. | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICON Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/ |  |  |  | áno
Sondy
| 22. | Lineárna sonda na vyšetrenie periférnych ciev s frekvenčným rozsahom min. 4-10,5 MHz, hĺbka zobrazenia min. 100 mm, FOV min. 36 mm, počtom elementov min. 128, s punkčným adaptérom | ks |  |  | 6
| 23. | Konvexná sonda na abdominálne vyšetrovanie s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz, hĺbka zobrazenia min. 300 mm, FOV min. 58 st., počet elementov min. 128, s punkčným adaptérom | ks |  |  | 3
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefónne číslo Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
E-mailový kontakt Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
povinné pole vyplní uchádzač