## Príloha č.7 časť II.
Predmet zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje
časť III. Ultrazvukový prístroj pre I. Internú kliniku
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY - časť III.
| Minimálne požadované technické vlastnosti, parametre a hodnoty časť III. predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na časť III. predmetu zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[7 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
| Ultrazvukový prístroj pre I.Internú kliniku |  | parametre |  |  |  | * uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru aj v prípade, ak ním ponúkaný tovar spĺňa definované požiadavky na časť III. predmetu zákazky v tvare:spĺňa/hodnota parametra
|  | Technické parametre /pracovný režim/ meranie, softvér a vyhodnocovanie | MJ | min. | max. | presne
| 1. | Uhlopriečka obrazovky monitora s full HD rozlíšením | palec (") | 23 21,5
| 2. | Dynamický rozsah | dB | 320
| 3. | Snímková frekvencia na 2D | Hz | 1900
| 4. | Frekvenčný rozsah | MHz | 1,0-18
| 5. | Maximálna zobrazovacia hĺbka | mm | 400
| 6. | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | ° | +/- 30°
| 7. | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | cm | 35 20,3
| 8. | Interný HDD s kapacitou | GB | 500
| 9. | Ovládanie pomocou trackballu |  |  |  | áno
| 10. | Ovládanie pomocou dotykového displeja | palec (") | 12
| 11. | USB porty | ks | 4
| 12. | Ethernetový konektor |  |  |  | áno
| 13. | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup |  |  |  | áno
| 14. | Počet portov pre zapojenie sond | ks | 4
| 15. | Podpora sond typu "single crystal" a "matrix“ |  |  |  | áno
| 16. | Súčasťou prístroja je výsuvná mechnická alfanumerická klávesnica (resp. virtuálna klávesnica na dotykovom displeji) |  |  |  | áno
| 17. | Štart prístroja z vypnutého stavu | sekunda |  | 90
| 18. | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň |  |  |  | áno
Technické parametre pre pracovné režimy
| 19. | Technológia na potlačenie šumu |  |  |  | áno
| 20. | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  | áno
| 21. | M-mód a farebný M-mód |  |  |  | áno
| 22. | Anatomický M-mód s rekonštrukciou po zamrazení |  |  |  | áno
| 23. | Možnosť zobrazenia ultrazvukové výseče na dotykovom panely |  |  |  | áno
| 24. | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou |  |  |  | áno
| 25. | CW doppler |  |  |  | áno
| 26. | PW doppler s automatickou optimalizáciou krivky |  |  |  | áno
| 27. | Pulzný tkanivový doppler (TDI) |  |  |  | áno
| 28. | Harmonické zobrazenie |  |  |  | áno
| 29. | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom |  | 10x |  | áno
| 30. | Dual Live zobrazovací mód |  |  |  | áno
| 31. | Simultánne módy zobrazenia |  |  |  | áno
| 32. | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) |  |  |  | áno
| 33. | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  | áno
| 34. | Možnosť rozšírenia skenovacieho uhla na abdominálnej sonde na 110°stupňov |  |  |  | áno
| 35. | Duplexné a triplexné zobrazenie v reálnom čase |  |  |  | áno
Technické parametre pre meranie, softvér a vyhodnocovanie
| 36. | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA |  |  |  | áno
| 37. | Softvér pre automatický výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D |  |  |  | áno
| 38. | Stress echo |  |  |  | áno
| 39. | 3D rekonštrukcia tkaniva pomocou 2D sond s možnosťou presného merania vzdialeností, uhlov a objemu v 3d zobrazení. MSI mód. |  |  |  | áno
| 40. | Možnosť fúzie s CT/MR/PET |  |  |  | áno
| 41. | Možnosť 3D rekonštrukcie a následnej fúzie z CEUS vyšetrenia pomocou kontrastnej látky |  |  |  | áno
| 42. | Možnosť vyšetrenia pomocou kontrastnej látky /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu |  |  |  | áno
| 43. | Možnosť sheare Wave elastografie (SWE) v reálnom čase v min. 2 módoch vrátane kvantifikácie v kPa i v m/s na lineárnych i konvexných sondách |  |  |  | áno
| 44. | Softvér pre výber najvhodnejších miest pre shear wave meraní zo zvolenej oblasti záujmu eliminujúci v reálnom čase artefakty a zle odrazený signál, pre čo možno najpresnejšiu diagnostiku. |  |  |  | áno
| 45. | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi |  |  |  | áno
| 46. | Programovateľné kalkulácie |  |  |  | áno
| 47. | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia |  |  |  | áno
| 48. | EKG modul |  |  |  | áno
| 49. | Možnosť zobrazenia ultrazvukovej výseče pomocou tabletu. Druhá konzola |  |  |  | áno
| 50. | Rozšírenie o „kardiostrain“ založené na speckletracking pre ĽK, LP a PK
| 51. | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) |  |  |  | áno
Sondy
| 52. | 2D transtorakálna sektorová sonda s frekvenčným rozsahom s monokryštalickou technológiou min.1-5 MHz, hĺbka zobrazenia min.345 mm, FOV min.90° | ks | 1
| 53. | Abdominálna konvexná sonda s frekvenčným rozsahom 1-5,5 MHz, hĺbka zobrazenia min. 400mm, FOV min. 100° | ks | 1
| 54. | Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz, hĺbka zobrazenia min. 180 mm, min. 192 elementov | ks | 1
| 55. | 2D transezofageálna-echokardiografická sonda s frekvenčným rozsahom vrátane funkcie elektronickej rotácie roviny zobrazenia variabilne po jednotkách stupňov od 0 po 180 stupňov, min.3-8 MHz, min. 3-7 MHz, FOV min. 90° | ks | 1
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefónne číslo Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
E-mailový kontakt Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
povinné pole vyplní uchádzač