## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
Prehľad časti/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):
Časť č. |  | Názov príslušnej časti predmetu zákazky
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 1 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 1
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Oxygenátor
Membránový kapilárny vysokoúčinný oxygenátor s integrovaným arteriálnym filtrom potiahnutý biokompatibilným koatingom, so širokou škálou použitia (pre širokú váhovú kategóriu pacientov, dekompenzovaných pacientov, pacientov s hepatopatiou, hemokoagulopatiou, reoperovaných pacientov a pod., so zárukou dĺžky trvania ECC 4 hodiny ale v prípade komplikácie aj s viachodinovým použitím) s nasledovnými parametrami:
1. | materiál hollow fiber membranae – vyrobené metódou fázovej separácie, znižujúce riziko plazma leakage a wet-out (oddeľovania prepúšťania plazmy),
2. | krvný prietok od 0,5 (min.) po 7,0 l/min,
3 | oxygenačná plocha (surface area) min. 2,5 m² ,
4 | dostatočná rezerva v prenose O2 (Utilisation do 75%),
5 | maximálny prenos O2 (nad 450 ml/min.),
6 | maximálny transfer CO2 (nad 300 ml/min.),
7 | nízky Pressure Drop (tlakový pokles) menej ako 80 mmHg pri prietoku krvi 4 l/min.,
8. | vysokoúčinný výmenník tepla – plocha nad 0,2 m²,
9. | index efektivity výmenníka 0,6 a vyššie,
10. | oddeliteľný pevný venózny rezervoár o kapacite 4000 ml s integrovaným kardiotomickým rezervoárom (KTR) s oddelenými vtokmi za účelom zníženia traumatizácie krvných elementov, vhodný pre pooperačné použitie, autotransfúziu, odsávací rezervoár a pod., vhodný na použitie VAVD,
11. | rotačná horná časť venózneho rezervoáru s integrovaným KTR,
12. | vstup do venózneho rezervoára otočný o 360 stupňov,
13. | viacpozičná možnosť využitia oxygenátora,
14. | kardiotomický filter 20 mikrónov pre vyšší stupeň záchytnosti,
15. | maximálny krvný prietok filtrom KTR (min. 5 l/min.),
16. | nízky minimálny pracovný objem rezervoára (200 ml),
17. | nízky statický plniaci objem oxyenátora (nie viac ako 260 ml),
18. | nízky dynamický plniaci objem (nie viac ako 460 ml),
19. | vysoký nekontaktný povrch rezervoára (viac ako 2500 ml),
20. | nízky zádržný objem a zádržný čas rezervoára,
21. | prispôsobivý pre rôzne typy hladinových senzorov,
22. | potiahnutie všetkých komponentov kvalitným biokoatingom.
Položka č. 2 - Hadicový set
Súčasťou oxygenátora musí byť aj jednorázový sterilný hadicový set, ktorý obsahuje:
1. | arteriálnu linku (hadica 3/8 x 3/32 cca 200 cm) spojenú konektorom s venóznou linkou (1/2 x 3/32 cca 200 cm),
2. | hadicu do čerpadla (3/8 x 3/32 1ks á 50 cm, 1ks á 45 cm) so spojkami 3/8 x ½ spojené so silikónovou hadicou ½ x 3/32 dĺžky 55cm,
3. | hadicu (1/4 x 1/16 cca 150 cm) s vloženým kyslíkovým filtrom,
4. | hadicu pre vysávače 3 kusy (1/4 x 1/16 cca 350 cm),
5. | arteriálnu hadicu (hadica 3/8 x 3/32 cca 100 cm,
6. | hadice na drény (2 kusy ¼ x1/16 cca 80 cm),
7. | hadice na drény (1 kus ¼ x 1/16 cca 80 cm ) – Silicon,
8. | hadica na arteriálny filter (1/8 x 1/32 , 2x cca 40 cm + jednocestná Vernay valve, zakončenie-male LL, trojcestný ventil),
9. | trojcestný ventil 3 kusy,
10. | koncovky na vysávače 2 kusy,(Sarns 4300 alebo ekvivalent-Fluted, angled 30º),
11. | hadicové spojky MML-MML 2 kusy,
12. | hadicové spojky – priama 3/8 x 3/8 s bočnými LL - 1 kus,
13. | hadicové spojky – priama ½ x ½ s bočným LL - 1 kus,
14. | hadicové spojky – Y typ 3/8 x ¼ x ¼ - 1 kus,
15. | hadicové spojky- Y typ ½ x 3/8 x 3/8 s bočným LL - 1 kus,
16. | hadicové spojky – Y typ ¼ x ¼ x 3/8 - 1 kus,
17. | rýchloplnič rezervoára - Y – ová hadica (1/4) cca 1 m s hrubším punkčným zariadením – ihlou pre napichnutie infúzie a s pripojením na vstup rezervoáru, s uzatváracou tlačkou (okluder) - 1 ks
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 2 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 2
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Oxygenátor
Oxygenátory pre dospelých, potiahnuté hydrofilným biokompatibilným polymérovým coatingom, pre pacientov s poruchou hemokoagulácie s nasledovnými parametrami:
1. | všetky komponenty potiahnuté hydrofilným biokompatibilným, polymérovým coatingom
2. | oxygenátor vyrobený metódou fázovej separácie,
3 | membrána zložená z dutých vláken,
4 | hodnoty krvného prietoku od 0.5 do 7 l/min,
5 | oxygenačná plocha oxygenátora 2,5 m² a viac,
6 | hodnoty prenosu O2 nad 400 ml/ min,
7 | minimálny transfer CO2 300 ml/min,
8. | základná náplň 280 ml, operačná do 500 ml.,
9. | pressure drop 80 mmHg a menej pri prietoku krvi 4/l min,
10. | oddeliteĺný pevný venózny rezervoár o kapacite 4000 ml s integrovaným kardiotomickým rezervoárom, s oddelenými vtokmi, vhodný aj pre pooperačné použitie,
11. | index efektivity výmenníka 0.5 a viac,
12. | autotransfúziu, odsávací rezervoár, vhodný aj na použitie VAVD,
13. | horná časť rezervoára otočná s integrovaným kardiotomickým rezervoárom, pre vstupy hadicového perfúzneho systému,
14. | venózny vstup otočný,
15. | oxygenátor otočný voči rezervoáru,
16. | viacpozičná možnosť využitia oxygenátora,
17. | kadiotomický filter so stupňom záchytnosti do 30 mikrónov,
18. | nízky zádržný objem a zádržný čas rezervoáru – pod 100 ml,
19. | minimálny operačný objem kardiotomického rezervoára 200 ml/min,
20. | maximálny krvný prietok filtrom kardiotomického rezervoára – minimálne 5 l/min,
21. | oxygenátor prispôsobivý pre rôzne typy hadicových senzorov,
22. | nízky minimálny pracovný objem – do 480 ml, z toho pracovný objem oxygenátora 280 ml a rezervoára 200 ml
Položka č. 2 - Hadicový set
Súčasťou oxygenátora musí byť aj jednorázový sterilný hadicový set, ktorý obsahuje:
1. | arteriálny filter (ak nie je integrovaný v oxygenátore),
2. | kyslíkový filter,
3. | arteriálna (3/8) a venózna linka (1/2), 1 ks cca 160-180cm,
4. | arteriálna linka (3/8) pre čerpadlo so silikónovou vložkou (1/2) cez čerpadlo 1 ks o celkovej dĺžke cca 180cm,
5. | hadice pre odsávanie (1/4) 3ks v dĺžke cca 350 až 400 cm,
6. | vysávačové nadstavce minimálne 2 ks,
7. | recirkulačné drény s chlopničkou proti spätnému toku 2ks,
8. | odberovú rampičku pre odber krvi na laboratórne vyšetrenie – ak nie je súčasťou oxygenátora
9. | spojky: priame ¼ - ¼, 3/8 - 3/8, 3/8 -1/2, ½ - 1/2, Y- ové, 3/8 – 3/8 – 3/8, 3/8 - 3/8 - 1/4, (prípadná zmena veľkosti),
10. | spojky podľa potreby pre určitý typ oxygenátora,
11. | dvojcestný kohútik 2x, trojcestný kohútik 3x, adaptér – male – female,
12. | vak pre odber heparinizovanej krvi – možnosť zabudovania do venóznej linky,
13. | rýchloplnič rezervoára - Y-ová hadica (1/4) cca 120cm s hrubším punkčným zariadením – ihlou pre napichnutie infúzie a s pripojením na vstup rezervoáru, s uzatváracou tlačkou (okluder) – 1 ks.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 3 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 3
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Oxygenátor
Membránový kapilárny oxygenátor s rezervoárom so širokou škálou použitia, vysokoúčinný aj pri menšej ploche membrán, pre malých a stredne veľkých pacientov s nasledovnými parametrami:
1. | materiál hollow fiber membrane,
2. | krvný prietok 0,5 – 7,0 l/min,
3 | oxygenačná plocha membrány – maximálne do 1,8 m²,
4 | plniaci objem (priming volume) – min. 210 ml, resp. min. 330 ml pre oxygenátor s integrovaným arteriálnym filtrom,
5 | index efektivity výmenníka tepla 0,6 a vyššie,
6 | prenos O2 – pri prietoku krvi 7 l/min viac ako 400 ml/min,
7 | prenos CO2 – nad 300 ml/min,
8. | integrovaný systém pre odstránenie vzduchových mikrobublín pre zvýšenú bezpečnosť prostredníctvom hydrofóbnej membrány,
9. | arteriálny filter integrovaný v oxygenátore, alebo v hadicovom sete s veľkosťou pórov 40µm s nízkym plniacim objemom – len 120 ml s integrovaným stand by bypass vo filtri,
10. | venózny rezervoár:
• špeciálny kónický tvar s vynikajúcou viditeľnosťou, optimálnou dynamikou toku a s nízkymi turbulenciami,
• maximálna kapacita – 4200 ml, vhodný aj ako drenážna nádoba a autotransfúzny rezervoár,
• minimálny prevádzkový objem – 200 ml,
• kardiotomický filter s vyšším stupňom záchytnosti - 40µm,
• veko rezervoára je otočné so zakriveným venóznym vstupom pre individuálne umiestnenie,
• možnosť potiahnutia všetkých komponentov kvalitným biopotiahnutím,
• hadicový set ku každému oxygenátoru podľa individuálnych požiadaviek potiahnutý zhodným potiahnutím.
Položka č. 2 - Hadicový set
Súčasťou oxygenátora musí byť aj jednorázový sterilný hadicový set, ktorý obsahuje:
1. | arteriálny filter (ak nie je integrovaný v oxygenátore),
2. | kyslíkový filter,
3. | arteriálna (3/8) a venózna linka (1/2) , 1 ks cca 160 – 180 cm,
4. | arteriálna linka (3/8 ) pre čerpadlo so silikónovou vložkou ( ½) cez čerpadlo 1 ks o celkovej dĺžke cca 180 cm,
5. | hadice pre odsávanie (1/4) 3 x cca 350 – 400 cm,
6. | vysávačové nadstavce minimálne 2 ks,
7. | recirkulačné drény s chlopničkou proti spätnému toku 2x,
8. | odberovú rampičku pre odber krvi na laboratórne vyšetrenie – ak nie je súčasťou oxygenátora,
9. | spojky : priame ¼ - ¼, 3/8 – 3/8, 3/8-1/2, ½-1/2, Y- ové, 3/8 – 3/8 – 3/8, 3/8-3/8-1/4, ( prípadná zmena veľkosti,
10. | spojky podľa potreby pre určitý typ oxygenátora,
11. | dvojcestný kohútik 2x, trojcestný kohútik 3x, adaptér – male – female,
12. | vak pre odber heparinizovanej krvi – možnosť zabudovania do venóznej linky,
13. | rýchloplnič rezervoára - Y – ová hadica (1/4) cca 1 m s hrubším punkčným zariadením – ihlou pre napichnutie infúzie a s pripojením na vstup rezervoáru, s uzatváracou tlačkou ( okluder ) – 1 ks.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 4 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 4
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Oxygenátor
Membránový kapilárny oxygenátor s integrovaným výmenníkom tepla, s rezervoárom, potiahnutý biokompatibilným povrchom PH.I.S.I.O, určený pre dospelých pacientov s nasledovnými parametrami:
1. | hollow fibre oxygenátor s integrovaným výmenníkom tepla,
2. | bio kompatibilný povrch = Phosphorylcholine (PH.I.S.I.O),
3 | prenos O2 386ml/min – pri 6l/min.,
4 | prenos CO2 330ml/min- pri 6l/min.,
5 | max. kapacita rezervoára = 4 500ml,
6 | max. prevádzkový objem = 4 000ml,
7 | min. prevádzkový objem = 150ml,
8. | plniaci objem oxygenátora = 219ml,
9. | počet odsávacích portov = 5,
10. | filtračné médiá = 41 µm vonkajšie sito z polyesteru + 120µm vnútorná sieť z polyesteru,
11. | kardiotomická časť rezervoára = 41µm,
12. | max. rýchlosť prietoku = 8L /min.,
13. | plocha povrchu membrány = 1,75 m²,
14. | výmenník tepla = materiál: polyuretán; plocha: 0,4m²,
15. | účinnosť výmenníka tepla 0,59 – pri 6L/min.,
16. | záruka okysličovania = najmenej 6 hodín,
17. | integrovaná VAVD chlopňa na rezervoári,
18. | možnosť rotácie venózneho konektora = 360°,
19. | arteriálny filter (možnosť voľby) = polyesterová sieť; 38µm; povrch 97cm²
Položka č. 2 - Hadicový set
Súčasťou oxygenátora musí byť aj jednorázový sterilný hadicový set podľa individuálnych požiadaviek – potiahnutý bio kompatibilným coatingom, ktorý obsahuje:
1. | arteriálna linka (hadica 3/8 x 3/32 cca 180 cm) spojená s konektorom s venóznou linkou (1/2 x 3/32 cca 200 cm),
2. | hadica do čerpadla (3/8 x 3/32 1ks á 50cm; 1ks á 45 cm) so spojkami 3/8 x ½ spojené so silikónovou hadicou ½ x 3/32 dĺžky 55 cm,
3. | hadica (1/4 x 1/6 cca 150 cm) s vloženým kyslíkovým filtrom,
4. | hadica pre vysávače – 3 ks (1/4 x 1/16 cca 420 cm),
5. | arteriálna hadica s integrovaným arteriálnym filtrom a bubble trapom (hadica 3/8 x 3/32 cca 130 cm), arteriálny filter, Y spojka – 2ks,
6. | hadica na drény (1/4 x 1/16 cca 80 cm – 2ks),
7. | hadica na drény (1/4 x 1/16 cca 80 cm – 1ks) - Silicon,
8. | hadica na arteriálny filter (1/8 x 1/32 cca 40 cm – 2ks, + jednocestná Vernay chlopňa, zakončenie – male LL, trojcestný ventil),
9. | trojcestný ventil – 3ks,
10. | koncovky na vysávače – 2ks (Sarns 4300 alebo ekvivalent – Fluted, angled 30°),
11. | hadicové spojky MML-MML – 2ks,
12. | hadicová spojka – priama 3/8 x 3/8 s bočným LL – 1ks,
13. | hadicová spojka – priama ½ x ½ s bočným LL – 1ks,
14. | hadicová spojka – Y typ 3/8 x ¼ x ¼ - 1ks,
15. | hadicová spojka – Y typ ½ x 3/8 x 3/8 s bočným LL – 1ks,
16. | hadicová spojka – Y typ ¼ x ¼ x 3/8 – 1ks,
17. | rýchlospúšťač 2 link. 90cm s Y spojkou + 2ks 20cm hadica ¼ x 1/16 so stopermi
18. | Jednosmerná hadica 1/8 x 1/32 80cm s one-way chlopňou, LL koncovkou s krytkami + 3-cestný ventil Transfer Bag 1000ml: + 15cm hadica so stoperom a krytkou 4,33 x 1,3 + 30cm hadica s LL spojkou, stoperom, krytkou 4,33 x 1,3 + 10cm hadica ½ x 3/32 s Y spojkou ¼ x ½ + 5cm hadica so stoperom a krytkou 3,0 x 0,55
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 1 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 1
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Oxygenátor | ks | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Hadicový set | ks | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 1 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 2 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 2
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Oxygenátor | ks | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Hadicový set | ks | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 2 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 3 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 3
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Oxygenátor | ks | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Hadicový set | ks | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 3 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 4 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 4
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Oxygenátor | ks | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Hadicový set | ks | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 4 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 1 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 1
Položka č. 1 - Oxygenátor
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33186000-7 |  |  |  | ks |  |  |  | 750
Položka č. 2 - Hadicový set
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33186000-7 |  |  |  | ks |  |  |  | 750
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [6 empty] | Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 2 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 2
Položka č. 1 - Oxygenátor
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33186000-7 |  |  |  | ks |  |  |  | 750
Položka č. 2 - Hadicový set
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33186000-7 |  |  |  | ks |  |  |  | 750
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [6 empty] | Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 3 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 3
Položka č. 1 - Oxygenátor
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33186000-7 |  |  |  | ks |  |  |  | 750
Položka č. 2 - Hadicový set
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33186000-7 |  |  |  | ks |  |  |  | 750
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [6 empty] | Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 4 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 4
Položka č. 1 - Oxygenátor
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33186000-7 |  |  |  | ks |  |  |  | 750
Položka č. 2 - Hadicový set
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33186000-7 |  |  |  | ks |  |  |  | 750
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [6 empty] | Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ-práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ-fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač