## Technicke specifikacie
Kategória 3: 1.5T, 70cm, high gradients
I. Technické špecifikácie MRI prístroja
Atribút | Jednotka | Typ atribúta (hodnota rovnaká a väčšia ako limit alebo rovnaká a menšia ako limit) | Kvalifikačná hodnota atribútu (prístroj musí splniť) | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 1, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 2, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 3, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 4, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 5, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 6, počet bodov za splnenie | Návrh uchádzača | Bodové hodnotenie návrhu | Nacenenie v EUR bez DPH
Základné parametre
Intenzita magnetického poľa | T | rovnaký a väčší | 1.5 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Priemer pacientského otvoru (Gantry) v najužšom bode | cm | rovnaký a väčší | 69 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
max. FOV v osiach XYZ v cm | cm x cm x cm | rovnaký a väčší | 50x50x50 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Gradienty
maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi | mT/m | rovnaký a väčší | 44 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi | T/m/s | rovnaký a väčší | 200 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Možnosť súčasného využitua požadovanej max. amplitúdy a požadovanej max. strmosti | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
duty cycle (%) | % | rovnaký a väčší | 100% | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
RF systém
max. výkon RF-systému v kW | kW | rovnaký a väčší | 15 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Max počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov | počet | rovnaký a väčší | 120 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmeinke "max. FOV v osiach XYZ") | počet | rovnaký a väčší | 60 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Počet cievkových elementov hlavo-krčnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | rovnaký a väčší | 20 | [7 empty] | bez hodnotenia
Počet cievkových elementov chrbticovej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z (skutočný počet elementov samotnej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z) | počet | rovnaký a väčší | 40 | 45 a viac, 0.25 bodu
Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) | počet | rovnaký a väčší | 45 | 50 a viac, 0.25 bodu | 55 a viac, 0.5 bod | 60 a viac, 0.75 bodu
Počet cievkových elementov cievky pokrývajúcej nohy - Peripheral vascular (samotnej cievky bez kombinácie s posteriórnou cievkou) - akceptuje sa iba splnenie dedikovanou cievkou obopínajúcou každú nohu zvlášť zhora a z oboch strán a nie napríklad dodatočnou brušnou/hrudnou/anteriórnou cievkou | počet | rovnaký a väčší | 35 | [7 empty] | bez hodnotenia
Počet cievkových elementov prsníkovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) s možnosťou biopsy | počet | rovnaký a väčší | 16 a možnosť biopsy | 18 a viac a možnosť biopsy, 0.1 bodu
Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | rovnaký a väčší | 16 | 16 a viac a Tx/Rx, 0.25 bodu
Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), musí splniť Tx/Rx | počet | rovnaký a väčší | 16 a Tx/Rx | 18 a viac a Tx/Rx, 0.1 bodu
Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | rovnaký a väčší | 16 | [7 empty] | bez hodnotenia
Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | rovnaký a väčší | 8 | 12 a viac, 0.2 bodu | 16 s viac, 0.4 bodu
Počet cievkových elementov v jednom FOV riešenia pediatrického vyšetrenia pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, alebo stabilizačným pozicionérom určeným na pediatrické vyšetrenia s využitím flexibilných cievok | počet | rovnaký a väčší | nepožaduje sa | [7 empty] | bez hodnotenia
Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 36 až 45 cm | počet | rovnaký a väčší | nepožaduje sa | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu
Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 46 až 55 cm | počet | rovnaký a väčší | nepožaduje sa | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu
Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 56 až 65 cm | počet | rovnaký a väčší | nepožaduje sa | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu
Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 65 cm | počet | rovnaký a väčší | nepožaduje sa | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu
Aspoň 2 rozličné flexibilné cievky z predchádzajúcich flexibilných cievok (teda aspoň 2 rozličné flexibilné cievky s dlhším rozmerom v intervale 36 až 45 cm, 46 až 55 cm, 56 až 65 cm alebo viac ako 65 cm) s počtom elementov 16 a viac | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere viac ako 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 55 cm | počet | rovnaký a väčší | 16 | 18 a viac, 0.1 bodu | 20 a viac, 0.25 bodu | 25 a viac, 0.5 bodu | 30 a viac 0.75 bodu
kombinácia prijímacích cievok v jednom scane | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
max. scan range celotelový (cm) bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok | cm | rovnaký a väčší | 200 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Stabilitata/homogenita sytému
stabilita v ppm/h | ppm/h | rovnaký a menší | 0.1 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
aktívne tienenie (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Zaručená homogenita ppm 40cm | ppm | rovnaký a menší | 1 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Zaručená homogenita ppm 30cm | ppm | rovnaký a menší | 0.2 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Zaručená homogenita ppm 20cm | ppm | rovnaký a menší | 0.1 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Zaručená homogenita ppm 10cm | ppm | rovnaký a menší | 0.05 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Vlastnosti scanu
Scan - min. hrúbka vrstvy 2D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.5 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.1 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Iné funkčné vlastnosti
technológia potlačenia pohybových artefaktov (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
optický penos signálu od rf-systému (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
redukcia hluku (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky typy vyšetrení a cievok vyžadujúce monitoring EKG | áno/nie | áno/nie | áno | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 10 a viac, 0.15 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 15 a viac, 0.3 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 20 a viac, 0.45 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 25 a viac, 0.6 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 30 a viac, 0.75 bodu
synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)) | áno/nie | áno/nie | áno | ak sú hardvérové senzory zabudované v pacientskom stole 0.25 bodu | [7 empty] | nenaceniteľná položka
Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti
Celková dĺžka magnetu vrátane krytov a iných súčastí | m | rovnaký a menší | 2.1 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Ročná spotreba hélia v litroch | l | rovnaký a menší | 0 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
lôžko - max. hmotnosť pacienta v kg | kg | rovnaký a väčší | 220 | [7 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Odnímateľný stôl | áno/nie | áno/nie | áno
Počítač
počet jadier procesora rekonštrukčného počítača | počet | rovnaký a väčší | 8 | [7 empty] | bez hodnotenia
frekvencia procesora Ghz rekonštrukčného počítača | počet | rovnaký a väčší | 2.4 | [7 empty] | bez hodnotenia
operačná pamäť GB rekonštrukčného počítača | GB | rovnaký a väčší | 64 | [7 empty] | bez hodnotenia
počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV | počet/sekundu | rovnaký a väčší | 40000 | 50000 a viac, 0.15 bodu | 60000 a viac, 0.3 bodu
monitor v inch ´´ | inch | rovnaký a väčší | 22 | [7 empty] | bez hodnotenia
úložný priestor - maximálny počet uložených snímkov | GB | rovnaký a väčší | 400GB | [7 empty] | bez hodnotenia
UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu po dobu minimálne 30 minút | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
archivácia vyšetrení na CD a DVD | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Software
základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME a LAVA/THRIVE/RADIANCE a 3D QUICK | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE a DIET | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
sekvencia typu medic/merge/m-ffe | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
T1 in phase a tiež oposit phase (vyš. brucha) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
paralelné akvizičné techniky | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
MR traktografia – DTI | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
MR perfúzia (kontrastné T2* s výpočtom CBV, CBF, TTP, MTT automaticky aj s výberom AIF s tvorbou parametrických máp, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
3D arterial spin labeling | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
fMRI (Bold technika) | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
spektroskopia single a multi voxel | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
spektroskopia prostaty | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
ortopedické vyšetrenia vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek, sekvencie pre diferenciáciu kĺbovej tekutiny | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
sekvencie so supresiou tuku | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
sekvencie a software pre kvantifikáciu toku v cievach (software pre vaskulárne analýzy) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov (likvoru) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
SWI | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
DWI | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
DCE | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
zobrazovanie orgánov tráviacej trubice | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
cholangiopankreatikografia (MRCP) vrátane 3D sekvencie | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
vybavenie na snímanie EKG, pulzu | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
systém a sekvencie pre dychový gating podľa polohy bránice | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
spektroskopia pŕs s možnosťou spektrálneho potlačenia signálu tuku užívateľom definovaným pulzom | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
možnosť celotelového vyšetrenia vrátane DWI s najvyšším b faktorom minimálne 1000; protokoly a sekvencie najmä pre detekciu metastáz, posun stola umožňujúci celotelové vyšetrenie bez zmeny polohy pacienta na stole, možnosť spoločného plánovania sekvencií v rôznych úrovniach | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy), software pre skladanie obrazov z rôznych polôh stola do jedného anatomického celku - celotelové zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
technológia pre zníženie hluku v pacientskom tuneli | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
k pohybu objektu necitlivá multi-shot turbo spin-echo sekvencia pre všetky oblasti tela s inter-shot pohybovou korekciou | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
vyšetrenie srdca vrátane zobrazovacích funkcii srdečných oddielov dynamické zobrazenie, viabilita myokardu, late enhancement, EKG a pulzný gating | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
Protokol a sekvencie pre kalkuláciu parametrických máp T1, T2, PD a B1 s možnosťou spätne rekonštruovať obrazy T1w, T2w, PSIR, PD, STIR, T1 FLAIR a dalšie, a to po vykonaní vyšetrenia bez prítomnosti pacienta plne integrovaný v pracovnom režime systému dostupný na pracovnej konzole MR systému. | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
Syntetizácia difúznych snímkov s b-faktorom 1500 alebo vyšším pomocou už realizovaných DWI snímkov s nižším b-faktorom alebo skutočne namerané dáta | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Difúzne vyšetrenie pomocou 2D prostorovo selektívnych excitačných RF pulzov pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením. | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
Akceleračná technika zlepšujúca priestorové rozlíšenie trojrozmerných snímkov nastavením zmenšeného FOV na časť tkaniva orgánu záujmu, bez vzniku artefaktu preklopením obrazu z tkániva mimo FOV v smere fázového kódovania. | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
Akceleračná technika založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich metódou single shot EPI s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami. | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
Akceleračná metóda s čiastočným náberom k-priestoru doplneným iteratívnymi rekonštrukciami - Compressed sensing, pre oblasť abdomenu a malej panvy | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Angiografia založená na TE časoch kratších ako 20uS s potlačeným vplyvom artefaktov spôsobených turbuletným prietokom. | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
3D neurologické vyšetřenia s elimináciou pohybových artefaktov sledováním pohybu pacienta v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickým opakovaním náberu dát v prípade pohybu pacienta alebo 3D neurologické vyšetrenia s elimináciou pohybových artefaktov prospektívne v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickou korekciou dát v prípade pohybu pacienta | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
4D kvantitatívne meranie arteriálneho prietoku vrátane karotíd bez zadržania dychu. | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
MR elastografia pečene | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
Rýchly, viacfázový náber dát vo vysokom časovom rozlíšení kombináciou 3D DCEMRI + 2 pt Dixon + Paralelných techník, pre onkologické účely vyšetrenia pečene, prostaty, prsníkov alebo pre perfúzne štúdie. | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Neinvazívna kvantifikácia tuku v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MR myelografií | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
protokoly a sekvencie pre vyšetrenie viability chrupavky | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania, mikrokrvácania | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
balík aplikácií pre angiografiu, MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
zobrazovanie orgánov hrudníka a krku | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
balík aplikácií pre onkologické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
balík sekvencií pre vyšetrenie prsníkov, vrátane vyšetrenia spektroskopie | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
sekvencie pre vyšetrenie a hodnotenie železa a tuku v pečeni | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
perfúzne vyšetrenie bez kontrastnej látky v 2D a 3D (povoluje sa 2D rekonštruovať z 3D) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
4D MR angiografia | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
balík aplikácii pre vyšetrenia srdca vrátane postprocesingu - (platnosť licencie minimálne po dobu servisu) (balíčky: Vyhodnotenie 4D prietoku, automatická detekcia endo/epicardiálnej kontúry; volumetria srdečnej predsiene; farebne označená analýza prietoku (arteriálného/venózného), možnosť automatickej a semi-automatickej kvantifikácie jaziev, opuchu a mikrovaskulárnych obštrukcí (MVO); možnosť synchronizácie kontúr v rôznych sekvenciách; možnosť konturácie zo sekvencí v krátkej osi; automatický výpočet oblasti tkaniva s rizikom poškodenia; korekcia pohybu pro T1 mapping; korekcia pohybu a šumu pre T2 mapping; automatický výpočet T2* máp; korekcia šumu na pozadí u T2* máp) | áno/nie | áno/nie | nie | [7 empty] | bez hodnotenia
Diagnostické pracovisko
server pre paralelné vyhodnocovanie na troch pracovných staniciach | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
počet súčasne spracovávaných obrazov na serveri | počet | rovnaký a väčší | 30000 | [7 empty] | bez hodnotenia
3x popisovacia konzola s 2x s farebným diagnostickým monitorom min. 24“ (stanica typu tenký klient) a 1 monitorom min. 21” pre NIS | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
3 x záložný zdroj - UPS pre každú stanicu zvlášť | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Softvérové vybavenie zdieľané na diagnostickom serveri
Softvérové vybavenie pre vizualizáciu, popis a meranie MR DICOM obrazov | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Vyšetrenie ciev, detekcia arteriálnych a venóznych segmentov | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Určenie rozmeru stenóz | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Výpočet toku krvi v cievach (postačí na vyhodnocovacej konzole) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
3D VRT vizuálizácia | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
MPR | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
funkčné zobrazenie a hodnotenie viability chrupavky | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
multimodalitné softvérové vbavenie pre možnosť vizualizácie a prácu s DICOM obrazmi (CT a RTG) pre porovnanie nálezov s MR | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
hodnotenie a postprocesing pre spektroskopiu | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Špecifikácie inštalácie systému
Dodanie a inštalácia prístroja v termíne do 120 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Zabezpečenie dopravy, vyloženia, kompletizácie a inštalácie tovaru podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Technologický projekt podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
demontáž a likvidácia starého - pôvodného prístroja | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Pripojenie na PACS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom PACS (súčinnosť s dodávateľom PACS je v zodpovednosti objednávateľa) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (súčinnosť s dodávateľom NIS/RIS je v zodpovednosti objednávateľa) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Aplikačné školenie u zákazníka v dĺžke minimálne 20 dní s možnosťou čerpania po 2 častiach behom 1 roka od inštalácie | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Faradayova klietka/Vyšetrovacia kabína
Faradayova klietka (RF kabína) a jej inštalácia vrátane priehľadového okna, vstupných dverí, prechodových filtrov a všetkých inštalácií vnútri kabíny (osvetlenie formou LED, obklady stien, stropu a podlahy) – respektíve modernizácia existujúcej RF kabíny | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
predpríprava pre montáž inštalácie injektora vrátane prechodov a konektorov v RF kabíne | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Chladenie MR systému
Chladiaca technológia celého MR systému spĺňajúca nároky dané výrobcom (dochladzovanie hélia vrátane všetkých agregátov, chladenie vyžiareného tepla MR elektronikou a technológiami) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 60 mesiacov od doby inštalácie MR prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MR prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95% | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Ďalšie požadované príslušenstvo
2x nemagnetický vozík pre imobilných ležiacich pacientov čakajúcich na vyšetrenie | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
nemagnetický vozík pre uloženie cievok alebo nemagnetický úložný priestor pre uloženie cievok | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
farebný kamerový pozorovací systém do MR vyšetrovne a monitor do ovládacej miestnosti | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
záložný zdroj - UPS pre akvizičnú stanicu pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia