## Technicke specifikacie
Špeciálna výbava Trnava
I. Technické špecifikácie MRI prístroja
Atribút | Jednotka | Typ atribúta (hodnota rovnaká a väčšia ako limit alebo rovnaká a menšia ako limit) | Kvalifikačná hodnota atribútu (prístroj musí splniť) | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 1, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 2, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 3, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 4, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 5, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 6, počet bodov za splnenie | Návrh uchádzača | Bodové hodnotenie návrhu | Nacenenie v EUR bez DPH
RF systém
Počet cievkových elementov v jednom FOV riešenia pediatrického vyšetrenia pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, alebo stabilizačným pozicionérom určeným na pediatrické vyšetrenia s využitím flexibilných cievok | počet | rovnaký a väčší | 16 | [7 empty] | bez hodnotenia
Software
MR traktografia – DTI | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
fMRI (Bold technika) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
vyšetrenie srdca vrátane zobrazovacích funkcii srdečných oddielov dynamické zobrazenie, viabilita myokardu, late enhancement, EKG a pulzný gating | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Protokol a sekvencie pre kalkuláciu parametrických máp T1, T2, PD a B1 s možnosťou spätne rekonštruovať obrazy T1w, T2w, PSIR, PD, STIR, T1 FLAIR a dalšie, a to po vykonaní vyšetrenia bez prítomnosti pacienta plne integrovaný v pracovnom režime systému dostupný na pracovnej konzole MR systému. | áno/nie | áno/nie | z pôvodného áno na nie | [7 empty] | bez hodnotenia
3D neurologické vyšetřenia s elimináciou pohybových artefaktov sledováním pohybu pacienta v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickým opakovaním náberu dát v prípade pohybu pacienta alebo 3D neurologické vyšetrenia s elimináciou pohybových artefaktov prospektívne v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickou korekciou dát v prípade pohybu pacienta | áno/nie | áno/nie | z pôvodného áno na nie | [7 empty] | bez hodnotenia
MR elastografia pečene | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Neinvazívna kvantifikácia tuku v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
4D MR angiografia | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
balík aplikácii pre vyšetrenia srdca vrátane postprocesingu - Circle CVI42- (platnosť licencie minimálne po dobu servisu) (balíčky: Vyhodnotenie 4D prietoku, automatická detekcia endo/epicardiálnej kontúry; volumetria srdečnej predsiene; farebne označená analýza prietoku (arteriálného/venózného), možnosť automatickej a semi-automatickej kvantifikácie jaziev, opuchu a mikrovaskulárnych obštrukcí (MVO); možnosť synchronizácie kontúr v rôznych sekvenciách; možnosť konturácie zo sekvencí v krátkej osi; automatický výpočet oblasti tkaniva s rizikom poškodenia; korekcia pohybu pro T1 mapping; korekcia pohybu a šumu pre T2 mapping; automatický výpočet T2* máp; korekcia šumu na pozadí u T2* máp) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
Diagnostické pracovisko
server pre paralelné vyhodnocovanie na piatich pracovných staniciach (na rozdiel od základnej špecifikácie, kde bol požadovaný server pre paralelné zobrazovanie na 3 pracovných staniciach) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
počet súčasne spracovávaných obrazov na serveri (na rozdiel od základnej špecifikácie, kde bol požadovaný minimálny počet súčasne spracovávaných obrazov na serveri v počte 30000) | počet | rovnaký a väčší | z pôvodných 50000 zmena na 46000 | [7 empty] | bez hodnotenia
5x popisovacia konzola s 2x s farebným diagnostickým monitorom min. 24“ (stanica typu tenký klient) a 1 monitorom min. 21” pre NIS (na rozdiel od základnej špecifikácie kde bolo požadované 3x popisovacia konzola s 2x s farebným diagnostickým monitorom min. 24“ (stanica typu tenký klient) a 1 monitorom min. 21” pre NIS) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia
5 x záložný zdroj - UPS pre každú stanicu zvlášť (na rozdiel od základnej špecifikácie kde bolo požadované 3 x záložný zdroj - UPS pre každú stanicu zvlášť) | áno/nie | áno/nie | áno | [7 empty] | bez hodnotenia