## hodnotenie
Verejný obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
Príloha č. 14 Súťažných podkladov
Bodovacia tabuľka
RTG prístroj pre intervečnú kardiológiu
Hodnotiaca tabuľka vybraných kritérií |  | minimum (0 b) | 1 bod | 5 bodov | 10 bodov | Maximálny počet pridelených bodov | Uchádzač uvedie presnú hodnotu parametra ním ponúkaného prístroja
1. | Univerzálne požiadavky:
1.12 | Parkovacia pozícia gantry C ramena od pozdĺžnej osi stolu. |  |  | > 2 m |  | 5
2014-01-01 | Nastavenie polohy stola za základe posledného snímku (LIH) pomocou grafických značiek, bez použitia fluoroskopie. Sledovanie skutočnej polohy RTG zväzku voči vyšetrovaciemu stolu, bez nutnosti použitia fluoroskopie | nie | áno |  |  | 1
1.15 | Automatické synchrónne otáčanie clôn a detektora bočnej roviny pri ľubovoľných pohyboch C ramena, pri nastaveniach šikmých alebo dvojitých šikmých projekcií aj pri pri objektoch, ktoré nie sú paralelné s osou vyšetrovacieho stola (napr. pri radiálnom prístupe alebo pri vytočenej úložnej dosky pacienta okolo vertikálnej osi) kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke. Týmto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu. | nie |  | áno | - | 5
2. | Operačný stôl:
2.2 | Pozdĺžny pohyb operačného stola | min. 120 cm | ≥ 150 cm |  | - | 1
2.3 | Maximálna hmotnosť pacienta na operačnom stole | < 220 kg | 220 kg | > 220 kg |  | 5
2.4 | Maximálna nosnosť príslušenstva na operačnom stole min 110 kg | min. 110 kg | > 110 kg ≤ 130kg | > 130 kg |  | 5
2.5 | Maximálna nosnosť operačného stola | min. 180 kg | > 200 kg ≤ 400kg | > 400 kg |  | 5
3. | Detektor:
3.1 | Aktívna plocha detektora | - | min. 20 x 20 cm ale max. 31 x 31 cm | - | min. 20 x 20 cm ale max. 22 x22 cm | 10
3.2 | Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke | min. 14 bit | ≥ 16 bit | - | - | 1
3.3 | Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) | ≤ 200 μm | < 160 μm | - | - | 1
3.4 | Ovladacie prvky na otáčanie detektoru, nastavenie skolonu C ramena a posuvu C ramena v pozdĺžnom smere priamo na detektore | nie | áno | - | - | 1
3.5 | DQE pri 0 lp/mm | min. 70% | ≥ 75% |  | - | 1
4. | Generátor:
4.5 | Skiaskopický kontinuálny výkon časovo neobmedzený min. 3000 W alebo časovo obmedzený 2,5 kW počas 15 minút, 1,5 kW počas 8 hodín | obmedzený 2,5 kW počas 15 minút, 1,5 kW počas 8 hodín | Skiaskopický kontinuálny výkon časovo neobmedzený 3000 W | Skiaskopický kontinuálny výkon časovo neobmedzený s výkonom 3500 W a viac |  | 5
4.6 | Automatická optimalizácia dávky pomocou riadenia niekoľkých parametrov (napätie a prúd rtg žiariča, spektrálna filtrácia, dľžka pulzu a ohnisko) pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C ramena, vzdialenosť objektu od detektora a žiariča a denzita vyšetrovaného orgánu | nie |  | áno |  | 5
5. | Rontgenová lampa:
5.2 | Počet ohniskových bodov | min. 2 | - | > 2 | - | 5
5.5 | Najväčší prúd RTG žiariča pri pulznej skiaskopii pre malé ohnisko | min. 130 mA | - | ≤ 200 mA | > 200 mA | 10
6. | Ovládanie systému a zobrazovanie:
6.3 | Počet externých video vstupov pre monitor | min. 9 | - | ≥ 15 | - | 5
6.4 | Duálne ovládanie systému z obsluhovne aj z vyšetrovne. Ovládanie všetkých základných pohybových funkcií C-ramien, systému obrazového spracovania a stola od vyšetrovacieho stola, ako aj z ovládacej miestnosti. | nie | čiastočne (základné funkcie) | áno (vrátane pohybových funkcií vyšetrovacieho stola) |  | 5
9. | Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu
9.14 | Automatická regulácia prídavnej spektrálnej filtrácie RTG žiarenia v závislosti na absorpcii objektu pri každom zvolenom druhu prevádzky (programu) pre zníženie celkovej dávky žiarenia rozsahu ekvivalentu od 0,2 až 0,9 mm Cu | nie |  | áno |  | 5
11. | Hemodynamický informačný a záznamový systém
11.5 | Príslušenstvo pre hemodynamický systém: sada káblov a elektród, príslušenstvo pre meranie EKG, rtg transparentné EKG káble, softvérová aplikácia pre grafickú dokumentáciu srdcových štruktúr, softvérová aplikácia pre grafickú dokumentáciu koronárnych ciev, DICOM rozhranie - DICOM HIS/RIS Worklist/MPPS, 2 TFT monitory na znázornenie EKG signálov a textu s integráciou obrazových informácií z týchto monitorov do veľkoplošného monitroa vo vyšetrovni, bezdrôtová čítačka čiarových kódov | nie (bez bezdrôtovej čítačky čiarových kódov | áno |  |  | 1
SPOLU | [5 empty] | 82