## Hárok1
Verejný obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
Príloha č. 13 SP: Špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 1 ku KZ)
Špecifikácia predmetu zákazky
RTG prístroj pre intervenčnú kardiológiu - počet ks: 2
Technická špecifikácia
| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota | Navrhovaná hodnota | Poznámka verejného obstarávateľa | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1. | Univerzálne požiadavky: | x
1.1 | Flexibilné motoricky posuvné C-rameno upevnené k stropnému statívu alebo o podlahu s možnosťou zmeny postavenia C ramena voči stolu z ľavej strany na pravú a opačne, presunom C ramena | áno
2021-02-01 | Prispôsobiteľné parkovacie a spätný chod gantry alebo C ramena s prihliadnutím na rozmery operačnej sály | áno
2021-03-01 | Maximálny počet parkovacích pozícií | min. 1 pozícia
2021-04-01 | Hĺbka C ramena | min. 80cm
2021-05-01 | Otáčateľnosť L ramena, ktoré drží C rameno | +60°/- 90°
1.6 | Rozsah pohybov RAO/LAO | min. +/- 105°
1.7 | Rýchlosť pohybu RAO/LAO | min. 15°/sec
1.8 | Rozsah pohybov CRA/CAU | min. +/- 45°
1.9 | Rýchlosť pohybu CRA/CAU | min. 15°/sec
1.10 | Pozdĺžny motorický pohyb gantry alebo ramena popri vyšetrovacom stole | min. 70 cm
1.11 | DSA digitálna subtrakčná angiografia | áno
1.12 | Parkovacia pozícia gantry C ramena musi byť viac ako 2 metre od pozdĺžnej osi stolu | áno/nie |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
1.13 | 3D cone beam CT bez kontrastu s variabilnou rýchlosťou akvizície | áno
1.14 | Nastavenie polohy stola za základe posledného snímku (LIH) pomocou grafických značiek, bez použitia fluoroskopie. Sledovanie skutočnej polohy RTG zväzku voči vyšetrovaciemu stolu, bez nutnosti použitia fluoroskopie | áno/nie |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
1.15 | Automatické synchrónne otáčanie clôn a detektora pri ľubovoľných pohyboch C ramena kvôli kompenzácii rotácie obrazu a zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke. Táto funkcia umožňuje znázorniť aj taký objekt kolmo , vzpriamene na monitore, ktorý nie je paralelne uložený s osou stola ako napr. horné končatiny pri radialnom prístupe. Týmto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu. | áno/nie |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
1.16 | Možnosť motorického posúvania C ramena vrátane s možnosťou snímkovania a skiaskopie v pozdĺžnom aj v priečnom smere voči pacientskému stolu pri konštantnej polohe stola aj pri polohách C ramena na ľavej aj pravej strane pacienta | áno
2. | Operačný stôl: | x
2.1 | Šírka dosky operačného stola | min. 45cm
2.2 | Pozdĺžny pohyb operačného stola | min. 120 cm |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
2.3 | Maximálna hmotnosť pacienta na operačnom stole | min. 220 kg
2.4 | Maximálna nosnosť príslušenstva na operačnom stole | min.110 kg |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
2023-05-02 | Maximálna nosnosť operačného stola | min. 180 kg |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
2023-06-02 | Bočný pohyb dosky operačného stola | min. +/- 13 cm
2023-07-02 | Dĺžka operačného stola | min. 270 cm
2023-08-02 | Matrac a podložka pre pacienta | áno
2023-09-02 | Stojan infúznych fliaš | áno
2023-10-02 | Polohovateľná podložka pre rameno (ruku) | áno
2023-11-02 | Medilišty po oboch stranách | áno
2023-12-02 | Bezpečnostná ochrana antikolíznej situácie pohybu C ramena a stola | áno
3. | Detektor | x
3.1 | Aktívna plocha detektora | min. 20 x 20 cm ale max. 22 x 22 cm |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
3.2 | Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke | min. 14 bit |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
2023-03-03 | Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) | ≤ 200 μm |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
2023-04-03 | Indikácia radiačnej záťaže vo vyšetrovacej miestnosti s meraním, zobrazením a záznamom akumulovanej dávky RTG žiarenia u pacieta a zariadením dokumentujúcim radiačnú záťaž pacienta (DPA meter) s vytváraním štruktúrovaných správ o radiačnej záťaži a ich odosielanie do PACS systému | áno
2023-05-03 | Ovladacie prvky na otáčanie detektoru, nastavenie skolonu C ramena a posuvu C ramena v pozdĺžnom smere priamo na detektore | áno/nie |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
2023-06-03 | DQE pri 0 lp/mm | min. 70% |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
4. | Generátor: | x
4.1 | Vysokofrekvenčný troj-fázový generátor s výkonom | min. 90 kW
4.2 | Frekvencia generátora | min. 20 kHz
4.3 | Rozsah skiagrafického prúdu | min. 10-1000 mA
4.4 | Rozsah skiagrafického napätia | min. 50-125 kV
4.5 | Skiaskopický kontinuálny výkon časovo neobmedzený min. 3000 W alebo časovo obmedzený 2,5 kW počas 15 minút, 1,5 kW počas 8 hodín | neobmedzený min. 3000 W; obmedzený 2,5 kW počas 15 minút, 1,5 kW počas 8 hodín |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
4.6 | Automatická optimalizácia dávky pomocou riadenia minimálne piatich parametrov ako napätie a prúd rtg žiariča, spektrálna filtrácia, dľžka pulzu a ohnisko, pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C ramena, vzdialenosť objektu od detektora a žiariča a denzita vyšetrovaného orgánu | áno/nie |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
5. | Rontgenová lampa | x
5.1 | Vysokootáčková röntgenová lampa | min. 7000 ot./min
5.2 | Počet ohniskových bodov | min. 2 |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
5.3 | Veľkosť malého ohniskového bodu | max. 0,4mm
5.4 | Tepelná kapacita anódy | min. 3,2 MHU
5.5 | Najväčší prúd RTG žiariča pri pulznej skiaskopii pre malé ohnisko min. 130 mA | áno/nie |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
6. | Ovládanie systému a zobrazovanie | x
6.1 | Zobrazenie všetkých obrazových zdrojov na jednom veľkoplošnom diagnostickom monitore s integrovaným ovládaním a so stropným závesom a možnosťou výškového nastavenia s uhlopriečkou min. 55 " | áno
6.2 | Vysoké rozlíšenie veľkoplošného diagnostického monitora minimálne 6 Mpix | áno
6.3 | Počet externých video vstupov pre monitor minimálne 9 | áno |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
6.4 | Duálne ovládanie systému z obsluhovne aj z vyšetrovne. Ovládanie všetkých základných pohybových funkcií C-ramien, systému obrazového spracovania a stola od vyšetrovacieho stola, ako aj z ovládacej miestnosti. | áno/nie |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
6.5 | Ovládací panel alebo dotykový displej, umiestnený na diagnostickom stole s možnosťou umiestniť ho vpravo alebo vľavo podľa postavenia obsluhy alebo na samostatne stojacu konzolu pre ovládnie systémových funkcií, funkcií zobrazovacieho systému a funkcií vybraných prídavných zariadení | áno
6.6 | Bezkáblový nožný spínač vo vyšetrovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie | áno
6.7 | Ovládacie tlačidlo (ovládač) „plávajúcej“ úložnej dosky stola na ovládači stola | áno
6.8 | Interakcia s veľkým monitorom minimálne z hľadiska: - zmeny rozloženia obrazov na veľkom monitore ako aj rozloženia videoobrazov z externých zdrojov so zachovaním kvality zobrazovania - zmeny veľkosti okien videoobrazov, vrátane externých zdrojov zobrazovania | áno
6.9 | Vytváranie a export snímok a videosúborov plochy veľkého monitora (screenshot) | áno
6.10 | Výstup digitálneho videosignálu pre prenos obrazu veľkoplošného monitora do prednáškovej miestnosti cez IP sieť | áno
6.11 | Archivácia obrazov v internej pamäti zariadenia v matrixe min.1024/1024/10 bit | áno
7. | Integrovaná alebo Multimodalitná pracovná stanica a intervenčný softvér | x
7.1 | Integrovaná pracovná stanica alebo Pracovná stanica s možnosťou multimodalitného zobrazenia pre spracovanie a zobrazenie 3D a CT obrazov | áno
7.2 | V prípade samostatnej pracovnej stanice: HW: procesor minimálne 4-jadrový, 2,4GHz, operačná pamäť minimálne 6G, samostatný disk s kapacitou minimálne 300GB, výkonná grafická karta pre 3D zobrazovanie, DVD+/- RW | áno
7.3 | Farebný TFT-LCD diagnostický monitor o uhlopriečke minimálne 19" | áno
7.4 | Export a import snímok, resp. slučiek a štúdií elektronicky po dátovej sieti z PACS-u | áno
8. | Požadované príslušenstvo: | x
8.1 | Operačné LED svietidlo umiestnené na strope | áno
8.2 | Dorozumievacie zariadenie | áno
9. | Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu | x
9.1 | V záujme znižovania dávky pre pacientov a personál systém musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia, pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“), bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu | áno
9.2 | Automatický riadiaci systém rtg generátora pre plne automatický výpočet a optimalizáciu údajov pre expozíciu na základe skiaskopických hodnôt. Polohovanie primárnych kolimátorov bez radiácie pomocou grafického znázornenia kolimátorov na poslednom archivovanom obraze. | áno
9.3 | Integrované meranie dávky žiarenia. Namerané dávky musia byť znázornené na monitore a zaznamenané do DICOM SR (Štrukturálny report) | áno
9.4 | Meranie lokálnej kumulatívnej dávky žiarenia dopadajúceho na povrch tela pacienta (kožná dávka) | áno
9.5 | Monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase | áno
9.6 | Signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky | áno
9.7 | Report o dávke s štrukturálnom reporte v DICOM formáte (DICOM SR) | áno
9.8 | Protokoly na snímkovanie s ultra nízkou dávkou | áno
9.9 | Musí mať automatický pixel shift s kompenzáciou pohybu pacienta alebo pohybu stola počas subtrakčnej angiografiea funkcie roadmap bez nutnosti zásahu uživateľa v reálnom čase | áno/nie
9.10 | Musí zabezpečiť v reálnom čase potlačenie pohybových artefaktov, zvýraznenie hrán vyšetrovaných objektov, redukciu šumu v obraze a korekciu homogenity obrazu | áno
9.11 | Pulzná skiaskopia s variabilnou frekvenciou v rozsahu od min. 3,75 až do 30 obr/sec. | áno
9.12 | Prídavná filtrácia žiarenia s Cu ekvivalentom pre redukciu dávky (viacero možností) | áno
9.13 | Vyberateľný raster na zníženie dávky žiarenia | áno
9.14 | Automatická regulácia prídavnej spektrálnej filtrácie RTG žiarenia v závislosti na absorpcii objektu pri každom zvolenom druhu prevádzky (programu) pre zníženie celkovej dávky žiarenia min. 0,2 až 0,9 mm Cu | áno/nie |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
9.15 | Počet prídavných filtrov | min. 3 ks
10. | Pokročilé aplikácie | x
10.1 | Špecializovaný softvér na 3D rekonštrukciu vnútorných štruktúr tela zhotovený na základe údajov získaných z rotačnej angiografie | áno
10.2 | Vykonávanie 3D rekonštrukcie v matici 512x512x512 a 256x256x256 | áno
10.3 | Vykonanie rekonštrukcie obrazu celej predsiene srdca z jediného rotačného snímania | áno
10.4 | Možnosť vykonať vrstvenú rekonštrukciu mäkkého tkaniva na základe údajov získaných z rotačnej angiografie. | áno
10.5 | Špecializovaný softvér umožňujúci 3D rekonštrukciu vnútorných štruktúr vrátane ciev, kostí z údajov získaných z počítačovej tomografie | áno
10.6 | Softvér pre analýzu koronárnych ciev pre hodnotenie stupňa stenózy, na meranie vzdialeností a uhlov. Softvér pre kvantitatívne hodnotenie bifurkácie koronárnych ciev. Softvér pre hodnotenie ľavej komory srdca: meranie ejekčnej frakcie, objemov, plôch, Simpsonove meracie metódy, meranie uhlov a vzdialeností, automatická detekcia end-diastoly a end-systoly. | áno
10.7 | Rozsiahly trojrozmerný navigačný balík založený na technológii 3D mapy s automatickou korekciou polohy 3D objektu vzhľadom na prekrývaný 2D obraz z preexponovania. Použitie 3D modelu získaného z počítačovej tomografie ako aj 3D generovaných obrazov z angiografického prístroja pre 3D mapy | áno
10.8 | Prezentácia obrysov / obrysov rekonštruovaného 3D objektu spolu s použitím takého obrázka ako masky 3D mapy | áno
10.9 | Automatické otočenie 3D objektu do polohy zodpovedajúcej pohľadu na 3D objektov zmene polohy statívu | áno
10.10 | Automatická poloha statívu v polohe zodpovedajúcej otočenému 3D objektu | áno
10.11 | Rozsiahly trojrozmerný navigačný balík založený na technológii 3D mapy s automatickou korekciou polohy 3D objektu vzhľadom na prekrývaný 2D obraz z preexponovania. Použitie 3D modelu získaného z rotačnej angiografie pre Roadmapping 3D | áno
10.12 | Špecializovaný softvér na 3D rekonštrukciu srdcových štruktúr a veľkých ciev (aortálny oblúk, ľavá predsieň) z údajov získaných z počítačovej tomografie, ako aj z 3D generovaných obrazov na angiografickom prístroji na plánovanie štrukturálnych postupov (TAVI, LAAC). SW musí umožňovať „live“ živú navigáciu pre vykonávanie napr. TAVI procedúr, on-line fúziu 3D anatomickej mapy srdca (častí srdca) z predom získaných a importovaných CT dát srdca ako aj z 3D generovaných obrazov na angiografickom prístroji a živého RTG obrazu. | áno
10.13 | Multimodalitná fúzia obrazov 3D angio/CT/MR/PET/NM pre plánovanie intervencií | áno
10.14 | Špecializovaný softvér podporujúci operátora pri vykonávaní koronárnych zákrokov, ktorý umožňuje zníženie fluoroskopického rozmazania - pri zachovaní úrovne počiatočnej dávky - systém sa automaticky zapne v dôsledku merania a kontroly priehľadnosti tela pacienta, SW vybavenie pre zvýraznenie stentu na koronárnom riečisku v reálnom čase, aj so stabilizáciou pohybu stentu | áno/nie
10.15 | Špecializovaný softvér pre zlepšenú vizualizáciu stentov v koronárnych cievach | áno
10.16 | Špecializovaný softvér na zlepšenie vizualizácie stentov na pozadí koronárnych ciev, ktorý je k dispozícii pred a po dekompresii a ktorý umožňuje posúdenie vzájomnej polohy stentov a polohy stentov vo vzťahu k cievam, určených na vykonávanie klinicky zložitých koronárnych prípadov, ako sú bifurkácie. | áno
10.17 | Radiačná ochrana upevnená na stropnom závese - ochranný štít z oloveného skla na otočnom a výškovo nastaviteľnom stropnom závese | áno
10.18 | Radiačná ochrana upevnená z boku stola | áno
2019-10-01 | Angiografický prístroj musí byť dodaný s komplexným systémom integrovateľným do angiografického prístroja pre intravaskulárne meranie tlaku so stanovením koronárnej prietokovej rezervy bez potreby navodenia stavu hyperémie (instant wave free ratio), so softvérom umožňujúcim mechanický pullback, s modalitou IVUS a koregistráciou jednotlivých modalít s angiografickým obrazom v reálnom čase. Umožňuje sa aj dodanie samostatných prístrojov na meranie FFR/RFR a IVUS. | áno/nie (alternatívne riešenie v podobe dvoch prístrojov - meranie FFR/RFR a IVUS) |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
2020-10-01 | SW na vizualizáciu mäkkých tkanív srdca a na vizualizáciu a automatickú segmentáciu ľavej predsiene srdca z generovaných obrazov na angiografickom prístroji pomocou Cone Beam CT technológiou, aj z generovaných CT alebo MR obrazov. SW umožňuje virtuálne endoskopické znázornenie ľavej predsiene a pulmonálnej tepny. Segmentácie a vyznačené objekty alebo ablačné body môžu byť fúzované do 3D obrazu mapovacieho systému alebo následne použité pri vykonávaní intervenčných postupov napr. LAAC | áno
11. | Hemodynamický informačný a záznamový systém
2021-01-11 | Snímanie EKG s analýzou ST segmentu s možnosťou projekcie na monitore aktuálnych snímok a akvizíciou do pamäte | áno
2021-02-11 | Obojstranná komunikácia hemodynamického systému s angiografickým prístrojom pre prenos demografických údajov pacienta teploty a srdcového výdaja | áno
2021-03-11 | Vyhľadávanie pacientských štúdii, správ (report) | áno
2021-04-11 | Súčasťou je aj kompletné vybavenie pre kardiológiu jednicov pre hemodynamické meranie pravého/ľavého srdca s potrebnými kalkuláciami hemodynamických parametrov s možnosťou on-line zobrazenia jednotlivých parametrov pre diagnostické/monitorovacie účely, anotácie, so zabudovanou databázou na dlhodobú archiváciu pacientskych vyšetrení vrátane merania výpočtov. Systém zahŕňa nasledovné moduly EKG: meranie srdcového výdaja, 4x invazívny tlak, SpO2 | áno
2021-05-11 | Príslušenstvo pre hemodynamický systém: sada káblov a elektród, príslušenstvo pre meranie EKG, rtg transparentné EKG káble, softvérová aplikácia pre grafickú dokumentáciu srdcových štruktúr, softvérová aplikácia pre grafickú dokumentáciu koronárnych ciev, DICOM rozhranie - DICOM HIS/RIS Worklist/MPPS, 2 TFT monitory na znázornenie EKG signálov a textu s integráciou obrazových informácií z týchto monitorov do veľkoplošného monitroa vo vyšetrovni, bezdrôtová čítačka čiarových kódov | áno/nie (bez bezdrôtovej čítačky čiarových kódov) |  | hodnotenie bodované - uviesť okrem hodnoty áno/nie aj presnú hodnotu parametra ponúkaného zariadenia
2021-06-11 | Vytváranie rôznych správ a meniteľných formulárov z vykonaných vyšetrení | áno
Súčasťou dodávky musia byť nasledovné služby:
1. | Služby spojené s dodaním tovaru, tj zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov.
2. | Kompletizácia a inštalácia prístroja vrátane prípravnych prác na montáž.
3. | Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia.
4. | Zaškolenie min. 3 zamestnancov s obsluhou dodaného prístroja plus 2 x 8 hodinova inštruktáž pri nábehu prístroja do plnohodnotnej prevádzky.
5. | Odovzdanie dokladov pri preberacom konaní - odovzdávací protokol, certifikáty o zhode pre celé zariadenie, všetky potrebné revízne správy potrebné pre správnu funkciu zariadenia v súlade s príslušnou legislatívou platnou v tejto dobe pre zdravotnícke zariadenia, záručný list, manuál na obsluhu v listinnej a elektronickej podobe v úradom jazyku, faktúru a dodací list zariadenia.
6. | Záverečný odovzdávací kompletný test prístroja potvrdzujúci kompletnosť technických vlastností a plnú funkčnosť zariadenia za prítomnosti primára príslušného oddelenia uskutočnený na začiatku odovzdávacieho konania.
7. | Technologický projekt (ak je to relevantné).
8. | Záručná doba min. 60 mesiacov a záručný servis, plné servisné pokrytie vrátane náhradných dielov, röntgeneovej lampy.
9. | Prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný.
10. | Zabezpečenie demontáže pôvodného prístroja, odvoz a likvidácia v zmysle platných predpisov o odpadoch. Pri prácach je potrebné brať na zreteľ hluk a čistotu okolitých pracovísk pracujúcich v plnej prevádzke. Doklad o riadnom zneskodneni odpadu v zmysle platnych predpisoch o odpadoch.
11. | Preberacia skúška zariadenia na lekárrske ožiarenia § 14, § 15 a § 18 vyhlášky 101/21018 Z. z..
12. | Protokol o skúške zdroja jonizujúceho žiarenia § 85 zákona 87/2017.
V [●], dňa [●] |  | ...................................................
[meno a priezvisko]
[obchodné meno / názov a funkcia]
[vlastnoručný podpis]