## BB
1. Laminárny box pre prípravu SPECT rádiofarmák na pracovisku INMM Banská Bystrica
Technické požiadavky | Požadovaná hodnota | Spĺňa áno/nie | Ponúkaná hodnota | Poznámka
Laminárny box pre prácu v sede s vertikálnym prúdením vzduchu určený na prípravu SPECT rádiofarmák so vzduchovou rekuperáciou (tj. bez odťahu) | 1 ks
Klasifikácia podľa EC GMP Vol.4 Annex 1 | Trieda A
Vonkajší rozmer boxu - šírka: | max. 1665 mm
Vonkajší rozmer boxu - výška: | max. 2580 mm
Rozmer vnútorného pracovného priestoru – šírka: | min. 1200 mm
Rozmer vnútorného pracovného priestoru – výška: | min. 620 mm
Rozmer vnútorného pracovného priestoru – hĺbka: | min. 540 mm
Odpadový kontajner (minimálny vnútorný rozmer 300x160x250mm VxŠxH) s uzatvárateľným prepadom cez pracovnú plochu | 1 ks
Tienenie integrovaného odpadového kontajnera- ekvivalent Pb | min. 30 mm
Miesto pre uloženie 99Mo/99mTc generátora (pod pracovnou plochou) a elúciu technecistanu sodného (na pracovnej ploche) uzatvárateľné na pracovnej ploche. | Áno požaduje sa miesto pre uloženie min. 2 ks 99Mo/99mTc generátorov
Tienenie uloženia 99Mo/99mTc generátorov - ekvivalent Pb | min. 50 mm
Integrovaný dávkový kalibrátor pre použitie v nukleárnej medicíne (Atomlab500, Capintec CRC 55, Bqmetr 4, Curiementor 4 alebo ekvivalent). Meradlo musí spľňať legislatívne požiadavky určeného kalibrátora dávok. Kalibrátor dávok pre nuklidy: 99mTc, 131I, 123I, 223Ra, 18F, 111In, 90Y, 177Lu, 68Ga, 137Cs, 51Cr, 57Co a iné (preferuje sa manuálne vkladane meranej vzorky) | Áno
Tienenie integrovaného kalibrátora dávok - ekvivalent Pb (zo všetkých strán) | min. 40 mm
Tienenie pracovnej plochy manuálne posuvným tieniacim sklom (posuv v horizontálnom smere). Tieniace sklo je v spodnej časti tvorené olovenou platňou (do výšky min. 150mm) s hrúbkou 30 mm, ostatnú časť tvorí olovené sklo s ekvivalentom Pb min. 10 mm. | Áno
Šírka posuvného tieniaceho skla | min. 300 mm max. 360 mm
Výška posuvného tieniaceho skla | min. 450 mm
Tienenie pracovnej plochy - ekvivalent Pb | min. 10 mm
Tienenie bočných stien - ekvivalent Pb | min. 10 mm
Tienenie zadnej steny - ekvivalent Pb | min. 5 mm
Nosnosť pracovnej plochy | min 150 kg
Integrovaný UV-C germicídny žiarič s časovačom | Áno
Posuvné sklo pre uzatvorenie pracovného priestoru vo vertikálnom smere | Áno
Rýchlosť laminárneho prúdenia počas práce v laminárnom boxe | min. 0,32 m/s
Elektrická zásuvka inštalovaná v pracovnom priestore | 2 kusy
Uzatvárateľná prechodka pre káble na oboch stranách boxu/alebo alternatíva pre viac káblov s iným umiestnením | 2 kusy
Vnútorné osvetlenie laminárneho boxu | Áno
Rozloženie podľa priloženej obrazovej dokumentácie - LB1