## KE_GeGa
2. Laminárny box pre prípravu PET rádiofarmák na pracovisku INMM Košice
Technické požiadavky | Požadovaná hodnota | Spĺňa áno/nie | Ponúkaná hodnota | Poznámka
Laminárny box pre prácu v stoji s vertikálnym prúdením vzduchu určený na prípravu PET rádiofarmák so vzduchovou rekuperáciou (tj. bez odťahu) | 1 ks
Klasifikácia podľa EC GMP Vol.4 Annex 1 | Trieda A
Vonkajší rozmer boxu - šírka: | max. 2090 mm
Vonkajší rozmer boxu - výška: | max. 2600 mm
Rozmer vnútorného pracovného priestoru – šírka: | min. 1800 mm
Rozmer vnútorného pracovného priestoru – výška: | min. 620 mm
Rozmer vnútorného pracovného priestoru – hĺbka: | min. 540 mm
Výška pracovnej plochy od zeme | min. 1040 mm
Odpadový kontajner (minimálny vnútorný rozmer 300x160x250mm VxŠxH) s uzatvárateľným prepadom cez pracovnú plochu na pravej strane boxu. | áno
Tienenie integrovaného odpadového kontajnera- ekvivalent Pb | min. 30 mm
Zásuvka pre generátor 68Ge/68Ga pre elúciu chloridu galitého integrovaná do laminárneho boxu pod úroveň pracovnej plochy s priechodovým otvorom pre hadičky (rozmery generátora pre zabudovanie 300x135x135mm VxŠxH). Je potrebné zohľadniť manipuláciu s generátormi +30 mm zo všetkých strán. Zásuvka musí byť vybavená dvierkami pre výmenu generátorov. Minimálne vnútorné rozmery 360x390x195 mm VxŠxH. (Odporučané prevedenie v grafickej podobe v prilohe.) | Áno požaduje sa miesto pre uloženie 2 ks 68Ge/68Ga generátorov
Tienenie 68Ge/68Ga generátorov - ekvivalent Pb | min. 50 mm
Umiestnenie 68Ge/68Ga generátorov sa požaduje na ľavú stranu pracovnej plochy (orientácia pri pohľade do laminárneho boxu). | Áno
Tienenie personálu na strane generátorov manuálne posuvnou zvisle orientovanou olovenou platňou kolmo na pracovnú plochu. Posuv olovenej platne v horizontálnom smere (rovnako ako tieniace sklo). Vnútorné tienenie Pb tehlami si zabezpečuje obstarávateľ samostatne. | Áno
Olovená tieniaca platňa sa posúva vo vedení, ktoré je umiestnené za krycím sklom - pohľad do laminárneho boxu | Áno
Hrúbka olovenej tieniacej platne | min. 30 mm
Šírka olovenej tieniacej platne | min. 450 mm
Výška olovenej tieniacej platne | min. 400 mm
Tienenie pracovnej plochy manuálne posuvným tieniacim sklom. Posuv tieniaceho skla je v horizontálnom smere. Tieniace sklo je v spodnej časti tvorené olovenou platňou (do výšky min. 150mm) s hrúbkou 30 mm, ostatnú časť tvorí olovené sklo s ekvivalentom Pb min 10 mm. | Áno
Výška tieniaceho skla | min. 450 mm
Šírka tieniaceho skla | min. 300 mm max. 360 mm
Nosnosť samotnej pracovnej plochy (s posuvným tienením) | min. 350 kg (430kg)
Tienenie pracovnej plochy - ekvivalent Pb | min. 20 mm
Tienenie ľavej bočnej steny - ekvivalent Pb | min. 30 mm
Tienenie zadnej steny v priestore elúcie a syntézy (ľavá časť do vzdialenosti 650 mm šírky boxu) - ekvivalent Pb | min. 10 mm
Integrovaný UV-C germicídny žiarič s časovačom | Áno
Posuvné sklo pre uzatvorenie pracovného priestoru vo vertikálnom smere | Áno
Rýchlosť laminárneho prúdenia počas práce v laminárnom boxe | min. 0,32 m/s
Elektrická zásuvka inštalovaná v pracovnom priestore na oboch stranách | min. 2 ks
Prechod pre káblové napájanie jednotky pre prípravu RF na ľavej strane, konzola pre umiestnenie zariadenia pre ovládanie jednotky pre prípravu (notebook) RF na ľavej strane, | Áno
Vnútorné osvetlenie boxu | Áno
Uzatvárateľná prechodka pre káble na oboch stranách boxu/alebo alternatíva pre viac káblov s iným umiestnením | Áno
Rozloženie podľa priloženej obrazovej dokumentácie - LB2