## Rozplnacka_KE
5. Zariadenie pre automatické rozpĺňanie a aplikáciu dávok PET rádiofarmák na pracovisku INMM Košice
Technické požiadavky | Požadovaná hodnota | Spĺňa áno/nie | Ponúkaná hodnota | Poznámka
Autonómne zariadenie* pre automatické rozpĺňanie dávok PET rádiofarmák, nezávislé na externom kalibrátore dávok | 1 ks
Zariadenie je ovládané a riadené pomocou PC/ovládacieho panela umiestneného mimo laminárny box, prípadne na vonkajšiu časť laminárneho boxu | Áno
Zariadenie umožňuje rozpĺňanie rádiofarmák na báze 18F a 68Ga | Áno
Rozpĺňanie prebieha len z jednej "materskej" liekovky (jedna pozícia na "materskú" liekovku) | Áno
Rozpĺňanie je možné realizovať bez odpadu rádiofarmaka na dne "materkej" liekovky | Áno
"Materská" liekovka s rádiofarmakom je počas rozpĺňania dávok umiestnená v prenosnom tienenom kontajneri | Áno
Tienenie "materskej" liekovky s celkovou dávkou rádiofarmaka v zariadení počas rozpĺňania - ekvivalent Pb | ≥ 68 mm
Tienenie prenosného tieniaceho kontajnera - ekvivalent Pb | ≥ 28 mm
Rozpĺňanie sa realizuje s použitím štandardného bežne dostupného spotrebného materiálu, bez nutnosti špeciálnych kitov resp. špecifického spotrebného materiálu. | Áno
Možnosť rozpĺňania do striekačiek BBraun Omnifix o objeme 3 ml a 5 ml | Áno
Softvér rozpĺňacieho zariadenia umožňuje kontinuálne zobrazenie zostatkovej dávky v "materskej" liekovke | Áno
Zariadenie umožňuje prácu v automatickom i manuálnom režime | Áno
Automatická aplikačná jednotka na tienené striekačky s možnosťou nastavenia rýchlosti a objemu aplikácie RF a fyziologického roztoku s možnosťou manuálneho režimu | 1 kus
Wolfrámové tienenie injekčných striekačiek 3 ml a 5 ml | 2 kusy
Kalibračné žiariče pre rozpĺňacie zariadenie | Áno
Uzatvárací tieniaci kontajner na prenos 3-5ml striekačiek (5 mm Pb) | 1 kus
Voľne stojaci olovený kontajner na odpad (min 400x400x700mm, 15mm Pb) | 1 kus
*Poznámka: Pod pojmom autonómne zariadenie má verejný obstarávateľ na mysli zariadenie, do ktorého je umiestnená materská liekovka s rádiofarmakom, a v ktorom prebieha premeranie aktivity v materskej liekovke a následne rozpĺňanie rádiofarmaka z materskej liekovky do striekačiek. Aktivita v natiahnutej striekačke je premeraná v zariadení bez toho, aby bolo potrebné so striekačkou manipulovať . Nie je potrebné vyberať striekačku pri premeraní aktivity z rozpĺňacieho zariadenia, a nie je potrebné striekačku s aktivitou merať v externom kalibrátore dávok. V tomto prípade sú obe činnosti rozpĺňanie aj meranie aktivity vykonávané v jednom tienenom zariadení.