·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.2 k predmetu zákazky: Modernizácia RTG pracoviska na urgente II.typu - Digitálny RTG systém so stropným závesom vrátane súvisiacich služieb v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 186/2023 zo dňa 25.09.2023, 31740 - MST a v Úradnom vestníku Európskej únie 2023/S 183-570297 zo dňa 22.09.2023

Otázka č.1:

Chceli by sme požiadať o bližšiu špecifikáciu (opis) parametra 1.10 v prílohe – Opis predmetu zákazky.

| 1.10 | Vertigraf s predĺženým ramenom s náklonom 90° pre snímkovanie pacienta s obmedzenou hybnosťou | áno/nie | ak áno tak 1,5 bodu | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V odpovedi na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 12.10.2023 ste na otázku č.3. týkajúcu sa parametra 1.10 odpovedali nasledovne:

„Vertigraf požadujeme s ramenom s dĺžkou umožňujúcou náklon -20°/90°.“

Máme za to, že každý vertigraf s náklonom v rozsahu -20°/90° má štandardnú dĺžku ramena, umožňujúcu tento náklon.

Na trhu existujú dva typy vertigrafov:

1; štandardný vertigraf s troma ionizačnými komôrkami a s náklonom -20°/90°

2; vertigraf s predĺženým ramenom a so štyrmi ionizačnými komôrkami s náklonom -20°/90°. Vertigraf so 4 ionizačnými komôrkami umožňuje navyše oproti štandardnému vertigrafu aj snímkovanie hrudníka pacienta v ležme na rádiotransparentom stole a tým eliminuje prekladanie pacienta. Tento vertigraf je aj drahší.

Preto žiadame verejného obstarávateľa o prehodnotenie daného parametra a jeho bodové hodnotenie, nakoľko všetci zúčastnení môžu získať plný počet bodov pre tento parameter.

| 1.10 | Vertigraf s predĺženým ramenom s náklonom 90° pre snímkovanie pacienta s obmedzenou hybnosťou | áno/nie | ak áno tak 1,5 bodu | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpoveď k otázke č.1:

Naším hlavným cieľom je zabezpečiť kvalitné a efektívne snímkovanie pacientov s obmedzenou hybnosťou a minimalizovať ich potrebu na preklad. Parameter 1.10, ktorý špecifikuje náklon od -20° do 90°, nie je len o fyzickom natáčaní vertigrafu, ale predovšetkým o tom, že umožňuje významné zlepšenie diagnostických postupov pre pacientov, ktorí sú obmedzení v pohybe. Našou prioritou je zabezpečiť, aby snímkovanie bolo rýchle a pohodlné pre týchto pacientov a aby sme minimalizovali potrebu na preklad, čím zjednodušujeme a zefektívňujeme diagnostický proces pre pacienta, ale rovnako aj pre zdravotnícky personál.

Chceme tiež podčiarknuť, že v našej odpovedi z 12.10. sme sa primárne venovali rozsahu náklonu, ktorý bol primárne položenou otázkou k danému parametru. Avšak je nevyhnutné zdôrazniť, že tento parameter nezahŕňa len náklon, ale aj dôležitú druhú časť, ktorá sa týka zabezpečenia snímkovania pacientov s obmedzenou hybnosťou. V tomto kontexte má dĺžka ramena veľký význam, keďže ovplyvňuje schopnosť dosiahnuť optimálne snímkovanie s minimalizáciou prekladov pacienta. Počet ionizačných komôr nie je hlavným aspektom v súvislosti s našimi potrebami a prioritami vyjadrenými v danom parametri, preto nebol zahrnutý v textácii tohto parametra.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a ani v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy, ktorou je Opis predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedeného, nedochádza k zmenám v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, a preto nie je potrebné predĺžiť termín na predkladanie ponúk a tiež termín na otváranie ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

odtlačok