OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: Modernizácia RTG pracoviska na urgente II.typu - Digitálny RTG systém so stropným závesom vrátane súvisiacich služieb pre potreby Oddelenia rádiológie

Súčasťou predmetu zákazky je aj Technologický projekt vrátane nevyhnutných stavebných úprav pre inštaláciu a prevádzku predmetu zákazky.

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený kompletný technologický celok.

Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód.

Ponúkaná prístrojová technika musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

- osobitné požiadavky na plnenie sú uvedené v bode 3 opisu predmetu zákazky,

- dodanie prístrojovej techniky na určené miesto,

- inštalácia,

- funkčná skúška,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky,

- odovzdanie dokumentácie,

- odborné zaškolenie obsluhy,

- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 48 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku

Záujemca garantuje funkčnosť prístrojovej techniky tým, že dodá a necení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti prístrojovej techniky.

Záujemca je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy, protokol o prevzatí a odovzdaní zariadenia do trvalej prevádzky vrátane preberacej skúšky zdroja ionizujúceho žiarenia, skúšky zariadenia na lekárske ožiarenie v zmysle zákona č.87/2018 Z.z., prvotnej skúšky elektrickej revízie v zmysle platných predpisov, sprievodnej a technickej dokumentácie, ktorá sa k nemu vzťahuje a ktorá je potrebná na jej užívanie a na výkon vlastníckeho práva, v rozsahu zodpovedajúcom charakteru a bezpečnostno-technickým požiadavkám k používaniu zariadení.

Požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre zariadenia

| P.č. | Modernizácia RTG pracoviska na urgente II.typu - Digitálny RTG systém so stropným závesom vrátane súvisiacich služieb |  | Požadovaný parameter FNsP FDR BB | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bodová hodnota parametra | Bodová hodnota parametra |  |
| Typ zariadenia: |  |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |  |  |  |
| Trieda zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |  |
| Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná |  |  | áno | - | - |  |
| 1 | Technická špecifikácia |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Stropné prevedenie |  | áno | - | - |  |
| 1.2 | RTG lampa na stropnom závese |  | áno | - | - |  |
| 1.3 | Automatické pohyby stropného závesu, vrátane automatického centrovania RTG lampy na detektor v stole a vo vertigrafe |  | áno | - | - |  |
| 1.4 | Flexibilita stropného závesu umožňujúca simultánny pohyb |  | min. 4 roviny | ak viac ako 4 roviny tak 1,5 bodu | ak 6 a viac rovín tak 2 body |  |
| 1.5 | Vertikálny statív s pevne zabudovaným alebo vyberateľným detektorom s aktívnou plochou |  | min. 42 x 42 cm | - | - |  |
| 1.6 | Vzdialenosť centrálneho lúča od podlahy pre vertikálny statív v min. rozsahu od 30 cm do 172 cm |  | áno | - | - |  |
| 1.7 | Veľkosť pixelu detektora vo vertikálnom statíve |  | max. 148 µm | - | - |  |
| 1.8 | Bitová hĺbka vo vertikálnom statíve |  | min. 16 bit | - | - |  |
| 1.9 | DQE detektora vo vertikálnom statíve |  | min. 65 % | ak min. 75 % a viac tak 0,5 bodu | - |  |
| 1.10 | Vertigraf s predĺženým ramenom s náklonom 90° pre snímkovanie pacienta s obmedzenou hybnosťou |  | áno/nie | ak áno tak 1,5 bodu | - |  |
| 1.11 | Výkon generátora |  | min. 80 kW | - | - |  |
| 1.12 | Malé ohnisko s max. veľkosťou 0,6 mm |  | áno | - | - |  |
| 1.13 | Veľké ohnisko s max. veľkosťou 1,3 mm |  | áno | ak max. 1 mm tak 2 body | - |  |
| 1.14 | Tepelná kapacita anódy RTG lampy |  | min. 300 kHU | ak viac ako 300 kHU tak 1,5 bodu | ak 600 kHU a viac tak 2 body |  |
| 1.15 | Rýchlosť otáčok anódy |  | min. 9 000 otáčok/minútu | - | - |  |
| 1.16 | Automatická zmena pozície RTG žiariča pri zmene snímkovania zo stola na vertigraf a naopak pri výbere príslušného orgánového programu |  | áno | - | - |  |
| 1.17 | Automatické motorizované nastavenie výšky RTG žiariča podľa výšky stola pre zachovanie nastaveného SID |  | áno | - | - |  |
| 1.18 | Automatické sledovanie RTG žiariča detektorom, ktorý sa pohybuje v longitudinálnom smere synchrónne so žiaričom |  | áno | - | - |  |
| 1.19 | Automatické monitorizované sledovanie nakláňania RTG žiariča detektorom |  | áno | - | - |  |
| 1.20 | Rýchlosť pohybu RTG lampy po x-ovej a y-ovej osi |  | min. 0,15 m/s | ak 0,3 m/s a viac tak 0,5 bodu | ak 0,5 m/s a viac tak 1 bod |  |
| 1.21 | Integrovaná 3D kamera do žiariča pre sledovanie pacienta v reálnom čase na monitore akvizičnej stanice |  | áno | - | - |  |
| 1.22 | Umelá inteligencia pre automatickú detekciu hrudníka vrátane automatickej kolimácie podľa detekovanej oblasti hrudníka (prípustný aj autopositioning) |  | áno | - | - |  |
| 1.23 | Nastavenie kolimátora na zamedzenie opakovania expozícii v prípade potreby na akvizičnej stanici za pomoci integrovanej kamery do žiariča |  | áno/nie | ak áno tak 2 body | - |  |
| 1.24 | Nosnosť pacientskeho stola |  | min. 320 kg | - | - |  |
| 1.25 | Nožný spínač min. pre nastavenie výšky stola |  | áno | - | - |  |
| 1.26 | Vyberateľný detektor z pacientskeho stola s prenosom dát prostredníctvom Wi-Fi |  | áno | - | - |  |
| 1.27 | Aktívna plocha vyberateľného detektora (v pacientskom stole) |  | min. 34 x 42 cm | ak min. 42 x 42 cm tak 1,5 bodu | - |  |
| 1.28 | Veľkosť pixelu |  | max. 148 µm | - | - |  |
| 1.29 | Bitová hĺbka |  | min. 16 bit | - | - |  |
| 1.30 | DQE detektora v stole |  | min. 65 % | ak min. 75 % a viac tak 0,5 bodu | - |  |
| 1.31 | Zaťaženie detektora plošne |  | min. 150 kg | ak viac ako 150 kg tak 1 bod | - |  |
| 1.32 | Zaťaženie detektora bodovo |  | min. 100 kg | - | - |  |
| 1.33 | Dual Energy |  | áno/nie | ak áno tak 2,5 bodu | - |  |
| 1.34 | Automatické nabíjanie Wi-Fi detektora v stole |  | áno | - | - |  |
| 1.35 | Výdrž batérie detektora |  | min. 210 snímkov | - | - |  |
| 1.36 | Vyberateľný detektor musí mať rukoväť pre bezpečnejšiu manipuláciu s detektorom pri umiestňovaní detektoru pod pacienta, prípustný je aj obal detektora s rukoväťou |  | áno | ak zabudovaná rukoväť v tele detektora tak 1 bod | - |  |
| 1.37 | Čas zobrazenia snímkov bezprostredne po akvizícii (náhľad) u oboch detektorov |  | max. 4 sekundy | - | - |  |
| 1.38 | Čas zobrazenia snímkov bezprostredne po akvizícii (full image) u oboch detektorov |  | max. 8 sekúnd | - | - |  |
| 1.39 | Min. 1 pripínateľná mriežka pre voľné snímkovanie |  | min. 40 čiar/cm | - | - |  |
| 1.40 | Min. 1 antirozptylová mriežka pre SID 180 min, min. 70 čiar/cm ak statická, min. 40 čiar/cm ak oscilačná |  | áno | - | - |  |
| 1.41 | Min. 1 antirozptylová mriežka pre SID 115 min, min. 70 čiar/cm ak statická, min. 40 čiar/cm ak oscilačná |  | áno | - | - |  |
| 1.42 | Musí mať možnosť snímkovania bez použitia mriežky |  | áno | - | - |  |
| 1.43 | Medená filtrácia |  | min. 3 stupne filtrácie (0 nie je stupeň filtrácie) | - | - |  |
| 1.44 | Dotykový displej pre ovládanie RTG prístroja umiestnený priamo na žiariči |  | min. 10" | - | - |  |
| 1.45 | Ovládanie pohybov zariadenia bezdrôtovým diaľkovým ovládačom |  | áno | - | - |  |
| 1.46 | Bezdrôtový ovládač so senzorom proti nechcenému spusteniu zariadenia |  | áno/nie | ak áno tak 0,5 bodu | - |  |
| 1.47 | Všetky parametre snímkovania vrátane prídavnej filtrácie musia byť volené automaticky na základe klinického protokolu |  | áno | - | - |  |
| 1.48 | Nastavovanie pozície RTG žiariča pomocou výpočtov umelej inteligencie na základe výberu klinického protokolu |  | áno/nie | ak áno tak 2 body | - |  |
| 1.49 | Počet užívateľsky naprogramovateľných pozícií |  | min. 10 | - | - |  |
| 1.50 | Kapacita úložiska |  | min. 15 000 snímkov | - | - |  |
| 1.51 | Dotykový farebný monitor akvizičnej stanice |  | min. 23,8" | - | - |  |
| 1.52 | Farebný dotykový monitor s možnosťou kolimácie v obraze z kamery pomocou úpravy oblasti záujmu ako na dotykovom mobilnom telefóne |  | áno/nie | ak áno tak 1 bod | - |  |
| 1.53 | Svietivosť monitora akvizičnej stanice |  | min. 250 cd/m² | - | - |  |
| 1.54 | Operačný systém akvizičnej stanice min. Windows 10 alebo Linux alebo ekvivalent |  | áno | - | - |  |
| 1.55 | Dva farebné min. 3 Mpix monitory popisnej stanice |  | min 21,3" | - | - |  |
| 1.56 | Operačný systém popisnej stanice min. Windows 10 alebo Linux alebo ekvivalent |  | áno | - | - |  |
| 1.57 | RAM popisnej stanice |  | min. 8 GB | - | - |  |
| 1.58 | SSD popisnej stanice |  | min. 500 GB | - | - |  |
| 1.59 | Príslušná grafická karta |  | áno | - | - |  |
| 1.60 | Intercom |  | áno | - | - |  |
| 1.61 | Automatické meranie dávky |  | áno | - | - |  |
| 1.62 | DICOM: Send/StC, print,Query/Retrieve,Worklist/MPPS, Dose Structured Report |  | áno | - | - |  |
| 1.63 | Sťahovanie softvérových updatov, ako napríklad update kybernetickej bezpečnosti na diaľku alebo za prítomnosti technika |  | áno | - | - |  |
| 2 | Školenie |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Školenie bude realizované v potrebnom rozsahu minimálne však v trvaní dvoch dní, a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom alebo českom jazyku prípadne v anglickom jazyku so simultánnym prekladom. Školenie bude zahŕňať technickú a aplikačnú stránku používania zariadenia |  | áno | - | - |  |
| 3 | Osobitné požiadavky na plnenie |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Požadujeme predložiť do dvoch týždňov od účinnosti kúpnej zmluvy technologický projekt vrátane harmonogramu nevyhnutných stavebných prác/stavebných úprav potrebných k inštalácii a prevádzke zariadenia na určenom mieste, harmonogramu inštalácie zariadenia, funkčnej skúšky vrátane termínu spustenia zariadenia do prevádzky |  | áno | - | - |  |
| 3.2 | Požadujeme, aby jestvujúce zariadenie: Digitálny skiagrafický RTG prístroja so stropným závesom, typ YSIO (rok výroby 2012) bolo zo strany dodávateľa demontované, ekologicky a odborne zlikvidované, čo bude dodávateľ deklarovať potvrdením o likvidácií. Uvedené činnosti sú zahrnuté v cene, bez toho, aby si dodávateľ účtoval dodatočné náklady |  | áno | - | - |  |
| 3.3 | Dodávateľ zabezpečí a zrealizuje vo vlastnej réžií všetky stavebné práce/stavebné úpravy, ktoré sú potrebné a nevyhnutné k prevádzke zariadenia na určenom mieste, ako napríklad: kotvenie zariadenia do podlahy - v prípade potreby vybetónovanie nových betónových základov v podlahe, úprava káblového kanála v podlahe; kotvenie zariadenia do stropu - úprava, resp. nová stropná konštrukcia v podhľade, z toho vyplývajúca úprava rozvodov a koncových prvkov VZT, úprava osvetlenia, úprava resp. nový podhľad; montáž kotviacich konštrukcií; overenie kapacity hlavného prívodu elektro pre RTG, úprava resp. dodávka a montáž nového RTG rozvádzača elektro; napojenie na dverné spínače prezliekacích boxov 01.11, 01.11a, predsiene 01.10, zapojenie do RTG rozvádzača; napojenie na signalizačné svetlá nad dverami prezliekacích boxov 01.11, 01.11a, zapojenie do RTG rozvádzača; v prípade že núdzové vypínače OFF (AT) nemajú ochranný kryt, výmena za nové s krytom, výmena antistatickej podlahy vo vyšetrovni |  | áno | - | - |  |
| 3.4 | Dodávateľ zabezpečí statický posudok prípadne inú relevantnú dokumentáciu nevyhnutnú k inštalácií zariadenia; východiskové revízie hlavných prívodov elektrickej energie; protokol o skúške zdroja ionizujúceho žiarenia; rozvádzač k RTG podľa platnej legislatívy |  | áno | - | - |  |
| 3.5 | Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky stavebné práce/stavebné úpravy, ktoré sú potrebné a nevyhnutné k prevádzke zariadenia na určenom mieste vrátane inštalácie zariadenia, funkčnej skúšky zariadenia, odborného zaškolenia obsluhy a protokolárneho odovzdania zariadenia vykoná najneskôr do troch týždňov, pričom lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom došlo k protokolárnemu odovzdania miesta určeného k inštalácia zariadenia |  | áno | - | - |  |
| 4 | Plná autorizovaná servisná podpora |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Záručná doba |  | min. 48 mesiacov | - | - |  |
| 4.2 | Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom |  | áno | - | - |  |
| 4.3 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy |  | max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní | - | - |  |
| 4.4 | Nástup servisného technika na opravu na mieste |  | max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní | - | - |  |
| 4.5 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov |  | max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu | - | - |  |
| 4.6 | Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov |  | max. do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu | - | - |  |
| 4.7 | Vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne počas celej záručnej doby zahrnuté v cene |  | áno | - | - |  |
| 4.8 | Preventívna prehliadka a odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov mesiac pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory zahrnuté v cene |  | áno | - | - |  |
| 4.9 | V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov |  | áno | - | - |  |
| 4.10 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia |  | áno | - | - |  |
| 4.11 | Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje |  | áno/nie | - | - |  |

Obchodné meno uchádzača: ....................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

..........................................................

- meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača