## PTK - Ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Elektrochirurgický generátor
1.2 CPV:
31120000-3 Generátory
33190000-8 Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry Zloženie systému: Elektro-generátor – 1 ks, Bipolárny generátor - 1 ks, Prístrojový vozík – 1 ks Požaduje sa jednorazové dodanie nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja vrátane pozáručného servisu bez náhradných dielov v trvaní 60 mesiacov.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
| Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
| Položka č. 1 | Elektrochirurgický generátor |  | ks | 1
| Položka č. 2 | Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov) |  | mesiac | 60
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Elektrochirurgický generátor
| 1.1 | Elektro-generátor
| 1.1.1 | Všeobecná špecifikácia:
| 1.1.1.1 | Medicínsky atest
| 1.1.1.2 | Vybavený min. 4 variabilne konfigurovateľnými zásuvkami, z toho min. 2 možno použiť pre monopolár a min. 2 možno použiť pre bipolár
| 1.1.1.3 | Zariadenie musí umožňovať pripojiť min. 2 monopolárne nástroje súčasne a min. 3 bipolárne nástroje súčasne
| 1.1.1.4 | Požadujeme, že všetky vstupy musia byť ovládateľné nožným spínačom (pripojenie min. 2 nožných spínačov súčasne) a ručným spínačom
| 1.1.1.5 | Bipolárne vstupy musia umožňovať automatický štart pre bipolárne nástroje
| 1.1.1.6 | Možnosť simultánneho použitia (aktivácie) min. 2 bipolárnych zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku
| 1.1.1.7 | Možnosť simultánneho použitia (aktivácie) min. 2 monopolárnych zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku
| 1.1.1.8 | Aktivovaná zásuvka musí byť svetelne zvýraznená
| 1.1.1.9 | Do zásuviek je možne zapojiť min. nasledovné druhy koncoviek káblu: Monopolar: 3 pin, „Bovie“, 4 mm koncovka, 5 mm koncovka. Bipolár: 2 pin, bipolár „Erbe“.
| 1.1.1.10 | Jednotlivé zásuvky musia byť vybavené funkciou automatického rozpoznania zapojeného káblu, resp. nástroja
| 1.1.1.11 | Požadujeme ovládanie generátora prostredníctvom plne farebného dotykového displeja
| 1.1.1.12 | Displej z tvrdeného skla, resp. iného odolného materiálu
| 1.1.1.13 | Displej možno hygienicky čistiť, odolný voči poškriabaniu, dezinfekcii
| 1.1.1.14 | Možnosť upgradu
| 1.1.1.15 | Možnosť spojenia a komunikácie generátoru s argónovou jednotkou
| 1.1.2 | Programovanie špecifických nastavení elektro-generátoru:
| 1.1.2.1 | Jednoduchý výber funkcií a parametrov cez dotykový displej generátoru
| 1.1.2.2 | Minimálne 1 permanentne predprogramované nastavenie pre všetky režimy
| 1.1.2.3 | Množstvo voľne konfigurovateľných nastavení, najmenej 99
| 1.1.2.4 | Možnosť vytvárania konfigurácii podľa disciplín, indikácií alebo priamo na užívateľa/operatéra, s možnosťou uloženia na prenosné pamäťové médium
| 1.1.2.5 | Možnosť prenosu nahranej konfigurácie (podľa disciplín, indikácií, alebo priamo na užívateľa/operatéra) prostredníctvom pamäťového média na iný generátor toho istého typu
| 1.1.2.6 | Sprievodné menu programov nastavenia
| 1.1.2.7 | Prepojenie na PC
| 1.1.2.8 | Uchovanie chýb v jednoduchom texte a s číslom kódu
| 1.1.3 | Ochranné funkcie elektro-generátoru:
| 1.1.3.1 | Automatické sledovanie pripojenia neutrálnej elektródy k jednotke (kábel)
| 1.1.3.2 | Automatické sledovanie správneho umiestnenia neutrálnej elektródy
| 1.1.3.3 | Automatické sledovanie symetrie čiastkových vf-prúdov cez neutrálnu elektródu v závislosti od vf prúdu
| 1.1.3.4 | Automatické sledovanie prechodového odporu medzi neutrálnou elektródou a pacientom v závislosti od vf prúdu
| 1.1.3.5 | Automatické sledovanie aktivačného času
| 1.1.3.6 | Automatické sledovanie nesprávnej dávky
| 1.1.3.7 | Automatická funkcia kontroly jednotky a všetkého pripojeného príslušenstva počas prevádzky jednotky
| 1.1.3.8 | Automatické rozoznávanie chýb, správy chýb, dokumentácia chýb
| 1.1.4 | Monopolárne a bipolárne rezanie:
| 1.1.4.1 | Požaduje sa minimálne deväť rozličných rezacích režimov, vrátane argónového rezu
| 1.1.4.2 | Všetky režimy musia byť reprodukovateľne nastaviteľné so zachovaním rovnakej kvality rezu
| 1.1.4.3 | Nastaviteľnosť režimov musí umožňovať procedúry od mikrooperatívy až po najsilnejšiu vaporizáciu
| 1.1.5 | Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy:
| 1.5.1.1 | Musí byť k dispozícii minimálne deväť rozličných koagulačných režimov, vrátane argon-plazma koagulácie a rezu
| 1.5.1.2 | Automatická regulácia napätia pre reprodukovateľnú bipolárnu a monopolárnu koaguláciu s automatickým udržiavaním výstupného výkonu
| 1.5.1.3 | Automatická regulácia sily pre rapídnu nelepivú koaguláciu s minimom karbonizácie
| 1.5.1.4 | Dvojitá koagulácia: Súbežná aktivácia s „bezkontaktným koagulačným režimom" s dvoma nástrojmi
| 1.5.1.5 | Jemné nastavovanie výkonov
| 1.5.1.6 | Separátne nastavovanie sily a výkonu
| 1.1.6 | Špecifikácie – povinné:
| 1.1.6.1 | Štandardný rez
| 1.1.6.1.1 | Monopolárne rezanie v režime Štandardný rez
| 1.1.6.1.2 | Nominálny vf výkon najmenej 350 W
| 1.1.6.1.3 | Automatická regulácia účinku
| 1.1.6.1.4 | Automatická podpora incisie
| 1.1.6.1.5 | Nastaviteľný výkon vo wattoch
| 1.1.6.1.6 | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp
| 1.1.6.1.7 | Minimálne osem rozličných hemostatických výkonov
| 1.1.6.2 | Laparoskopický rez
| 1.1.6.2.1 | Monopolárne rezanie v režime Laparoskopický rez
| 1.1.6.2.2 | Nominálny vf výkon najmenej 200 W
| 1.1.6.2.3 | Automatická regulácia účinku
| 1.1.6.2.4 | Automatická podpora incisie
| 1.1.6.2.5 | Nastaviteľný výkon vo wattoch
| 1.1.6.2.6 | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp
| 1.1.6.2.7 | Minimálne osem rozličných hemostatických výkonov
| 1.1.6.3 | Suchý rez
| 1.1.6.3.1 | Monopolárne rezanie v režime Suchý rez
| 1.1.6.3.2 | Nominálny vf výkon najmenej 200 W
| 1.1.6.3.3 | Nastaviteľná výkon vo wattoch
| 1.1.6.3.4 | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 1600 Vp
| 1.1.6.3.5 | Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov
| 1.1.6.3.6 | Automatická regulácia sily
| 1.1.6.4 | Precízny rez
| 1.1.6.4.1 | Monopolárne rezanie v režime Precízny rez - zvlášť jemne regulovaný rez
| 1.1.6.4.2 | Nominálny vf výkon najmenej 50 W
| 1.1.6.4.3 | Nastaviteľná výkon vo wattoch
| 1.1.6.4.4 | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 450 Vp
| 1.1.6.4.5 | Vyhovujúci pre jemnú operatívu
| 1.1.6.4.6 | Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov
| 1.1.6.4.7 | Automatická regulácia sily
| 1.1.6.5 | Štandardný bipolárny rez
| 1.1.6.5.1 | Bipolárne rezanie v režime Štandardný bipolárny rez
| 1.1.6.5.2 | Nominálny vf výkon najmenej 200 W
| 1.1.6.5.3 | Nastaviteľný výkon vo wattoch
| 1.1.6.5.4 | vf napätie neprekročí (ani špičkove) hodnotu 400 Vp
| 1.1.6.5.5 | Automatická regulácia napätia
| 1.1.6.5.6 | Automatická regulácia sily
| 1.1.6.6 | Argónový rez
| 1.1.6.6.1 | Monopolárne rezanie v režime Argónový rez
| 1.1.6.6.2 | Nominálny vf výkon najmenej 300 W
| 1.1.6.6.3 | Nastaviteľný výkon vo wattoch
| 1.1.6.6.4 | Automatická regulácia účinku
| 1.1.6.6.5 | Automatická podpora incisie
| 1.1.6.6.6 | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp
| 1.1.6.6.7 | Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov
Všetky režimy rezania opísané v 1.1.6.1 až 1.1.6.6 môžu byť nastaviteľné a aktivované nezávisle podľa konfigurácie zásuviek.
| 1.1.6.7 | Ľahká koagulácia
| 1.1.6.7.1 | Monopolárna koagulácia v režime Ľahká koagulácia
| 1.1.6.7.2 | Nominálny vf výkon najmenej 120 W
| 1.1.6.7.3 | Nastaviteľný výkon
| 1.1.6.7.4 | vf napätie nižšie ako 250 Vp
| 1.1.6.7.5 | Najmenej tri rozličné hemostatické výkony
| 1.1.6.8 | Forsírovaná koagulácia
| 1.1.6.8.1 | Monopolárna koagulácia v režime Forsírovaná koagulácia
| 1.1.6.8.2 | Nominálny vf výkon najmenej 120 W
| 1.1.6.8.3 | Nastaviteľný výkon
| 1.1.6.8.4 | Najmenej tri rozličné hemostatické výkony
| 1.1.6.8.5 | vf napätie vyššie ako 1500 Vp, maximum 2500 Vp
| 1.1.6.9 | Iskrivá koagulácia
| 1.1.6.9.1 | Monopolárna koagulácia v režime Iskrivá koagulácia
| 1.1.6.9.2 | Nominálny vf výkon najmenej 80 W
| 1.1.6.9.3 | vf napätie 3500 Vp maximum
| 1.1.6.10 | Bezkontaktná - sprejová koagulácia
| 1.1.6.10.1 | Monopolárna koagulácia v režime Bezkontaktná - sprejová koagulácia
| 1.1.6.10.2 | Nominálny vf výkon najmenej 120 W
| 1.1.6.10.3 | Nastaviteľný výkon
| 1.1.6.10.4 | Najmenej štyri rozličné hemostatické výkony
| 1.1.6.10.5 | vf napätie vyššie ako 3000 Vp, maximum 5000 Vp
| 1.1.6.11 | Laparoskopická koagulácie
| 1.1.6.11.1 | Monopolárna koagulácia v režime Laparoskopická koagulácie
| 1.1.6.11.2 | Nominálny vf výkon najmenej 120 W
| 1.1.6.11.3 | Nastaviteľný výkon
| 1.1.6.11.4 | vf napätie 1800 Vp maximum
| 1.1.6.12 | Dvojkoagulácia
| 1.1.6.12.1 | Monopolárna koagulácia v režime Dvojkoagulácia
| 1.1.6.12.2 | Nominálny vf výkon najmenej 120 W
| 1.1.6.12.3 | Nastaviteľný výkon
| 1.1.6.12.4 | Súčasná aktivácia dvoch nástrojov
| 1.1.6.12.5 | Najmenej tri rozličné hemostatické výkony
| 1.1.6.12.6 | vf napätie vyššie ako 2000 Vp, maximum 4600 Vp
| 1.1.6.13 | Vysokovýkonná koagulácia
| 1.1.6.13.1 | Bipolárna koagulácia vaskulárnych tkanivových štruktúr vysokovýkonnou koaguláciou
| 1.1.6.13.2 | Vysokoprúdová koagulácia
| 1.1.6.13.3 | Nominálny vf výkon najmenej 200 W
| 1.1.6.13.4 | Nástroje na opätovné použitie
| 1.1.6.13.5 | Automatické rozlíšenie nástroja (Plug & Play)
| 1.1.6.13.6 | vf napätie nižšie ako 195 Vp
| 1.1.6.13.7 | Deaktivácia automatickým zastavením
| 1.1.6.14 | Bipolárna štandardná koagulácia
| 1.1.6.14.1 | Bipolárna koagulácia v režime Štandardná koagulácia
| 1.1.6.14.2 | Nominálny vf výkon najmenej 120 W
| 1.1.6.14.3 | Nastaviteľný výkon
| 1.1.6.14.4 | vf napätie nižšie ako 155 Vp
| 1.1.6.14.5 | Aktivácia automatickým štartom
| 1.1.6.14.6 | Automatický štart s nastaviteľným časovým oneskorením
| 1.1.6.14.7 | Deaktivácia možná aj automatickým zastavením
| 1.1.6.15 | Bipolárna forsírovaná koagulácia
| 1.1.6.15.1 | Bipolárna forsírovaná koagulácia - režime Forsírovaná koagulácia
| 1.1.6.15.2 | Nominálny vf výkon najmenej 90 W
| 1.1.6.15.3 | Nastaviteľný výkon
| 1.1.6.15.4 | vf napätie nižšie ako 560 Vp
| 1.1.6.16 | Bipolárna simultánna koagulácia
| 1.1.6.16.1 | Bipolárna simultánna koagulácia
| 1.1.6.16.2 | Nominálny vf výkon najmenej 60 W
| 1.1.6.16.3 | Vf napätie nižšie ako 560 Vp
Všetky koagulačné režimy popísané v 1.1.6.7 až 1.1.6.16 môžu byť nastavené a aktivované nezávisle v závislosti od konfigurácie zásuviek
| 1.1.7 | Možnosť integrácie generátoru do systému spoločného riadenia operačného sálu
| 1.1.8 | Príslušenstvo ku generátoru
| 1.1.8.1 | 1x dátové médium na prenos nahratých individuálnych konfigurácii v rámci systému
| 1.1.8.2 | 1x nožný ovládač – dvojtlačidlový
| 1.1.8.3 | 1x uzemňovací kábel
| 1.2 | Bipolárny generátor
| 1.2.1 | Generátor:
| 1.2.1.1 | pokročilá bipolárna technológia „seal + cut“
| 1.2.1.2 | prístroj určený na uzáver ciev a oddelenie tkaninových štruktúr v laparoskopickej aj otvorenej operatíve v oblasti všeobecnej chirurgie, gynekológie, urológie a hrudníkovej chirurgie
| 1.2.1.3 | možnosť napojenia 5mm a 12mm inštrumentov
| 1.2.1.4 | umožňuje uzáver ciev do priemeru 7mm
| 1.2.2 | Inštrumenty:
| 1.2.2.1 | aktivácia a deaktivácia nástrojov stlačením aktivačného tlačidla bez nutnosti stáleho držania
| 1.2.2.2 | uniformná kompresia tkaniva medzi celou aktívnou plochou čeľustí nástroja
| 1.2.2.3 | uzáver čeľustí nástroja od distálneho konca
| 1.2.2.4 | účinok na okolité tkanivo max. do 1 mm
| 1.2.2.5 | teplota v okolí nástroja max. 80 °C - ochrana okolitého tkaniva
| 1.2.2.6 | 5 mm inštrumenty, pracovná dĺžka min. 24 cm, dĺžka úchopovej časti nástroja min. 26 mm
| 1.2.3 | Dodávka:
| 1.2.3.1 | 1x generátor, sieťový kábel, inštrumenty 1bal. 6ks
| 1.3 | Prístrojový vozík
| 1.3.1 | Vozík pre medicínske využitie
| 1.3.2 | 4 kolieska, z toho min. 2 brzdené
| 1.3.3 | Min. 3 police pre jednotlivé zariadenia systému
| 1.3.4 | Ochrana proti prepätiu
| 1.3.5 | Antistatická úprava
| 1.4 | Príslušenstvo ku generátoru
| 1.4.1 | 1x nožný ovládač – dvojtlačidlový
| 1.4.2 | 1x uzemňovací kábel
| 1.4.3 | 1x kábel k neutrálnej elektróde, 4.5 m
| 1.4.4 | Neutrálne elektródy 110cm2, (100ks)
Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov)
| 1. | Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve objednávateľa
| 2. | Preventívna údržba vrátane povinných revízii podľa plánu v termínoch určených výrobcom
| 3. | Plán údržby a revízii
| 4. | O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa
| 5. | Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy
| 6. | Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online
| 7. | Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu
| 8. | Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy
| 9. | Odstránenie poruchy do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s objednávateľom.
| 10. | Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00
| 11. | Používanie len originálnych náhradných dielov
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
| Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy s pozáručným servisom.
| 2. | Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:
| 2.1. | do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
| 2.2. | v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
| 2.3. | v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
| 2.4. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
| 2.5. | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu (t. j. krajina kde bol vyrobený).
| 3. | Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja. Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatiu prístroja oprávneným zápstupcom Objednávateľa.
| 4. | Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v zmluve.
| 5. | Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.
| 6. | Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
| 7. | Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
| 8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
| 8.1. | oprava vád a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
| 8.2. | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,
| 8.3. | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,
| 8.4. | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,
| 8.5. | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,
| 8.6. | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,
| 8.7. | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
| 8.8. | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
| 8.9. | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
| 8.10. | technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientského pracoviska Dodávateľa v pracovných dňoch, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.
| 9. | Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
| 9.1. | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
| 10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
| 10.1. | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,
| 10.2. | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.
| 11. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
| 11.1. | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
| 11.2. | nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
| 12. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientského pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
| 13. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
| 14. | Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu pre položku č. 1 po dobu 5 rokov (60 kalendárnych mesiacov), pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby.
| 15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku Objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku Dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady Dodávateľa na mieste určenom Dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené Objednávateľovi.
| 16. | Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod, ak sa Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú inak. Požaduje sa možnosť zasielať požiadavky na služby pozáručného servisu online prostredníctvom kontaktu poskytnutého Dodávateľom na Klientské pracovisko Dodávateľa.
| 17. | Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú Objednávateľ Dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:
| 17.1. | nástup na výkon opravy do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
| 17.2. | výkon samotnej opravy do 72 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod., okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak, alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie, alebo vykonanie trvá viac ako 72 hodín.
| 18. | Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby Objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii Objednávateľovi.
| 19. | Požaduje sa služby pozáručnej starostlivosti vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja. Požaduje sa vykonávať preventívnu údržbu prístroja vrátane povinných revízii podľa plánu údržby a revizíí v termínoch určených (odporúčaných) výrobcom.
| 20. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával autorizovaný servis.
| 21. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával činnosti uvedené v zmluve prostredníctvom osôb/servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
| 22. | Požaduje sa, aby Dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.
| 23. | Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu v súlade s uzatvorenou zmluvou ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak súhlas v uvedenej lehote Dodávateľovi neoznámi alebo ak oznámi, že o opravu už nemá záujem, Dodávateľ je povinný prístroj Objednávateľovi bezodkladne vrátiť, čím objednávku Objednávateľa odmietne.
| 24. | Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
| 25. | Požaduje sa poskytnutie minimálne 3-mesačnej záručnej doby na servisné práce od vykonania opravy a 6-mesačnej záručnej doby na dodané náhradné diely od vykonania opravy.
| 26. | Požaduje sa v prípade opravy s náhradnými dielmi používať výhradne originálne náhradné diely. V každom osobitnom prípade opravy s originálnym náhradným dielom sa vyžaduje súhlas Objednávateľa s kúpu a montážou originálneho náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny.
| 27. | V prípade, ak Objednávateľ na základe prieskumu trhu zistí, že:
| 27.1. | aktuálna cenová ponuka iného dodávateľa je nižšia ako aktuálna ponuka Dodávateľa, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na rokovanie o znížení ceny originálneho náhradného dielu. Ak sa zmluvné strany na znížení ceny originálneho náhradného dielu nedohodnú, Objednávateľ je oprávnený originálny náhradný diel zakúpiť od dodávateľa, ktorý v prieskume trhu ponúkol nižšiu cenu originálneho náhradného dielu,
| 27.2. | nedisponuje inou ponukou ako je ponuka Dodávateľa a zároveň cena originálneho náhradného dielu nie je vyššia ako 10% oproti cene uvedenej v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny, Objednávateľ je oprávnený pristúpiť k vystaveniu objednávky.
| 28. | Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá Dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.
| 29. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutého finančného rozdielu výslednej ceny predmetu zákazky a obvyklej trhovej ceny predmetu zákazky v prípade nedodržania vyššie uvedenej požiadavky.
| 30. | Požaduje sa dohodnutie kúpnej ceny za prístroj a zmluvnej ceny za pozáručný servis v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, pričom budú maximálnymi a záväznými počas platnosti uzatvorenej zmluvy.
| 31. | V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie pre položku č. 2 ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy bude viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.
| 32. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom, ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
| 33. | Dodávateľ je povinný k faktúre za dodanie prístroja priložiť kópiu preberacieho protokolu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s preberacím protokolom. Povinnou súčasťou faktúry za služby, ktoré sú predmetom položky č. 2 je zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu jej poskytnutia v príslušnom kalendárnom mesiaci.
| 34. | Pozáručný servis (služby, ktoré sú predmetom položky č. 2) bude hradený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.
| 35. | Zmluvná cena za pozáručný servis zahŕňa celkovú logistiku súvisiacu so servisom prístroja, dopravné a balné náklady, vrátane cestovných nákladov servisného technika do miesta dodania služby a späť a zároveň zvoz do servisného centra a dovoz opraveného prístroja a podobne.
| 36. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie prístroja elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
| 37. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom. V prípade úhrady faktúry Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške zľavy, ktorú uvedie v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.
| 38. | Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa.
| 39. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
| 40. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
| 41. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
| 42. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
| 43. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
| Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.
| 2. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
| 3. | Prospektový materiál
| 4. | Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov, ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu servisnej organizácie. (uchádzač v ponuke nepredkladá, predloží úspešný uchádzač po podpise zmluvy)
| 5. | Osvedčenie, certifikát alebo iný doklad, ktorým uchádzač preukáže, že servisný technik má oprávnenie vykonávať servis na prístrojoch predmetu zákazky vydané výrobcom prístroja. (uchádzač v ponuke nepredkladá, predloží úspešný uchádzač po podpise zmluvy)
| 6. | Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby (uchádzač v ponuke nepredkladá, predloží úspešný uchádzač po podpise zmluvy)
7. PRÍLOHY
| Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
| Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené položky v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedených položiek, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
| V: |  | podpis:
| Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač