## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.2
Názov predmetu zákazky:
Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v oznámení o vyhláseni verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.4
Názov predmetu zákazky:
Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5
Názov predmetu zákazky:
Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom
1. | upgrade jestvujúceho angiografického systému Artis zeego, na angiografické zariadenie s plochým detektorom, určené predovšetkým pre vykonávanie angiografií v intervenčnej kardiológii, vrátane DSA. s vysoko flexibilným robotickým C ramenom s maximálnym rozsahom pohybu s priamou digitalizáciou RTG obrazu a jeho plným digitálnym spracovaním, vrátane rotačnej angiografie s 3D znázornením obrazu cone beam technnológiou
2. | upgrade zariadenia zahŕňa predovšetkým: hardvérovú výmenu opotrebovaných častí angiografického zariadenia vrátane ich odbornej likvidácie a nahradenie týchto častí novými jednotkami, softvérový upgrade na vylepšenie funkcionality zariadenia a zníženie radiačnej záťaže pre personál a pacientov pri zlepšenej kvalite obrazu
3. | možnosť motorického posúvania C ramena s možnosťou snímkovania a skiaskopie v pozdĺžnom aj v priečnom smere voči pacientskemu stolu pri konštantnej polohe stola aj pri polohách C ramena na ľavej aj pravej strane pacienta
3. | flexibilný systém C-ramena musí umožniť dostatok voľného priestoru zo všetkých strán stola a počet parkovacích pozícií počas prípravy pacienta
4 | musí zabezpečiť ľubovoľnú pracovnú polohu C ramena aj pri ľubovoľnej pozícii vyšetrovacieho stola
5 | možnosť programovania pracovných polôh prístroja min. 10
6 | počas zákrokov musí byť dostatočné miesto pri hlave pacienta na oboch stranách pre prístup anestéziológa
7 | možnosť motorického a manuálneho umiestnenia zariadenia do parkovacej polohy mimo vyšetrovacieho stola kvôli voľnému prístupu k pacientovi zo všetkých strán
8 | možnosť zmeny výšky izocentra C-ramena min. 40 cm
9 | motoricky meniteľná vzdialenosť ohniska žiariča a detektora v rozsahu min. 30 cm
10. | antikolízny systém pre pohyby C ramena
11. | rozsah rotácie C ramena v RAO/LAO min. -/+160°
12. | pokrytie pacienta počas vyšetrenia bez polohovania do 200 cm
13 | rotačná angiografia s rotáciou min. 360°
14 | najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie medzi pozíciami LAO/RAO min. 25°/sec.
15 | najvyššia rýchlosť počas automatického pohonu medzi pozíciami CRAN/CAUD min. 20°/sec.
16 | rýchlosť rotácie C-ramena pri rotačnej angiografii min. 60°/sec.
17 | možnosť vizualizácie uhlov C-ramien na monitore vo vyšetrovacej miestnosti
18. | Pacientsky stôl:
18.1 | podlahovo montovaný vyšetrovací stôl výškovo nastaviteľný s plávajúcou úložnou doskou s možnosťou otáčania
18.2 | motorické plynulé výškové nastavenie pacientskeho stola
18.3 | všetky ovládacie prvky stola musia byť na konzole upevnené na boku vyšetrovacieho stola pre jednoduchý spôsob a prístup k ovládaniu,
18.4 | priečny pohyb dosky vyšetrovacieho stola minimálne 28 cm, +/- 14 cm
18.5 | pozdĺžny pohyb úložnej dosky pacientskeho stola min. 120 cm
18.6 | nosnosť vyšetrovacieho stola s príslušenstvom min. 400 kg
19. | RTG generátor:
19.1 | výkon generátora min. 100 kW pri 100 kV
19.2 | frekvencia striedača VN generátora min. 100 kHz
19.3 | automatická regulácia žiarenia pre snímkovanie a skiaskopiu s možnosťou variabilnej pulznej skiaskopie a pulznej skiagrafie
19.4 | rozsah frekvencie pulznej skiagrafie min. od 0,5 pulzov/sec do 30 pulzov/sec.
19.5 | časovo neobmedzený maximálny kontinuálny výkon pri skiaskopickom režime minimálne 3200 W
20. | RTG žiarič:
20.1 | vysokootáčková mriežkou spínaná röntgenka s anódou uloženou v ložiskách s tekutým kovom
20.2 | plnoautomatická pulzná skiaskopická prevádzka a expozičný režim s voľbou orgánových programov pre každý obrazový mód min. 20
20.3 | maximálny skiaskopický prúd pre malé ohnisko rtg žiariča min. 250 mA
20.4 | tepelná kapacita anódy min. 5 MHU
20.5 | tepelná kapacita rtg žiariča min. 7 MHU
20.6 | počet ohnísk min. 3
20.7 | fyzická veľkosť malého ohniska max. 0,4 mm
20.8 | veľkosť veľkého ohniska max. 1,0 mm
20.9 | maximálny výkon malého ohniska min. 30 kW
20.10 | maximálny výkon veľkého ohniska min. 90 kW
20.11 | kapacita ochladzovania anódy min. 1,5 MHU/min.
21 | Clona:
21.1 | kolimátor s primárnymi vykrývacími obdĺžnikovými clonami a automatickými polopriepustnými clonami s automatickým natáčaním clôn synchronizované s rotáciou C ramena
21.2 | automatické synchrónne otáčanie clôn a detektora pri ľubovoľných pohyboch C ramena kvôli kompenzácii rotácie obrazu a zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke. Táto funkcia umožňuje znázorniť aj taký objekt kolmo , vzpriamene na monitore, ktorý nie je paralelne uložený s osou stola ako napr. horné končatiny pri radiálnom prístupe. Týmto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu
21.3 | polohovanie kolimátorov bez použitia žiarenia
21.4 | musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu automatickým zasúvaním medených filtrov počas skiaskopie
21.5 | automatická voľba prídavnej spektrálnej filtrácie RTG žiarenia v závislosti na absorpcii objektu pri každom zvolenom druhu prevádzky (programu) pre zníženie celkovej dávky žiarenia rozsahu ekvivalentu od min. 0,2 až 0,9 mm Cu
21.6 | počet prídavných filtrov na zníženie radiačnej dávky min. 3
21.7 | Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky (DAP meter). Produkovaná dávka a plošná dávka musia byť kumulatívne spracované a zobrazované, správa o dávke musí byť uložená do pacientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte
22. | Zobrazovací systém s plochým detektorom:
22.1 | detektor z kryštalického resp. amorfného silikónu s vysokou citlivosťou
22.2 | aktívne rozmery detektora min. 29x39 cm
22.3 | rozlišovacia schopnosť detektora min. 3 Lp/mm,
22.4 | veľkosť pixela max. 160 μm
22.5 | hĺbka digitalizácie min.16 bit
22.6 | obrazové spracovanie a archivácia obrazu na internú pamäť 1k x 1k alebo 2k min. 12 bit
22.7 | DQE (kvantová účinnosť detektora) min. 70%
22.8 | integrovaná komôrka na meranie dávky
22.9 | vyberateľný raster na redukovanie dávky
22.10 | počet prepínateľných formátov min. 6
23. | Display vo vyšetrovacej miestnosti:
23.1 | upgrade jestvujúceho stropného statívu s tromi 19" monitormi na stropný statív s farebným diagnostickým LCD monitorom pre znázornenie obrazov aj z iných modalít a 3D obrazu, s uhlopriečkou min. 55"
23.2 | rozlíšenie monitora min. 8 Mpix
23.3 | nastavenie rôznych konfigurácií zobrazení pomocou voľby na dotykovej obrazovke obrazového počítača min. 12
23.4 | ochranný kryt na display z odolného pevného priehľadného materiálu („tvrdeného skla“)
23.5 | počet videovstupov min. 24
23.6 | pre potreby prenosu živého obrazu mimo vyšetrovňu štandardný obrazový výstup pre možnosť realizácie videoprenosov (napr. HDMI) a tiež vybavenie pre skenovanie a streamovanie obsahu veľkoplošného monitora vo vyšetrovni
24. | Display v ovládacej miestnosti:
24.1 | diagnostický monitor v obsluhovni s uhlopriečkou min. 30“, s možnosťou pripojenia viacerých video kanálov a nastavením viacerých rôznych konfigurácií obrazovky pre zobrazenie „LIVE“ a „REF“ RTG obrazov, 3D obrazu, postprocesingových aplikácií, pacientskych dát a obrazov z externých zdrojov
25. | Pracovné akvizičné módy:
25.1 | skiaskopia vrátane pulznej skiaskopie s frekvenciami min. od 0,5 do 30 pulzov/sec.
25.2 | roadmap/digitálna subtrakčná angiografia
25.3 | archivácia snímok na interný pevný disk v DICOM formáte
25.4 | archivácia referenčných snímok na interný pevný disk v DICOM formáte
25.5 | LIH - posledný archivovaný obraz
25.6 | archivácia skiaskopickej slučky v trvaní min. 20 sec. pri matrici 1k
25.7 | akvizícia a archivácia kardiologických scén s frekvenciou min. 15 alebo 30 obrazov/sec.
25.8 | digitálna radiografia s frekvenciou min. 0,5 až 7 obrazov/sec.
25.9 | digitálna subtrakčná angiografia vrátane voľby masky, posúvania pixelov v maske automaticky alebo manuálne min. 0,5 až 7 obrazov/sec.
25.10 | znázornenie obrazu v matrici min. 1k x 1k
25.11 | digitálna rádiografia a digitálna subtrakčná angiografia min. frekvenciou pri DSA 0,5 - 7 obrazov/sec, resp. pri 3D min. 60 obrazov/sec.
25.12 | znázornenie anatomického pozadia v DSA obraze
25.13 | softvér pre zvýraznené znázornenie stentov
25.14 | softvér pre zvýraznené znázornenie stentov v reálnom čase
25.15 | natívna rotačná angiografia s rotáciou min. 60°/sec.
25.16 | rotačná DSA angiografia s rotáciou min. 60°/sec.
25.17 | 3D rotačná angiografia s nízko a vysoko kontrastným rozlíšením s rotáciou min. 60°/sec a rýchlosťou snímkovania min 60 obrazov/sec.
26. | Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu:
26.1 | automatický riadiaci systém rtg generátora pre plne automatický výpočet a optimalizáciu údajov pre expozíciu na základe skiaskopických hodnôt
26.2 | automatická filtrácia primárneho žiarenia podľa absorpcie žiarenia objektu dodatočnými medenými filtrami
26.3 | pulzná skiaskopia
26.4 | monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase
26.5 | automatická optimalizácia dávky pomocou riadenia minimálne piatich parametrov ako napätie a prúd rtg žiariča, spektrálna filtrácia, dĺžka pulzu a ohnisko, pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C ramena, vzdialenosť objektu od detektora a žiariča a denzita vyšetrovaného orgánu
26.6 | signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky
26.7 | report o dávke s štrukturálnom reporte v DICOM formáte (DICOM SR)
26.8 | protokoly na snímkovanie a skiaskopiu vrátane 3D snímkovania s nízkou dávkou na zredukovanie dávky žiarenia, redukcia dávky min. 60% vo vybraných situáciách
26.9 | rozhranie na pripojenie dozimetrického systému na meranie a grafické znázornenie kumulovanej dávky obsluhujúceho personálu na veľkoplošnom monitore vo vyšetrovni
27. | Obrazový systém - základné funkcie:
27.1 | spracovanie obrazu a archivácia v matici min. 1024 x 1024/12 bit
27.2 | vyhodnotenie a korekcia homogenity obrazu v reálnom čase
27.3 | automatická úprava šumu obrazu v reálnom čase
27.4 | zvýraznenie hrán žíl v reálnom čase
27.5 | zredukovanie pohybových artefaktov v reálnom čase
27.6 | záznamová kapacita pre maticu min. 50 000 obrazov v 1024 x 1024/12 bit
27.7 | okamžitý prístup k nasnímaným dátam a možnosť ich prehrávania
27.8 | voľba Anotácia, Zoom, Meranie uhlov a vzdialeností, vkladanie textov a symbolov do obrazu
27.9 | výstup vo formáte DICOM 3, služby DICOM 3: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist, SR – štruktúrovaný report (rozšírená štruktúrovaná lekárska správa, záznam výsledkov kvantifikácií), CD/DVD rekordér, MPPS
28. | Obrazový systém - rozšírené funkcie:
28.1 | softvérový na prehrávanie a spracovanie angiografických a kardiologických záberov vrátane DSA obrazov
28.2 | SW pro TAVI, SW vybavenie umožňujúce „live“ živú navigáciu pre vykonávanie napr. TAVI procedúr; SW musí umožňovať on-line fúziu 3D anatomickej mapy srdca (častí srdca) z predom získaných a importovaných CT dát srdca a živého RTG obrazu aj z 3D generovaných obrazov na angiografickom prístroji a živého RTG obrazu
28.3 | 3D ROADMAPPING - vizualizácia a prelínanie obrazu medzi 2D LIVE fluoro obrazom a 3D rekonštrukciou pre akúkoľvek projekciu, zoom, SID a pozíciu stola, s možnosťou vytvoriť pilotný obraz, ktorý prekrýva LIVE fluoro obraz
28.4 | duálna vizualizácia substrahovaného a 3D obrazu
28.5 | rotačná angiografia s rozsahom rotácie min. 360°
28.6 | vysoko kontrastné znázornenie jemných štruktúr vo vysokom rozlíšení
28.7 | Cone beam CT pre vizualizáciu srdcových tkanív, SW a HW vybavenie rozširujúce možnosti angiografického systému o generovanie obrazov podobné ako pri CT – 3D volumetrické zobrazenie, zobrazenie v rezoch s možnosťou nastavenia hrúbky rezov
28.8 | kvantifikácia koronárnych ciev
28.9 | kvantifikácia veľkých ciev
28.10 | fúzia 3D obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT s 3D angio obrazom
28.11 | fúzia 3D obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT s 2D angio obrazom
28.12 | segmentácia anatomických štruktúr z nezávislých obrazových zdrojov ako MR, CT, alebo angio obrazu
28.13 | SW na vizualizáciu mäkkých tkanív srdca a na vizualizáciu a automatickú segmentáciu ľavej predsiene srdca z generovaných obrazov na angiografickom prístroji pomocou Cone Beam CT technológiou, aj z generovaných CT alebo MR obrazov. SW umožňuje virtuálne endoskopické znázornenie ľavej predsiene a pulmonálnej tepny. Segmentácie a vyznačené objekty alebo ablačné body môžu byť fúzované do 3D obrazu mapovacieho systému a následne použité pri vykonávaní intervenčných postupov
28.14 | program na podporu pri zavádzaní a výmeny aortálnej chlopne
28.15 | SW pre automatické nastavenie pozície ramena do polohy vybranej používateľom v 3D mape, resp. automatické nasledovanie 3D obrazu v závislosti na zmene polohy ramena
29. | Obsluha zariadenia vo vyšetrovni:
29.1 | ovládanie všetkých funkcií C ramena, detektora, kolimátora a stola priamo od vyšetrovacieho stola aj z ovládovne, možnosť vizualizácie uhlovej pozície C ramena na monitore vo vyšetrovni aj v ovládovni
29.2 | bezkáblový nožný spínač vo vyšetrovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie a drôtový nožný spínač v obsluhovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie
29.3 | dva moduly pre akvizíciu a ovládanie obrazových parametrov s ovládaním všetkých funkcií obrazového systému, skiaskopie a akvizície priamo od vyšetrovacieho stola a aj z ovládovne
29.4 | modul pre druhé ovládanie intervenčného SW a multimodalitného zobrazenia priamo od vyšetrovacieho stola so zobrazením výstupu na veľkoplošnom monitore zavesenom na stropnom závese vo vyšetrovni
30. | Príslušenstvo:
30.1 | radiačná ochrana spodnej časti tela
30.2 | radiačná ochrana vrchnej časti tela
30.3 | bodové svetlo na otočnom ramene
30.4 | dorozumievacie zariadenie medzi obsluhovňou a vyšetrovňou
30.5 | záložný zdroj na zabezpečenie nepretržitej prevádzky po výpadku elektrickej energie do min. 10 minút vrátane núdzovej skiaskopie
30.6 | projekt rozvádzača k pripojeniu k elektrického rozvodu
30.7 | súčasťou upgrade je aj vypracovanie nového technologického projektu, inštalácia a uvedenie prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy do prevádzky aplikačným špecialistom
31. | HW a SW pre integráciu prístrojov tretích strán
31.1 | integrácia USG prístrojov s TEEa ICE sondami
31.2 | integrácia IVUS/FFR/iFR
31.3 | integrácia mobilného OCT/FFR
32. | HW s SW upgrade jestvujúceho hemodynamického systému
32.1 | hemodynamický informačný a záznamový systém - kompletný systém na vyhodnocovanie hemodynamických parametrov s interfejsom pre obojstrannú komunikáciu s angiografickým zariadením pre transfer demografických dát z angiografického zariadenia ako sú napr. RAO/LAO uhol, GRAN/CAUD uhol, obrazová frekvencia snímkovania, čas trvania skiaskopie, fokus, dávka žiarenia
32.2 | systém musí umožňovať pripojenie a migráciu databázy z existujúcej hemodynamickej stanice pri zachovaní všetkých pôvodných doteraz zaznamenaných pacientskych dát do nového systému. Systém obsahuje softvérové vybavenie na podporu min. nasledovných režimov:
32.2.1 | vyhľadávanie pacientskych štúdii, správ (report)
32.2.2 | spracovanie administratívnych dát (predpísané lieky, katétre, prenos dát pacientov z nemocničného informačného systému plánovaných na invazívny výkon - worklist)
32.2.3 | vytváranie rôznych správ a meniteľných formulárov z vykonaných vyšetrení
32.2.4 | súčasťou je aj kompletné vybavenie pre kardiológiu dospelých jedincov pre hemodynamické vyšetrenia pravého/ľavého srdca s potrebnými kalkuláciami hemodynamických parametrov s možnosťou on-line zobrazenia jednotlivých parametrov pre diagnostické/monitorovacie účely, anotácie, so zabudovanou databázou na dlhodobú archiváciu pacientskych vyšetrení vrátane všetkých meraní a výpočtov
32.3 | Systém zahŕňa nasledovné moduly:
32.3.1 | 2 samostatné monitory v kontrolnej miestnosti pre hemodynamické krivky a textových informácií
32.3.2 | 12 zvodové EKG
32.3.3 | meranie srdcového výdaja
32.3.4 | 4x invazívny tlak
32.3.5 | SpO2 v prípade možnosti aj s pletyzmografickou krivkou
32.4 | Príslušenstvo pre hemodynamický systém:
32.4.1 | sada káblov a elektród, príslušenstvo na meranie EKG
32.4.2 | rtg transparentné EKG káble
32.4.3 | záložný UPS zdroj
32.4.4 | DICOM rozhranie – DICOM HIS/RIS Worklist/MPPS
32.4.5 | vytváranie reportov
32.4.6 | bezdrôtová čítačka čiarových kódov
33. | Dozimetrický systém
33.1 | Dozimetrický systém umožňujúci hodnotiť dávku v reálnom čase. Umožňuje zobrazenie ožiarenia pracovníka v každom momente vykonávaného rádiologického vyšetrenia (online) a nielen po jeho skončení, ale aj po mesačnom vyhodnotení, ako je to pri pasívnych dozimetroch (napr. TLD, OSL, Film). Systém musí zahŕňať min. sadu 4 nových osobných dozimetrov merajúcich dávky v reálnom čase s bezdrôtovým prenosom dát na zobrazovaciu jednotku. Dávky musia byť znázornené aj na veľkoplošnom monitore vo vyšetrovni. Musí vizualizovať ožiarenie pracovníkov s použitím vhodných grafických aj číselných výstupov. Namerané údaje sa automaticky uchovávajú pre rôzne analýzy po rtg. výkonoch. Dozimetre musia merať osobný dávkový ekvivalent Hp(10), vhodný pre odhad efektívnej dávky (mSv), v rozsahu 40-150 kV.
34. | USG prístroj
34.1 | Ultrazvukový prístroj so sondou, bez káblového spojenia s ultrazvukovým prístrojom. Spojenie ultrazvukovej sondy s prístrojom je na báze bezdrôtovej komunikácie, umožňujúce bezpečnú, ultrazvukom vedenú punkciu cievneho systému v katetrizačnom laboratóriu. Dosah spojenia sondy s prístrojom minimálne 2,5 m. Ultrazvukový prístroj musí podporovať sondy v rozsahu 2-17 MHz. Ultrazvukový prístroj musí umožniť automatickú registráciu pacienta z informačného systému, zobrazenie obrazu na hlavnom monitore angiokardiografického rtg prístroja a odoslanie záznamu do PACS systému. Ultrazvuková sonda musí byt dezinfikovateľná a použiteľná v sterilnom prostredí
34.2 | bezdrôtová lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie malých častí, ciev a nervov
34.3 | frekvenčný rozsah min. 5-17 MHz
34.4 | prenos ultrazvuokových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi
34.5 | počet elementov min. 128
34.6 | bezdrôtová lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie malých častí, ciev a nervov
34.7 | frekvenčný rozsah min 3-8 MHz
34.8 | prenos ultrazvuokových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi
34.9 | počet elementov min. 128
34.10 | bezdrôtová konvexná širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie oblasti abdoménu
34.11 | frekvenčný rozsah min. 2-5 MHz
34.12 | prenos ultrazvuokových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi
34.13 | počet elementov min. 128
34.14 | bioptické násadce pre lineárnu a konvexnú sondu
34.15 | 2D
34.16 | Color Doppler – farebné mapovanie.
35. | Špeciálne požiadavky
35.1 | upgrade zariadenia sa môže vykonať bez zásahu do jestvujúceho disdispozičného riešenia pôvodného angiografického systému t.j. bez žiadneho zásahu do statiky pracoviska, do stavebných konštrukcií a súčasnej dispozície ovladovne, prípravných priestorov a vyšetrovne pracoviska. Termín realizácie update je max. 6 týždňov
35.2 | Upgrade zariadenia zahŕňa predovšetkým:
35.2.1 | hardvérovú výmenu opotrebovaných častí angiografického zariadenia vrátane ich odbornej likvidácie a nahradenie týchto častí novými jednotkami
35.2.2 | softvérový upgrade na vylepšenie funkcionality zariadenia a zníženie radiačnej záťaže pre personál a pacientov pri zlepšenej kvalite obrazu.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.6
Názov predmetu zákazky:
Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za požadované množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu so 60 mesačnou záručnou dobou | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania Upgrade angiografického systému |  |  |  | pracovných dní
2 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | na hodinu
3 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre položku č. 1, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  |  | zľava
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ: | [8 empty] | Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium

## Príloha č.7
Názov predmetu zákazky:
Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĹOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ-práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ-fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač