Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy - Špecifikácia predmetu kúpy časť č. 1:   HDTV Videogastroenterologická zostava

| Ponúkaný typ (označenie): |  |
| --- | --- |
| Výrobca: |  |
| Platný ŠUKL kód prístroja: |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia HDTV Videogastroenterologická zostava |  | Technická špecifikácia (parametre) ponúkaného prístroja (áno, resp. konkrétna hodnota) |
| --- | --- | --- |
| 1. | VIDEOGASTROSKOP 1 ks |  |
| 1.1 | spôsob snímania - farebný HDTV CCD čip |  |
| 1.2 | vysoké rozlíšenie obrazu |  |
| 1.3 | rozsah zorného poľa - min. 2-100 mm |  |
| 1.4 | zorný uhol - min. 140° |  |
| 1.5 | priemer pracovného tubusu - max. 9,3 mm |  |
| 1.6 | ohyb hore/dole - min. 210°/90° |  |
| 1.7 | ohyb vľavo/vpravo - min. 100°/100° |  |
| 1.8 | priemer pracovného kanála - min. 2,8 mm |  |
| 1.9 | pracovná dĺžka - min. 100 cm |  |
| 1.10 | celková dĺžka - min. 130 cm |  |
| 1.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie |  |
| 2. | VIDEOKOLONOSKOP 1 ks |  |
| 2.1 | spôsob snímania - farebný HDTV CCD čip |  |
| 2.2 | vysoké rozlíšenie obrazu |  |
| 2.3 | rozsah zorného poľa: min. 2-100 mm |  |
| 2.4 | zorný uhol - min. 140° |  |
| 2.5 | priemer pracovného tubusu - max. 12,9 mm |  |
| 2.6 | ohyb hore/dole - min. 180°/180° |  |
| 2.7 | ohyb vľavo/vpravo - min. 160°/160° |  |
| 2.8 | priemer pracovného kanála - min. 3,6 mm |  |
| 2.9 | pracovná dĺžka - min. 165 cm |  |
| 2.10 | celková dĺžka - min. 200 cm |  |
| 2.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie |  |
| 2.12 | funkcia variabilnej tuhosti tubusu |  |
| 2.13 | kanál na oplachovanie |  |
| 3. | VIDEOGASTROSKOP TERAPEUTICKÝ 1 ks |  |
| 3.1 | veľkosť zorného poľa – 1400 |  |
| 3.2 | hĺbka zorného poľa - min. 2 - 100 mm |  |
| 3.3 | vonkajší priemer zavádzacieho tubusu - max. 11,6 mm |  |
| 3.4 | priemer pracovného kanála - min. 3,6 mm |  |
| 3.5 | ohybnosť hore/dolu - min. 2000 / 900 |  |
| 3.6 | ohybnosť vpravo/vľavo - min. 100° / 100° |  |
| 3.7 | pracovná dĺžka - min. 1000 mm |  |
| 3.8 | spôsob snímania - farebný HDTV CCD čip |  |
| 3.9 | technológia vysokého rozlíšenia obrazu - HDTV |  |
| 3.10 | technológia digitálnej chromoendoskopie |  |
| 3.11 | samostatný oplachovací kanál, oddelený od pracovného kanála, na priame oplachovanie sliznic |  |
| 4. | MONITOR 1 ks |  |
| 4.1 | rozlíšenie monitora - min. 1920 x min. 1080 |  |
| 4.2 | uhlopriečka s dĺžkou - min. 26“ |  |
| 4.3 | prepínanie úrovne gama |  |
| 4.4 | prepínanie teploty farieb |  |
| 4.5 | prepínanie pomeru zobrazenia |  |
| 4.6 | funkcia prepínania užívateľských nastavení |  |
| 5. | VIDEOPROCESOR / SVETELNÝ ZDROJ 1 ks |  |
| 5.1 | vysoké rozlíšenie obrazu |  |
| 5.2 | funkcia nastavenia kontrastu |  |
| 5.3 | automatické nastavenie jasu |  |
| 5.4 | funkcia vyváženia bielej farby |  |
| 5.5 | funkcia nastavenia farieb |  |
| 5.6 | funkcia nastavenia chromatickosti obrazu |  |
| 5.7 | funkcia zmrazenia obrazu |  |
| 5.8 | rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla |  |
| 5.9 | zaznamenávanie počtu vyšetrení jednotlivých endoskopov |  |
| 5.10 | možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium |  |
| 5.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie |  |
| 5.12 | možnosť používateľských prednastavení |  |
| 5.13 | funkcia irisovej clony |  |
| 5.14 | vrátane klávesnice na ovládanie videoprocesora |  |
| 5.15 | životnosť xenónovej lampy min. 400 prevádzkových hodín |  |
| 5.16 | xenónová lampa s výkonom min. 300W alebo LED s výkonom min. 100W |  |
| 5.17 | možnosť manuálneho nastavenia jasu |  |
| 5.18 | insuflácia |  |
| 5.19 | ochrana proti oslňovaniu používateľa |  |
| 5.20 | s potrebnou kabelážou |  |
| 6. | APC POLYPEKTOMICKÁ JEDNOTKA 1 ks |  |
| 6.1 | monopolárny rez |  |
| 6.2 | monopolárna koagulácia |  |
| 6.3 | bipolárny rez |  |
| 6.4 | bipolárna koagulácia |  |
| 6.5 | sprejová koagulácia |  |
| 6.6 | argón-plazma koagulácia |  |
| 6.7 | monitorovanie impedancie rezaného/koagulovaného tkaniva |  |
| 6.8 | neutrálna jednorazová elektróda min. 10 ks |  |
| 6.9 | nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojitý |  |
| 6.10 | vrátane potrebnej kabeláže |  |
| 6.11 | vrátane vozíka |  |
| 6.12 | vrátane 10 ks APC sond |  |
| 7. | ODSÁVACIE ZARIADENIE 1 ks |  |
| 7.1 | objem sekrétnej nádoby - min. 2 l |  |
| 7.2 | počet sekrétnych nádob - 1 |  |
| 7.3 | nominálne vákuum - min. 85 kPa |  |
| 7.4 | použitie pre opakovateľne použiteľný systém |  |
| 7.5 | použitie pre jednorazový systém |  |
| 7.6 | počet jednorazových zberných vreciek - 150 ks |  |
| 7.7 | počet pacientských hadíc - 50 ks |  |
| 8. | OPLACHOVACIE ZARIADENIE 1 ks |  |
| 8.1 | objem zásobovacej nádoby - min. 1 liter |  |
| 8.2 | prietok s možnosťou nastavenia - min. 200 ml/min |  |
| 8.3 | vrátane nožného ovládača |  |
| 8.4 | vrátane potrebných hadíc |  |
| 9. | PRACOVNÁ ENDOSKOPICKÁ STANICA 1 ks |  |
| 9.1 | centrálny vypínač |  |
| 9.2 | rameno pre dva endoskopy |  |
| 9.3 | rameno pre monitor |  |
| 9.4 | držiak pre klávesnicu |  |
| 9.5 | s oddeľovacím transformátorom |  |
| 9.6 | počet políc - min. 3 |  |
| 10. | ENDOSKOPICKÝ INSUFLÁTOR 1 ks |  |
| 10.1 | prietok 1,5 liter/minúta |  |
| 10.2 | vrátane pripájacej tlakovej hadice |  |
| 11. | SÚBOR INŠTRUMENTÁRIA NA HEMOSTÁZU |  |
| 11.1 | Bioptické kliešte opakovateľné použitie 9 ks |  |
| 11.2 | Polypektomická slučka jednorazová 20 ks |  |
| 11.3 | Polypektomická slučka opakovateľne použiteľná 5 ks |  |
| 11.4 | Polypektomická slučka – tubus 4 ks |  |
| 11.5 | Polypektomická slučka – rukoväť 2 ks |  |
| 11.6 | Ligačné slučky 15 ks |  |
| 11.7 | Grasper na odstraňovanie polypov 1 ks |  |
| 11.8 | Zachytávač polypov 50 ks |  |
| 11.9 | Extrakčné vrecko 5 ks |  |
| 11.10 | Klipovač kolonoskopický 2 ks |  |
| 11.11 | Klipy 240 ks |  |
| 11.12 | Injektor gastroskopický 30 ks |  |
| 11.13 | Injektor kolonoskopický 60 ks |  |
| 11.14 | Koagulačný grasper gastroskopický 1 ks |  |
| 11.15 | Hemostatická sonda 1 ks |  |
| 11.16 | Distálne násadce na kolonoskop 10 ks |  |
| 11.17 | Náustky 50 ks |  |
| 11.18 | Dilatačný balónik 3 ks |  |
| 11.19 | Pumpa pre dilatačný balónik 1 ks |  |
| 11.20 | Elektrochirurgický nôž 2 ks |  |
| 11.21 | Koagulačný grasper kolonoskopický 1 ks |  |

V............................,      dňa..........................................		Podpis:.............................................................						       	                         (vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka: Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľovi.