Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy - Špecifikácia predmetu kúpy časť č. 2:   Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu

| Ponúkaný typ (označenie): |  |
| --- | --- |
| Výrobca: |  |
| Platný ŠUKL kód prístroja: |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu |  | Technická špecifikácia (parametre) ponúkaného prístroja (áno, resp. konkrétna hodnota) |
| --- | --- | --- |
| 1. | VIDEOGASTROSKOP 2 ks |  |
| 1.1 | spôsob snímania - farebný HDTV CCD čip |  |
| 1.2 | vysoké rozlíšenie obrazu |  |
| 1.3 | rozsah zorného poľa - min. 2-100 mm |  |
| 1.4 | zorný uhol - min. 140° |  |
| 1.5 | priemer pracovného tubusu - max. 9,3 mm |  |
| 1.6 | ohyb hore/dole - min. 200°/90° |  |
| 1.7 | ohyb vľavo/vpravo - min. 100°/100° |  |
| 1.8 | priemer pracovného kanála - min. 2,8 mm |  |
| 1.9 | pracovná dĺžka - min. 100 cm |  |
| 1.10 | celková dĺžka - min. 130 cm |  |
| 1.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie |  |
| 2. | VIDEOKOLONOSKOP 2 ks |  |
| 2.1 | spôsob snímania - farebný HDTV CCD čip |  |
| 2.2 | vysoké rozlíšenie obrazu |  |
| 2.3 | rozsah zorného poľa: min. 2-100 mm |  |
| 2.4 | zorný uhol - min. 140° |  |
| 2.5 | priemer pracovného tubusu - max. 12,9 mm |  |
| 2.6 | ohyb hore/dole - min. 180°/180° |  |
| 2.7 | ohyb vľavo/vpravo - min. 160°/160° |  |
| 2.8 | priemer pracovného kanála - min. 3,6 mm |  |
| 2.9 | pracovná dĺžka - min. 165 cm |  |
| 2.10 | celková dĺžka - min. 200 cm |  |
| 2.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie |  |
| 2.12 | funkcia variabilnej tuhosti tubusu |  |
| 2.13 | kanál na oplachovanie |  |
| 3. | VIDEOPROCESOR / SVETELNÝ ZDROJ 1 ks |  |
| 3.1 | vysoké rozlíšenie obrazu |  |
| 3.2 | funkcia nastavenia kontrastu |  |
| 3.3 | automatické nastavenie jasu |  |
| 3.4 | funkcia vyváženia bielej farby |  |
| 3.5 | funkcia nastavenia farieb |  |
| 3.6 | funkcia nastavenia chromatickosti obrazu |  |
| 3.7 | funkcia zmrazenia obrazu |  |
| 3.8 | rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla |  |
| 3.9 | zaznamenávanie počtu vyšetrení jednotlivých endoskopov |  |
| 3.10 | možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium |  |
| 3.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie |  |
| 3.12 | možnosť používateľských prednastavení |  |
| 3.13 | funkcia irisovej clony |  |
| 3.14 | vrátane klávesnice na ovládanie videoprocesora |  |
| 3.15 | životnosť xenónovej lampy min. 400 prevádzkových hodín |  |
| 3.16 | xenónová lampa s výkonom min. 300W alebo LED s výkonom min. 100 W |  |
| 3.17 | možnosť manuálneho nastavenia jasu |  |
| 3.18 | insuflácia |  |
| 3.19 | ochrana proti oslňovaniu používateľa |  |
| 3.20 | s potrebnou kabelážou |  |
| 4. | MONITOR 1 ks |  |
| 4.1 | rozlíšenie monitora - min. 1920 x min. 1080 |  |
| 4.2 | uhlopriečka s dĺžkou - min. 26“ |  |
| 4.3 | prepínanie úrovne gama |  |
| 4.4 | prepínanie teploty farieb |  |
| 4.5 | prepínanie pomeru zobrazenia |  |
| 4.6 | funkcia prepínania užívateľských nastavení |  |
| 5. | PRACOVNÁ ENDOSKOPICKÁ STANICA 1 ks |  |
| 5.1 | centrálny vypínač |  |
| 5.2 | rameno pre dva endoskopy |  |
| 5.3 | rameno pre monitor |  |
| 5.4 | držiak pre klávesnicu |  |
| 5.5 | s oddeľovacím transformátorom |  |
| 5.6 | počet políc - min. 3 |  |
| 6. | POLYPEKTOMICKÁ JEDNOTKA 1 ks |  |
| 6.1 | monopolárny rez |  |
| 6.2 | monopolárna koagulácia |  |
| 6.3 | bipolárny rez |  |
| 6.4 | bipolárna koagulácia |  |
| 6.5 | sprejová koagulácia |  |
| 6.6 | monitorovanie impedancie rezaného/koagulovaného tkaniva |  |
| 6.7 | neutrálna jednorazová elektróda min. 50 ks |  |
| 6.8 | nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojitý |  |
| 6.9 | vrátane potrebnej kabeláže |  |
| 7. | ODSÁVACIE ZARIADENIE 1 ks |  |
| 7.1 | objem sekrétnej nádoby - min. 2 l |  |
| 7.2 | počet sekrétnych nádob - 1 |  |
| 7.3 | nominálne vákuum - min. 85 kPa |  |
| 7.4 | použitie pre opakovateľne použiteľný systém |  |
| 7.5 | použitie pre jednorazový systém |  |
| 7.6 | počet jednorazových zberných vreciek - 150 ks |  |
| 7.7 | počet pacientských hadíc - 50 ks |  |
| 8. | OPLACHOVACIE ZARIADENIE 1 ks |  |
| 8.1 | objem zásobovacej nádoby - min. 1 liter |  |
| 8.2 | prietok s možnosťou nastavenia - min. 200 ml/min |  |
| 8.3 | vrátane nožného ovládača |  |
| 8.4 | vrátane potrebných hadíc |  |
| 9. | ENDOSKOPICKÝ INSUFLÁTOR 1 ks |  |
| 9.1 | prietok 1,5 liter/minúta |  |
| 9.2 | vrátane pripájacej tlakovej hadice |  |
| 10. | AUTOMATICKÝ DEZINFEKTOR 2 ks |  |
| 10.1 | určený pre dezinfekciu požadovaného videogastroskopu a videokolonoskopu |  |
| 10.2 | kompatibilný s požadovaným videogastroskopom a videokolonoskopom |  |
| 10.3 | šírka max. 620 mm |  |
| 10.4 | hĺbka max. 640 mm |  |
| 10.5 | výška max. 930 mm |  |
| 10.6 | elektrické napätie 230/400 V |  |
| 10.7 | prietoková rýchlosť vody min. 4,9 l/min |  |
| 10.8 | plne automatizovaný dezinfektor endoskopov určený na čistenie a dezinfekciu jedného flexibilného endoskopu |  |
| 10.9 | dezinfekčný proces na báze gluteraldehydu |  |
| 10.10 | termochemická dezinfekcia endoskopu s predčistením studenou vodou a následným presným dávkovaním chemikálií |  |
| 10.11 | uzavretý pracovný cyklus pozostávajúci z automatického umytia, dezinfekcie a záverečného oplachu |  |
| 10.12 | volumetrická kontrola dávkovania chemikálie |  |
| 10.13 | automatická permanentná kontrola tesnosti /neporušenosti/ endoskopu zabudovaným testerom tesnosti počas celej doby procesu |  |
| 10.14 | v prípade zistenia poruchy endoskopu, dezinfektor túto poruchu signalizuje a zastaví ďalší proces dezinfekcie |  |
| 10.15 | permanentná kontrola hladiny čistiaceho a dezinfekčného roztoku v kontajneroch |  |
| 10.16 | permanentná kontrola vody v čistiacej komore |  |
| 10.17 | nezávislá kontrola teploty |  |
| 10.18 | zmäkčovač vody |  |
| 10.19 | elektronický zámok na bezpečnostných dverách |  |
| 10.20 | možnosť pripojenia tlačiarne pre dokumentovanie priebehu dezinfekcie |  |
| 10.21 | možnosť exportu údajov o priebehu dezinfekcie |  |

V............................,      dňa..........................................		Podpis:.............................................................						       	                         (vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka: Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľovi.