Príloha č. 6 súťažných podkladov - Špecifikácia predmetu zákazky

Časť  č. 2: Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu

| Ponúkaný typ (označenie): |  |
| --- | --- |
| Výrobca: |  |
| Platný ŠUKL kód prístroja: |  |

| Technická špecifikácia Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadovaná minimálna technická špecifikácia Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu |  | Ponuka uchádzača |  |  |
|  |  | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | Parametre ponúkaného produktu (áno/nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom „Požadovaný formát ponúkaných parametrov“ 1. | Presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (uveďte presný názov dokladu s číslom strany napr. názov technického listu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, názov manuálu, prospektového materiálu, názov katalógu ponúkaného prístroja, resp. názov iného predloženého dokladu) 2. |
| 1. | VIDEOGASTROSKOP 2 ks |  |  |  |
| 1.1 | spôsob snímania - farebný HDTV CCD čip | áno/nie |  |  |
| 1.2 | vysoké rozlíšenie obrazu | áno/nie |  |  |
| 1.3 | rozsah zorného poľa - min. 2-100 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 1.4 | zorný uhol - min. 140° | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 1.5 | priemer pracovného tubusu - max. 9,3 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 1.6 | ohyb hore/dole - min. 200°/90° | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 1.7 | ohyb vľavo/vpravo - min. 100°/100° | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 1.8 | priemer pracovného kanála - min. 2,8 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 1.9 | pracovná dĺžka - min. 100 cm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 1.10 | celková dĺžka - min. 130 cm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 1.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie | áno/nie |  |  |
| 2. | VIDEOKOLONOSKOP 2 ks |  |  |  |
| 2.1 | spôsob snímania - farebný HDTV CCD čip | áno/nie |  |  |
| 2.2 | vysoké rozlíšenie obrazu | áno/nie |  |  |
| 2.3 | rozsah zorného poľa: min. 2-100 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 2.4 | zorný uhol - min. 140° | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 2.5 | priemer pracovného tubusu - max. 12,9 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 2.6 | ohyb hore/dole - min. 180°/180° | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 2.7 | ohyb vľavo/vpravo - min. 160°/160° | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 2.8 | priemer pracovného kanála - min. 3,6 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 2.9 | pracovná dĺžka - min. 165 cm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 2.10 | celková dĺžka - min. 200 cm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 2.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie | áno/nie |  |  |
| 2.12 | funkcia variabilnej tuhosti tubusu | áno/nie |  |  |
| 2.13 | kanál na oplachovanie | áno/nie |  |  |
| 3. | VIDEOPROCESOR / SVETELNÝ ZDROJ 1 ks |  |  |  |
| 3.1 | vysoké rozlíšenie obrazu | áno/nie |  |  |
| 3.2 | funkcia nastavenia kontrastu | áno/nie |  |  |
| 3.3 | automatické nastavenie jasu | áno/nie |  |  |
| 3.4 | funkcia vyváženia bielej farby | áno/nie |  |  |
| 3.5 | funkcia nastavenia farieb | áno/nie |  |  |
| 3.6 | funkcia nastavenia chromatickosti obrazu | áno/nie |  |  |
| 3.7 | funkcia zmrazenia obrazu | áno/nie |  |  |
| 3.8 | rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla | áno/nie |  |  |
| 3.9 | zaznamenávanie počtu vyšetrení jednotlivých endoskopov | áno/nie |  |  |
| 3.10 | možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium | áno/nie |  |  |
| 3.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie | áno/nie |  |  |
| 3.12 | možnosť používateľských prednastavení | áno/nie |  |  |
| 3.13 | funkcia irisovej clony | áno/nie |  |  |
| 3.14 | vrátane klávesnice na ovládanie videoprocesora | áno/nie |  |  |
| 3.15 | životnosť xenónovej lampy min. 400 prevádzkových hodín | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 3.16 | xenónová lampa s výkonom min. 300W alebo LED s výkonom min. 100 W | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 3.17 | možnosť manuálneho nastavenia jasu | áno/nie |  |  |
| 3.18 | insuflácia | áno/nie |  |  |
| 3.19 | ochrana proti oslňovaniu používateľa | áno/nie |  |  |
| 3.20 | s potrebnou kabelážou | áno/nie |  |  |
| 4. | MONITOR 1 ks |  |  |  |
| 4.1 | rozlíšenie monitora - min. 1920 x min. 1080 | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 4.2 | uhlopriečka s dĺžkou - min. 26“ | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 4.3 | prepínanie úrovne gama | áno/nie |  |  |
| 4.4 | prepínanie teploty farieb | áno/nie |  |  |
| 4.5 | prepínanie pomeru zobrazenia | áno/nie |  |  |
| 4.6 | funkcia prepínania užívateľských nastavení | áno/nie |  |  |
| 5. | PRACOVNÁ ENDOSKOPICKÁ STANICA 1 ks |  |  |  |
| 5.1 | centrálny vypínač | áno/nie |  |  |
| 5.2 | rameno pre dva endoskopy | áno/nie |  |  |
| 5.3 | rameno pre monitor | áno/nie |  |  |
| 5.4 | držiak pre klávesnicu | áno/nie |  |  |
| 5.5 | s oddeľovacím transformátorom | áno/nie |  |  |
| 5.6 | počet políc - min. 3 | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 6. | POLYPEKTOMICKÁ JEDNOTKA 1 ks |  |  |  |
| 6.1 | monopolárny rez | áno/nie |  |  |
| 6.2 | monopolárna koagulácia | áno/nie |  |  |
| 6.3 | bipolárny rez | áno/nie |  |  |
| 6.4 | bipolárna koagulácia | áno/nie |  |  |
| 6.5 | sprejová koagulácia | áno/nie |  |  |
| 6.6 | monitorovanie impedancie rezaného/koagulovaného tkaniva | áno/nie |  |  |
| 6.7 | neutrálna jednorazová elektróda min. 50 ks | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 6.8 | nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojitý | áno/nie |  |  |
| 6.9 | vrátane potrebnej kabeláže | áno/nie |  |  |
| 7. | ODSÁVACIE ZARIADENIE 1 ks |  |  |  |
| 7.1 | objem sekrétnej nádoby - min. 2 l | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 7.2 | počet sekrétnych nádob - 1 | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 7.3 | nominálne vákuum - min. 85 kPa | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 7.4 | použitie pre opakovateľne použiteľný systém | áno/nie |  |  |
| 7.5 | použitie pre jednorazový systém | áno/nie |  |  |
| 7.6 | počet jednorazových zberných vreciek - 150 ks | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 7.7 | počet pacientských hadíc - 50 ks | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 8. | OPLACHOVACIE ZARIADENIE 1 ks |  |  |  |
| 8.1 | objem zásobovacej nádoby - min. 1 liter | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 8.2 | prietok s možnosťou nastavenia - min. 200 ml/min | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 8.3 | vrátane nožného ovládača | áno/nie |  |  |
| 8.4 | vrátane potrebných hadíc | áno/nie |  |  |
| 9. | ENDOSKOPICKÝ INSUFLÁTOR 1 ks |  |  |  |
| 9.1 | prietok 1,5 liter/minúta | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 9.2 | vrátane pripájacej tlakovej hadice | áno/nie |  |  |
| 10. | AUTOMATICKÝ DEZINFEKTOR 2 ks |  |  |  |
| 10.1 | určený pre dezinfekciu požadovaného videogastroskopu a videokolonoskopu | áno/nie |  |  |
| 10.2 | kompatibilný s požadovaným videogastroskopom a videokolonoskopom | áno/nie |  |  |
| 10.3 | šírka max. 620 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 10.4 | hĺbka max. 640 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 10.5 | výška max. 930 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 10.6 | elektrické napätie 230/400 V | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 10.7 | prietoková rýchlosť vody min. 4,9 l/min | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 10.8 | plne automatizovaný dezinfektor endoskopov určený na čistenie a dezinfekciu jedného flexibilného endoskopu | áno/nie |  |  |
| 10.9 | dezinfekčný proces na báze gluteraldehydu | áno/nie |  |  |
| 10.10 | termochemická dezinfekcia endoskopu s predčistením studenou vodou a následným presným dávkovaním chemikálií | áno/nie |  |  |
| 10.11 | uzavretý pracovný cyklus pozostávajúci z automatického umytia, dezinfekcie a záverečného oplachu | áno/nie |  |  |
| 10.12 | volumetrická kontrola dávkovania chemikálie | áno/nie |  |  |

V............................,      dňa..........................................		Podpis:.............................................................						       	                         (vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka: Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľovi.